"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Ledusskapju un saldētavu nomaiņa”

identifikācijas Nr. BKUS 2024/67-TP

ZIŅOJUMS

Rīga

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Identifikācijas numurs:

BKUS 2024/67-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Tirgus priekšizpēte

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

„Ledusskapju un saldētavu nomaiņa”

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

G.Kaire-Mače, K.Čaikovska, Ā.Vecmane, N.Nulle

| Pretendenti iesnieguši komentārus: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Apspriedē piedalījās četri pretendenti |  |  |

| Pretendenta nosaukums: | Pretendents A | Pretendents B | Pretendents C | Pretendents D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vērtējamā cena EUR bez PVN: | Ir | Ir | Ir | Nav iesniegts |
| Paredzamā līgumcena EUR bez PVN visā līguma darbības laikā | 100 000. 00 |  |  |  |
| Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt) | Nē | Nē | Nē | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) - 1. pozīcija - Medikamentu ledusskapis ar saldētavu | Nav iesniegts | 1.2.9. - Vienpusējas durvju eņģes (nav iespējas mainīt durvju atvēršanas virzienu) 1.2.19. - Nav kļūdu paziņojumu saglabāšanas funkcijas 1.2.20. - Atbilst standartam GB/T20154-2014 | 1.2.20. DIN ir vācu standarts, pieprasītam vajadzētu būt DIN vai ekvivalentam Eiropas savienībā atzītam standartam par medicīniskajām ierīcēm. 1.2.21. šo punktu ņemt ārā, iztvaikotāji būs divi un tiem ir jābūt iekšā dzesējamajā kamerā, lai tas pildītu savu funkciju (viens ledusskapī, augšējā daļa un otrs salētavā, apakšējā daļa), precīzs iztvaikotāju novietojuma pieprasījums iekārtā, kura atbilst Eiropas medicīnisko iekārtu direktīvai nekādīgi neietekmē iekārtas lietotāju, bet ierobežo iespējamo produktu konkurenci, jo tiek specificēta konkrētu saldēšanas sistēmas izpildelementu novietojums iekārtā. | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) – 1. pozīcija - Medikamentu ledusskapis ar saldētavu | 1.2.20. - Nav iesniegts | 1.2.9. – Netika ņemts vērā, jo iekārtu izvietošana tiks realizēta dažādos apstākļos, ir svarīga iespēja pielāgot iekārtu. 1.2.19. - Netika ņemts vērā, jo iekārta ir paredzēta jūtīga produkta glabāšanai. 1.2.20. - Izteikts jaunā redakcija “Atbilst standartam DIN13277 vai ES standarta ekvivalentam”. | 1.2.20. - Izteikts jaunā redakcija “Atbilst standartam DIN13277 vai ES standarta ekvivalentam”. 2.2.21. - Punkts tiek svītrots no specifikācijas. | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) - 2. pozīcija -Mazs medikamentu ledusskapis | Nav iesniegts | 2.2.3. - Atbilst standartam FD X15-140 2.2.7. - Vienpusējas durvju eņģes (nav iespējas mainīt durvju atvēršanas virzienu) 2.2.12. - Nav kļūdu paziņojumu saglabāšanas funkcijas | 2.2.13. šo punktu ņemt ārā, precīzs iztvaikotāja novietojuma pieprasījums iekārtā, kura atbilst Eiropas medicīnisko iekārtu direktīvai nekādīgi neietekmē iekārtas lietotāju, bet ierobežo iespējamo produktu konkurenci, jo tiek specificēta konkrētu saldēšanas sistēmas izpildelementu novietojums iekārtā. | 2.2.13. Iztvaikotāja pozīcija tiek izvēlēta atbilstoši iekārtas specifiskajai uzbūvei, lai nodrošinātu maksimāli ātru mitruma (ja tāds ir) iztvaikošanu no iekārtas. Mūsdienu leduskapjiem un saldētavām mitruma uzkrāšanās ir praktiski neeksistējoša, tādējādi iztvaikotāja pozīcija neietekmē iekārtas pilnvērtīgu darbību. Lūgums izņemt šo punktu. |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) – 2. pozīcija -Mazs medikamentu ledusskapis | Nav iesniegts | 2.2.3. - Izteikts jaunā redakcija “Atbilst standartam DIN13277 vai ES standarta ekvivalentam”. 2.2.7. – Netika ņemts vērā, jo iekārtu izvietošana tiks realizēta dažādos apstākļos, ir svarīga iespēja pielāgot iekārtu. 2.2.12. - Netika ņemts vērā, jo iekārta ir paredzēta jūtīga produkta glabāšanai. | 2.2.13. - Punkts tiek svītrots no specifikācijas. | 2.2.13. - Punkts tiek svītrots no specifikācijas. |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) - 3. pozīcija - Medikamentu ledusskapis | Nav iesniegts | 3.2.3. - Atbilst standartam DIN 58345-2007 3.2.7. - Vienpusējas durvju eņģes (nav iespējas mainīt durvju atvēršanas virzienu) 3.2.12. - Nav kļūdu paziņojumu saglabāšanas funkcijas | 3.2.3. - DIN ir vācu standarts, pieprasītam vajadzētu būt DIN vai ekvivalentam Eiropas savienībā atzītam standartam par medicīniskajām ierīcēm. | 3.2.1. - Lūgums palielināt ledusskapja kameras tilpuma pielaidi un mainīt punktu sekojoši: Ledusskapja kameras tilpums: 380 ± 50 L. 3.2.13. - Iztvaikotāja pozīcija tiek izvēlēta atbilstoši iekārtas specifiskajai uzbūvei, lai nodrošinātu maksimāli ātru mitruma (ja tāds ir) iztvaikošanu no iekārtas. Mūsdienu leduskapjiem un saldētavām mitruma uzkrāšanās ir praktiski neeksistējoša, tādējādi iztvaikotāja pozīcija neietekmē iekārtas pilnvērtīgu darbību. Lūgums izņemt šo punktu. |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) – 3. pozīcija - Medikamentu ledusskapis | Nav iesniegts | 3.2.3. - Izteikts jaunā redakcija “Atbilst standartam DIN13277 vai ES standarta ekvivalentam”. 3.2.7. – Netika ņemts vērā, jo iekārtu izvietošana tiks realizēta dažādos apstākļos, ir svarīga iespēja pielāgot iekārtu. 3.2.12. - Netika ņemts vērā, jo iekārta ir paredzēta jūtīga produkta glabāšanai. | 3.2.3. - Izteikts jaunā redakcija “Atbilst standartam DIN13277 vai ES standarta ekvivalentam” | 3.2.1. - Izteikts jaunā redakcija “Ledusskapja kameras tilpums: 380 ± 50 L” 3.2.13. - Punkts tiek svītrots no specifikācijas. |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) - 4. pozīcija - Laboratorijas ledusskapis | Nav iesniegts | 4.2.6. - Vienpusējas durvju eņģes (nav iespējas mainīt durvju atvēršanas virzienu) 4.2.11. - Nav kļūdu paziņojumu saglabāšanas funkcijas | 4.2.12. - šo punktu ņemt ārā, precīzs iztvaikotāja novietojuma pieprasījums iekārtā, kura atbilst Eiropas medicīnisko iekārtu direktīvai nekādīgi neietekmē iekārtas | 4.2.1. - Lūgums palielināt ledusskapja kameras tilpuma pielaidi un mainīt punktu sekojoši: Ledusskapja kameras tilpums: 380 ± 50 L. 4.2.12. - Iztvaikotāja pozīcija tiek izvēlēta atbilstoši iekārtas specifiskajai uzbūvei, lai nodrošinātu maksimāli ātru mitruma (ja tāds ir) iztvaikošanu no iekārtas. Mūsdienu leduskapjiem un saldētavām mitruma uzkrāšanās ir praktiski neeksistējoša, tādējādi iztvaikotāja pozīcija neietekmē iekārtas pilnvērtīgu darbību. Lūgums izņemt šo punktu. |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) – 4. pozīcija - Laboratorijas ledusskapis | Nav iesniegts | 4.2.6. – Netika ņemts vērā, jo iekārtu izvietošana tiks realizēta dažādos apstākļos, ir svarīga iespēja pielāgot iekārtu. 4.2.11. - Netika ņemts vērā, jo iekārta ir paredzēta jūtīga produkta glabāšanai. | 4.2.12. - Punkts tiek svītrots no specifikācijas. | 4.2.1. – Izteikts jaunā redakcija “Ledusskapja kameras tilpums: 380 ± 50 L” 4.2.12. - Punkts tiek svītrots no specifikācijas. |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) - 5. pozīcija - Laboratorijas ledusskapis ar saldētavu | Nav iesniegts | 5.2.9. - Vienpusējas durvju eņģes (nav iespējas mainīt durvju atvēršanas virzienu) 5.2.19. - Nav kļūdu paziņojumu saglabāšanas funkcijas | 5.2.20. šo punktu ņemt ārā, precīzs iztvaikotāja novietojuma pieprasījums iekārtā, kura atbilst Eiropas medicīnisko iekārtu direktīvai nekādīgi neietekmē iekārtas lietotāju, bet ierobežo iespējamo produktu konkurenci, jo tiek specificēta konkrētu saldēšanas sistēmas izpildelementu novietojums iekārtā. | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) – 5. pozīcija - Laboratorijas ledusskapis ar saldētavu | Nav iesniegts | 5.2.9. – Netika ņemts vērā, jo iekārtu izvietošana tiks realizēta dažādos apstākļos, ir svarīga iespēja pielāgot iekārtu. 5.2.19. - Netika ņemts vērā, jo iekārta ir paredzēta jūtīga produkta glabāšanai. | 5.2.20. - Punkts tiek svītrots no specifikācijas. | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) - 6. pozīcija - Laboratorijas saldētava | 6.2.1. - Saldētavas kameras tilpums: 335 L | 6.2.1. - Saldētavas kameras tilpums: 418 L 6.2.6. - Vienpusējas durvju eņģes (nav iespējas mainīt durvju atvēršanas virzienu) | 6.2.1. Vai iekārta ar 450 litru lietderīgo ietilpību būtu derīga, ņemot vērā, ka tā nepārsniedz 215 cm augstumu? 6.2.3. ļoti maz ražotāji piedāvā šādu diapazonu, ņemot vērā produktus, kurus paredzēts uzglabāt iekārtā, ražotāji piedāvā iekārtas ar temperatūras režīmu -10 līdz -25 grādiem celsija un -20 līdz -40 grādu celsija. Vai ir iespējams precīzāk definēt nepieciešamās uzglabāšanas temperatūru, ņemot vērā augstāk minēto. 6.2.12. šo punktu ņemt ārā, precīzs iztvaikotāja novietojuma pieprasījums iekārtā, kura atbilst Eiropas medicīnisko iekārtu direktīvai nekādīgi neietekmē iekārtas lietotāju, bet ierobežo iespējamo produktu konkurenci, jo tiek specificēta konkrētu saldēšanas sistēmas izpildelementu novietojums iekārtā. | 6.2.1. - Lūgums palielināt saldētavas kameras tilpumu un pielaidi un mainīt punktu sekojoši: Ledusskapja kameras tilpums: 450 ± 50 L. 6.2.12. - Iztvaikotāja pozīcija tiek izvēlēta atbilstoši iekārtas specifiskajai uzbūvei, lai nodrošinātu maksimāli ātru mitruma (ja tāds ir) iztvaikošanu no iekārtas. Mūsdienu leduskapjiem un saldētavām mitruma uzkrāšanās ir praktiski neeksistējoša, tādējādi iztvaikotāja pozīcija neietekmē iekārtas pilnvērtīgu darbību. Lūgums izņemt šo punktu. |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) – 6. pozīcija - Laboratorijas saldētava | 6.2.1. - Pasūtītājs ir izvēlējies optimālo saldētavas tilpumu, kas tiks lietderīgi izmantots, un mazāks tilpums nav nepieciešams. | 6.2.1. – Izteikts jaunā redakcija “Saldētavas kameras tilpums: 380 ± 40 L” 6.2.9. – Netika ņemts vērā, jo iekārtu izvietošana tiks realizēta dažādos apstākļos, ir svarīga iespēja pielāgot iekārtu. | 6.2.1. - Pasūtītājs ir izvēlējies optimālo saldētavas tilpumu, kas tiks lietderīgi izmantots, un lielāks tilpums nav nepieciešams. 6.2.3. – Izteikts jaunā redakcija “Uzstādāmās temperatūras diapazons saldētavai vismaz ir - 25 ºC līdz -15 ºC” 6.2.12. - Punkts tiek svītrots no specifikācijas. | 6.2.1. - Pasūtītājs ir izvēlējies optimālo saldētavas tilpumu, kas tiks lietderīgi izmantots, un lielāks tilpums nav nepieciešams. 6.2.12. – Punkts tiek svītrots no specifikācijas. |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) - Obligātās prasības |  |  | 10. - Pievienot definētu reižu skaitu bezmaksas apmācībām garantijas laikā, piemēram, “vienu atkārtotu apmācību bez samaksas”, telefoniskas konsultācijas nesagādā nekādas problēmas, tomēr, nedefinējot konkrētu bezmaksas apmācību skaitu, šī punkta izpratnē piegādātājam būtu pienākums kaut vai katru dienu braukt uz apmācībām divu gadu garumā, pēc pasūtītāja pieprasījuma, kas nebūtu korekti. |  |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) – Obligātās prasības |  |  | 10. – Pasūtītājs ir paredzējis, ka atkārtotas apmācības tiek veiktas tikai nepieciešamības gadījumā un vienojoties ar Piegādātāju. |  |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) - Finanšu piedāvājums |  |  | Lūdzu definēt vai visas plānotās iekārtas tiks pasūtītas vienā pasūtījumā. Pasūtot iekārtas pa daļām pieaug transportēšanas izmaksas, kas sadārdzina katra produkta piedāvājuma cenu. Piemēram, ja konkurss ir izsludināts uz 10 iekārtām, bet pasūtītājs patur tiesības pasūtīt iekārtas pa vienai, šajā situācijā 10 iekārtas transportēt, piegādāt un uzstādīt vienā reizē ir ekonomiski izdevīgāk, nekā vest iekārtas pa vienai. |  |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) – Finanšu piedāvājums |  |  | Līgumu ir paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā. Pasūtītājs plāno iekārtas pasūtīt pēc nepieciešamības. |  |

Pasūtītāja lēmums:

- Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt Atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Ginta Kaire-Mače

ginta.kaire.mace@bkus.lv