Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu un rezerves daļu piegāde Institūta Ķīmijas laboratorijai

(ID. Nr. BIOR 2025/27/AK) nolikuma

2. pielikums

tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

5.daļa „Autosampleris Thermo iCap RQ GC-ICP-MS sistēmai”

| Tehniskās specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. |
| --- | --- | --- | --- |
| Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma (autosampleris) |  | Tiek nodrošināta šķidru paraugu injekcija Thermo Trace 1300 gāzu hromatogrāfā. |  |
|  |  | Paraugu kapacitāte: vismaz 8 paraugi (1.5 vai 2mL pudelītes) |  |
|  |  | Injekcijas tilpums: vismaz diapazonā no 0.1 līdz 10 µL ar soli ne lielāku kā 1 µL. |  |
|  |  | Šļirču mazgāšanas stacija ar vismaz četriem šķīdinātājiem un vismaz vienu atkrituma konteineri. |  |
|  |  | Autosamplera vadība no GC-ICP-MS programmatūras. |  |
|  |  | Autosampleris ir savietojams ar Thermo iCap RQ GC-ICP-MS sistēmu. |  |
| Inženiera apmeklējums un detaļas nomaiņa |  | Iekļauts – inženieris nodrošina autosamplera uzstādīšanu un savietojamību ar esošu Thermo iCap RQ GC-ICP-MS sistēmu. |  |
| Iekārtas elektroenerģijas patēriņš |  | Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš pēc ražotāja uzstādīšanas un lietotāja/servisa instrukcijas datiem – ne vairāk kā 0.5 kW stundā. |  |
| Citas prasības | Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kuram darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |  |
|  | CE sertifikācija |  |  |
|  | Garantijas laiks vismaz 6 (seši) mēneši (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |
|  | Plānotais piegādes termiņš |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| nosaukums | Cena*, EUR bez PVN 21% |
| --- | --- |
| Autosampleris Thermo iCap RQ GC-ICP-MS sistēmai |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.