Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu un rezerves daļu piegāde Institūta Ķīmijas laboratorijai

(ID. Nr. BIOR 2025/27/AK) nolikuma

2. pielikums

tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

7.daļa „Gāzu hromatogrāfs ar Orbitrap masspektrometru un autosampleru”

| Tehniskās specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. |
| --- | --- | --- | --- |
| Masspektro-metriskais detektors (MS) | Jonizācijas režīms | Elektronu trieciena jonizācija (EI) un ķīmiska jonizācija (CI). |  |
|  | Konfigurācija | Kvadrupols (Q1)-kolīzijas šūna (HCD)-Orbitālā slazda (Orbitrap) analizators |  |
|  | Masas diapazons | Ne mazāk kā līdz 3000 Da |  |
|  | Skenēšanas ātrums | Ne mazāk kā līdz 40 Hz ar izšķiršanas spēju 7500 |  |
|  | Jutība (RMS) | EI MRM: 100 fg OFN S/N (m/z 272222) ne mazāk par 10000:1 IDL: ≤ 6 fg (statistiski aprēķināts no signāla laukuma atkārtojamības 8 reizes secīgām injekcijām ar 99% ticamības līmeni.) |  |
|  | Izšķiršanas spēja | Vismaz 60000 vienību ap m/z 200 |  |
|  | Dinamiskais diapazons | ≥106 (vismaz 6 kārtas) |  |
|  | Skenēšanas režīmi: | Full Scan, targeted MS2, izvēlēto jonu monitorings (SIM) |  |
| Gāzu hromatogrāfs (GH) | Paraugu ievadīšanas mezgls (inžektors) | PTV inžektors, kura temperatūra ir kontrolējama vismaz līdz 400oC. Jābūt inertam, dzesēšanai tiek izmantots gaiss. Injekcija līdz 10 μl tilpumam. |  |
|  | Kolonnas termostats | Maksimālais temperatūras diapazons līdz 450oC. Dzesēšanas ātrums no 400oC līdz 50oC ir ne vairāk kā 4 minūtes. Temperatūras pacelšanas ciklu skaits ne mazāk kā 5, noturēšanas ciklu skaits - ne mazāk kā 5. |  |
| Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma | Kapacitāte: 1-2 ml pudelītes - vismaz 150 gab. Injekcijas tilpumi – no 0,1 līdz 10 μl PTV režīmā |  |  |
| Dators | Procesors ar frekvenci atbilstoši ražotāja rekomendācijām, cietais disks ar vismaz 1 TB, tīkla karte, LED monitors 27’’, klaviatūra, optiskā pele |  |  |
| Iekārtas elektroenerģijas patēriņš | Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš pēc ražotāja uzstādīšanas un lietotāja/servisa instrukcijas datiem – ne vairāk kā 5 kW stundā. Tiek norādīts atsevišķi GH, MS (ieskaitot sūkņus) un autosamplera patēriņš. |  |  |
| Citas prasības | Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |  |
|  | Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu. |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |
|  | CE sertifikācija |  |  |
|  | Garantijas laiks vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |
|  | Plānotais piegādes termiņš |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| nosaukums | Cena*, EUR bez PVN 21% |
| --- | --- |
| Gāzu hromatogrāfs ar Orbitrap masspektrometru un autosampleru |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.