Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu un rezerves daļu piegāde Institūta Ķīmijas laboratorijai

(ID. Nr. BIOR 2025/27/AK) nolikuma

2. pielikums

tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums

8.daļa „Flash hromatogrāfs ar UV detektoru”

| Tehniskās specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash hromatogrāfs | Sūknis | - Sūknis, kas nodrošina vismaz divu šķīdinātāju izmantošanu - Eluentu plūsmas diapazons: vismaz līdz 300 ml/min - Spiedienu diapazons: vismaz līdz 30 bar - Plūsmas pareizība: vismaz 2% - Gradienta iespēja diviem šķīdinātājiem |  |
|  | UV detektors | - Viļņa garumu diapazons – vismaz no 200 līdz 400 nm - Starojuma avots: UV lampa |  |
|  | Paraugu ievadīšanas mezgls | - Manuāla parauga ievade vai izmantojot galveno sūkni - Paraugu tilpums – no 10 līdz 50 ml – turētājs mēģenēm ar izmēriem 28 x 150 mm - Integrēts Flash kolonnu turētājs |  |
|  | Frakciju savākšana | Frakcijas tilpums – 250 ml Schott pudeles |  |
| Vadības bloks | Skārienjūtīgs ekrāns ar vismaz 14’’ USB un RS232 porti |  |  |
| Savietojamība | Ar Claricep c-Series Flash kolonnām |  |  |
| Iekārtas elektroenerģijas patēriņš | Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš pēc ražotāja uzstādīšanas un lietotāja/servisa instrukcijas datiem – ne vairāk kā 1,5 kW stundā. |  |  |
| Citas prasības | Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža. |  |  |
|  | Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu. |  |  |
|  | Instrukcija latviešu vai angļu valodā |  |  |
|  | CE sertifikācija |  |  |
|  | Garantijas laiks vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu) |  |  |
|  | Plānotais piegādes termiņš |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| nosaukums | Cena*, EUR bez PVN 21% |
| --- | --- |
| Flash hromatogrāfs ar UV detektoru |  |

*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.