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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk175749742]1.DAĻA „GĀZU HROMATOGRĀFS AR TANDĒMA KVADRUPOLA MASSPEKTROMETRU, AUTOSAMPLERU UN PTV INJEKCIJAS SISTĒMU”
	Tehniskās specifikācija
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai.

	Masspektro-metriskais detektors (MS)
	Jonizācijas režīms
	Elektronu trieciena jonizācija (EI)
	

	
	Konfigurācija
	Kvadrupols (Q1)-kolīzijas šūna (Q2)-kvadrupols (Q3)
	

	
	Masas diapazons
	Ne mazāk kā līdz 1000 Da
	

	
	Skenēšanas ātrums
	Vismaz 20 000 Da/s
	

	
	MRM ciklu skaits
	Ne mazāk kā 800 MRM/s
	

	
	Masas stabilitāte
	Ne sliktāk kā ±0,1 Da 48 stundu laikā
	

	
	Kvadrupola izšķirtspēja
	Ne sliktāk kā 0,4 Da
	

	
	Jutība (RMS)
	EI MRM: 100 fg OFN S/N (m/z 272222) ne mazāk par 30000:1
IDL: ≤ 0,3 fg (statistiski aprēķināts no signāla laukuma atkārtojamības 8 reizes secīgām injekcijām ar 99% ticamības līmeni.)
	

	
	Programmnodrošinājums
	MS datu savākšanas, koriģēšanas un analīzes programmatūra. Ir jānodrošina datu analīzes iespēja vienlaicīgi ar datu savākšanas procesu.
	

	
	Skenēšanas režīmi
	Full Scan ar Q1 vai Q3, izvēlēto jonu monitorings (SIM), multiplo reakciju monitorings (MRM)
	

	Gāzu hromatogrāfs (GH)
	Paraugu ievadīšanas mezgls (inžektors)
	PTV inžektors, kura temperatūra ir kontrolējama vismaz līdz 400oC. Jābūt inertam, dzesēšanai tiek izmantots gaiss. Iekļauta BackFlush opcija. Injekcija līdz 10 μl tilpumam.
	

	
	Kolonnas termostats 
	Maksimālais temperatūras diapazons līdz 450oC. Dzesēšanas ātrums no 400oC līdz 50oC ir ne vairāk kā 4 minūtes. Temperatūras pacelšanas ciklu skaits ne mazāk kā 5, noturēšanas ciklu skaits - ne mazāk kā 5.

	

	Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma
	XYZ robotizēta tipa autosampleris paredzēts šķidras un tvaika fāzes (headspace) ievadīšanai metodei.
	

	
	Autosamplera vadība no GH-MS programmatūras
	

	
	Šķidru paraugu injekcija:
· Paraugu kapacitāte: vismaz 150 paraugi (1.5 vai 2mL pudelītes)
· Injekcijas tilpums: vismaz diapazonā no 0.1 līdz 10’000 µL ar soli ne lielāku kā 1 µL.
· Šļirču mazgāšanas stacija ar vismaz četriem šķīdinātājiem un vismaz vienu atkrituma konteineri.
· Atkārtojamība: ≤0.3 % RSD.
Iekļautas vismaz 2 šļirces (10µL (±1µL)).
	

	
	Tvaika fāzes (headspace) ievadīšana:
· Paraugu kapacitāte: vismaz 60 paraugi (10 vai 20mL pudelītes)
· Injekcijas tilpums: vismaz diapazonā no 0.1 līdz 5 mL ar soli ne lielāku kā 0.1 mL.
· Šļirču temperatūra vismaz līdz +150oC.
· Inkubācijas krāsns: kapacitāte vismaz 6 paraugiem ar inkubācijas temperatūru vismaz līdz +200oC, kratīšanas ātrums vismaz līdz 750 rpm.
· Tiek nodrošināta šļirces izpūšana ar inerto gāzi.
· Atkārtojamība: ≤0.7 % RSD.
Iekļautas vismaz 2 augstas temperatūras šļirces (gas tight).
	

	Dators
	Procesors ar frekvenci atbilstoši ražotāja rekomendācijām, cietais disks ar vismaz 1 TB, tīkla karte, LED monitors 27’’, klaviatūra, optiskā pele
	

	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš
	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš pēc ražotāja uzstādīšanas un lietotāja/servisa instrukcijas datiem – ne vairāk kā 4 kW stundā.
Tiek norādīts atsevišķi GH, MS (ieskaitot sūkņus) un autosamplera patēriņš.
	

	Citas prasības
	Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu.
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	

	
	CE sertifikācija
	

	
	Garantijas laiks vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Plānotais piegādes termiņš
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	NOSAUKUMS
	CENA*, EUR BEZ PVN 21%

	Gāzu hromatogrāfs ar tandēma kvadrupola masspektrometru, autosampleru un PTV injekcijas sistēmu
	


[bookmark: _Hlk75838324]*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.
