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2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk175749742]7.DAĻA „GĀZU HROMATOGRĀFS AR ORBITRAP MASSPEKTROMETRU UN AUTOSAMPLERU”
	Tehniskās specifikācija
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai.

	Masspektro-metriskais detektors (MS)
	Jonizācijas režīms
	Elektronu trieciena jonizācija (EI) un ķīmiska jonizācija (CI).
	

	
	Konfigurācija
	Kvadrupols (Q1)-kolīzijas šūna (HCD)-Orbitālā slazda (Orbitrap) analizators
	

	
	Masas diapazons
	Ne mazāk kā  līdz 3000 Da
	

	
	Skenēšanas ātrums
	Ne mazāk kā līdz 40 Hz ar izšķiršanas spēju 7500
	

	
	Jutība (RMS)
	EI MRM: 100 fg OFN S/N (m/z 272222) ne mazāk par 10000:1
IDL: ≤ 6 fg (statistiski aprēķināts no signāla laukuma atkārtojamības 8 reizes secīgām injekcijām ar 99% ticamības līmeni.)
	

	
	Izšķiršanas spēja
	Vismaz 60000 vienību ap m/z 200 
	

	
	Dinamiskais diapazons
	≥106 (vismaz 6 kārtas)
	

	
	Skenēšanas režīmi:
	Full Scan, targeted MS2, izvēlēto jonu monitorings (SIM)
	

	Gāzu hromatogrāfs (GH)
	Paraugu ievadīšanas mezgls (inžektors)
	PTV inžektors, kura temperatūra ir kontrolējama vismaz līdz 400oC. Jābūt inertam, dzesēšanai tiek izmantots gaiss. Injekcija līdz 10 μl tilpumam.
	

	
	Kolonnas termostats 
	Maksimālais temperatūras diapazons līdz 450oC. Dzesēšanas ātrums no 400oC līdz 50oC ir ne vairāk kā 4 minūtes. Temperatūras pacelšanas ciklu skaits ne mazāk kā 5, noturēšanas ciklu skaits - ne mazāk kā 5.
	

	Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma
	Kapacitāte: 1-2 ml pudelītes  - vismaz 150 gab. Injekcijas tilpumi – no 0,1 līdz 10 μl PTV režīmā
	

	Dators
	Procesors ar frekvenci atbilstoši ražotāja rekomendācijām, cietais disks ar vismaz 1 TB, tīkla karte, LED monitors 27’’, klaviatūra, optiskā pele
	

	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš
	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš pēc ražotāja uzstādīšanas un lietotāja/servisa instrukcijas datiem – ne vairāk kā 5 kW stundā.
Tiek norādīts atsevišķi GH, MS (ieskaitot sūkņus) un autosamplera patēriņš.
	

	Citas prasības
	Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu.
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	

	
	CE sertifikācija
	

	
	Garantijas laiks vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Plānotais piegādes termiņš
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	NOSAUKUMS
	CENA*, EUR BEZ PVN 21%

	Gāzu hromatogrāfs ar Orbitrap masspektrometru un autosampleru
	


[bookmark: _Hlk75838324]*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.
