[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu un rezerves daļu piegāde Institūta Ķīmijas laboratorijai
(ID. Nr. BIOR 2025/27/AK) nolikuma
2. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk175749742]8.DAĻA „FLASH HROMATOGRĀFS AR UV DETEKTORU”
	Tehniskās specifikācija
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai.

	Flash hromatogrāfs
	Sūknis
	· Sūknis, kas nodrošina vismaz divu šķīdinātāju izmantošanu
· Eluentu plūsmas diapazons: vismaz līdz 300 ml/min
· Spiedienu diapazons: vismaz līdz 30 bar
· Plūsmas pareizība: vismaz 2%
· Gradienta iespēja diviem šķīdinātājiem
	

	
	UV detektors
	· Viļņa garumu diapazons – vismaz no 200 līdz 400 nm
· Starojuma avots: UV lampa
	

	
	Paraugu ievadīšanas mezgls 
	· Manuāla parauga ievade vai izmantojot galveno sūkni
· Paraugu tilpums – no 10 līdz 50 ml – turētājs mēģenēm ar izmēriem 28 x 150 mm
· Integrēts Flash kolonnu turētājs
	

	
	Frakciju savākšana
	Frakcijas tilpums – 250 ml Schott pudeles
	

	Vadības bloks
	Skārienjūtīgs ekrāns ar vismaz 14’’
USB un RS232 porti
	

	Savietojamība
	[bookmark: _Hlk193734471]Ar Claricep c-Series Flash kolonnām
	

	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš
	Iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš pēc ražotāja uzstādīšanas un lietotāja/servisa instrukcijas datiem – ne vairāk kā 1,5 kW stundā.
	

	Citas prasības
	Garantēta pilnīga tehniskā apkalpošana Latvijā, nodrošinot servisa inženieri, kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumā, jāierodas 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu.
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	

	
	CE sertifikācija
	

	
	Garantijas laiks vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	

	
	Plānotais piegādes termiņš
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	NOSAUKUMS
	CENA*, EUR BEZ PVN 21%

	Flash hromatogrāfs ar UV detektoru
	


[bookmark: _Hlk75838324]*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.
