## 1
TIRGUS PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTU APKOPOJUMS
2024. gada 9. jūlijs
1. Līguma atbildīgā persona:
2. Iepirkuma priekšmets, tā apraksts (preču piegāde, preču piegāde un uzturēšana, preču piegāde un apmācības, pakalpojums, pakalpojums, t.sk. preču piegāde, būvdarbi, design&build utt): |  |  | Anestēzijas iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana
3. Saņemtie piedāvājumi (pievienojami protokolam):
|  |  | Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) |  |  |  | Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)
| Pretendenta nosaukums |  | Pretendents A | Pretendents B | Pretendents C | Pretendents D
Anestēzijas iekārta
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*** | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1 | Nosaukums: Anestēzijas iekārta | Skaitu saktīt pie modifikācijām
1.1 | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Paredzēta automātiskai un manuālai plaušu mākslīgai ventilācijai, zemas plūsmas anestēzijai
1.1.2 | Piemērota jaundzimušajiem, pediatriskajiem un pieaugušajiem pacientiem
1.2 | Tehniskās prasības:
1.2.1 | Vadībai izmanto skārienjūtīgu ekrānu izmērā vismaz 15"
1.2.2 | Integrēta anesteziologa darba vieta pierakstu veikšanai ar apgaismojumu
1.2.3 | Iekārta aprīkota ar integrētām palīgiekārtu standarta stiprinājuma vietām
1.2.4 | Sliede vakuuma sūkņa burkas stiprināšanai elpošanas kontūra pusē. Komplektācijā atbilstošs autoklāvējams vakuuma trauks.
1.2.5 | Sliede iekārtas labajā pusē (skatoties pret iekārtas ekrānu) katetru turētāja novietošanai.
1.2.6 | Iekārta aprīkota ar 1 atvilktni ar sadalītājiem/organizatoriem piederumiem vai ar vismaz 2 atvilktnēm bez sadalītājiem/organizatoriem piederumiem.
1.2.7 | Anestēzijas iekārtas darbība no iekšējās baterijas (akumulatora) ne mazāk kā 60 minūtes. Elektrības padeve 220-240V, 50/60 Hz
1.2.8 | Elpināšanas maisa roka
1.2.9 | Standarta 22/15 mm konektori elpošanas kontūram
1.2.10 | Ventilēšana netiek nodrošināta ar decencējošu plēšu
1.2.11 | Ja ventilēšanas piedziņa tiek nodrošināta ar virzuli, tad anestēzijas iekārtā tiek nodrošināta funkcija pārāk liela spiediena elpceļos un pārāk liela elpošanas tilpuma novēršanai pie papildus gāzes padeves, kas nodala mehānisko ventilāciju no svaigas gāzes plūsmas, kā rezultātā nav ietekmes uz elpošanas tilpumu un ventilēšanas spiedieniem (decoupled system).
1.2.12 | Vēlama prasība: Gāzes pārrāvuma gadījumā ir iespējama ventilēšana izmantojot apkārtējās vides gaisu, nav nepieciešama centrālā gāzu sistēma un/vai gāzes baloni
1.2.3 | Gāzes padeves sistēma
1.2.3.1 | Pieslēdzama pie slimnīcas centrālās gāzes sistēmas: O₂ ~5 Bar, DIN konektors; Gaiss ~5 Bar, DIN konektors; N₂O~5 Bar, DIN konektors; Uzstādāmā aktīvā AGSS jāietilpst diapazonā no 25 līdz 50l , Typ 1 konektors.
1.2.3.2 | Iekārtas pusē gāzes cauruļu konektoriem NIST standarts.
1.2.3.3 | Atsūkšana tiek nodrošināta ar iekārtā iebūvētu venturi tipa vakuuma sūkni. Ja nav iespējams, tad jānodrošina atsūkšana izmantojot slimnīcas centralizēto vakuuma sistēmu (DIN konektors).
1.2.3.4 | Komplektācijā jāiekļauj savienojošās caurules ar atbilstošiem konektoriem
1.2.3.5 | Papildus O₂ ievads un speciāli paredzēta vieta iekārtā O₂ balona stiprināšanai (balonam LIV konektors). |  |  |  |  | Lūgums paskaidrot ko nozīmē LIV konektors. | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: Papildus O₂ ievads un speciāli paredzēta vieta iekārtā O₂ balona stiprināšanai. Plānots stiprināt LIV (Linde Integrated Valve) tipa O2 3l balonus - AGA konektors.
1.2.3.6 | Automātiska pievienoto gāzu atpazīšanas un drošības pārbaudes sistēma
1.2.4 | Funkcionalitāte:
1.2.4.1 | Izdalīts jaundzimušo, pediatriskais, pieaugušo ventilācijas profils
1.2.4.2 | Ventilatora vadībā ir tieša (1 soļa) pieeja svarīgākajiem ventilācijas parametriem: O2 koncentrācijai, svaigu gāzu plūsmai, elpināšanas spiedienam vai tilpumam, elpošanas frekvencei un PEEP
1.2.4.3 | Iespējama vienlaicīga ventilatora uzstādījumu, cilpu un līkņu atspoguļošana uz iekārtas ekrāna
1.2.4.4 | Jāattēlo vienlaicīgi reālajā laikā vismaz 2 cilpas (Plūsma – Tilpums; Spiediens – Tilpums)
1.2.4.5 | Jāattēlo vienlaicīgi reālajā laikā vismaz 3 līknes: Spiediens – Plūsma – Tilpums (ar krāsu kodētas un konfigurējamas atbilstoši lietotāja nepieciešamībai)
1.2.4.6 | Skaitlisku un grafisku trendu attēlošana un saglabāšana iekārtas atmiņā
1.2.4.7 | Atspoguļoti vismaz šādi MPV parametri: elpošanas tilpums, spiediens; frekvence; I:E; PEEP; elpošanas minūtes tilpums; MAC (vecuma koriģēts); elpceļu iestiepjamība (compliance); elpceļu pretestība (resistance).
1.2.4.8 | Nodrošinātas svarīgākās aparāta darbības audiovizuālās trauksmes: gāzu padeves spiedieniem, strāvas padevei, bateriju izsīkšanai, ventilatora funkcijas traucējumiem, elpināšanas spiedienu robežām
1.2.4.9 | Elektroniska plūsmas kontrole
1.2.4.10 | Elpošanas spiediena un tilpuma attiecības attēlotas grafiskā veidā
1.2.4.11 | Nodrošinājums pret hipoksiska maisījuma pievadi pacientam
1.2.4.12 | Automātiska tilpuma zudumu kompensācijas funkcija. |  |  |  | Kas tas tāds? Pēc apraksta tā ir noplūdes kompensācija. |  | Punkts tiek svītrots no specifikācijas.
1.2.4.13 | Iespēja nodrošināt dalītu ekrāna skatu, kurā tiek parādīta aptuvenā minimālā O₂ plūsma, lai sasniegtu ieelpoto minimālo O₂ koncentrāciju (nodrošina palīdzību strādāt ar zemām plūsmām un izvairīties no hipoksiska maisījuma padeves pacientam) |  |  | Lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā: "Specializēts rīks, kas nodrošina palīdzību darbam ar zemām plūsmām" | iekārta aktīvi monitorē O2 situāciju ieelpā un pati reaģē un palielina O2, ja šī situācija ir radusies. |  | Punkts tiek izteiks šādā redakacijā: Specializēts rīks, kas nodrošina palīdzību darbam ar zemām plūsmām, ļauj optimizēt svaigas gāzes plūsmu.
1.2.4.14 | Automātiska patērēto anestēzijas vielu uzskaite
1.2.4.15 | Rīks anestēzijas vielu patēriņa optimizācijai ar mērķi to samazināt
1.2.4.16 | Automātiska noplūdes kompensācijas funkcija
1.2.4.17 | Gāzu maisītājs ar plūsmas regulāciju vismaz no 200 ml/min – 12 l/min |  |  |  |  | Lūgums paskaidrot vai mainīt, lai neradītu dažādas punkta interpretācijas. | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: Uzstādāmais svaigas gāzes plūsmas ātrums no 0,2 l/min.
1.2.4.18 | Poga straujai O2 padevei elpošanas sistēmā, kas nodrošina ne mazāk kā 35 l/min
1.2.4.19 | Integrēts papildus atsevišķs skābekļa dozators O2 padevei ar masku vai deguna kanilēm (regulējams robežās 0 – 10 l/min)
1.2.4.20 | APL vārsts spontānai elpošanai (SP) ar regulējamu spiedienu vismaz līdz 70 cm H2O
1.2.4.21 | Anestēzijas iekārta nodrošina testēšanas programmu iekārtas parametru (piemēram, ventilācijas sistēmas, iztvaikotāju, O2 sensora, gāzu padeves spiedienu utml.) pārbaudei pirms darba uzsākšanas
1.2.4.22 | Testēšanas procesa atspoguļojums ilustratīvi displejā ar tekstu un attēliem
1.2.4.23 | Paredzēta iespēja izlaist testēšanas procesu steidzamas anestēzijas gadījumos
1.2.4.24 | Viens solis (slēdzis) pārejai no manuālā uz automātisku ventilāciju un otrādi
1.2.4.25 | Automātiska N₂O padeves pārtraukšana O₂ padeves traucējumu gadījumā, strādājot ar konstantu svaigas gāzes plūsmu
1.2.4.26 | Vismaz 1 iztvaikotāja pieslēgumvieta sevoflurānam
1.2.4.27 | Komplektācijā sevoflurāna iztvaikotājs ar Quik Fil anestēzijas vielas uzpildes sistēmu
1.2.4.28 | Iekārta aprīkota ar automātisku pacienta kontūra noslēgšanu absorbenta nomaiņai operācijas laikā
1.2.4.29 | Iespēja lietot daudzreizlietojamus, gan vienreizlietojamus absorbenta traukus
1.2.4.30 | Komplektācijā atkārtoti lietojams CO2 absorbenta trauks, tilpums ne mazāks par 700 ml
1.2.4.31 | Gāzu tilpums kontūrā ar absorbenta trauku (bez absorbenta) ne vairāk par 3000 mL pie automātiskās plaušu ventilācijas; ne vairāk par 1500 mL rokas ventilācijas režīmā. |  |  | . Lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā: "Gāzu tilpums kontūrā ar |  | Ieteicamā prasība "Gāzu tilpums kontūrā ar absorbenta trauku (bez absorbenta) ne vairāk par 3100 mL pie automātiskās plaušu ventilācijas; ne vairāk par 1500 mL rokas ventilācijas režīmā" | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: Gāzu tilpums kontūrā bez absorbenta trauka ne vairāk par 3000 mL pie automātiskās plaušu ventilācijas.
1.2.4.32 | Iekārtai ieelpas/izelpas plūsmas sensori
1.2.4.33 | Gāzu modulis, kas nodrošina vismaz O2, CO2, N2O un sevoflurāna koncentrāciju monitoringu ieelpas un izelpas gaisā un attēlošanu uz anestēzijas iekārtas displeja
1.2.4.33.1 | Gāzu monitorings tiek nodrošināts, neizmantojot elektroķīmiskās šūnas.
1.2.4.33.2 | Vēlama prasība: Nav nepieciešama anestēzijas gāzu moduļa regulāra apkope un/vai kalibrācija
1.2.4.33.3 | Nomērāmā koncentrācija sevoflurānam vismaz 0 līdz 6%, ar precizitāti ne sliktāku par +/- 0.30% pie 5% koncentrācijas. |  | Lūdzu izmainīt šo punktu |  |  | Lai nodrošinātu atbilstību vairākiem pretendentiem lūgums veikt izmaiņas punktā. | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: Nomērāmā koncentrācija sevoflurānam vismaz 0 līdz 6%, ar ne lielāku par 0.2 tilp% + 15% no nolasījuma pie 5% koncentrācijas.
1.2.4.33.4 | CO₂ monitorings nodrošināts ar kapnometrijas līknes atspoguļojumu, Iespējamo mērījumu diapazons 0 – 110 mmHg, kļūda ne lielāka kā 0.2 tilp%+3% no nolasījuma. |  | Lūdzu izmainīt šo punktu | Lūdzam punktu izteikt šādā redakcijā | 0-10% |  | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: CO₂ monitorings nodrošināts ar kapnometrijas līknes atspoguļojumu, Iespējamo mērījumu diapazons 0 – 100 mmHg, kļūda pie 40 mmHg ne lielāka kā 0.5 tilp%+8% no nolasījuma.
1.2.4.33.5 | O₂ monitoringa līknes mērījumu diapazons 0 – 100 %, kļūda ne lielāka kā 1 tilp%+3% no nolasījuma. |  | Lūdzu izmainīt šo punktu šādā redakcijā | Lūdzam punktu izteikt šādā redakcijā: |  |  | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: O₂ monitoringa līknes mērījumu diapazons 0 – 100 %, kļūda pie 100% ne lielāka kā 3 tilp%+3% no nolasījuma.
1.2.4.33.6 | N₂O monitoringa mērījumu diapazons 0 – 100 %, kļūda ne lielāka kā 2 tilp%+3% no nolasījuma. |  | Lūdzu izmainīt šo punktu šādā redakcijā - Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: | Lūdzam punktu izteikt šādā redakcijā | 0-80% |  | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: N₂O monitoringa mērījumu diapazons 0 – 80 %, kļūda pie 50 % ne lielāka kā 2 tilp%+8% no nolasījuma.
1.2.5 | Elpināšanas režīmi un parametri:
1.2.5.1 | Iekārta nodrošina vismaz šādus vai ekvivalentus elpināšanas režīmus:
1.2.5.1.1 | VCV
1.2.5.1.2 | PCV
1.2.5.1.3 | SIMV-VC
1.2.5.1.4 | SIMV-PC
1.2.5.1.5 | PSV+Apnea
1.2.5.1.6 | PCV-VG
1.2.5.2 | Uzstādāmie parametri:
1.2.5.2.1 | Elpināšanas frekvences diapazons ne šaurāks par 5-100 reizes/min
1.2.5.2.2 | PEEP diapazons ne šaurāks par 0 – 20 cm H2O
1.2.5.2.3 | Trigger zemākais slieksnis ne lielāks par 0,3 l/min
1.2.5.2.4 | Ieelpas spiediena diapazons vismaz līdz 60 cm H2O
1.2.5.2.5 | Atbalsta spiediena diapazons vismaz līdz 40 cm H2O
1.2.5.2.6 | Individuāli pielāgojama ieelpas spiediena augstākā pieļaujamā robeža vismaz līdz 70 cm H2O
1.2.5.2.7 | Ieelpas/izelpas (I:E) attiecības diapazons ne šaurāks par 2:1 – 1:8 ar soli ne lielāku par 0,5 .
1.2.5.3.8 | Uzstādāmie parametri PCV-VG un VCV (vai analogos) režīmos: |  |  |  | Nav saprotams kādēļ izdalīts atsevišķs režīms PVC-VG un VCV Šis režīms retos gadījumos tiek izmantots jaundzimušajiem pacientiem. Punkts tiek izteikts citā redakcijā - skatīt punktu zemāk |  | Punkts tiek izteikts citā redakcijā - skatīt punktu zemāk
1.2.5.3.8.1 | Ieelpas tilpuma diapazons ne šaurāks par 5 – 1500 ml. |  |  | Lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā: | Lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā: | Lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā: | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: PCV-VG (vai analogā) režīmā ieelpas tilpuma diapazons ne šaurāks par 20 – 1500 ml. Vēlama prasība: Ieelpas tilpuma diapazons ne šaurāks par 5 – 1500 ml
1.2.5.3.8.2 | Tilpuma diapazonā 5-20 solis ne šaurāks par 1 ml |  |  |  |  | Lūgums dzēst minēto prasību, jo tā attiecas uz VCV. | Punkts tiek svītrots no specifikācijas.
1.2.5.3.8.3 | Uzstādāmais plūsmas ātrums no 0,1 ml/min. |  | Lūdzu izmainīt šo punktu šādā redakcijā. | Lūdzu izmainīt šo punktu šādā redakcijā. | Lūdzu izmainīt šo punktu šādā redakcijā. | Lūgums mainīt minimālo prasību, prasība ir nesamērīgi maza uz tai nav pieletojamības. Punkts izņemts | Punkts tiek svītrots no specifikācijas.
1.2.5.4 | Līknes krāsas maiņa pacienta spontānās elpas reģionā.
1.2.5.5 | Vēlama prasība: Iekārta aprīkota ar saplakušo plaušu alveolu izplešanas manevru "Recruitment Maneuvers" opciju
1.2.5.6 | Iespēja iekārtā izvēlēties vismaz manuālu un pilnībā automātisku manevru un aktivizēt to nepieciešamības gadījumā
1.2.5.7 | Mākslīgās asinsrites gadījumā iespējams lietot īpašu režīmu, lai deaktivētu trauksmes
1.2.5.8 | Manevrus iespējams uzsākt atrodoties jebkurā no mehāniskās ventilācijas režīmiem (nav nepieciešams veikt izmaiņas ventilācijas vai iekārta uzstādījumos) |  |  |  | Lūdzu precizēt |  | Punkts tiek izteikts šādā redakcijā: Vēlama prasība: Iekārta aprīkota ar saplakušo plaušu alveolu izplešanas manevru "Recruitment Maneuvers" opciju
1.2.6 | Citas prasības:
1.2.6.1 | Iespējams izmantot trešās puses ražotāju elpošanas kontūrus
1.2.6.2 | Dezinficējamas, automātiski vai manuāli mazgājamas (process validēts pēc ISO 17664 vai ISO 15883) un lateksu nesaturošas elpošanas kontūra un absorbenta tvertnes sastāvdaļas, izjaucamas bez papildus instrumentu pielietošanas
1.2.6.3 | Iespējama un no iekārtas puses pēc pieprasījuma tiek nodrošināta iekārtas klīnisko datu integrācija ar ražotāja Philips klīniskās pacientu datu uzskaites sistēmu ICCA (IntelliSpace Critical Care & Anesthesia), izmantojot IntelliBridge Enterprise interfeisa sistēmu
1.3. | Anestēzijas iekārtu modifikācijas
1.3.1. | Aprīkota ar 4 riteņiem un centrālo bremžu sistēmu | 4
1.3.2. | Stiprināmas pie slimnīcā esošās Trumpf konsoles (komplektācijā jāiekļauj visas pārejas, stiprinājumi un citi nepieciešamie elementi, konsoles lifta celtspēja 170 kg) | 3
1.4. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1.4.1. | Gāzu caurules: O₂ , DIN konektors; Gaiss, DIN konektors; N₂O, DIN konektors; Caurulēm iekārtas pusē NIST konektors. AGSS, Typ 1 konektors. | 1
1.4.2. | Maiņstrāvas barošanas kabelis | 1
1.4.3. | Sevoflurāna iztvaikotājs ar Quik Fil anestēzijas vielas uzpildes sistēmu | 1
1.4.4. | Atkārtoti lietojams CO₂ absorbenta trauks, tilpums ne mazāks par 700 ml | 1
1.4.5. | Gāzu mērīšānas modulis | 1
1.4.6. | Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai | 1
1.5. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.5.1. | Ražotāja rekomendētā absorbenta kasetes, vienreizlietojamas | 1
1.5.2. | Absorbenta trauks, dauzdzreizlietojamas | 1
1.5.3. | Kalibrācijas gāze anestēzijas gāzu modulim, ja attiecināms | 1
1.5.4. | Mitruma savācējtrauki gāzu modulim, ja attiecināms | 1
1.5.6. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
1.5.7. | Ražotāja rekomendētais beramais absorbents | 1
1.5.8. | Ratiņi anestēzijas iekārtas pārvietošanai, ja attiecināms | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz piedāvājumam pievienoto informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais precesparedzamais lietošanas ilgums (paredzamais lietošanas ilgums) (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W)) darba režīmā
D | Gāzes pārrāvuma gadījumā ir iespējama ventilēšana izmantojot apkārtējās vides gaisu, nav nepieciešama centrālā gāzu sistēma un/vai gāzes baloni
E | Nav nepieciešama anestēzijas gāzu moduļa regulāra apkope un/vai kalibrācija
F | Iekārta aprīkota ar saplakušo plaušu alveolu izplešanas manevru "Recruitment Maneuvers" opciju |  |  |  | Prasība |  | BKUS ir izvērtējis klīniskās vajadzības un punkts netiek pievienots specifikācijai
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa | 75
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 5
D | Gāzes pārrāvuma gadījumā ir iespējama ventilēšana izmantojot apkārtējās vides gaisu, nav nepieciešama centrālā gāzu sistēma un/vai gāzes baloni | 5
E | Nav nepieciešama anestēzijas gāzu moduļa regulāra apkope un/vai kalibrācija | 5
F | Iekārta aprīkota ar saplakušo plaušu alveolu izplešanas manevru "Recruitment Maneuvers" opciju | 5
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, puntku piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli 5) D daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, vai punkts netiek izpildīts, tad tiek piešķirti 0 punkti. 6) E daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, tad tiek piešķirti 0 punkti. 7) F daļai - par kritērija izpildi tiek piešķirts maksimālais punktu skaits - 5 punkti. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija vai nav iespējams pārliecināties par punkta izpildi, tad tiek piešķirti 0 punkti.
Ar šo Apliecinu, ka neesmu ieinteresēts kāda tirgus dalībnieka izvēlē vai darbībā vai neesmu saistīts kaut kādā veidā, kas nav pieļaujams saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
paraksts, atšifrējums
* Protokolam pielikumā pievienojama tehniskā specifikācija, iesniegtie piedāvājumi (ja attiecināms)