"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Pacientu aprūpes un monitorēšanas ierīču nomaiņa”

identifikācijas Nr. BKUS 2024/81-TP

ZIŅOJUMS

Rīga

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Identifikācijas numurs:

BKUS 2024/81-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Tirgus priekšizpēte

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Pacientu aprūpes un monitorēšanas ierīču nomaiņa

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

G.Kaire-Mače, L.Baltace, Ā.Vecmane, N.Nulle

| Pretendenti iesnieguši komentārus: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Apspriedē piedalījās divi pretendenti |  |  |

| Pretendenta nosaukums: | Pretendents Nr.A | Pretendents Nr.B |
| --- | --- | --- |
| Vērtējamā cena EUR bez PVN: | Nav iesniegts | Nav iesniegts, iesniegts apstirpinājums, ka spēs nodrošināt tehniskajā prasībām atbilstošu piedāvājumu. |
| Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt) | Jā, iepirkuma cenas noteikšanai ņemti vērā tirgus izpētē saņemtie piedāvājumi. |  |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 1. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 2. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 3. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 4. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 5. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija | 6.3.1. Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2 m ja nepieciešams 6.4.1. Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2 m, ja nepieciešams | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 6. pozīcija | 6.3.1. Komentārs tiek ņemts vērā, prasība izteikta šādā redakcijā: Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2 m ja nepieciešams 6.4.1. Komentārs tiek ņemts vērā, prasība izteikta šādā redakcijā: Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2 m ja nepieciešams | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 7. pozīcija | 7.3.1.1. Vai ekvivalents 7.3.2. Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2 m, ja nepieciešams | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 7. pozīcija | 7.3.1.1. Prasība netiek mainīta, konkrētie sensoru konektori nepieciešami, lai nodrošinātu saderību ar slimnīcā esošajiem pulsa oksimetriem un monitoriem, lai samazinātu vienreizlietojamo sensoru sensoru patēriņu uz vienu pacientu. 7.3.2. Komentārs tiek ņemts vērā, prasība izteikta šādā redakcijā: Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2 m ja nepieciešams | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 8. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 8. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 9. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 9. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 10. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 10. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 11. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 11. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 12. pozīcija | 12.2.2. Mērījumu kļūda ± 5 g vai mazāk svēršanai vismaz līdz 5 kg 12.2.3. Mērījumu kļūda ± 10g vai mazāk pārējā svēršanas diapazonā 12.2.6. Svari tiek darbināti ar baterijām vai tīkla bloku | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 12. pozīcija | 12.2.2. un 12.2.3. Svarus paredzēts izmantot jaundzimušajiem, līdz ar to ir nepieciešama pēc iespējas mazāka svaru mērījumu kļūda. Prasība tiek atstāta esošā redakcijā, svari ar lielāku mērīšanas kļūdu tiek iegādāti 13. pozīcijā. 12.2.6. Lai varētu svarus pielāgot lietošanai dažādās nodaļās nepieciešama iespēja tos lietot gan ar baterijām, gan no tīkla. Punkts tiek atstāts esošajā redakcijā. | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 13. pozīcija | 13.2.1. Mērījumu diapazons līdz 20 kg 13.2.2. Mērījumu kļūda ± 10 g vai mazāk svēršanai vismaz līdz 5 kg 13.2.3. Mērījumu kļūda ± 20g vai mazāk pārējā svēršanas diapazonā 13.2.5. Ieliekta svaru platforma, īpaši liela, droša un ērta zīdainim 13.2.6. Svari tiek darbināti ar baterijām vai tīkla bloku | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 13. pozīcija | 13.2.1. Pretendenta piedāvātais diapazons ir atbilstošs, prasība netiek mainīta, svarus paredzēts izmantot jaundzimušajiem, līdz ar to 10 kg ir pietiekošs diapazons. 13.2.2. un 13.2.3. Svarus paredzēts izmantot jaundzimušajiem, līdz ar to ir nepieciešama pēc iespējas mazāka svaru mērījumu kļūda. 13.2.5. Pretendenta piedāvātais formulējums ir atbilstošs, prasība netiek mainīta 13.2.6. Lai varētu svarus pielāgot lietošanai dažādās nodaļās nepieciešama iespēja tos lietot gan ar baterijām, gan no tīkla. Punkts tiek atstāts esošajā redakcijā. | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 14. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 14. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 15. pozīcija | 15.2.8. Prasība neatbilst mehāniskā asinspiediena mērītājam | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 15. pozīcija | 15.2.8. Prasība tiek svītrota no specifikācijas | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 16. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 16. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 17. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 17. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 18. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 18. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 19. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 19. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 20. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 20. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 21. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 21. pozīcija | - | - |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 22. pozīcija | - | - |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 22. pozīcija | - | - |

Pasūtītāja lēmums:

- Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt Atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Ginta Kaire-Mače

ginta.kaire.mace@bkus.lv