## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Reaģenti, piederumi un aprīkojums molekulārai diagnostikai”, ID Nr. RAKUS 2026/36, Nolikumam
Daļa | Saturs
1 | Reaģentu komplekti Tropheryma whipplei noteikšanai
2 | Reaģentu komplekti Streptococcus pyogenes noteikšanai
3 | Reaģentu komplekti Candida auris noteikšanai
4 | Reaģentu komplekti Legionella spp.noteikšanai
5 | Reaģentu komplekts Ricketssia provzaki noteikšanai
6 | Reaģentu komplekti Clostridium perfingens noteikšanai
7 | Reaģentu komplekti Aspergillus spp. noteikšanai
8 | Reaģentu komplekti infekciju ierosinātāju noteikšanai
9 | Reaģentu komplekti retu un bīstamu infekciju noteikšanai
10 | Reaģentu komplekti Mycobacterium leprae noteikšanai
11 | Reaģentu komplekti Pneumocystis jirovecii noteikšanai
12 | Reaģentu komplekti Cryptococcus neoformans noteikšanai
13 | Reaģentu komplekti bīstamu infekciju noteikšanai
14 | Reaģentu komplekti Chlamydophila psittaci/abortus noteikšanai
15 | Reaģenti RT-PĶR reakcijām un reversās transkripcijas veikšanai
16 | Piederumi automatizētai nukleīnskābju (RNS/DNS) izdalīšanai, saderīgi ar NucliSens easyMAG un eMAG iekārtām (BioMerieux)
17 | Sterili uzgaļi ar filtru
18 | Reaģentu komplekti un aprīkojums nukleīnskābju izolēšanai (ar iekārtu)
Tehniskā specifikācija aktualizēta 09.03.2026.

## 1
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
1.DAĻA_Reaģentu komplekti Tropheryma whipplei noteikšanai
1.1 | Reaģentu komplekts Tropheryma whipplei noteikšanai | Komplekts paredzēts Tropheryma whipplei noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi. Iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Komplektā ne vairāk kā 50 testi. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. | tests | 300 | 50
[9 empty] | Kopā: | 0

## 2
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
2.DAĻA_Reaģentu komplekti Streptococcus pyogenes noteikšanai
2.1 | Reaģentu komplekts Streptococcus pyogenes noteikšanai | Komplekts paredzēts Streptococcus pyogenes noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi. Iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Komplektā ne vairāk kā 100 testi. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 300 | 100
[9 empty] | Kopā: | 0

## 3
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
3.DAĻA_Reaģentu komplekti Candida auris noteikšanai
3.1 | Reaģentu komplekts Candida auris noteikšanai | Komplekts paredzēts Candida auris noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi. Iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Vienā komplektā ne vairāk kā 100 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 300 | 100
[9 empty] | Kopā: | 0

## 4
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
4.DAĻA_Reaģentu komplekti Legionella spp. noteikšanai
4.1 | Reaģentu komplekts Legionella spp. noteikšanai | Komplekts paredzēts Legionella spp. noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti (liofilizēti), iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar iekārtu Rotor-Gene Q. Komplekts paredzēts 150 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-Path-Legionella_spp vai ekvivalents. | tests | 750 | 150
4.2 | Reaģentu komplekts Legionella pneumophila noteikšanai | Komplekts paredzēts Legionella pneumophila noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti (liofilizēti), iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar iekārtu Rotor-Gene Q. Komplekts paredzēts 150 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-Path-L.pneumophila vai ekvivalents. | tests | 750 | 150
4.3 | Reaģentu komplekts Legionella longbeachae noteikšanai | Komplekts paredzēts Legionella longbeachae noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti (liofilizēti), iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar iekārtu Rotor-Gene Q. Komplekts paredzēts 150 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-Path-L.longbeachae vai ekvivalents. | tests | 750 | 150
4.4 | Reālā laila PĶŖ reaģentu komplekts DNS amplifikācijai | Komplekts paredzēts DNS mērķu amplifikācijai, liofilizēts, paredzēts 150 testiem. Jābūt saderīgam ar pozīcijām 4.1, 4.2 un 4.3. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-oasig-standard-150 vai ekvivalents. | tests | 2250 | 150
[9 empty] | Kopā: | 0

## 5
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
5.DAĻA_Reaģentu komplekti Ricketssia provzaki noteikšanai
5.1 | Reaģentu komplekts Ricketssia provzaki noteikšanai | Komplekts paredzēts Ricketssia provzaki noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi. Iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Komplektā ne vairāk kā 150 testi. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. | tests | 450 | 150
[9 empty] | Kopā: | 0

## 6
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
6.DAĻA_Reaģentu komplekti Clostridium perfingens noteikšanai
6.1 | Reaģentu komplekts Clostridium perfingens noteikšanai | Komplekts paredzēts Clostridium perfingens noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi. Iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Komplektā ne vairāk kā 100 testi. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. | tests | 300 | 100
[9 empty] | Kopā: | 0

## 7
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
7.DAĻA_Reaģentu komplekti Aspergillus spp noteikšanai
7.1 | Reaģentu komplekts Aspergillus spp noteikšanai | Komplekts paredzēts Aspergillus spp (A.fumigatus, A. flavus, A. niger, A. nidulans u.c.) noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Mērķa sekvence: ITS2/28S rDNS reģions. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi: UNG (uracil-DNS glikozilāze), universāla iekšējā kontrole, kā arī pozitīvā un negatīvā kontrole. Komplekts validēts BAL,CFS, plazmas, seruma, krēpu paraugiem. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Komplektā ne vairāk kā 25 testi. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 1500 | 25
[9 empty] | Kopā: | 0

## 8
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
8.DAĻA_Reaģentu komplekti infekciju ierosinātāju noteikšanai
8.1 | Reaģentu komplekts Brucella spp. noteikšanai | Komplekts paredzēts Brucella spp. noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi. Iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Komplektā ne vairāk kā 50 testi. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 3000 | 50
8.2 | Reaģentu komplekts Leptospira spp. noteikšanai | Komplekts paredzēts Leptospira spp.noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi. Iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Komplektā ne vairāk kā 50 testi. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 3000 | 50
8.3 | Reaģentu komplekti С.trachomatis, Ureaplasma spp., M.hominis un M.genitalium noteikšanai | Komplekts paredzēts С.trachomatis, Ureaplasma spp., M.hominis un M.genitalium noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti un piederumi. Iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Komplektā ne vairāk kā 100 testi. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 3000 | 100
8.4 | Reaģenti DNS/RNS izdalīšanai no klīniskiem paraugiem | Komplekts paredzēts vienlaicīgai DNS/RNS izdalīšanai un nukleīnskābju attīrīšanai. Satur visus nepieciešamos reaģentus, kas nepieciešami nukleīnskābju izddalīšanai un attīrīšanai. Piemērots materiāliem - asinis ar EDTA, plazma, serums, iztripees, siekalas, urīns, cerebrospinālais šķidrums, fēces u.c.). Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. CE IVD marķējums. | tests | 6000 | 100
[9 empty] | Kopā: | 0

## 9
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
9.DAĻA_ Reaģentu komplekti retu un bīstamu infekciju noteikšanai
9.1 | Reaģentu komplekti Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīrusa noteikšanai | Komplekts paredzēts Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīrusa noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus patogēnu amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reakcijas komponentiem ir jābūt liofilizētā veidā iepriekš iepildītos 0,1 mL reakcijas stobriņos, kas saderīgi ar Rotor-Gene Q iekārtu vai low profile stripos. Vienā komplektā ne vairāk par 36 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 108 | 36
9.2 | Reaģentu komplekti Dzeltenā drudža vīrusa noteikšanai | Komplekts paredzēts Dzeltenā drudža vīrusa noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus patogēnu amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reakcijas komponentiem ir jābūt liofilizētā veidā iepriekš iepildītos 0,1 mL reakcijas stobriņos, kas saderīgi ar Rotor-Gene Q iekārtu vai low profile stripos. Vienā komplektā ne vairāk par 36 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 72 | 36
9.3 | Reaģentu komplekti Japānas encefalīta vīrusa noteikšanai ar PĶR reālajā laikā testu | Komplekts paredzēts Japānas encefalīta vīrusa noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus patogēnu amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reakcijas komponentiem ir jābūt liofilizētā veidā iepriekš iepildītos 0,1 mL reakcijas stobriņos,kas saderīgi ar Rotor-Gene Q iekārtu vai low profile stripos. Vienā komplektā ne vairāk par 36 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 72 | 36
[9 empty] | Kopā: | 0

## 10
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
10.DAĻA_Reaģentu komplekti Mycobacterium leprae noteikšanai
10.1 | Reaģentu komplekti Mycobacterium leprae noteikšanai | Komplekts paredzēts Mycobacterium leprae noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti (liofilizēti), iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar iekārtu Rotor-Gene Q. Komplekts paredzēts 150 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-Path-Leprosy vai ekvivalents. | tests | 450 | 150
10.2 | Reālā laila PĶŖ reaģentu komplekts DNS amplifikācijai | Komplekts paredzēts DNS mērķu amplifikācijai, liofilizēts, paredzēts 150 testiem. Jābūt saderīgam ar pozīciju 10.1. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-oasig-standard-150 vai ekvivalents. | tests | 600 | 150
[9 empty] | Kopā: | 0

## 11
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
11.DAĻA_Reaģentu komplekti Pneumocystis jirovecii noteikšanai
11.1 | Reaģentu komplekti Pneumocystis jirovecii noteikšanai | Komplekts paredzēts Pneumocystis jirovecii noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti (liofilizēti), iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar iekārtu Rotor-Gene Q. Komplekts paredzēts 150 testem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-Path-P.jirovecii vai ekvivalents. | tests | 2700 | 150
11.2 | Reālā laila PĶŖ reaģentu komplekts DNS amplifikācijai | Komplekts paredzēts DNS mērķu amplifikācijai, liofilizēts, paredzēts 150 testiem. Jābūt saderīgam ar pozīciju 11.1. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-oasig-standard-150 vai ekvivalents. | tests | 2850 | 150
[9 empty] | Kopā: | 0

## 12
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
12.DAĻA_Reaģentu komplekti Cryptococcus neoformans noteikšanai
12.1 | Reaģentu komplekti Cryptococcus neoformans noteikšanai | Komplekts paredzēts Cryptococcus neoformans noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplektā iekļauti testēšanas nodrošināšanai nepieciešamie reaģenti (liofilizēti), iekšējā, pozitīvā un negatīvā kontrole. Reaģenti validēti izmantošanai ar iekārtu Rotor-Gene Q. Komplekts paredzēts 150 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-Path-C.neoformans vai ekvivalents. | tests | 2700 | 150
12.2 | Reālā laila PĶŖ reaģentu komplekts DNS amplifikācijai | Komplekts paredzēts DNS mērķu amplifikācijai, liofilizēts, paredzēts 150 testiem. Jābūt saderīgam ar pozīciju 12.1. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. Primer Design ref. Z-oasig-standard-150 vai ekvivalents. | tests | 2850 | 150
[9 empty] | Kopā: | 0

## 13
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
13.DAĻA_Reaģentu komplekti bīstamu infekciju noteikšanai
13.1 | Reaģentu komplekti Bacillus anthrax noteikšanai | Komplekts paredzēts Bacillus anthrax noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Vienā komplektā ne vairāk par 50 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. | tests | 400 | 50
13.2 | Reaģentu komplekti Vibrio cholerae noteikšanai | Komplekts paredzēts Vibrio cholerae noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Vienā komplektā ne vairāk par 50 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. | tests | 600 | 50
13.4 | Reaģentu komplekti Yersinia pestis noteikšanai | Komplekts paredzēts Yersinia pestis noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Vienā komplektā ne vairāk par 50 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. | tests | 400 | 50
13.5 | Reaģentu komplekti Coxiella burnetii noteikšanai | Komplekts paredzēts Coxiella burnetii noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Vienā komplektā ne vairāk par 50 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. | tests | 600 | 50
13.6 | Reaģentu komplekti A hepatīta vīrusa noteikšanai | Komplekts paredzēts A hepatīta vīrusa noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Vienā komplektā ne vairāk par 50 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 900 | 50
[9 empty] | Kopā: | 0

## 14
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
14.DAĻA_Reaģentu komplekti Chlamydophila psittaci/abortus noteikšanai
14.1 | Reaģentu komplekti Chlamydophila psittaci/abortus noteikšanai | Komplekts paredzēts Chlamydophila psittaci/abortus noteikšanai ar reālā laika PĶR metodi. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, iekšējo, pozitīvo un negatīvo kontroli. Reaģenti validēti izmantošanai ar Rotor-Gene Q iekārtu. Vienā komplektā ne vairāk par 50 testiem. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. | tests | 300 | 50
[9 empty] | Kopā: | 0

## 15
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
15.DAĻA_Reaģenti RT-PĶR reakcijām un reversās transkripcijas veikšanai
15.1 | Reaģentu komplekti vienposma RT PĶR kvantitatīvai reakcijai | Komplektā fermentu maisījums ("hot-start" TaqDNA polimerāze, īpaši termostabila atgriezeniskā transkriptāze ar darbības diapazonu 45-60C), 2x buferis, kas satur 4x dNTPs, 6 mM MgSO4. Atsevišķs stobriņš ar magnija sulfātu 50 mM, ROX krāsa (25 µM). Optimizēts kvantitatīvai atgriezeniskās transkripcijas PĶR reālajā laikā metodei ar hidrolīzes zondēm. Iepakojumā ne vairāk kā 100 reakcijas. Paredzēts masalu, masaliņu testēšanai. ThermoFisher kataloga nr. 11732020 (SuperScript III Platinum One Step qRT-PCR-System) vai ekvivalents. | reakcija | 900 | 100
15.2 | PĶR maisījums RT-PĶR reakcijām | Gatavs reaģentu maisījums RT-PĶR reakcijām, kas satur visas nepieciešamās sastāvdaļas, izņemot praimerus, zondes, matricu un ūdeni. Maisījums paredzēts gan DNS, gan komplementārās DNS (cDNS) amplifikācijai. Produkts pieejams kā 2X koncentrāts. Sastāvā ietilpst AmpliTaq Gold™ DNA Polimerāze (UltraPure), dNTP (ar dUTP), ROX pasīvās references krāsviela, uracil-N-glikozilāze (UNG) un optimizēti bufera komponenti.ThermoFisher Kataloga nr. 4440038 vai ekvivalents. | ml | 30 | 5
[9 empty] | Kopā: | 0

## 16
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
16.DAĻA_Piederumi automatizētai nukleīnskābju (RNS/DNS) izdalīšanai, saderīgi ar NucliSens EasyMAG un eMAG iekārtām (BioMerieux)
16.1 | Sterili uzgaļi 1000µl | Uzgaļi ar filtru, sterili, tilpums 100 līdz 1000µl. Vienā iepakojumā 960 gab. Saderība ar eMAG izdalīšanas iekārtu. | iepakojums | 150 | 960
16.2 | Sterili uzgaļi 1200µl | Uzgaļi ar filtru, sterili, tilpums 50 -1200µl. Vienā iepakojumā 960 gab. Saderība ar Biohit eLine elektronisko daudzkanālu pipeti. | iepakojums | 200 | 960
[9 empty] | Kopā: | 0

## 17
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
17.DAĻA_Sterili uzgaļi ar filtru
17.1 | Sterili uzgaļi, 10µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 0,5 līdz 10µl, universāli. Kastītēs pa 96 gab., 10 kastītes iepakojumā. ThermoFisher Scientific kat. nr. 94052100 vai ekvivalents. | iepakojums | 200 | x
17.2 | Sterili, pagarināti uzgaļi,20µl | Sterili, pagarināti, ar filtru, tilpums no 0,5 līdz 20µl, universāli. Kastītēs pa 96 gab., 10 kastītes iepakojumā. ThermoFisher Scientific kat.nr. 94052150 vai ekvivalents. | iepakojums | 50 | x
17.3 | Sterili uzgaļi, 100µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 10 līdz 100µl, universāli. Kastītēs pa 96 gab., 10 kastītes iepakojumā. ThermoFisher Scientific kat.nr. 94052200 vai ekvivalents. | iepakojums | 200 | x
17.4 | Sterili, pagarināti uzgaļi, 100µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 10 līdz 100µl, universāli. Kastītēs pa 96 gab., 10 kastītes iepakojumā. ThermoFisher Scientific kat.nr. 94052310 vai ekvivalents. | iepakojums | 150 | x
17.5 | Sterili uzgaļi, 200µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 10 līdz 200µl, universāli. Kastītēs pa 96 gab., 10 kastītes iepakojumā. ThermoFisher Scientific kat.nr. 94052300 vai ekvivalents. | iepakojums | 80 | x
17.6 | Sterili, pagarināti uzgaļi 200µl | Sterili, pagarināti, ar filtru, tilpums no 10 līdz 200µl, universāli. Kastītēs pa 96 gab., 10 kastītes iepakojumā. ThermoFisher Scientific kat.nr. 94052320 vai ekvivalents. | iepakojums | 80 | x
17.7 | Sterili uzgaļi, 300µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 10 līdz 300µl, universāli. Kastītēs pa 96 gab., 10 kastītes iepakojumā. ThermoFisher Scientific kat.nr. 94052350 vai ekvivalents. | iepakojums | 80 | x
17.8 | Sterili uzgaļi, 1000µl | Sterili, ar filtru, tilpums no 100 līdz 1000µl, universāli. Kastītēs pa 96 gab., 10 kastītes iepakojumā. ThermoFisher Scientific kat.nr. 94052410 vai ekvivalents. | iepakojums | 200 | x
17.9 | Sterili, pagarināti uzgaļi, 1000µl | Sterili, pagarināti, ar filtru, tilpums no 100 līdz 1000µl, universāli. Iepakojumā 480 gab. ThermoFisher Scientific kat.nr. 94052430 vai ekvivalents. | iepakojums | 400 | x
[9 empty] | Kopā: | 0

## 18
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
18.DAĻA_Reaģentu komplekti un aprīkojums nukleīnskābju izolēšanai (ar iekārtu)
18.1 | Reaģentu komplekts vīrusu (vai universāls) nukleīnskābju (DNS/RNS) automatizētai izolēšanai | Nukleīnskābju izdalīšanas komplekts, kas paredzēts vienlaicīgai DNS un RNS iegūšanai no vīrusiem, parazītiem un sēnēm. Komplekts paredzēts dažāda veida paraugiem: asinis, serums, plazma, cerebrospinālais šķidrums (CSF), bronhoalveolārais skalojums (BAL), nazofarengeāla iztriepe, urīns, fēces, taisnās zarnas iztriepe, krēpas un siekalu paraugi, audi. Viens komplekts paredzēts 32-96 izdalīšanas reizēm. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 6144 | 96
18.2 | Reaģentu komplekts baktēriju (vai universāls) nukleīnskābju DNS) automatizētai izolēšanai | Nukleīnskābju izdalīšanas komplekts, kas paredzēts vienlaicīgai DNS un RNS iegūšanai no baktērijām, parazītiem un sēnēm. Komplekts paredzēts dažāda veida paraugiem: asinis, serums, plazma, cerebrospinālais šķidrums (CSF), bronhoalveolārais skalojums (BAL), nazofarengeāla iztriepe, urīns, fēces, taisnās zarnas iztriepe, krēpas un siekalu paraugi, audi. Viens komplekts paredzēts 32-96 izdalīšanas reizēm. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 3072 | 96
18.3 | Reaģentu komplekts nukleīnskābju (DNS/RNS) automatizētai izolēšanai no asins paraugiem | Nukleīnskābju izdalīšanas komplekts, kas paredzēts vienlaicīgai DNS un RNS iegūšanai no asinīm. Viens komplekts paredzēts 32-96 izdalīšanas reizēm. Derīguma termiņš piegādes brīdī ne mazāks par 1 gadu. CE IVD marķējums. | tests | 3072 | 96
Kopā:
Piedāvātās iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW:
18.4 | Iekārta
Kopā ar reaģentu komplektiem uz līguma darbības laiku jāpiegādā nepieciešamais aprīkojums – jauna vai mazlietota, ražota ne agrāk kā 2025. gadā, kompakta, uz galda novietojama pilnībā automatizēta nukleīnskābju (DNS/RNS) ekstrakcijas un attīrīšanas iekārta, kas paredzēta in vitro diagnostikai (CE-IVD) un izmantošanai molekulārajā bioloģijā. Iekārta ir paredzēta darbam ar dažādiem klīnisko un bioloģisko paraugu tipiem, atkarībā no izmantotiem reaģentu komplektiem un validētiem protokoliem.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar piedāvātajām iekārtām pēc lietotāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā.
Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata jānodrošina līguma slēgšanas gadījumā.
18.4.1 | Ražotājs (ražotājvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
| Obligātās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp.*
18.4.1.1 | DNS/RNS ekstrakcija ar magnētisko daļiņu tehnoloģiju
18.4.1.2 | Ekstrakcijai nepieciešamie reaģenti sapildīti vienreizlietojamās kasetnēs (viena kasetne paredzēta viena paraugam)
18.4.1.3 | Kontaminācijas kontrole (UV/HEPA)
18.4.1.4 | Paraugu apstrādes kapacitāte vienā ciklā: no 1/2 līdz 32 paraugiem.
18.4.1.5 | Parauga darba tilpums pielāgojams: 20 µl – 1000 µl.
18.4.1.6 | Elūcijas tilpums pielāgojams: 30 – 200 µl
18.4.1.7 | Viena parauga ekstrakcijas ilgums nepārsniedz 20 min.
18.4.1.8 | Vienlaicīga DNS/RNS ekstrakcija no dažāda veida paraugiem
18.4.1.9 | Magnētisko daļiņu savākšanas efektivitāte: ne mazāka kā 98 %.
18.4.1.10 | Atkārtojamība (well-to-well variācija): CV ≤ 3 %.
18.4.1.11 | Iekārta aprīkota ar integrētu skārienjūtīgu ekrānu (ne mazāk par 8 collām).
18.4.1.12 | Datu eksporta iespējas: USB ports un/vai bezvadu datu pārraide (piemēram, Bluetooth).
18.4.1.13 | Iespēja izveidot, rediģēt, saglabāt un dzēst darba protokolus.
18.4.2 | Vērtēšanas kritērijs "B" - papildprasības |  |  |  | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp.*
Tehniskās prasības, kuras nav obligātas, bet, ja tās tiek piedāvātas un izpildītas, pretendents saņem papildu punktus.
18.4.2.1 | Svītrkoda skenera pieslēgšanas vai integrācijas iespēja |  |  |  | 5
18.4.2.2 | Iespēja eksportēt datus (USB/Ethernet/WiFi) |  |  |  | 5
Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  |  | 10
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz konkrētu lappusi iesniegtajos informatīvajos materiālos (dokumentos), vai ražotāja interneta resursos.
18.4.3 | Vērtēšanas kritērijs "A" |  |  |  | Punkti
| Piedāvātā kopējā cena |  |  |  | 85
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 85, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvātā kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  |  | 85
18.4.5 | Vērtēšanas kritērijs "C" |  |  |  | Punkti
| Iekārtas elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW |  |  |  | 5
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 3, kur Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā kW; Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā kW .
Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  |  | 5
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C)