## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklātā konkursa „Klīniskās ķīmijas, imūnķīmijas, imūnhematoloģijas, koaguloģijas, urīna izmeklējumu un eritrocītu agregācijas testu iegāde”, id. Nr. RAKUS 2026/37, Nolikumam
Tehniskā specifikācijas - finanšu piedāvājums
| Daļas Nr. | Saturs
| 1 | Klīniskā ķīmija un imūnķīmija
| 2 | Imūnhematoloģijas testi
| 3 | Koaguloģija - Koaguloģijas testi
| 4 | Koaguloģija - Testi hemostāzes funkcionālā stāvokļa noteikšanai reālajā laikā ar trombelastometrijas metodi
| 5 | Koaguloģija - Testi trombocītu funkcijas noteikšanai ar agregometriju
| 6 | Hematoloģija - Testi eritrocītu agregācijas noteikšanai ar kapilārās agregācijas fotometrijas analizatoru
| 7 | Klīniskie izmeklējumi - Urīna izmeklējumi
| 8 | Testi autoimūno slimību diagnostikai
| 9 | Olbaltuma frakciju noteikšana ar elektroforēzes metodi
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 25.03.2026.

## 1. daļa_KĶ
Pielikums Nr. 3
Tehniskā specifikācija aktualizēta 16.03.2026.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Klīniskā ķīmija un imūnķīmija
1. daļa
1. Klīniskā ķīmija un imūnķīmija - Klīniskās ķīmijas un imūnķīmijas izmeklējumi ar automatizāciju
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar klīniskās ķīmijas un imūnķīmijas testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizatoriem testu veikšanai un automatizēto sistēmu paraugu transportam, kas nodrošina paraugu šķirošanu, centrifugēšanu, vāciņu noņemšanu, paraugu pārvietošanu starp analizatoriem un sagatavošanu arhivēšanai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamo preču piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu, kā arī visu programmatūras nodrošinājumu un atbalstu visā līguma darbības periodā. Analizatoru un automātiskās paraugu transporta sistēmas darba kontrolei pretendentam bezmaksas jānodrošina starpprogrammatūra ("Middleware"), kas nodrošina arī sistēmas savienojumu un divpusēju datu apmaiņu ar laboratorijas informācijas sistēmu (LIS). Pretendents nodrošina piegādāto iekārtu pieslēgšanu LIS divpusējai datu apmaiņai līdz starpprogrammatūras ieviešanai vai ja pasūtītājs izvēlas neizmantot starpprogrammatūru.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums 1 gadam* | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x8) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp.**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | PAMATTESTI (obligāti piegādājamie testi)
1.1.1 | Alanīnaminotransferāze (ar P5P) | Saderība ar piedāvāto analizatoru un automatizācijas sistēmu | tests | 260000
1.1.2 | Aspartātaminotransferāze (ar P5P) |  | tests | 125000
1.1.3 | Gamma glutamiltransferāze |  | tests | 36000
1.1.4 | Laktātdehidrogenāze |  | tests | 37700
1.1.5 | Kreatīnkināze |  | tests | 27500
1.1.6 | Kreatīnkināzes MB frakcija |  | tests | 17000
1.1.7 | Tiešais bilirubīns |  | tests | 98000
1.1.8 | Kopējais bilirubīns |  | tests | 175500
1.1.9 | Sārmainā fosfatāze |  | tests | 46700
1.1.10 | α-Amilāze |  | tests | 13500
1.1.11 | Lipāze |  | tests | 95000
1.1.12 | Glikoze |  | tests | 220000
1.1.13 | Urīnviela |  | tests | 185000
1.1.14 | Kreatinīns |  | tests | 295000
1.1.15 | Urīnskābe |  | tests | 33600
1.1.16 | C-reaktīvais olbaltums |  | tests | 275000
1.1.17 | Albumīns |  | tests | 67000
1.1.18 | Kālijs |  | tests | 245000
1.1.19 | Kalcijs |  | tests | 97000
1.1.20 | Nātrijs |  | tests | 220000
1.1.21 | Hlorīdi |  | tests | 28000
1.1.22 | Fosfors |  | tests | 36000
1.1.23 | Magnijs |  | tests | 32000
1.1.24 | Dzelzs |  | tests | 18000
1.1.25 | Kopējais olbaltums |  | tests | 81500
1.1.26 | Etanols |  | tests | 21500
1.1.27 | Troponīns (augsti jutīgais) |  | tests | 110000
1.1.28 | Prokalcitonīns |  | tests | 82000
1.1.29 | Feritīns |  | tests | 34000
1.1.30 | Horiongonadotropīns (HCG) |  | tests | 11000
1.1.31 | Interleikīns 6 |  | tests | 5000
1.1.32 | Glikohemoglobīns A1C (HbA1c) |  | tests | 15400
1.1.33 | C peptīds |  | tests | 7000
1.1.34 | NT-proBNP |  | tests | 30500
1.1.35 | Kopējais holesterīns |  | tests | 26000
1.1.36 | Triglicerīdi |  | tests | 27000
1.1.37 | Augsta blīvuma holesterīns |  | tests | 18700
1.1.38 | Zema blīvuma holesterīns |  | tests | 27000
1.1.39 | Albumīns urīnā un likvorā |  | tests | 6000
1.1.40 | Kopējais olbaltums urīnā un likvorā |  | tests | 5000
1.1.41 | Vitamīns B12 |  | tests | 21000
1.1.42 | Folskābe |  | tests | 17500
1.1.43 | Vankomicīns |  | tests | 2700
1.1.44 | Laktāts likvorā |  | tests | 3300
1.1.45 | Reimatoīdais faktors |  | tests | 4800
1.1.46 | Antistreptolizīns O |  | tests | 2400
1.1.47 | Imūnglobulīns G (IgG) |  | tests | 12500
1.1.48 | Imūnglobulīns A (IgA) |  | tests | 7000
1.1.49 | Imūnglobulīns M (IgM) |  | tests | 9000
1.1.50 | Imūnglobulīns E (IgE) |  | tests | 7000
1.1.51 | Bikarbonāts |  | tests | 1100
1.1.52 | Vitamīns D kopējais (25-OH) |  | tests | 15500
1.1.53 | Karcioembrionālais antigēns (CEA) |  | tests | 23000
1.1.54 | CA 125 |  | tests | 10900
1.1.55 | CA 15-3 |  | tests | 10100
1.1.56 | CA 19-9 |  | tests | 11800
1.1.57 | Alfa fetoproteīns |  | tests | 13000
1.1.58 | Brīvais prostatas specifiskais antigēns |  | tests | 1500
1.1.59 | Kopējais prostatas specifiskais antigēns |  | tests | 10000
1.1.60 | Beta 2 mikroglobulīns |  | tests | 2600
1.1.61 | Homocisteīns |  | tests | 1600
1.1.62 | Transferīns |  | tests | 1900
1.1.63 | Ceruloplazmīns |  | tests | 2000
1.1.64 | Komplementa faktors C3 |  | tests | 1400
1.1.65 | Komplementa faktors C4 |  | tests | 1400
1.1.66 | Imūnglobulīna vieglās ķēdes kappa |  | tests | 1400
1.1.67 | Imūnglobulīna vieglās ķēdes lambda |  | tests | 1400
1.1.68 | Gentamicīns |  | tests | 250
1.1.69 | Metotreksāts |  | tests | 600
1.1.70 | Mioglobīns |  | tests | 250
1.1.71 | Lipoproteīns (A) |  | tests | 400
1.1.72 | Apolipoproteīns B |  | tests | 250
1.1.73 | Apolipoproteīns A1 |  | tests | 250
1.1.74 | Cistatīns C |  | tests | 300
1.2 | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 1.1.1 - 1.1.30 pozīcijā norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām (bet vismaz divas līmeņu kontroles divas reizes diennaktī), ja testi tiek veikti katru dienu Nepieciešamais daudzums 1.1.31 - 1.1.44 pozīcijā norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomnedācijām, ja testi tiek veikti katru dienu Nepieciešamais daudzums 1.1.45 - 1.1.65 pozīcijā norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, ja testi tiek veikti piecas dienas nedēļā Nepieciešamais daudzums 1.1.66 - 1.1.74 pozīcijā norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, ja testi tiek veikti divas dienas nedēļā
1.2.1 | [6 empty] | x | x | x
1.2.2 | [6 empty] | x | x | x
1.2.3 | [6 empty] | x | x | x
1.3 | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 1.1. pozīcijā norādītajam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
1.3.1 | [6 empty] | x | x | x
1.3.2 | [6 empty] | x | x | x
1.3.3 | [6 empty] | x | x | x
Kopā par 1.1 - 1.3 daļām:
1.4 | PAPILDU TESTI (Vēlamie testi, bet nav obligāta prasība)
1.4.1 | Imūnglobulīns M likvorā | Saderība ar piedāvāto analizatoru un/vai automatizācijas sistēmu | tests | 3500
1.4.2 | Imūnglobulīns A likvorā |  | tests | 3500
1.4.3 | Plakanšūnu karcinomas antigēns (SCC) |  | tests | 3200
1.4.4 | Cilvēka epididimālais proteīns 4 (HE4) |  | tests | 2800
1.4.5 | Adrenokortikotropais hormons (AKTH) |  | tests | 1900
1.4.6 | Neironu specifiskā enolāze (NSE) |  | tests | 1400
1.4.7 | S100 |  | tests | 1800
1.4.8 | CA 72-4 |  | tests | 900
1.4.9 | Kalcitonīns |  | tests | 1400
1.4.10 | Citokeratīna 19 fragments 21-1 (CYFRA 21-1) |  | tests | 1000
1.4.11 | Imūnglobulīna vieglās brīvās ķēdes kappa |  | tests | 1400
1.4.12 | Imūnglobulīna vieglās brīvās ķēdes lambda |  | tests | 1400
1.5 | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 1.4.1 - 1.4.4 pozīcijā norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, ja testi tiek veikti piecas dienas nedēļā Nepieciešamais daudzums 1.4.5 - 1.4.12 pozīcijā norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, ja testi tiek veikti divas dienas nedēļā
1.5.1 | [6 empty] | x | x | x
1.5.2 | [6 empty] | x | x | x
1.5.3 | [6 empty] | x | x | x
1.6 | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 1.4 pozīcijā norādītajam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
1.6.1 | [6 empty] | x | x | x
1.6.2 | [6 empty] | x | x | x
1.6.3 | [6 empty] | x | x | x
Kopā par 1.4 - 1.6 daļām:
Kopā par visu daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
*Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu
**Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildu materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam). Ja analizatoram un reaģentiem nav viens ražotājs, jāpievieno piedāvātā analizatora ražotāja apliecinājums par saderību ar piedāvātajiem reaģentiem.
Ja piegādātājs norādijis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas.
Piegādātājs nodrošina piegādi 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildu reaģentus bez maksas.
Pretendentam, aprēķinot piedāvato reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu plānoto apjomu, jāņem vērā to stabilitāte pēc atvēršanas vai ievietošanas analizatorā un derīguma termiņš, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem jeb 1 (vienam) gadam, Pasūtītājam veicot pasūtījumus vienādās proporcijās. Derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika.
Norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
1.7 | Kopējais analizatoru (iekārtu) vienību skaits:
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis (-ļi)
Ražošanas gads (-i) un mēnesis (-ši):
| Tehniskās prasības analizatoram (-iem), automatizētajai sistēmai, dejonizētā ūdens sagatavošanas sistēmai, starprogrammatūrai ("Middleware") | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.***
Prasības klīniskās ķīmijas un imūnķīmijas analizatoriem, kas pieslēgti automatizācijas līnijai
1.7.1 | Divi analizatori (iekārtas), katrā integrēts klīniskās ķīmijas, ISE un imūnķīmijas modulis, katram analizatoram vienota paraugu padeves sistēma un vienots pieslēgums laboratorijas informācijas sistēmai (LIS), analizatori dublē viens otru un tiem ir identisks testu kopums
1.7.2 | Katram no diviem dublētajiem analizatoriem klīniskās ķīmijas moduļiem testu veiktspēja ne mazāka kā 1200 fotometrisko un potenciometrisko testu stundā, imūnķīmijas moduļiem ne mazāka kā 200 testu stundā darba režīmam 24 stundas diennaktī
1.7.3 | Katrs no analizatoriem spēj darboties autonomi un nodrošināt 1.7.2 veiktspēju, ja automatizētā sistēmai paraugu transportam nedarbojas
1.7.4 | Imūnķīmijas metodes princips - hemiluminiscence
1.7.5 | Recekļu, gaisa burbuļu, maza parauga daudzuma identifikācija ar ziņošanas funkciju
1.7.6 | Dažāda izmēra primāro stobriņu un/vai sekundāro stobriņu vienlaicīgas izmantošanas iespējas
1.7.7 | Nepārtraukta Cito! (STAT) paraugu ielāde un apstrāde, Cito! paraugu prioritātes funkcija
1.7.8 | Reaģentu, sistēmšķīdumu un papildmateriālu papildināšanas vai nomaiņas iespēja nepārtraucot paraugu testēšanu 95% reaģentu
1.7.9 | Testējamo paraugu veidi - serums, plazma, urīns, likvors, pilnasinis
1.7.10 | Automātiska paraugu atšķaidīšana (klīniskā ķīmija un imūnķīmija) un koncentrēšana (klīniskā ķīmija)
1.7.11 | Rezultātu šķirošana pēc pacienta ID, pacienta vārda, parametra u.c.
1.7.12 | Iespējama rezultātu arhivēšana
1.7.13 | Automātiski hemolīzes, lipēmijas, ikterus indeksa mērījumi katram paraugam
1.7.14 | Automatizēta individuāla analizatoru pašpārbaude, analizatoru mazgāšana un dezinfekcija, lietotāja definētajā laika periodā
1.7.15 | Sistēma aprīkota ar ūdens noplūdes novēršanas sistēmu. Noplūdes gadījumā sistēmai jābloķē ūdens pieplūde/padeve
1.7.16 | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām
1.7.17 | Automātiska ikdienas kvalitātes kontroles rezultātu validēšana un brīdinājuma attēlošana, ja nepieciešams
Prasības atsevišķi stāvošam klīniskās ķīmijas un imūnķīmijas analizatoram
1.7.18 | Analizators (iekārta) kurā integrēts klīniskās ķīmijas, ISE un imūnķīmijas modulis, analizatoram vienota paraugu padeves sistēma un vienots pieslēgums laboratorijas informācijas sistēmai (LIS)
1.7.19 | Aanalizatora klīniskās ķīmijas modulim testu veiktspēja ne mazāk kā 450 fotometrisko un potenciometrisko testu stundā, imūnķīmijas moduļiem ne mazāk kā 100 testu stundā darba režīmam 24 stundas diennaktī
1.7.20 | Imūnķīmijas metodes princips - hemiluminiscence
1.7.21 | Recekļu, gaisa burbuļu, maza paraugu daudzuma identifikācija ar ziņošanas funkciju
1.7.22 | Dažāda izmēra primāro stobriņu un sekundāro stobriņu vienlaicīgas izmantošanas iespējas
1.7.23 | Nepārtraukta Cito! (STAT) paraugu ielāde un apstrāde. Cito! paraugu prioritātes funkcija
1.7.24 | Iespēja izmantot kalibratoru, vienlaicīgi veicot mērījumus
1.7.25 | Testējamo paraugu veidi - serums, plazma, urīns, likvors, pilnasinis
1.7.26 | Automātiska paraugu atšķaidīšana (klīniskā ķīmija un imūnķīmija) un koncentrēšana (klīniskā ķīmija)
1.7.27 | Iespējama rezultātu arhivēšana
1.7.28 | Automātiski hemolīzes, lipēmijas, ikterus indeksa mērījumi katram paraugam
1.7.29 | Reaģenti, kalibratori, kontroles, identiski analizatoriem, kas pieslēgti pie automatizācijas līnijas
1.7.30 | Automatizēta individuāla analizatoru pašpārbaude, analizatoru mazgāšana un dezinfekcija, lietotāja definētajā laika periodā
1.7.31 | Sistēma aprīkota ar ūdens noplūdes novēršanas sistēmu. Noplūdes gadījumā sistēmai jābloķē ūdens pieplūde/padeve
1.7.32 | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām
1.7.33 | Automātiska ikdienas kvalitātes kontroles rezultātu validēšana un brīdinājuma attēlošana, ja nepieciešams
Prasības automatizētajai sistēmai
1.7.34 | Automatizētajā sistēmā ietilpst paraugu ielādes modulis, centrifūga, paraugu vāciņu noņemšanas modulis, paraugu aizvākošanas modulis, paraugu transportēšanas līnija uz un starp analizatoriem un paraugu izlādes modulis, kā arī divi pievienoti analizatori ar integrētiem klīniskās ķīmijas, ISE un imūnķīmijas moduļiem (atbilstoši 1.7.1 - 1.7.17 prasībām). Automatizētā sistēma nodrošina secīgu un nepārtrauktu paraugu apstrādi un transportēšanu no paraugu ielādes līdz paraugu testēšanai un izlādei
1.7.35 | Sistēmā vienlaicīgi var ielādēt un tā atpazīst, apstrādā un automātiski šķiro asins, urīna un citu bioloģisko šķidrumu stobriņus ar dažādiem diametriem un augstumiem, aizskrūvējamiem un aizspiežamiem vāciņiem, ar tilpumu līdz 10 mL
1.7.36 | Sistēma un analizatori paraugu identificēšanai spēj nolasīt manuāli uzlīmētu standarta svītrkodu, ko parasti izmanto laboratorijās (Code 128)
1.7.37 | Sistēmas (paraugu ielāde, šķirošana, centrifugēšana, vāciņu noņemšana un klīniskās ķīmijas imūnķīmijas analīzes) aprites laiks (TAT) Cito! (STAT) paraugiem no parauga ielādes sistēmā līdz rezultāta nosūtīšanai LIS jābūt līdz 60 minūtēm 95% paraugu
1.7.38 | Sistēmas (paraugu ielāde, šķirošana, centrifugēšana, vāciņu noņemšana un klīniskās ķīmijas imūnķīmijas analīzes) aprites laiks (TAT) rutīnas paraugiem no parauga ielādes sistēmā līdz rezultāta nosūtīšanai LIS jābūt līdz 80 minūtēm 95% paraugu
1.7.39 | Bojājuma gadījumā, kad viens no dublētajiem analizatoriem nedarbojas, sistēmai jānodrošina 95% rutīnas paraugu aprites (TAT) laiks 80 minūtēs un 95% Cito! (STAT) paraugu aprites laiks 60 minūtēs (no paraugu ielādes sistēmā līdz rezultātu nosūtīšanai uz LIS)
1.7.40 | Sistēma nodrošina iespēju šķirot stobriņus, kuriem nepieciešama testēšana ārpus automatizētajā sistēmā iekļautajiem analizatoriem, sistēma nodrošina šo stobriņu izlādi uz lietotāja definētām šķirošanas zonām pēc pirmsanalīzes procedūru veikšanas
1.7.41 | Sistēma nodrošina pasūtītāja definētu automātisku testu atkārtošanu, automātisku papildus testēšanu (reflex tests) un lietotāja pieprasītu atkārtošanu un papildu testēšanu, kamēr paraugs atrodas sistēmā
1.7.42 | Sistēmas komplektā ir iekļauta lielapjoma paraugu ielādes vienība, kas nodrošina nepārtrauktu stobriņu ielādi, vienlaicīgu dažādu stobriņu veidu ielādi, Cito! paraugu prioritāru ielādi
1.7.43 | Sistēma nodrošina paraugu ielādi, izmantojot paraugu statīvus, ko brīvi izvēlējies pasūtītājs. Ja paraugu ielādei ir jāizmanto īpaši iekārtas ražotāja paraugu statīvi, aprīkojuma piegādē bez atsevišķas maksas jāiekļauj pietiekams skaits paraugu statīvu
1.7.44 | Centrifugēšanas modulis nodrošina apstrādes kapaciāti ne mazāku kā 300 paraugu stundā ar centrifugēšanas cikla ilgumu 10 minūtes, temperatūras kontroli no +18 °C līdz +25 °C diapazonā, pašbalansējošu funkciju, automatizētu paraugu ielādi un izlādi, kā arī Cito! (STAT) paraugu prioritāru apstrādi, iespējams programmēt paraugu ielādes cikla ilgumu, ātrumu un centrifugēšanas laiku atkarībā no paraugu veida
1.7.45 | Vāciņu noņemšanas modulis nodrošina dažāda veida vāciņu (aizskrūvējamu un aizspiežamu) automātisku noņemšanu ar apstrādes kapaciāti ne mazāk kā 500 paraugu stundā
1.7.46 | Sistēma spēj grupēt paraugus atbilstoši lietotāja definētiem noteikumiem (kļūdu ziņojumi, praugu recekļi, lipēmiski, hemolītiski paraugi u.c.)
1.7.47 | Paraugi, kuriem testēšana ir pabeigta, tiek automātiski aizvākoti un sagrupēti arhivēšanai, piešķirot tiem definētas pozīcijas statīvos, pēc kurām paraugus iespējams atkārtoti identificēt un atrast
1.7.48 | Analizatoriem un automatizētajai sistēmai tiek nodrošināts autorizēts pieslēgums attālinātā servisa atbalstam 24/7, kas ļauj ātri identificēt un novērst defektus, novērtēt analizatora stāvokli
Prasības inventāra uzraudzības programmai
1.7.49 | Laboratorijas reaģentu krājumu tiešsaistes uzskaites sistēma ar iespēju iekļaut reaģentu piederumu inventarizācijas funkciju un izsekot pasūtījumu statusu
1.7.50 | Piegādātājam jāiekļauj inventāra uzraudzības programmatūras, RFID un/vai barkodu, skeneru, uzlīmju printera un visu citu nepieciešamo infrakstruktūru un piederumus, t.sk. antenu, wi-fi rūteru un pastiprinātāju uzstādīšana
1.7.51 | Reaģentu uzskaitei tiek izmantota RFID un/vai barkodu uzlīmes
Prasības starpprogramatūrai ("Middleware")
1.7.52 | Starpprogramatūra nodrošina pacientu rezultātu bloķēšanu un autovalidāciju pēc lietotāja definētiem kritērijiem (delta check, kvalitātes kontrole kļūdas, HIL indekss, analizatoru ziņojumi, autovalidācijas rezultātu limiti, references intervāli, kritiskie rezultāti u.c.)
1.7.53 | Iekšējās kvalitātes kontroļu izvērtējums, iespēja veidot kvalitātes kontroļu pārskatus par izvēlēto laika periodu
1.7.54 | Iespējams pievienot citu ražotāju analizatorus. Nodrošināta citu ražotāju analizatoru pieslēgšanu starpprogramatūrai pēc pasūtītāja pieprasījuma
1.7.55 | Paraugu atrašanās vietas izsekošana sistēmā, tostarp pabeigto un arhivēto paraugu konkrēto pozīciju izsekošana
1.7.56 | Nodrošināta rezultātu autovalidācijas likumu ieviešana pēc lietotāja pieprasījuma
Prasības ūdens dejonizācijas sistēmai
1.7.57 | Komplektā ar piedāvāto iekārtu tiek nodrošināta dejonizētā ūdens sistēma, kas atbilst iekārtas nepieciešamajai jaudai un piedāvāto iekārtu prasībām ūdens kvalitātei, kā arī ar ūdens tvertni, kas garantē vismaz 1 stundu iekārtu darbību pie maksimālās analizatoru noslodzes
1.7.58 | Nodrošināts pieslēgums šķidro atkritumu novadīšanai kanalizācijā
Citas prasības
1.7.59 | Izmeklējumiem, kuriem tas iespējams, piedāvāt neatkarīga ražotāja kvalitātes kontroles materiālu (gatavu lietošanai, neliofilizētu, ar svītrkodu automātiskai nolasīšanai analizatorā) Ja piedāvātā netakarīgā ražotāja kontroles materiālā kāda analīta stabilite pēc atvēršanas ir mazāka nekā 5 dienas, šiem analītiem drīkst piedāvāt arī reaģentu ražotāja kvalitātes kontroles materiālu, kas drīkst būt liofilizēts
1.7.60 | Tiek nodrošināta programma iekšējās kvalitātes kontroles rezultātu reāllaika starplaboratoriju salīdzināšanai. Programma nodrošina automātisku iekšējās kvalitātes kontroles rezultātu nosūtīšanu, starpinstrumentu salīdzināšanu, rezultātu apkopošanu, statistisko analīzi un pārskata sagatavošanu
1.7.61 | Ja metodē paredzēta aplikācija urīnā šādiem testiem - amilāze, nātrijs, kālijs, hlors, fosfors, kalcijs, magnijs, kreatinīns, glikoze, urīnskābe, urea, albumīns, kopējais olbaltums -, tad jāpiedāvā atsevišķš iekšējās kvalitātes kontroles materiāls piemērots šo parametru testēšanai urīnā
1.7.62 | Ja metodē paredzēta aplikācija cerebrospinālajam šķidrumam šādiem testiem - glikoze, albumīns, kopējais olbaltums, IgG, IgA, IgM, laktāts -, tad jāpiedāvā atsevišķš iekšējās kvalitātes kontroles materiāls piemērots šo parametru testēšanai cerebrospinālajā šķidrumā
1.7.63 | Nodrošināta elektroapgādes nepārtrauktība (UPS) pēc lietotāja pieprasījuma, kas eleptroapgādes pārtraukuma gadījumā spēj nodoršināt automatizācijas sistēmas un analizatoru darbību ar maksimālo jaudu vismaz 10 minūtes
1.7.64 | Nodrošināts printeris analizatora izdrukām
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Analizatoru un servisa prasības:
Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem un iepirkuma specifikācijā iekļautajiem produktiem tiek nodrošināti testēšanai nepieciešami analizatori un automatizācijas sistēma, kas nav ražoti agrāk par 2021. gadu (ieskaitot)
Piegādātājam jānodrošina analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijās esošām laboratorijas informācijas sistēmām (LIS).
Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
Piegādātājam jānodrošina lietotāju bezmaksas apmācība darbam ar analizatoru.
Piegādātājam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības darbam ar iekārtām pēc Pasūtītāja pieprasījuma visā līguma darbības periodā.
Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā.
Laboratorijas darba laikā katru dienu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no 8:00 - 23:00 Piegādātājs nekavējoties 2 (divu) stundu laikā reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu un nodrošina sertificētu inžiniera ierašanos 4 (četru) stundu laikā. Ja problēmu ar iekārtām ir iespējams novērst attālināti, tas tiek izdarīts 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
Automatizācijas sistēmas un analizatoru uzstādīšana tiek veikta, neradot pacientu paraugu testēšanas pārtraukumu laboratorijā.
Automatizācijas sistēmas un analizatoru uzstādīšana tiek veikta iekļaujoties atļautajā laboratorijas telpu platībā, kas paredzēta automatizācijas sistēmai. Laboratorijas plāns pretendentam būs pieejams pēc objekta apsekošanas.
Analizatoru un automatizācijas sistēmas piegāde, tās ievietošana paredzētajā telpā un uzstādīšana Piegādātājam jāveic 12 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Pasūtītāja personāla apmācības (pirmreizējās), lai speciālisti varētu sākt darbu ar iekārtām un iekārtu nodošana ekspluatācijā Piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā pēc tās piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un uzstādīšanas. Pilna sistēmas automatizācija jānodrošina ne vēlāk kā 18 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Pēc pilnas sistēmas automatizācijas pabeigšanas Pasūtītāja personāla otrreizējās apmācības Piegādātājam jāveic 2 nedēļu laikā.
Papildprasības piedāvātājiem analizatoriem (tehniskās prasības nav obligātas, bet ja tās tiek izpildītas un piedāvātas, pretendents saņem papildus punktus)
1.8 | Kritērijs B: papildprasības piedāvātājiem analizatoriem un automatizācijas sistēmai (tehniskās prasības nav obligātas, bet ja tās tiek izpildītas un piedāvātas, pretendents saņem papildus punktus) | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.****
1.8.1 | Imūnglobulīna G metodes aplikācija paredz izmantošanu serumā, plazmā un likvorā | 1
1.8.2 | Laktāta metodes aplikācija paredz izmantošanu plazmā un likvorā | 1
1.8.3 | Autokalibrācija (jauna lota kalibrācijas līknes pielāgošana bez kalibrācijas materiāla) vismaz 50% klīniskās ķīmijas testu | 1
1.8.4 | 90% piedāvāto imūnķīmijas testu reaģentu stabilitāte analizataros nav mazāka par 16 nedēļām (neizņemot reaģenta paku no analizatora) | 2
1.8.5 | Hemolīzes, lipēmijas, dzeltes noteikšana paraugos preanalītikas moduļos (pirms analītiskā posma) | 2
1.8.6 | Parauga pipetēšanas tilpums klīniskās ķīmijas testiem ne lielāks par 25 μL | 1
1.8.7 | Parauga pipetēšanas tilpums imūnķīmijas testiem ne lielāks par 60 μL | 1
Maksimālais punktu skaits: |  | 9
**** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
1.9 | Kritērijs C: iekārtu piegādes papildprasības (izvēlēties vienu atbilstošo) | Punkti | Jāiesniedz attiecīgs apliecinājums
1.9.1 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas piegāde 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma brīža | 5
1.9.2 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas piegāde 28 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma brīža | 2
1.9.3 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas piegāde vairāk nekā 28 dienu laikā no pasūtījuma brīža | 0
Maksimālais punktu skaits: |  | 5
1.10 | Kritērijs D: iekārtu uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā papildprasības (izvēlēties vienu atbilstošo) | Punkti | Jāiesniedz attiecīgs apliecinājums
1.10.1 | Analizatoru un atomatizācijas sistēmas uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatorta salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta 14 kalendāro dienu laikā | 5
1.10.2 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatorta salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta 21 kalendāro dienu laikā | 2
1.10.3 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatorta salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta vairāk nekā 21 kalendāro dienu laikā | 0
Maksimālais punktu skaits: |  | 5
1.11 | Kritērijs E: iespēja ar piedāvātajiem analizatoriem veikt papildus testus | Punkti | Pretendenta iegūtie punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.5*
1.11.1 | Adrenokortikotropais hormons (AKTH) | 3
1.11.2 | Kalcitonīns | 3
1.11.3 | Imūnglobulīns M likvorā | 3
1.11.4 | Imūnglobulīns A likvorā | 3
1.11.5 | Cilvēka epididimālais proteīns 4 (HE4) | 2
1.11.6 | Plakanšūnu karcinomas antigēns (SCC) | 2
1.11.7 | Neironu specifiskā enolāze (NSE) | 2
1.11.8 | S100 | 2
1.11.9 | CA72-4 | 2
1.11.10 | Citokeratīna 19 fragments 21-1 (CYFRA 21-1) | 2
1.11.11 | Imūnglobulīna vieglās brīvās ķēdes kappa | 0.5
1.11.12 | Imūnglobulīna vieglās brīvās ķēdes lambda | 0.5
Maksimālais punktu skaits: |  | 25
5* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
1.12. | Kritērijs F: elektroenerģijas patēriņš |  |  |  |  | Norādīt šeit: | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp5*
1.12. | Analizatora elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW: | [5 empty] | 1
Maksimālais iespējamais punktu skaits: | [6 empty] | 1
5* - norādīt, kurā no iesniegtajiem dokumentiem un kurā lappusē informācija atrodama
1.13. | Kritērijs A: piedāvājuma cena | [5 empty] | Punkti
1.13.1. | Zemākā piedāvātā cena |  | Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  | 55
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 55, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C+D+E+F)

## 2.daļa_IH
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Imūnhematoloģija
2. daļa
Imūnhematoloģijas testi
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar imūnhematoloģijas testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizatoriem testu veikšanai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamo preču piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu, kā arī visu programmatūras nodrošinājumu un atbalstu visā līguma darbības periodā. Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamajiem un iepirkuma specifikācijā iekļautajiem produktiem tiek nodrošināts testēšanai nepieciešamais analizatoru komplekts imūnhematoloģiskiem izmeklējumiem, kas sastāv no 2 (diviem) identiskiem analizatoriem (abi analizatori savienojami vienā sistēmā) un vienas darbstacijas. Analizatoriem visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina piegādāto iekārtu pieslēgšanu LIS divpusējai datu apmaiņai.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x8) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.1. | Testi
2.1.1. | Asinsgrupas un Rh(D) piederības noteikšana ar tiešo un apgriezto reakciju geltehnikā | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 35000
2.1.2. | Rh fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana geltehnikā |  | tests | 5000
2.1.3. | Rh(DVI-) pazīmes noteikšana geltehnikā |  | tests | 35000
2.1.4. | Asinsgrupas un Rh(D) apstiprinājums geltehnikā (ar ID karti ABO/D Confirmation) |  | tests | 35000
2.1.5. | Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings geltehnikā ar trīs eritrocitārajiem antigēniem |  | tests | 35000
2.1.6. | Recipienta un donora individuālās saderības tests geltehnikā |  | tests | 21000
2.1.7. | Tiešais antiglobulīna tests (DAT) geltehnikā |  | tests | 720
2.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 2.1. pozīcijā norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu - kontroles veic katru dienu (darba režīms laboratorijā "Gaiļezers" 24/7)
2.2.1. | [6 empty] | x | x | x
2.2.2. | [6 empty] | x | x | x
2.2.3. | [6 empty] | x | x | x
2.3. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 2.1. pozīcijā norādītajam testu daudzumam
2.3.1. | [6 empty] | x | x | x
2.3.2 | [6 empty] | x | x | x
2.3.3 | [6 empty] | x | x | x
Kopā par 2.1.-2.3. daļām:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības: Darba procesa nodrošināšanai, Piegādātājam jānodrošina lietošanai gatavi reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli (piem. statīvi) , atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam) vai, ja precei vai analizatoram nav CE marķējuma, pretendents iesniedz LR atbildīgo insitūciju izsniegtu atbilstošu dokumentu par atļauju darbam ar preci vai analizatoru. Iespēja kartes uzglabāt istabas temperatūrā. Ja Piegādātājs norādījis nepietiekamu, kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas. Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas vai pēc iepriekš sastādīta grafika Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos reaģentus. Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu.
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, gatavi lietošanai un saderīgi ar iekārtām, ko nodrošina piegādātājs, kā arī kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildus materiāli un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam).
Ja piegādātājs norādijis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas.
Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk, kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildus reaģentus bez maksas.
Pretendentam, aprēķinot piedāvato reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to stabilitāte pēc atvēršanas vai ievietošanas analizatorā un preču derīguma termiņš, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem jeb 1 (vienam) gadam, Pasūtītājam veicot pasūtījumus vienādās proporcijās. Derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika.
2.4. | Ražotājs (ražotājsvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
| Tehniskās prasības analizatoriem, centrifūgām un inkubatoriem | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.**
Tehniskās prasības analizatoriem
2.4.1. | Divas automatizētas iekārtas asins parauga imūnhematoloģisko testu veikšanai ar hemaglutinācijas gēla metodi un rezultātu nosūtīšanu uz laboratorijas informācijas sistēmu (LIS)
2.4.2. | Jābūt dzesēšanas nodalījumam
2.4.3. | Darbības ātrums - Asins grupas noteikšana ar tiešo un apgriezto metodi un Rh(D) noteikšana - vismaz 35 izmekl./stundā; antivielu skrīnings ar 3 eritrocītu paneli - vismaz 70 izmeklējumi/stundā
2.4.4. | Korķu automātiska detekcija, paraugu līmeņa detekcija, recekļa detekcija
2.4.5. | Iespēja vienlaicīgi testēt paraugus dažāda izmēra stobros; minimālais parauga tilpums 250 µL standarta stobros, minimālais parauga daudzums testa veikšanai 5-50 µL
2.4.6. | Iespējama vienlaicīga un nepārtraukta paraugu ielāde ar vienlaicīgu paraugu skaitu ne mazāk par 70 un vismaz 150 kartes
2.4.7. | Nepārtraukta Cito! paraugu ielāde, neapstādinot analizatora darbību. Spēja strādāt gan sērijveida režīmā, gan ar prioritāti pēc parauga vai testu grupas
2.4.8. | Iespēja, neapstādinot sistēmu, papildināt reaģentus, uzpildīt sistēmas šķīdumus vai iztukšot atkritumu trauku
2.4.9. | Integrēta kvalitātes vadības sistēma: paraugu, reaģentu sēriju un operatoru automātiska izsekošana
Speciālās prasības
2.4.10. | Automātiska rezultātu salīdzināšana ar iepriekšējiem; pastāvīga piekļuve iepriekš iegūtajiem rezultātiem (pastāvīga rezultātu glabāšana bez arhivēšanas)
2.4.11. | Iespēja reaģentus un kontroles lietot manuāli
2.4.12. | Nav nepieciešama speciāla ikdienas apkope
Trauksmes
2.4.13. | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām
2.4.14. | Automātiska ikdienas kvalitātes kontroles rezultātu validēšana un brīdinājuma attēlošana.
Tehniskās prasības centrifūgām
2.4.15. | 3 gelkaršu centrifūgas, katra ar vismaz 24 gelkaršu ietilpību, ar ātrumu 990 rpm ± 10 rpm, ar centrifugēšenas laiku ne mazāk kā 9 min (ražotas ne agrāk kā 2021.g.)
Tehniskās prasības inkubatoriem
2.4.16. | 3 inkubatori, katrs ar vismaz 24 gelkaršu ietilpību ar temperatūru 37°C ±1° ar inkubācijas laiku 15 min (ražotas ne agrāk kā 2021.g.)
Analizatoru un servisa prasības:
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem un iepirkuma specifikācijā iekļautajiem produktiem tiek nodrošināti testēšanai nepieciešami analizatori, centrifugas un inkubatori, kas nav ražoti agrāk par 2021. gadu (ieskaitot). Papildus analizatoriem nodrošinot elektroapgādes nepārtrauktību (UPS) ne mazāk par 10 minūtēm.
Piegādātājam jānodrošina analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijā esošās laboratorijas informācijas sistēmas (LIS).
Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
Piegādātājam jānodrošina lietotāju bezmaksas apmācība darbam ar analizatoru.
Piegādātājam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības darbam ar iekārtām pēc Pasūtītāja pieprasījuma visā līguma darbības periodā.
Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā.
Iekārtu (analizatoru, centrifugu un inkubatoru) piegāde un ievietošana tām paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 8 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Iekārtu uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā pēc iekārtu piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.

## 3.daļa_Koag
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Koaguloģija
3.daļa
3. Koaguloģija - Koaguloģijas testi
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizatori testu veikšanai. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina piegādātās iekārtas pieslēgšanu LIS divpusējai datu apmaiņai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar analizatoru un testu (reaģentu), pārējo preču piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu visā līguma darbības periodā. Kopā ar reaģentu komplektiem tiek nodrošinātas 2 testēšanai nepieciešamās pilnīgi identiskas automātizētas iekārtas kopā ar citiem testēšanai nepieciešamajiem produktiem. Analizatoriem visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x8) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp.*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.1. | PAMATTESTI (obligāti piegādājamie testi)
3.1.1. | Protrombīna laiks (s, %, INR) Owren metode | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 75000
3.1.2. | Protrombīna laiks (s, %, INR) Quick metode |  | tests | 90000
3.1.3. | Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL) |  | tests | 100000
3.1.4. | Fibrinogēns |  | tests | 100000
3.1.5. | D-dimēri |  | tests | 70000
3.1.6. | Anti-Xa faktora aktivitāte - mazmolekulārie heparīni (LMWH) |  | tests | 8000
3.1.7. | Trombīna laiks |  | tests | 3500
3.1.8. | Lupus antikoagulanti, skrīninga tests |  | tests | 2400
3.1.9. | Lupus antikoagulanti, apstiprinošais tests |  | tests | 2400
3.1.10. | Faktora Xa inhibitori, Rivaroxaban |  | tests | 600
3.1.11. | Faktora Xa inhibitori, Apixaban |  | tests | 200
3.1.12. | Faktora Xa inhibitori, Edoxaban |  | tests | 500
3.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 3.1.1.-3.1.5. pozīcijā norādītajiem testiem, aprēķinā paredzot ražotāja definētu kontroļu skaitu un biežumu darbam ar 2 analizatoriem 24 stundas 7 dienas nedēļā, bet vismaz divas limeņu kontroles veicot tos katru dienu ne retāk kā 3 reizes dienā.; un pozīcijas 3.1.6.-3.1.12., kas tiks testēti ar 1 analizatoru, IKK veicot ne retāk kā 1 reizi dienā.
3.2.1. |  | Saderība ar piedāvāto analizatoru |  |  |  |  | x | x | x
3.2.2. | [6 empty] | x | x | x
3.2.3. | [6 empty] | x | x | x
3.2.4. | [6 empty] | x | x | x
3.3. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 3.1. daļā norādītājam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
3.3.1. |  | Saderība ar piedāvāto analizatoru |  |  |  |  | x | x | x
3.3.2. | [6 empty] | x | x | x
3.3.3. | [6 empty] | x | x | x
Kopā par 3.1. - 3.3. daļām:
3.4 | PAPILDU TESTI (Vēlamie testi, bet nav obligāta prasība)
3.4.1. | Antitrombīns III (AT-III) | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 200
3.4.2. | Proteīns C |  | tests | 200
3.4.3. | Proteīns S |  | tests | 200
3.4.4. | Faktora Xa inhibitori, Fondaparinux |  | tests | 100
3.4.5. | Trombīna inhibitori, Dabigatran |  | tests | 100
3.4.6. | Trombocītu agregācijas tests ADP klātbūtnē |  | tests | 150
3.4.7. | Trombocītu agregācijas tests epinefrīna klātbūtnē |  | tests | 150
3.4.8. | Trombocītu agregācijas tests arahidonskābes klātbūtnē |  | tests | 150
3.4.9. | Trombocītu agregācijas tests ristocetīna klātbūtnē |  | tests | 150
3.4.10. | Trombocītu agregācijas tests kolagēna klātbūtnē |  | tests | 150
3.5 | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 3.4.1.- 3.4.3. pozīcijās norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, ja testi tiek veikti ar vienu analizatoru vienu reizi nedēļā; Nepieciešamais daudzums 3.4.4.- 3.4.5. pozīcijās norādītajam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, ja testi tiek veikti ar 1 analizatoru, IKK veicot ne retāk kā 1 reizi dienā.
3.5.1 | [6 empty] | x | x | x
3.5.2 | [6 empty] | x | x | x
3.5.3 | [6 empty] | x | x | x
3.6 | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 3.4 pozīcijā norādītajam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
3.6.1 | [6 empty] | x | x | x
3.6.2 | [6 empty] | x | x | x
3.6.3 | [6 empty] | x | x | x
Kopā par 3.4 - 3.6 daļām:
Kopā par visu daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības: * Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma. Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā. Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papidus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam). Ja analizatoram un reaģentiem nav viens ražotājs, jāpievieno piedāvātā analizatora ražotāja apliecinājums par saderību ar piedāvātajiem reaģentiem. Ja piegādātājs norādijis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas. Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk, kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas. Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildu reaģentus bez maksas. Pretendentam, aprēķinot piedāvato reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu plānoto apjomu, jāņem vērā preču derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 mēnešiem, jeb 1 gadu. Norādīto testu klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto testu cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
3.7. | Tehniskās prasības 2 analizatoriem
Kopējais analizatoru (iekārtu) vienību skaits:
Ražotājs (ražotājsvalsts)
Modelis (-ļi)
Ražošanas gads (-i):
|  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3.7.1. | Analizatoru caurlaidība: katram analizatoram - ne mazāk kā 250 PT/APTL/fibrinogēns/D-dimēri testi stundā.
3.7.2. | Iespēja veikt metodes, kurās tiek izmantots reaģentu maisītājs.
3.7.3. | Iespēja veikt analīzes mikro režīmā (bez papildus materiāla patēriņa).
3.7.4. | Analizatori standarta aprīkojumā ir aprīkoti ar aizbāžņu caurduršanas funkciju.
3.7.5. | Parauga veidi: primārie stobri un parauga trauciņi. Iespēja analizēt paraugus jauktā secībā - slēgti, atvērti stobriņi, parauga trauciņi.
3.7.6. | Iespēja veikt paraugu, kvalitātes kontroles un kalibrācijas analīzes vienlaicīgi.
3.7.7. | Iespēja aplūkot individuālas reakcijas līknes katram mērījumam. Automātiski kļūdu paziņojumi gadījumā, ja līkne neatbilst pieļaujamajiem kritērijiem
3.7.8. | Vienlaicīgi iespējamais paraugu skaits katrā analizatorā - vismaz 100 paraugi. Nepārtraukta paraugu padeve, nepārtraucot darba procesu. Automātiska paraugu identifikācija ar iebūvētu svītrkodu lasītāju.
3.7.9. | Nepārtraukta Cito paraugu ievietošana, neapstādot analizatora darbību.
3.7.10. | Nepārtraukta papildus materiālu papildināšanas iespēja un automātiska izlietoto kivešu utilizācija, nepārtraucot darba procesu. Analizators nodrošina reakcijas kivešu maisīšanu.
3.7.11. | Katrā analizatorā - ne mazāk kā 40 reaģentu, kontroļu, kalibrācijas pozīcijas.
3.7.12. | Saglābāto rezultātu meklēšana pēc izvēlētiem kritērijiem. Jābūt iespējai eksportēt datus ar datu nesēja palīdzību.
3.7.13. | Datorprogrammā automātiski paredzētas un reģistrējamas regulārās apkopju procedūras.
3.7.14. | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektonisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvām darbībām.
3.7.15. | Analizators nodrošina automātisku atkārtotu, saistīto un parauga pārbaudes analīžu veikšanu pēc lietotāja uzstādījumiem.
3.7.16. | Atlikušā (neizmantojamā) reaģenta daudzums ne vairāk kā 0,2 ml mikrorežīmā.
3.7.17. | Reaģentu novietošana notiek pēc izvēles principa (nav nepieciešamas definētas reaģentu pozīcijas).
3.7.18. | Rezultātu izsekojamība - pieejama informācija par: Operatora vārdu, testēšanas laiku un datumu, reaģenta sērijas numuru, reaģenta laiku uz analizatora, testa reakcijas pozīciju, testēšanas un reaģenta temperatūru, testēšanas protokola numuru, atšķaidījumu, kvalitātes kontroles veikšanas laiku, kalibrācijas līknes identifikāciju, apkopju procedūrām un kļūdu paziņojumiem.
3.7.19. | Analizators nodrošina atšķaidīšanas faktoru vismaz 240:1
3.7.20. | D-dimēru noteikšana ar imūnturbidimetrisku metodi. Rezultāts izteikts FEU vienībās.
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Analizatoru un servisa prasības: Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem un iepirkuma specifikācijā iekļautajiem produktiem tiek nodrošināti testēšanai nepieciešami 2 identiski analizatori, kas nav ražoti agrāk par 2021. gadu (ieskaitot). Piegādātājam jānodrošina analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijās esošām laboratorijas informācijas sistēmām (LIS). Piegādātājam bezmaksas jānodrošina analizatoriem dejonizētā ūdens padeve un pieslēgums kanalizācijas sistēmai. Piedāvājumam jāpievieno piedāvāto Preču EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopijas un Precēm ir jābūt marķētai ar CE marķējumu. Piedāvātajiem analizatoriem pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, papildus nodrošinot elektroapgādes nepārtrauktību (UPS), kas elektroapgādes pārtraukuma gadījumā spēj nodrošināt analizatoru darbību ar maksimālo jaudu vismaz 10 minūtes. Transportēšanas, uzstādīšanas un izmaksas, kas saistītas ar analizatoru palaišanu ekspluatācijā sedz Piegādātājs. Piegādātājs nodrošina sertificēta servisa inženiera pakalpojumus 24 stundu laikā 7 dienas nedēļā. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu ne vairāk kā 4 stundas. Piegādātajam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu analizatoru nepārtrauktu darbu. Analizatoriem visu līguma periodu piegādātājs veic remontus un rezerves daļu iegādi un nomaiņu, ievērojot ražotāja rekomendācijas, tehnisko apkalpošanu, ieskaitot apkopes komplektus, rezerves daļas vai piederumus par saviem līdzekļiem. Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus. Piegādātājs veic personāla bezmaksas apmācību darbam ar analizatoriem. Visas saistītas izmaksas ar iekārtas uzturēšanu darba kārtībā visa līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Piegādātājam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības darbam ar iekārtām pēc Pasūtītāja pieprasījuma visā līguma darbības periodā. Pretendentam jānodrošina valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, visu izmantojamo metožu apraksti elektroniskā formātā, drošības datu lapas un cita iesniedzamā informācija valsts valodā.
Analizatora piegāde un ievietošana tam paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 8 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā pēc analizatora piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
Papildprasības piedāvātājiem analizatoriem (tehniskās prasības nav obligātas, bet ja tās tiek izpildītas un piedāvātas, pretendents saņem papildus punktus)
3.8. | Kritērijs B: papildprasības analizatoram | [7 empty] | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.***
3.8.1. | Analizatori ar iespēju veikt izmeklējumus izmantojot hronometriski elektromagnētiski mehanisku vai līdzvērtīgu metodi (lai nodrošināt pilnīgu HIL plazmas testēšanu bez papildu procedūrām), imūnturbidimetrisku un kolorimetrisku metodi. Iespēja veikt visu metožu testus vienlaicīgi. | [7 empty] | 2
3.8.2. | Vismaz vienam analizatoram - parauga daudzuma identifikācija ar iespēju definēt pieļaujamos diapazonus, iespēja definēt atšķirīgus lielumus atkarībā no izmantotā paraugu stobriņa un/vai trauciņa veida. Funkcija ir aktīva arī slēgtu stobriņu gadījumā. | [7 empty] | 2
3.8.3. | Protrombīna laika noteikšanas testa rezultāts tiek ietekmēts, ja heparīna koncentrācija pārsniedz 1,0 IU/ml. | [7 empty] | 2
3.8.4. | Fibrinogēna testa noteikšanas diapazons - vismaz no 0,3 līdz 9 g/l. Fibrinogēna noteikšanai izmantoto reaģentu stabilitāte pēc atvēršanas ne mazāk par 3 mēnešiem. | [7 empty] | 2
3.8.5. | APTL noteikšanas reaģentiem jutība uz heparīnu, VIII un IX faktoriem un Lupus antikoagulantiem | [7 empty] | 2
3.8.6. | Paraugs - citrēta plazma, jebkurā līmenī hemolizētā, ikteriska, lipēmiska, testēšana nodrošināta bez papidus procedūrām | [7 empty] | 2
3.8.7. | Rutīnas testu (Protrombīns, APTL, Fibrinogēns, D-dimēri) reaģenti - prekalibrēti | [7 empty] | 2
3.8.8. | D-dimēru testa reaģenta specifiskums - 75%, jūtīgums - 95% | [7 empty] | 2
3.8.9. | Spēja arhivēt visus pacienta testu rezultātus, kvalitātes kontroles rezultātus, kalibrēšanas datus, apkopes datus, operatora pieteikšanas datus vismaz uz 1 gada periodu. Jābūt iespējai filtrēt pacientu mērķa grupas no arhīva un piekļūt pētījumu rezultātiem vismaz 10 000 iepriekšējiem rezultātiem. | [7 empty] | 2
3.8.10. | Pieredze piedāvāto analizatoru uzstādīšanā, apkalpošanā, reaģentu piegādē Latvijā | [7 empty] | 2
3.8.11. | Iespēja automātiski, izmantojot ražotāja apstiprinātas procedūras, atskaitīt statistikas parametrus, kas nepieciešami metodes pārbaudei: precizitāte, atkārtojamība, reproducējamība, stabilitāte, linearitāte, reaģenta piesārņojuma parametrs | [7 empty] | 2
3.8.12. | Iespēja piemērot Westgard noteikumus iekšējā kvalitātes kontroles grafikā, lai uzraudzītu analizatora tehniskās apkopes noteikumus, 3 SD robežās uzrādīt vismaz divus iekšējās kvalitātes kontroles grafiku līmeņus | [7 empty] | 2
Maksimālais punktu skaits: | [8 empty] | 24
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
3.9. | Kritērijs C: iekārtu piegādes papildprasības (izvēlēties vienu atbilstošo) | [7 empty] | Punkti | Jāiesniedz attiecīgs apliecinājums
3.9.1 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas piegāde 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma brīža | [7 empty] | 5
3.9.2 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas piegāde 28 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma brīža | [7 empty] | 2
3.9.3 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas piegāde vairāk nekā 28 dienu laikā no pasūtījuma brīža | [7 empty] | 0
Maksimālais punktu skaits: | [8 empty] | 5
3.10. | Kritērijs D: iekārtu uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā papildprasības (izvēlēties vienu atbilstošo) | [7 empty] | Punkti | Jāiesniedz attiecīgs apliecinājums
3.10.1 | Analizatoru un atomatizācijas sistēmas uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatorta salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta 14 kalendāro dienu laikā | [7 empty] | 5
3.10.2 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatorta salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta 21 kalendāro dienu laikā | [7 empty] | 2
3.10.3 | Analizatoru un automatizācijas sistēmas uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatorta salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta vairāk nekā 21 kalendāro dienu laikā | [7 empty] | 0
Maksimālais punktu skaits: | [8 empty] | 5
3.11. | Kritērijs E: iespēja ar piedāvātajiem analizatoriem veikt papildus testus | [7 empty] | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.****
3.11.1. | Antitrombīns III (AT-III) | [7 empty] | 1
3.11.2. | Proteīns C | [7 empty] | 1
3.11.3. | Proteīns S | [7 empty] | 1
3.11.4. | Faktora Xa inhibitori, Fondaparinux | [7 empty] | 1
3.11.5. | Trombīna inhibitori, Dabigatran | [7 empty] | 1
3.11.6. | Trombocītu agregācijas tests ADP klātbūtnē | [7 empty] | 1
3.11.7. | Trombocītu agregācijas tests epinefrīna klātbūtnē | [7 empty] | 1
3.11.8. | Trombocītu agregācijas tests arahidonskābes klātbūtnē | [7 empty] | 1
3.11.9. | Trombocītu agregācijas tests ristocetīna klātbūtnē | [7 empty] | 1
3.11.10. | Trombocītu agregācijas tests kolagēna klātbūtnē | [7 empty] | 1
Maksimālais punktu skaits: | [8 empty] | 10
****Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
3.12. | Kritērijs F: elektroenerģijas patēriņš |  |  |  |  | Norādīt šeit: | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp5*
3.12. | Analizatora elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW: | [5 empty] | 1
Maksimālais iespējamais punktu skaits: | [6 empty] | 1
5* - norādīt, kurā no iesniegtajiem dokumentiem un kurā lappusē informācija atrodama
3.13. | Kritērijs A: piedāvājuma cena | [5 empty] | Punkti
3.13.1. | Zemākā piedāvātā cena |  | Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  | 55
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 55, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C+D+E+F)

## 4.daļa_TEM
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Koaguloģija
4.daļa
4. Koaguloģija - Testi hemostāzes funkcionālā stāvokļa noteikšanai reālajā laikā ar trombelastometrijas metodi
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizators testu veikšanai. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina piegādātās iekārtas pieslēgšanu LIS divpusējai datu apmaiņai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar analizatora, testu (reaģentu) un pārējo preču piegādi, transportu, analizatora nodošanu ekspluatācijā, personāla (lietotāju) apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu visā līguma darbības periodā. Kopā ar reaģentu komplektiem tiek nodrošināta testēšanai nepieciešamā iekārta (1.gab.) kopā ar citiem testēšanai nepieciešamajiem produktiem. Analizatoram visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums 1 gadam* | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x8) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp.**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.1. | Testi
4.1.1. | Iekšējā ceļa asins recēšanas noteikšanas tests (INTEM) | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 350
4.1.2. | Ārējā ceļa asins recēšanas noteikšanas tests (EXTEM) |  | tests | 350
4.1.3. | Fibrīna polimerizācijas traucējumu noteikšanas tests (FIBTEM) |  | tests | 345
4.1.4. | Hiperfibrinolīzes apstiprināšanas tests (APTEM) |  | tests | 330
4.1.5. | Heparīna ietekmes apstiprināšanas tests (HEPTEM) |  | tests | 10
4.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) | Saderība ar piedāvāto analizatoru | Nepieciešamais daudzums 4.1. daļā norādītājam testu daudzumam ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām
4.2.1. | [6 empty] | x | x | x
4.2.2. | [6 empty] | x | x | x
4.2.3. | [6 empty] | x | x | x
4.3. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) | Saderība ar piedāvāto analizatoru | Nepieciešamais daudzums 4.1. daļā norādītājam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
4.3.1. | [6 empty] | x | x | x
4.3.2. | [6 empty] | x | x | x
4.3.3. | [6 empty] | x | x | x
Kopā par daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības: * Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma. Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā. Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papidus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam). Ja analizatoram un reaģentiem ir dažādi ražotāis, jāpievieno piedāvātā analizatora ražotāja apliecinājums par saderību ar piedāvātajiem reaģentiem. Ja piegādātājs norādījis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas. Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas. Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildu reaģentus bez maksas. Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu plānoto apjomu, jāņem vērā, ka preču derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 mēnešiem, jeb 1 gadu.
4.4. | Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
|  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu***
4.4.1. | Analizatora ražošanas gads ne agrāk par 2021.g. (ieskaitot)
4.4.2. | Viskoelastometriska mērīšanas metode
4.4.3. | Tromboelastomerijas mērīšanas princips - fiksēta cilindriska mēģene un oscilējoša vertikāla ass.
4.4.4. | Ne mazāk kā 4 neatkarīgi tromboelastometrijas mērīšanas kanāli, iespējama paralēla paraugu testēšana, kanālu statusa krāsu kodēšana.
4.4.5. | Paraugu un reaģentu padeves princips - elektroniska sistēmas pipete, vadība ar programmnodrošinājumu. Vizuālas instrukcijas lietotājam.
4.4.6. | Integrēts dators, iekārtas vadība no pieskārekrāna un ar tastatūru.
4.4.7. | Datu ieguve un pārraide uz ekrānu, ar printeri, USB spraudni.
4.4.8. | Mērījumu rezultātu grafiskais attēlojums - pēc lietotāja izvēles, katra mērījumu kanāla galveno parametru grafiskajam attēlojumam jābūt uz viena ekrāna.
4.4.9. | Darba plūsmas algoritma attēlojums - vizuāls un aprakstošs darba secības algoritma attēlojums uz ekrāna.
4.4.10. | Paredzēts izmantot asins paraugu ar citrātu (3.2%), lietojami koaguloģijai paredzētie paraugu stobriņi.
4.4.11. | Iespēja testēt ārējā ceļa asins recēšanas kinētiku.
4.4.12. | Iespēja testēt iekšējā ceļa asins recēšanas kinētiku.
4.4.13. | Iespēja testēt fibrinogēna koncentrāciju / fibrinogēna polimerizācijas traucējumus.
4.4.14. | Iespējama hiperfibrinolīzes apstiprināšana ar atsevišķu testu.
4.4.15. | Iespējama heparīna ietekmes apstiprināšana ar atsevišķu testu.
4.4.16. | Iekšēja kvalitātes kontrole.
4.4.17. | Brīdinājumi un kļūdu ziņojumi - aprakstoši paziņojumi uz darba ekrāna.
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Analizatoru un servisa prasības: Piegādātājam jānodrošina analizatora bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijās esošām laboratorijas informācijas sistēmām (LIS). Precei ir jābūt marķētai ar CE marķējumu. Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, papildus nodrošinot elektroapgādes nepārtrauktību (UPS), kas elektroapgādes pārtraukuma gadījumā spēj nodrošināt analizatora darbību ar maksimālo jaudu vismaz 10 minūtes. Transportēšanas, uzstādīšanas un izmaksas, kas saistītas ar analizatora palaišanu ekspluatācijā sedz Piegādātājs. Piegādātājs nodrošina sertificēta servisa inženiera pakalpojumus darba dienās, darba laikā. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu 4 stundas. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic remontus un rezerves daļu iegādi un nomaiņu, ievērojot ražotāja rekomendācijas, tehnisko apkalpošanu, ieskaitot apkopes komplektus, rezerves daļas vai piederumus par saviem līdzekļiem. Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus. Piegādātājs veic personāla bezmaksas apmācību darbam ar analizatoriem. Visas saistītas izmaksas ar iekārtas uzturēšanu darba kārtībā visa līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Bezmaksas lietotāju apmācība pēc lietotāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā. Pretendentam jānodrošina valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, visu izmantojamo metožu apraksti elektroniskā formātā, drošības datu lapas un cita iesniedzamā informācija valsts valodā.
Analizatora piegāde un ievietošana tam paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 2 nedēļu laikā pēc analizatora piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.

## 5.daļa_Tromb.f.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Koaguloģija
5.daļa
5. Koaguloģija - Testi trombocītu funkcijas noteikšanai ar agregometriju
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizators testu veikšanai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar analizatora, testu (reaģentu) un pārējo preču piegādi, transportu, analizatora nodošanu ekspluatācijā, personāla (lietotāju) apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu visā līguma darbības periodā. Kopā ar reaģentu komplektiem tiek nodrošināta testēšanai nepieciešamā pusautomatiskā iekārta (1.gab.) ar automatisku procesa mērīšanu kopā ar citiem testēšanai nepieciešamajiem produktiem. Analizatoram visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums 1 gadam* | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x8) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp.**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.1. | Testi
5.1.1. | Trombocītu agregācijas rezistence pret aspirīnu, nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem un citiem ciklooksigenāzes inhibitoriem (kopā ar hirudīna vakuuma stobriņu) - ASP tests | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 210
5.1.2. | Trombocītu agregācijas rezistence pret klopidogrelu, prasugrēlu un citiem ADP receptoru antagonistiem (kopā ar hirudīna vakuuma stobriņu) - ADP tests |  | tests | 210
5.1.3. | TRAP (trombocītu funkcija)- jutība uz GpIIb/IIIa receptora antagonistiem |  | tests | 210
5.2. | Reaģenti, sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 5.1. daļā norādītājam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
5.2.1. | [6 empty] | x | x | x
5.2.2. | [6 empty] | x | x | x
5.2.3. | [6 empty] | x | x | x
Kopā par daļu: | [8 empty] | 0
Reaģentu, sistēmšķīdumu prasības: * Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma. Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā. Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papidus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam). Ja analizatoram un reaģentiem ir dažādi ražotāji, jāpievieno piedāvātā analizatora ražotāja apliecinājums par saderību ar piedāvātajiem reaģentiem. Ja piegādātājs norādījis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas. Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas. Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildu reaģentus bez maksas. Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu plānoto apjomu, jāņem vērā, ka preču derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 mēnešiem, jeb 1 gadu.
5.3. | Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
|  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu***
5.3.1. | Analizatora ražošanas gads ne agrāk par 2021.g. (ieskaitot)
5.3.2. | Automatizēta sistēma Trombocītu funkcijas noteikšanai: ASP, ADP, TRAP testi
5.3.3. | Spēja analīzēt ne mazāk kā 30 paraugus stundā un viena testa rezultātu saņemt ne vēlāk kā 10 minūtēs.
5.3.4. | Parauga daudzums ne vairāk par 300 ul hirudinētu asiņu.
5.3.5. | Elektroniskā kvalitātes kontrole
5.3.6. | Ne vairāk kā 3 pipetēšanas soļi
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Analizatoru un servisa prasības: Precei ir jābūt marķētai ar CE marķējumu. Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, papildus nodrošinot elektroapgādes nepārtrauktību (UPS), kas elektroapgādes pārtraukuma gadījumā spēj nodrošināt analizatora darbību ar maksimālo jaudu vismaz 10 minūtes. Transportēšanas, uzstādīšanas un izmaksas, kas saistītas ar analizatora palaišanu ekspluatācijā sedz Piegādātājs. Piegādātājs nodrošina sertificēta servisa inženiera pakalpojumus darba dienās, darba laikā. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu - 4 stundas. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic remontus un rezerves daļu iegādi un nomaiņu, ievērojot ražotāja rekomendācijas, tehnisko apkalpošanu, ieskaitot apkopes komplektus, rezerves daļas vai piederumus par saviem līdzekļiem. Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus. Piegādātājs veic personāla bezmaksas apmācību darbam ar analizatoru. Visas saistītas izmaksas ar iekārtas uzturēšanu darba kārtībā visa līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Bezmaksas lietotāju apmācība pēc lietotāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā. Pretendentam jānodrošina valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, visu izmantojamo metožu apraksti elektroniskā formātā, drošības datu lapas un cita iesniedzamā informācija valsts valodā.
Analizatora piegāde un ievietošana tam paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 2 nedēļu laikā pēc analizatora piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.

## 6.daļa_EGR
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Hematoloģija
6.daļa
6. Hematoloģija - Testi eritrocītu agregācijas noteikšanai ar kapilārās agregācijas fotometrijas analizatoru
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizators testu veikšanai. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina piegādātās iekārtas pieslēgšanu LIS divpusējai datu apmaiņai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar analizatora, testu (reaģentu) un pārējo preču piegādi, transportu, analizatora nodošanu ekspluatācijā, personāla (lietotāju) apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu visā līguma darbības periodā. Kopā ar reaģentu komplektiem tiek nodrošināta testēšanai nepieciešamā pilnīgi automatizēta iekārta (1.gab.) kopā ar citiem testēšanai nepieciešamajiem produktiem. Analizatoram visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem.
Nr. p.k. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums 1 gadam * | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x8) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp. **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6.1. | Eritrocītu grimšanas ātrums, kapilārā fotometrija | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 16800
6.1.1. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 6.1. daļā norādītājam testu daudzumam, ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, bet vismaz trīs limeņu kontroles vienu reizi nedēļā.
6.1.1.1. | [6 empty] | x | x | x
6.1.1.2. | [6 empty] | x | x | x
6.1.1.3. | [6 empty] | x | x | x
6.1.2. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 6.1. daļā norādītājam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
6.1.2.1. | [6 empty] | x | x | x
6.1.2.2. | [6 empty] | x | x | x
6.1.2.3. | [6 empty] | x | x | x
Kopā par daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības: * Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma. Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā. Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papidus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam). Ja analizatoram un reaģentiem ir dažādi ražotāji, jāpievieno piedāvātā analizatora ražotāja apliecinājums par saderību ar piedāvātajiem reaģentiem. Ja piegādātājs norādījis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas. Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas. Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildu reaģentus bez maksas. Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu plānoto apjomu, jāņem vērā, ka preču derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 mēnešiem, jeb 1 gadu.
6.2. | Tehniskās prasības analizatoram
Ražotājs (ražotājvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
|  | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu***
6.2.1. | Analizatora ražošanas gads ne agrāk par 2021.g. (ieskaitot)
6.2.2. | Automatizēta sistēma kvantitatīvai kāpilārai mikro-fotometrijai eritrocītu sedimentācijas / agregācijas noteikšanai
6.2.3. | Spēja analīzēt vismaz 60 paraugus vienlaicīgi, ar caurlaidību vismaz 150 paraugi stundā un viena testa rezultātu ne vēlāk kā 20 sekundēs.
6.2.4. | Iekārtai ir jānodrošina iekšējais automātisks paraugu maisīšanas mehānisms, iekšējais svītrkoda lasītājs un rezultātu izdrukas iekārta
6.2.5. | Nodrošināt vismaz 3 līmeņu kvalitātes kontroli un iekārtas kalibrēšanas iespējas.
6.2.6. | Iekārtai jānodrošina testēšanas temperatūras kontrole ar termostabilizāciju pie 37°C temperatūras
6.2.7. | Iekārtai ir jābūt savienotai ar laboratorijā esošo LIS informācijas sistēmu.
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Analizatoru un servisa prasības: Piegādātājam jānodrošina analizatora bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijās esošām laboratorijas informācijas sistēmām (LIS). Precei ir jābūt marķētai ar CE marķējumu. Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, papildus nodrošinot elektroapgādes nepārtrauktību (UPS), kas elektroapgādes pārtraukuma gadījumā spēj nodrošināt analizatora darbību ar maksimālo jaudu vismaz 10 minūtes. Transportēšanas, uzstādīšanas un izmaksas, kas saistītas ar analizatora palaišanu ekspluatācijā sedz Piegādātājs. Piegādātājs nodrošina sertificēta servisa inženiera pakalpojumus darba dienās, darba laikā. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu 24 stundas. Iekārtai visu līguma periodu piegādātājs veic remontus un rezerves daļu iegādi un nomaiņu, ievērojot ražotāja rekomendācijas, tehnisko apkalpošanu, ieskaitot apkopes komplektus, rezerves daļas vai piederumus par saviem līdzekļiem. Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus. Piegādātājs veic personāla bezmaksas apmācību darbam ar analizatoru. Visas saistītas izmaksas ar iekārtas uzturēšanu darba kārtībā visā līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Bezmaksas lietotāju apmācība pēc lietotāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā. Pretendentam jānodrošina valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, visu izmantojamo metožu apraksti elektroniskā formātā, drošības datu lapas un cita iesniedzamā informācija valsts valodā.
Analizatora piegāde un ievietošana tam paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 2 nedēļu laikā pēc analizatora piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.

## 7.daļa_Urīns
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
7. Klīniskie izmeklējumi - Urīna izmeklējumi
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizatori testu veikšanai. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina piegādātās iekārtu pieslēgšanu LIS divpusējai datu apmaiņai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar analizatoru, testu (reaģentu) un pārējo preču piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu visā līguma darbības periodā. Kopā ar reaģentu komplektiem tiek nodrošinātas testēšanai nepieciešamās iekārtas (2 pilnīgi automatizētas urīna izmeklēšanas iekārtas, 1 pilnīgi automatizēta urina mikroskopijas iekārta, 1 pusautomatizēta urīna izmeklēšanas iekārta) kopā ar citiem testēšanai nepieciešamajiem produktiem. Analizatoriem visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums 1 gadam* | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x8) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp.**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7.1. | Automatizēta urīna izmeklēšana | Saderība ar piedāvātajiem analizatoriem | tests | 77 000
7.1.1. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 7.1. pozīcijā norādītajam testu daudzumam, ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, bet vismaz divas limeņu kontroles: 1. analizatoram veicot tās katru dienu, 2. analizatoram - 5 reizes nedēļā; kalibrācija tiek veikta mainot kaseti. Minētās pozīcijas iekļaujot 7.1. pozīcijas testu izmaksā.
7.1.1.1. | [6 empty] | x | x | x
7.1.1.2. | [6 empty] | x | x | x
7.1.1.3. | [6 empty] | x | x | x
7.1.2. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 7.1. daļā norādītājam testu daudzumam, paredzamo daudzumu izmaksa iekļaujot 7.1. daļas testu izmaksu.
7.1.2.1. | [6 empty] | x | x | x
7.1.2.2. | [6 empty] | x | x | x
7.1.2.3. | [6 empty] | x | x | x
7.2. | Automatizētā urīna mikroskopija | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 9100
7.2.1. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 7.2. pozīcijā norādītajam testu daudzumam, ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, bet vismaz divas līmeņu kontroles, veicot tās piecas reizes nedēļā
7.2.1.1. | [6 empty] | x | x | x
7.2.1.2. | [6 empty] | x | x | x
7.2.1.3. | [6 empty] | x | x | x
7.2.2. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 7.2. daļā norādītājam testu daudzumam, paredzamo daudzumu izmaksa iekļaujot 7.2. daļas testu izmaksu.
7.2.2.1. | [6 empty] | x | x | x
7.2.2.2. | [6 empty] | x | x | x
7.2.2.3. | [6 empty] | x | x | x
7.3. | Pusautomatizētā urīna izmeklēšana |  | tests | 5 600
7.3.1. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) | Saderība ar piedāvāto sistēmu un tās reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 7.3. pozīcijā norādītajam testu daudzumam, ar aprēķinu pēc ražotāja rekomendācijām, bet vismaz divas līmeņu kontroles, veicot tās katru dienu.
7.3.1.1. | [6 empty] | x | x | x
7.3.1.2. | [6 empty] | x | x | x
7.3.1.3. | [6 empty] | x | x | x
7.3.2. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi, t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos, Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) | Saderība ar piedāvāto sistēmu un tās reaģentiem | Nepieciešamais daudzums 7.3. daļā norādītājam testu daudzumam, paredzamo daudzumu izmaksa iekļaujot 7.3. daļas testu izmaksu.
7.3.2.1. | [6 empty] | x | x | x
7.3.2.2. | [6 empty] | x | x | x
7.3.2.3. | [6 empty] | x | x | x
Kopā par 7.1. - 7.3. daļām:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības: * Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma. Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā. Piegādātājam jānodrošina lietošanai gatavi (nešķaidāmi) validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildu materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam). Ja analizatoram un reaģentiem ir dažādi ražotāji, jāpievieno piedāvātā analizatora ražotāja apliecinājums par saderību ar piedāvātajiem reaģentiem. Ja piegādātājs norādījis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas. Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas. Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildu reaģentus bez maksas. Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu plānoto apjomu, jāņem vērā, ka preču derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 mēnešiem, jeb 1 gadu.
7.4. | Ražotājs (ražotājvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
| Tehniskās prasības diviem automatizētajiem urīna teststrēmeļu analizatoriem | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.***
7.4.1. | Divi automatizētie analizatori, ražoti ne agrāk par 2020.gadu (ieskaitot)
7.4.2. | Nosakāmi 12 kvantitatīvi vai puskvantitatīvi rādītāji: īpatnējais svars, reakcija-pH, leikocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, olbaltums, glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns, albumīns, kreatinīns
7.4.3. | Teststrēmeles iepakotas kasetēs ar automātiski nolasāmu informāciju par testu kaseti (sērijas Nr. (LOT.)., der.termiņš);
7.4.4. | Iespējams ievietot un analizēt primāro paraugu savākšanas stobriņus
7.4.5. | Vidējā testu caurlaidība ne mazāka kā 200 testi stundā
7.4.6. | Atsevišķa Cito paraugu vieta ar prioritārās testēšanas funkciju
7.4.7. | Trauksmes signāli gadījumos: paraugu aspirācijas kļūdas, reaģentu ziņojumi, analīzes ziņojumi, atkritumu konteinera ziņojumi
7.4.8. | Analizatorā vienlaikus var atrasties vismaz 50 paraugi
7.4.9. | Komplektā piedāvātajām iekārtām piemēroti galdi
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
7.5. | Ražotājs (ražotājvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
| Tehniskās prasības pusautomatizētajam urīna teststrēmeļu analizatoram | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.****
7.5.1. | Anallizatora ražošanas gads ne agrāk par 2020.g. (ieskaitot)
7.5.2. | Nosakāmi 10 kvantitatīvi vai puskvantitatīvi rādītāji: īpatnējais svars, reakcija-pH, leikocīti, eritrocīti (hemoglobīns), nitrīti, olbaltums, glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns
7.5.3. | Komplektā piedāvātajai iekārtai piemērots galds
7.5.4. | Iekārta ar svītru kodu lasītāju paraugu identificēšanai, ekrāns rezultātu un brīdinājumu izvadei, iebūvēts printeris rezultātu, brīdinājumu izdrukai; rezultātu saglabāšana iekārtā.
**** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
7.6. | Ražotājs (ražotājvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
| Tehniskās prasības urīna mikroskopijas analizatoram | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.*****
7.6.1. | Anallizatora ražošanas gads ne agrāk par 2020.g. (ieskaitot)
7.6.2. | Mērīšanas princips - automatizēta mikroskopija
7.6.3. | Manuālās un automātiskās padeves režīmi
7.6.4. | Iespējams ievietot un analizēt primāro paraugu savākšanas stobriņus
7.6.5. | Pamatparametru ne mazāk kā 11: eritrocīti, leikocīti, epitēlija šūnas, nedefinētas epitēlija šūnas, hialīnie cilindri, patoloģiskie cilindri, baktērijas, sēnītes, sāļu kristāli, gļotas, spermatozoīdi
7.6.6. | Ne mazāk kā 15 attēlu veidošana no katra urīna parauga
7.6.7. | Attēlu arhivēšanas funkcija ar iespēju tos apskatīt
7.6.8. | Vidējā testu caurlaidība ne mazāka kā 80 testi stundā
7.6.9. | Atsevišķa Cito paraugu vieta ar prioritārās testēšanas funkciju
7.6.10. | Trauksmes signāli gadījumos: paraugu aspirācijas kļūdas, reaģentu ziņojumi, analīzes ziņojumi, atkritumu konteinera ziņojumi
7.6.11. | Paraugu padeves statīvi saderīgi ar urīna teststrēmeļu anlizatoru
***** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Analizatoru un servisa prasības: Piegādātājam jānodrošina analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijās esošām laboratorijas informācijas sistēmām (LIS). Visām četrām analizatoru vienībām ir CE atbilstības marķējums. Piedāvātajiem analizatoriem pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, papildus nodrošinot elektroapgādes nepārtrauktību (UPS), kas elektroapgādes pārtraukuma gadījumā spēj nodrošināt analizatoru darbību ar maksimālo jaudu vismaz 10 minūtes. Transportēšanas, uzstādīšanas un izmaksas, kas saistītas ar analizatoru palaišanu ekspluatācijā sedz Piegādātājs. Piegādātājs nodrošina sertificēta servisa inženiera pakalpojumus 24 stundu laikā 7 dienas nedēļā. Reaģēšanas laiks uz izsaukumu ne vairāk kā 2 stundas. Visām četrām analizatoru vienībām visu līguma periodu piegādātājs veic remontus un rezerves daļu iegādi un nomaiņu, ievērojot ražotāja rekomendācijas, tehnisko apkalpošanu, ieskaitot apkopes komplektus, rezerves daļas vai piederumus par saviem līdzekļiem. Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus. Piegādātājs veic personāla bezmaksas apmācību darbam ar analizatoriem. Visas saistītas izmaksas ar iekārtas uzturēšanu darba kārtībā visa līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Bezmaksas lietotāju apmācība pēc lietotāja pieprasījuma visā līguma darbības laikā. Pretendentam jānodrošina valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, visu izmantojamo metožu apraksti elektroniskā formātā, drošības datu lapas un cita iesniedzamā informācija valsts valodā.
Analizatora piegāde un ievietošana tam paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 8 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā pēc analizatora piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.

## 8.daļa_Autoim
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
8. daļa
Testi autoimūno slimību diagnostikai
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizators testu veikšanai. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina piegādātās iekārtas pieslēgšanu LIS divpusējai datu apmaiņai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamo preču piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu, kā arī visu programmatūras nodrošinājumu un atbalstu visā līguma darbības periodā. Pretendents nodrošina visai precei valsts valodā tulkotas lietotāja rokasgrāmatas, metožu aprakstus un drošības datu lapas elektroniskā formātā vai drukātas pēc pasūtītāja pieprasījuma.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums 1 gadam* | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x9) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp.**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8.1 | PAMATTESTI (obligāti piegādājamie testi)
8.1.1. | ANA IgG skrīnings | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 5500
8.1.2. | Anti-ds DNS IgG |  | tests | 2900
8.1.3. | ENA IgG skrīnings |  | tests | 4500
8.1.4. | Anti CCP hs IgG |  | tests | 1750
8.1.5. | Antikardiolipīna antivielas IgG, IgM, IgA |  | tests | 860
8.1.6. | Antikardiolipīna antivielas IgM |  | tests | 450
8.1.7. | Antikardiolipīna antivielas IgG |  | tests | 450
8.1.8. | Anti-MPO IgG |  | tests | 3350
8.1.9. | Anti-PR3 hs IgG |  | tests | 3250
8.1.10. | AMA M2 IgG |  | tests | 230
8.1.11. | Antivielas pret audu transglutamināzi IgA |  | tests | 350
8.1.12. | Antivielas pret audu transglutamināzi IgG |  | tests | 230
8.1.13. | Fekālais kalprotektīns |  | tests | 1050
8.1.14. | Anti-fosfolipīdi IgG |  | tests | 970
8.1.15. | Anti-fosfolipīdi IgM |  | tests | 970
8.1.16. | Anti-beta-2-Glikoproteīna IgG, IgM, IgA |  | tests | 700
8.1.17. | Anti-beta-2-Glikoproteīna IgM |  | tests | 300
8.1.18. | Anti-beta-2-Glikoproteīna IgG |  | tests | 300
8.1.19. | ASCA IgG |  | tests | 70
8.1.20. | ASCA IgA |  | tests | 70
8.1.21. | Anti-GBM IgG |  | tests | 150
8.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 8.1. pozīcijā norādītajiem testiem, aprēķinā paredzot ražotāja definētu kontroļu skaitu un biežumu (testēšana tiek veikta darba dienās darba laikā).
8.2.1. | [6 empty] | x | x | x
8.2.2. | [6 empty] | x | x | x
8.2.3. | [6 empty] | x | x | x
8.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 8.1. pozīcijā norādītajam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
8.3.1. | [6 empty] | x | x | x
8.3.2. | [6 empty] | x | x | x
8.3.3. | [6 empty] | x | x | x
Kopā par 8.1 - 8.3 apakšdaļām:
8.4. | PAPILDU TESTI (Vēlamie testi, bet nav obligāta prasība)
8.4.1. | Anti-kuņģa parietālo šūnu IgG |  | tests | 100
8.4.2. | Anti-Helicobacter IgA |  | tests | 100
8.4.3. | Anti-Helicobacter IgG |  | tests | 250
8.4.4. | Anti-MCV IgG |  | tests | 250
8.5. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 8.4. pozīcijā norādītajiem testiem, aprēķinā paredzot ražotāja definētu kontroļu skaitu un biežumu (testēšana tiek veikta darba dienās darba laikā).
8.5.1. | [6 empty] | x | x | x
8.5.2. | [6 empty] | x | x | x
8.5.3. | [6 empty] | x | x | x
8.6. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 8.4. pozīcijā norādītajam testu daudzumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
8.6.1. | [6 empty] | x | x | x
8.6.2. | [6 empty] | x | x | x
8.6.3. | [6 empty] | x | x | x
Kopā par 8.4 - 8.6 apakšdaļām:
Kopā par visu daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
* Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papildu materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam). Ja analizatoram un reaģentiem nav viens ražotājs, jāpievieno piedāvātā analizatora ražotāja apliecinājums par saderību ar piedāvātajiem reaģentiem.
Ja piegādātājs norādijis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas.
Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk, kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildu reaģentus bez maksas.
Pretendentam, aprēķinot piedāvato reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu plānoto apjomu, jāņem vērā to stabilitāte pēc atvēršanas vai ievietošanas analizatorā un derīguma termiņš, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem jeb 1 (vienam) gadam, Pasūtītājam veicot pasūtījumus vienādās proporcijās. Derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika.
Norādīto testu klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto testu cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
8.7. | Ražotājs (ražotājsvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
| Tehniskās prasības analizatoram | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.***
8.7.1. | Automatizēta iekārta antivielu noteikšanai
8.7.2. | Vienā testēšanas reizē ne mazāk, kā 30 dažādiem testiem vienlaicīgi
8.7.3. | Laiks līdz analīžu rezultātam ne ilgāk kā 90 minūtes
8.7.3. | Automātiska iekārtas inicializācija un automātiska iekārtas kalibrācija
8.7.4. | Automātiska testu, specifiskā LOT, derīguma termiņa atpazīšana
8.7.5. | Sistēmas paziņojums par testēšanas traucējumiem
8.7.6. | Iekārtā iebūvēts termālais printeris
8.7.7. | Iekārtai skārienjūtīgs ekrāns
8.7.8. | Automātiska rezultātu izdruka testēšanas beigās bez operatora līdzdalības
Speciālās funkcijas
8.7.9. | Nosedzošs iekārtas vāks, kas paaugstina drošību un samazina iztvaikošanu un nodrošina temperatūras režīmu
Analizatoru un servisa prasības:
Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem un iepirkuma specifikācijā iekļautajiem produktiem tiek nodrošināts testēšanai nepieciešamais analizators, kas nav ražots agrāk par 2021. gadu (ieskaitot)
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, papildus nodrošinot elektroapgādes nepārtrauktību (UPS) ne mazāk par 10 minūtēm.
Piegādātājam jānodrošina analizatora bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijās esošām laboratorijas informācijas sistēmām (LIS).
Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
Piegādātājs nodrošina elektrodrošības pārbaužu veikšanu, iesniedzot pārbaudes apliecinošus protokolus, visā līguma darbības laikā.
Piegādātājam jānodrošina personāla bezmaksas apmācība darbam ar analizatoru.
Piegādātājam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar analizatoru pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā.
Analizatora piegāde un ievietošana tam paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 8 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā pēc analizatora piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
Papildprasības (tehniskās prasības nav obligātas, bet ja tās tiek izpildītas un piedāvātas, pretendents saņem papildus punktus).
8.8. | Kritērijs B: papildprasības analizatoram | [5 empty] | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.****
8.8.1. | Iekārta izmanto stripus, kas satur visu nepieciešamo testa veikšanai | [5 empty] | 3
8.8.2. | Kontroles materiāls kopīgs vismaz diviem parametriem | [5 empty] | 3
8.8.3. | Izmeklējumam Antivielas pret dsDNS - testa specifitāte >90% | [5 empty] | 3
8.8.4. | Nodrošina iespēju piedalīties starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā ar līdzīgām iekārtām | [5 empty] | 3
Maksimālais punktu skaits: | [6 empty] | 12
**** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
8.9. | Kritērijs C: iekārtas piegādes papildprasības (izvēlēties vienu atbilstošo) | [5 empty] | Punkti | Jāiesniedz attiecīgs apliecinājums
8.9.1. | Analizatora piegāde 7 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma brīža | [5 empty] | 10
8.9.2. | Analizatora piegāde 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma brīža | [5 empty] | 6
8.9.3. | Analizatora piegāde 28 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma brīža | [5 empty] | 2
8.9.4. | Analizatoru un automatizācijas sistēmas piegāde vairāk nekā 28 dienu laikā no pasūtījuma brīža | [5 empty] | 0
Maksimālais punktu skaits: | [6 empty] | 10
8.10. | Kritērijs D: iekārtas uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā papildprasības (izvēlēties vienu atbilstošo) | [5 empty] | Punkti | Jāiesniedz attiecīgs apliecinājums
8.10.1. | Analizatora uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatora salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta 7 kalendāro dienu laikā | [5 empty] | 10
8.10.2. | Analizatora uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatora salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta 14 kalendāro dienu laikā | [5 empty] | 6
8.10.3. | Analizatora uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatora salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta 28 kalendāro dienu laikā | [5 empty] | 2
8.10.4. | Analizatora uzstādīšana (pēc ražotāja noteiktajām prasībām no analizatora salikšanas līdz testu verifikācijai, ieskaitot pieslēgšanu LIS) tiek veikta vairāk nekā 28 kalendāro dienu laikā | [5 empty] | 0
Maksimālais punktu skaits: | [6 empty] | 10
8.11. | Kritērijs E: iespēja ar piedāvātu analizatoru veikt papildu testus | [5 empty] | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.5*
8.11.1. | Anti-kuņģa parietālo šūnu IgG tests | [5 empty] | 3
8.11.2. | Anti-Helicobacter IgA tests | [5 empty] | 3
8.11.3. | Anti-Helicobacter IgG tests | [5 empty] | 3
8.11.4. | Anti-MCV tests | [5 empty] | 3
Maksimālais iespējamais punktu skaits: | [6 empty] | 12
5* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
8.12. | Kritērijs F: elektroenerģijas patēriņš |  |  |  |  | Norādīt šeit: | Punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot konkrētu lpp6*
8.12. | Analizatora elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kW: | [5 empty] | 1
Maksimālais iespējamais punktu skaits: | [6 empty] | 1
6* - norādīt, kurā no iesniegtajiem dokumentiem un kurā lappusē informācija atrodama
8.13. | Kritērijs A: piedāvājuma cena | [5 empty] | Punkti
8.13.1. | Zemākā piedāvātā cena |  | Maksimālais iespējamais punktu skaits: |  |  |  | 55
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 55, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C+D+E+F)

## 9.daļa_Olb.fr.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
9. Olbaltuma frakciju noteikšana ar elektroforēzes metodi.
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam testu cenā jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar olbaltumvielu frakciju noteikšanu ar elektroforēzes metodi veikšanai nepieciešamajiem reaģentiem, kalibratoriem, kontrolēm un piederumiem, kā arī analizators testu veikšanai. Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina piegādāto iekārtu pieslēgšanu LIS divpusējai datu apmaiņai. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar testu veikšanai nepieciešamo preču piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu, kā arī visu programmatūras nodrošinājumu un atbalstu visā līguma darbības periodā. Pretendents nodrošina visai precei valsts valodā tulkotas lietotāja rokasgrāmatas, metožu aprakstus un drošības datu lapas elektroniskā formātā vai drukātas pēc pasūtītāja pieprasījuma.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais testu daudzums 1 gadam* | Preces nosaukums | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par iepakojumu EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x8) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliktnis) norādot konkrētu lpp.**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9.1. | Testi
9.1.1. | Olbaltuma frakciju noteikšana serumā (elektroforēze) | Saderība ar piedāvāto analizatoru | tests | 12000
9.1.2. | Paraproteīnu imūntipēšana serumā (elektroforēze) |  | tests | 900
9.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 9.1. pozīcijā norādītajiem testiem, aprēķinā paredzot ražotāja definētu kontroļu skaitu un biežumu (testēšana tiek veikta darba dienās darba laikā).
9.2.1. | [6 empty] | x | x | x
9.2.2. | [6 empty] | x | x | x
9.2.3. | [6 empty] | x | x | x
9.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) |  | Nepieciešamais daudzums 8.1. pozīcijā norādītajam testu daudzumam. Saderība ar piedāvāto analizatoru un piedāvātās sistēmas reaģentiem, kas nepieciešami 8.1. pozīcijas testu nodrošinājumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
9.3.1. | [6 empty] | x | x | x
9.3.2. | [6 empty] | x | x | x
9.3.3. | [6 empty] | x | x | x
Kopā par visu daļu:
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
* Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā.
Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti, kvalitātes kontroles materiāli, kalibratori, kā arī papidus materiāli (piem. kivetes) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām (CE marķējumam).
Ja piegādātājs norādijis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas.
Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk, kā 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildu reaģentus bez maksas.
Pretendentam, aprēķinot piedāvato reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu plānoto apjomu, jāņem vērā to stabilitāte pēc atvēršanas vai ievietošanas analizatorā un derīguma termiņš, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts 12 (divpadsmit) mēnešiem jeb 1 (vienam) gadam, Pasūtītājam veicot pasūtījumus vienādās proporcijās. Derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika.
Norādīto testu klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto testu cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
9.4. | Ražotājs (ražotājvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
| Tehniskās prasības analizatoram | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.***
9.4.1. | Pilnīgi automatizēta iekārta, paredzēta olbaltumvielu frakciju noteikšanai asins serumā ar kapilārās elektroforēzes metodi (spēj noteikt 5 frakcijas: albumīni, α1-globulīni, α2--globulīni, β-globulīni, γ-globulīni) un imūnotipēšanai (paraproteīnu smagās ķēdes IgM, IgA, IgG un vieglās imūnoglobulīnu ķēdes k un λ
9.4.2. | Analizatora caurlaidības spēja: 8 kapilāru sistēmas caurlaidspēja - ne mazāk kā 80 paraugi stundā, parauga automātiskā padeve nosakot visus parametrus
9.4.3. | Iekārtai ir jābūt iespējai pieslēgt ārējo svītrkodu lasītāju, komplektā svītrkoda lasītājs, printeris
Analizatora un servisa prasības:
Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem un iepirkuma specifikācijā iekļautajiem produktiem tiek nodrošināts testēšanai nepieciešamais analizators, kas nav ražots agrāk par 2022. gadu (ieskaitot)
*** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma.
Piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, papildus nodrošinot elektroapgādes nepārtrauktību (UPS) ne mazāk par 10 minūtēm.
Piegādātājam jānodrošina analizatora pieslēgums pie laboratorijā esošās Laboratorijas informācijas sistēmas (LIS).
Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
Piegādātājs nodrošina elektrodrošības pārbaužu veikšanu, iesniedzot pārbaudes apliecinošus protokolus, visā līguma darbības laikā.
Piegādātājam jānodrošina personāla bezmaksas apmācība darbam ar analizatoru.
Piegādātājam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar analizatoru pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
Piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā.
Analizatora piegāde un ievietošana tam paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 8 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā pēc analizatora piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.