## TS
TIRGUS PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTU APKOPOJUMS
2024. gada 6. augusts
1. Līguma atbildīgā persona:
2. Iepirkuma priekšmets, tā apraksts (preču piegāde, preču piegāde un uzturēšana, preču piegāde un apmācības, pakalpojums, pakalpojums, t.sk. preču piegāde, būvdarbi, design&build utt): |  |  | Ultrasonogrāfijas iekārta diagostiskās radioloģijas dienestam
3. Saņemtie piedāvājumi (pievienojami protokolam):
3. Saņemtie piedāvājumi (pievienojami protokolam):
|  |  | Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) |  |  | Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)
| Pretendenta nosaukums |  | Pretendents A | Pretendents B | Pretendents C
| Vērtējamā cena EUR bez PVN |  | Nav informācijas | Nav informācijas | Nav informācijas
| Paredzamā līgumcena EUR bez PVN visā līguma darbības laikā |  | līdz 150000
| Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt) |  | Nav informācijas
Ultrasonogrāfijas iekārta diagostiskās radioloģijas dienestam
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Skaits, gab.
1. | Nosaukums: Ultrasonogrāfijas iekārta diagnostiskās radioloģijas dienestam | 1
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1 | Vēdera dobuma izmeklējumi, tostarp ar elastogrāfijas pielietošanu
1.1.2 | Muskuloskeletālie izmeklējumi, tostarp jaundzimušajiem
1.1.3 | Virspusējo audu un orgānu (vairogdziedzeris, krūts dziedzeri, sēklinieki, mīkstie audi) izmeklējumi tostarp ar elastogrāfijas pielietošanu
1.1.4 | Ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumi
1.1.5 | Jaundzimušo un zīdaiņu pacientu izmeklējumi - neirosonogrāfija, gūžas locītavu izmeklējumi
1.1.6 | Uroloģijas izmeklējumi
1.2. | Vispārējās prasības:
1.2.1 | Monitors, ne mazāks kā 23 collas pa diagonāli, uz stiprinājuma ar iespēju mainīt novietojuma augstumu
1.2.2 | Monitors ir pagriežams neatkarīgi no kontroles paneļa uz sāniem vismaz ±90°
1.2.3 | Monitoram jābūt pagriežamam uz leju un bloķējamam transportēšanas stāvoklī
1.2.4 | Krāsu monitors piemērots ultrasonogrāfijas attēlu apskatei: kontrasta attiecība vismaz 1000:1, skatīšanās lenķis ne mazāks kā 175°, atbildes laiks 14ms vai mazāk, spilgtums ne sliktāk kā 200 cd/m2
1.2.5 | Matrica ne mazāk kā 1920 x 1080 pikseļi
1.2.6 | Vadības panelis ar elektriski maināmu augstumu un ērtākai novietošanai |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā, lai definēu iekārtas iespējamo augstuma regulācijas diapazonu, kas ļauj iekārtas augstumu pielāgot katrai darba pozīcijai, gan stāvus, gan sēdus, jebkura auguma cilvēkiem, ka arī definēt iekārtas konsoles rotācijas iespējamo diapazonu iekārtas pielāgošanai darba apstākļiem: Vadības panelis ar elektriski maināmu augstumu ne mazāk kā 35 cm robežās un rotāciju ne mazāk kā ±40 grādu robežās no centra tā ērtākai novietošanai. | Vadības panelis ar maināmu augstumu un ērtākai novietošanai Attēla kvalitāti neietekmējošs parametrs, Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei |  | Punkts izteikts jaunā redakcijā: Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotāciju ērtākai novietošanai
1.2.7 | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu pieskārienjūtīgu ekrānu
1.2.8 | Funkciju parametru kontroles pieskārienjutīgā ekrāna maināma noliekuma leņķa iespēja, lai nodrošinātu skatīšanai pielāgotu leņķi |  |  |  | Prasība ir konkurenci ierobežojoša, jo tā ir konkrēta ražotāja specifiskā prasība. Lūdzam izņemt šo prasību, lai neierobežotu konkurenci un varētu piedāvāt analogu iekārtu. | Pediatrisko pacientu īpatnība ir tāda, ka pacienti mēdz būt dažāda vecuma, mobilitātes, ar kustību ierobežojumiem un paliatīvi pacienti. Izmeklējuma laikā bērnu US speciālistam var būt nepieciešamība ieņemt nestandarta pozīciju un pielāgot iekārtu šai pozīcijai.
1.2.9 | Pacientu datu ievadīšana ar pieskārienjūtīgu ekrānu un fizisku izvelkamu klaviatūru
1.2.10 | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 4 zondes
1.2.11 | Ultraskaņas ierīcei jābūt aprīkotai ar zondes un zondes kabeļu turētājiem.
1.2.12 | Aprīkots ar pudelīšu sildītāju
1.2.13 | Aprikots ar kājas pedāli iekārtas vadībai |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā, lai nodrošinātu vairākas funkcijas un to pielāgošanu atkarībā no ārsta nepieciešamības: "Aprikots ar kājas pedāli ar 3 kontroles pogām ar pielāgojamu funkcionalitāti iekārtas vadībai" | punkts izņemams Attēla kvalitāti neietekmējošs parametrs, Universitātes slimnīcai tas izmaksā papildus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei |  | Veicot ultrasonogrāfijas izmeklējumus bērniem, bieži izmeklējuma veicējam ir nepieciešams pieturēt bērnu vēlamā pozīcijā, līdz ar to nepieciešama brīvroku iekārtas vadība. Punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā, jo kājas pedālis nepieciešams, lai veiktu izmeklējumus visiem pediatriskiem pacientiem. Kājas pedālim nepieciešama vismaz viena kontroles poga, ar kuru tiek iegūts attēls.
1.2.14 | Iekārta aprīkota ar bremzēm, vēlama centrālā bremze, kas nobloķē visus riteņus vienlaicīgi |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā: "Iekārta aprīkota ar centrālo bremzi" | Iekārta aprīkota ar bremzēm, kas nobloķē riteņus Attēla kvalitāti neietekmējošs parametrs, Universitātes slimnīcai tas izmaksā papildus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei |  | Centrālā bremze atvieglo iekārtas pārvietošanu un riteņu bloķēšanu, jo ar vienu slēdzi ir iespējams bloķēt/atbloķēt visus riteņus vienlaicīgi. Līdz ar to ir ērtāka iekārtas pārvietošana uz citu telpu kā arī iekārtas pozīcijas maiņa telpā. Punkts tiks izteikts jaunā redakcijā: "Vismaz divi iekārtas riteņi aprīkoti ar bremzēm, vēlams centrālā bremze"
1.2.15 | Ultrasonogrāfijas iekārtai jābūt aprīkotai ar rokturiem ierīces priekšpusē un aizmugurē vieglākai transportēšanai
1.2.16 | Ultraskaņas staru veidošanas (ultrasound beamformer) tehnoloģija, kas nodrošina augstas kvalitātes attēla izšķirtspēju, attēlu viendabīgumu izmeklēšanas laukā |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā, lai nodrošinātu ievērojami augstāku diagnostiskā attēla kvalitāti un izmantot augstākās tehnoloģijas, kas savukārt nodrošinās precīzāku diagnostiku un ātrāku izmeklējuma gaitu, jo nebūs nepiecešams pielāgot fokusa dziļumu un veltīt tam papildus laiku, ka arī tas ļaus ārstam vienlaicīgi izvērtēt vairākas struktūras visā dziļumā, kas atrodas fokusā līdz ar ko arī precīzāk noteikt diagnozi. "Ultraskaņas staru veidošanas (ultrasound beamformer) tehnoloģija ir uz programmatūru balstīta (software based) tehnoloģija, piemēram, cSound, iBeam vai ekvivalenta tehnoloģija, kas nodrošina pilnībā fokusētu ultraskaņas staru visā tā garumā, ka arī nodrošina augstas kvalitātes attēla izšķirtspēju, attēlu viendabīgumu izmeklēšanas laukā" |  |  | Punkts izteikts jaunā redakcijā "Ultraskaņas staru veidošanas (ultrasound beamformer) tehnoloģija ir uz programmatūru balstīta (software based) tehnoloģija, piemēram, cSound, iBeam vai ekvivalenta tehnoloģija, kas nodrošina pilnībā fokusētu ultraskaņas staru visā tā garumā, ka arī nodrošina augstas kvalitātes attēla izšķirtspēju, attēlu viendabīgumu izmeklēšanas laukā"
1.2.17 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 22 MHz
1.2.18 | Maksimālais iespējamais izmeklēšanas dziļums vismaz līdz 50 cm |  |  |  | Ikdienas praksē klīnicisti lielākoties izmeklē līdz 20/30 cm dziļumā vai orgānam piekļūst mainot zondes novietojumu uz ķermeņa, kas nodrošina augstu izšķirstpēju interesējošā reģionā. Pieaugušo cilvēku izmeklējumos pietiek ar 40 cm dziļumu. Lai neierobežotu konkurenci, lūdzam mainīt šo prasību uz "Maksimālais iespējamais izmeklēšanas dziļums vismaz līdz 40 cm". | Jo lielāks maksimālais dziļums, jo labāka attēla kvalitāte sasniedzamā dziļumā. Punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.
1.2.19 | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā vismaz līdz 2000 kadri/sek
1.2.20 | Skanēšanas kadru frekvence krāsu doplera režīmā vismaz līdz 600 kadri/sek |  |  |  | Mūsu piedāvātā iekārta spēj nodrošināt augstāku attēlu izšķirtspēju ar 2 800 kadriem/sek gan 2D, gan Doppler u.c. režīmos | Punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.
1.2.21 | Iekārtai ir sleep vai stand by režīms
1.2.22 | Kino atmiņa ne mazāk kā 9000 kadri vai 900 MB. |  |  |  | Līdz šim, klīniskajā praksē, lietotājam ir pieticis ar 2 000 kadriem (2D un Color režīmos). Lai neierobežotu konkurenci, lūdzam, šo punktu mainīt uz: "Kino atmiņa ne mazāk kā 2 200 kadri 2D un Color režīmos" | Ikdienā ir izmeklējumi ar kontrasta US, kur pediatriskajā radioloģijā ir cits pielietojums - iedzimtu anorektālo anomāliju diagnostikā, kuru gadījumā izmeklējumā iegūst garas kino cilpas. Izmeklējums ir laikietilpīgs un svarīgi ir ietilpināt vienā filmiņā.
1.2.23 | Vēlama iespēja programmēt kontroles paneļa pogu funkcionalitāti, vismaz 15 pogas |  |  | Vēlama iespēja programmēt kontroles paneļa pogu funkcionalitāti Pārrunājot ar BKUS radiologiem aprobācijas laikā tika secināts ka parametram nav priekšrocību. Attēla kvalitāti neietekmējošs parametrs, Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs | Katram ražotājām iekārtas vadība un pogu skaits uz vadības paneļa atšķiras. Ja iekārtai ir vairāki lietotāji, šī prasība nesniedz klīnisko ieguvumu un nepaātrina izmeklējuma laiku. Mūsu piedāvātai iekārtai arī ir programmējamas pogas un darba plūsma ir pielāgojama katram lietotājam atsevišķi, saglabājot to katra lietotāja protokolā. Lūdzam izņemt šo punktu vai mainīt uz:"Vēlama iespēja programmēt kontroles paneļa pogu funkcionalitāti". | Iegādājoties dažādu ražotāju, dažādu modeļu ultrasonogrāfus, rezultātā katrai iekārtai ir atšķirīgs pogu izvietojums un to funkcionalitāte, kas apgrūtina ikdienas darbu un paildzina izmeklējumu, jo nepieciešams pierast pie cita pogu izvietojuma. Tā kā lielākā daļa dienesta ārstu strādā vairākos kabinetos, tad iespēja pielāgot kontroles pogu funkcionalitāti, ļautu vienādot pogu izvietojumu dažādos kabinetos un izvietot pogas ar noteiktu funkcionalitāti ārstam ērtā iekārtas pusē. Punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā. Prasība ir vēlama, tā atvieglo darbu ar iekārtu un neierobežo konkurenci, jo nav obligāta.
1.2.24 | Iespēja auitomatiski dzēst pacientu izmeklējumus
1.3. | Darba režīmi un programmas
1.3.1 | 2D(B); 2D Dual(2B); M-režīms; Anatomiskais M-režīms, CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers); Directional Power Doppler (virziena enerģētiskais doplers), PWD (pulsa doplers), HPRF (High pulse repetition frequency) PWD
1.3.2 | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā – monitora vienā pusē 2D, otrā – 2D un krāsu doplers/ vai enerģētiskais doplers/ vai mikrovaskularizācijas programma
1.3.3 | QUAD režīms |  |  |  | QUAD funkcionalitāti savā USG iekārtā definē tikai viens ražotājs. Prasība ir konkurenci ierobežojoša un funkcionalitāte nesniedz klīnisko ieguvumu lietotājam. Lūdzam izņemt šo prasību. | Prasība svītrota
1.3.4 | Reālā laika “Triplex” režīms.
1.3.5 | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārām, sektorālām un konveksa zondēm.
1.3.6 | Reālā laika un iesaldētu attēlu palielināšanas (zoom) funkcija ne mazāk kā 15 reizes nezaudējot attēla kvalitāti
1.3.7 | Ne mazāk, ka 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC) izmantojot virtuālās pogas un fiziskos taustiņus uz kontroles paneļa, un 6 līmeņu laterālā paspastiprinājuma kompensācija izmantojot virtuālās pogas. |  |  | Ne mazāk, ka 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC) izmantojot virtuālās pogas VAI fiziskos taustiņus uz kontroles paneļa, un 6 līmeņu laterālā paspastiprinājuma kompensācija izmantojot virtuālās pogas. Ražotāji atsakās no "fiziskām"pogām. Iekārtas pāriet uz ērtāku regulēšanas veidu - virtuālo, kas ekonomē slimnīcu līdzekļus. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs | Katram ražotājam ir savi specifiskie parametri, lai paplašinātu pretendetu loku, lūdzam šo prasību nomainīt uz: "Ne mazāk, ka 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC) izmantojot fiziskos taustiņus uz kontroles paneļa, un laterālā paspastiprinājuma kompensācija" Kā arī mūsu piedāvātā sistēma, lai paātrinātu izmeklējuma laiku, nodrošina adaptīvo pastiprinājuma kompensāciju (sistēma pati pielāgo katru pikseli katrā skenēšanas līnijā) nevis tas ir jāveic manuāli. | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC) izmantojot virtuālās pogas vai fiziskos taustiņus uz kontroles paneļa un ne mazāk kā 6 līmeņu laterālā paspastiprinājuma kompensācija izmantojot virtuālās pogas"
1.4. | Attēlu apstrādes programmas:
1.4.1 | Automātiska 2D attēla optimizācija ar viena taustiņa nospiešanu
1.4.2 | Automātiska krāsu doplera pielāgošana ar viena taustiņa nospiešanu - krāsu loga novietojums un leņķis; pulsa doplera vārtiņu novietojums un leņķis
1.4.3 | Automātiska spektrālā doplera pielāgošana ar viena taustiņa nospiešanu - bāzes līnija un skala
1.4.4 | Palielināšanas funkcija (zoom) aktīviem un iesaldētiem attēliem
1.4.5 | Audu harmoniskā attēlveidošanas programma
1.4.6 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar vismaz 8 apstrādes līmeņiem |  |  | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma Katrs ražotājs izvēlas savu attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs | Katram ražotājam ir savi specifiskie parametri, lai paplašinātu pretendentu loku, lūdzam šo prasību mainīt uz:"Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar vismaz 5 apstrādes līmeņiem". Mūsu iekārta spēj šim režīmam nodrošināt lielu ātruma procesēšanu, kas ļauj apstrādāt vairāk kā 2 800 kadrus sekundē. | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma"
1.4.7 | Programma, kas veido attēlu no dažādiem apstarošanas leņķiem (Compound Imaging)
1.4.8 | Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā
1.4.9 | Iekārta aprīkota ar Artifical Intelligence (AI) balstītu 3-šās harmoniskās frekvences attēlveidošanas tehnologiju augstas izšķirtspējas attēlu iegūšanai |  |  | Iekārta aprīkota ar Artifical Intelligence (AI) Mākslīgā intelekta programmas - katrs ražotājs izvēlas savu stratēģiju un attīsta . Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs | Prasība ir konkurenci ierobežojoša, jo tā ir konkrēta ražotāja specifiskā prasība. Lūdzam izņemt šo prasību, lai neierobežotu konkurenci un varētu piedāvāt analogu iekārtu. | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Iekārta aprīkota ar Artifical Intelligence (AI) augstas izšķirtspējas attēlu iegūšanai"
1.4.10 | Programma, kas veido panorāmas attēlu
1.4.11 | Iespēja palielināt panorāmas attēlu.
1.4.12 | Iespēja veikt mērījumus panorāmas attēlā.
1.5. | Izmeklējumu programmatūra
1.5.1 | Pieaugušo, pediatrisko un jaundzimušo vēdera dobuma orgānu izmeklējumu programmas
1.5.2 | Muskuloskeletālo izmeklējumu programmas
1.5.3 | Virspusējo struktūru izmeklējumu programmas - krūtis, vairogdziedzeris, sēklinieki, virspusējie mīkstie audi
1.5.4 | Vaskulāro izmeklējumu programmas - TCD (transkraniālais doplers), miega artērijas, perifērās vēnas un artērijas
1.5.5 | Jaundzimušo gūžiņu izmeklējumu programma
1.5.6 | Jaundzimušo neirosonoloģijas izmeklējumu programma
1.5.7 | Uroloģijas izmeklējumu programma
1.5.8 | CEUS ar pēapstrādes programmatūru
1.5.9 | Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 100 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,2 cm/s, kas darbojas ar visām piedāvātām zondēm |  |  | Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai a un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,2 cm/s Katrs ražotājs izvēlas savu attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. | Ierosinām mainīt šo tehnisko prasību uz "Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 60 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,3 cm/s, kas darbojas ar visām piedāvātām zondēm", lai neierobežotu konkurenci. | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 60 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,3 cm/s, kas darbojas ar visām piedāvātām zondēm"
1.5.10 | Deformācijas (strain) elastogrāfijas programma vizuālai audu elasticitātes novērtēšanai ar mērīšanas funkciju (deformāciju attiecība)
1.5.11 | Reālā laika šķērsviļņu (shear wave) elastogrāfijas programma ar elasticitātes vizuālu attēlojumu krāsu kodējumā, ar signāla kvalitātes kontroles funkciju viļņu izplatības kartē. |  |  | Reālā laika šķērsviļņu (shear wave) elastogrāfijas programma ar elasticitātes vizuālu attēlojumu krāsu kodējumā Katrs ražotājs izvēlas savu attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. |  | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Reālā laika šķērsviļņu (shear wave) elastogrāfijas programma ar elasticitātes vizuālu attēlojumu krāsu kodējumā"
1.5.12 | Kontrasta ultrasonogrāfijas metodes programma ar pēcapstrādes iespējām
1.5.13 | Aknu steatozes pakāpes izvērtēšanas programma, ar iespēju mainīt izvērtējamā laukuma lielumu. Vēlama iespēja automātiski mērījumos neņemt vērā asinsvadus |  | Lūdzam doto punktu precizēt un izteikt sekojošajā redakcijā: "Kvantitatīva aknu steatozes pakāpes izvērtēšanas programma, kas balstīta uz ultraskaņas stara atenuācijas īpašībām, ar iespēju mainīt izvērtējamā laukuma lielumu. Vēlama iespēja automātiski mērījumos neņemt vērā asinsvadus" |  |  | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Kvantitatīva aknu steatozes pakāpes izvērtēšanas programma, kas balstīta uz ultraskaņas stara atenuācijas īpašībām, ar iespēju mainīt izvērtējamā laukuma lielumu. Vēlama iespēja automātiski mērījumos neņemt vērā asinsvadu"
1.5.14 | Vēlams, ka iekārta ir aprīkota ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi un nodrošina mērījumus elasticitātes modulim. Lai palielinātu iekārtas diagnostiskās iespējas veicot elastogrāfijas mērījumus cietākām struktūrām dažāda veida izmeklējumos, piemēram MSK |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā, jo Muskuloskeletalās sistēmas šķērsviļņu elastogrāfijas mērījumiem ir nepieciešams lielāks elasticitātes moduļa mērījumu diapazons, jo ir nepieciešams izvērtēt citākas struktūras nekā ikdienas aknu izmeklējumos, lai būtu iespējams iekārtu ar šādu funkcionalitāti papildināt: Iespēja iekārtu papildināt ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi un nodrošina elasticitātes mērījumus līdz vismaz 700 kPa (iekaitot). Lai palielinātu iekārtas diagnostiskās iespējas veicot elastogrāfijas mērījumus ceitākām struktūrām dažāda veida izmeklējumos, piemēram MSK. Vai arī lūdzam piešķirt papildus punktus, ja tāda iespēja tiek nodrošināta. | Vēlams, ka iekārta ir aprīkota ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu Katrs ražotājs izvēlas savu attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. |  | Saistībā ar radioloģijas dienesta nākotnes attīstības plāniem, punkts izteikts jaunā redakcijā: "Vēlama iespēja iekārtu papildināt ar šķērsviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi un nodrošina elasticitātes mērījumus ar augstākiem kPa, lai palielinātu iekārtas diagnostiskās iespējas veicot elastogrāfijas mērījumus cietākām struktūrām dažāda veida izmeklējumos, piemēram MSK"
|  |  | Lūdzam specifikāciju papildināt ar sekojošu punktu: "Vēlams, ka iekārta nodrošina "Shear Wave Dispersion" programmu aknu viskozitātes analīzei.", lai nodrošinātu plašāku aknu stāvokļa analīzi pēcoperācijas periodā, ka arī dažādu slimību diagnostikā un iekaisuma gadījuma stāvokļa izvērtēšanai. |  |  | Saskaņā ar ražotāja mājas lapu, piedāvātā programma ir klīniskās izpētes stadijā, līdz ar to prasība netiks iekļauta šajā iepirkumā.
1.6. | Funkcijas un attēla apstrāde
1.6.1 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām izmeklējumu programmām
1.6.2 | Pilna doplerogrāfijas mērījumu pakete: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI un citi standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas
1.6.3 | Automātiski doplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" attēla
1.6.4 | Automātisks intīmas-mēdijas biezuma mērījums
1.6.5 | Iespēja veidot lietotāja definētus mērījumus un kalkulācijas.
1.6.6 | Mazākais mērījumu solis 2D režīmā ne lielāks par 0.01 mm
1.7. | Zondes
1.7.1 | Vienkristāla vai ekvivalentas tehnologijas lielā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 7,0 MHz. Paredzēta vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave un strain elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. FOV vismaz 65° |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā: "Vienkritāla vai ekvivalentas tehnologijas konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 8,0 MHz. Paredzēta vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave un strain elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. FOV vismaz 115°", lai nodrošinātu plašāku frekvenču diapazonu un skatīšanas leņķi, kas rezutējas ar ātrāku un precīzāku diagnostiku vizualizējot vienlaicīgi plašāku orgānu lauku. | Vienkristāla vai ekvivalentas tehnologijas lielā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 7,0 MHz. Paredzēta vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave, kā arī CEUS funkciju. FOV vismaz 65° Ārsti strain elastogrāfiju izmeklē ar citām zondēm. Katrs ražotājs izvēlas savu attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. | Katrs ražotājs attiecīgam izmeklējuma veidam ir noteicis specifiskas optimālās frekvences, kādā darbojas ultrasonogrāfs un tā zondes, lai nodrošinātu optimālu attēla kvalitāti. Lūdzam prasību mainīt uz: "Vienkristāla vai ekvivalentas tehnologijas lielā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz. Paredzēta vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. FOV vismaz 65°" Mūsu zonde spēj nodrošināt plašāku redzes lauku FOV 1110, tādējādi paātrinot izmeklējuma laiku. Klīniski ar konveksa zondēm veic tikai šķēršviļņu elastogrāfijas. | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Vienkristāla vai ekvivalentas tehnoloģijas lielā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,0 līdz 5,0 MHz. Paredzēta vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave, kā arī CEUS funkciju. FOV vismaz 65°"
1.7.2 | Vienkristāla aktīvās matricas vai ekvivalentas tehnoloģijas vidējā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 4 līdz 9 MHz. Paredzēta jaundzimušo un pediatriskiem vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave vai strainelastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā: "Vienkristāla aktīvās matricas tehnoloģijas vidējā konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1 līdz 10 MHz un FOV visamz 115°. Paredzēta jaundzimušo un pediatriskiem vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta shear wave vai strainelastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju.", lai nodrošinātu plasāku frekvenču diapazonu, kas ir nepieciešams pie dažāda vecuma bērnu izmeklēšanas. | Konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 4 līdz 9 MHz. Paredzēta jaundzimušo un pediatriskiem vēderdobuma izmeklējumiem Vienkristāla aktīvās matricas ir konkrēta viena ražotāja tehnoloģija. . Katrs ražotājs izvēlas savu attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas un zondes tehnoloģiju. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. | Vidēja konveksa zonde ir viena ražotāja specifiska prasība. Mūsu konveksa zonde 1-5MHz atbalsta pediatriskos izmeklējumus, ka arī shear wave elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. Taču jaundzimušo vēderdobuma izmeklējumus atbalsta mikrokonveksa zonde. Tāpēc ierosinām mainīt šo tehnisko prasību uz "Vienkristāla vai aktīvās matricas tehnoloģijas konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 2 līdz 9 MHz. Paredzēta pediatriskiem vēderdobuma izmeklējumiem.", jo pārējas funkcijas nodrošina zonde 1-5MHz, tādā veidā nodoršinot vienas zondes risinājumu, ka viena zonde spēj nosegt visas vajadzības, kas ir arī ekonomiski izdevīgāks risinājums. Vienkristāla aktīvās matricas tehnoloģija ir konkrēta ražotāja specifiskā tehnoloģija. | Viena zonde, kas paredzēta gan pediatrijas pacientu, gan lielo pacientu izmeklēšanai nav pietiekami, jo ikdienā klīniskajā praksē redzam, ka 1-3 gadu veciem pacientiem lielā konveksa zonde ir nepietiekamas izšķirtspējas, savukārt lineārā zondes vizualizācija ir pārāk virspusēja. Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 4 līdz 9 MHz. Paredzēta jaundzimušo zīdaiņu un pediatriskiem vēderdobuma izmeklējumiem. Vēlams vienkristāla aktīvās matricas tehnoloģija. " Dažādu ražotāju DEMO iekārtu izmēģinājuma laikā tirgus izpētes stadijā, tika novērtēts, ka aktīvās matricas tehnoloģijas zondes nodrošina labāku attēla kvalitāti. Prasība par aktīvās matricas tehnoloģiju ir vēlama un nav obligāta, līdz ar to neierobežo konkurenci.
1.7.3 | Mikrokonveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5 līdz 11 MHz. Paredzēta jaundzimušo neirosonogrāfijas izmeklējumiem. |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā, lai precīzāk definētu veicamos izmeklējumus: "Mikrokonveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5 līdz 11 MHz. Paredzēta jaundzimušo neirosonogrāfijas un vēdera dobuma izmeklējumiem." |  | Ierosinām papildināt šo tehnisko prasību sekojoši "Vienkristāla vai ekvivalents tehnoloģijas Mikrokonveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 3 līdz 12 MHz. Paredzēta jaundzimušo neirosonogrāfijas izmeklējumiem." Nepieciešamība pēc vinekristālu tehnoloģijas ir svarīga, jo tā ir mūsdienu tehnoloģija, kas nodrošina augstāku zondes veiktspēju un dzīvildzi, ka arī tā ir pieejama visiem vadošiem ražotājiem. | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Vienkristāla vai ekvivalentas tehnologijas mikrokonveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5 līdz 11 MHz. Paredzēta jaundzimušo neirosonogrāfijas un vēdera dobuma izmeklējumiem. "
1.7.4 | Aktīvās matricas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5,0 līdz 14,0 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru, muskuloskeletāliem un jaundzimušo vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā, lai palielinātu augšējo frekvenču diapazonu izmeklējot virspusējās struktūras, ka arī nodrošina gan šķērsviļņu gan deformācijas elastogrāfijas funkciju: "Aktīvās matricas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5,0 līdz 18,0 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru, muskuloskeletāliem un jaundzimušo vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta šķērsviļņu un deformācijas elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. | Lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5,0 līdz 14,0 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru, muskuloskeletāliem un jaundzimušo vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. Aktīvās matricas ir konkrēta viena ražotāja tehnoloģija. . Katrs ražotājs izvēlas savu attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas un zondes tehnoloģiju. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. | Aktīvās matricas tehnoloģija ir konkrēta ražotāja specifiskā tehnoloģija, lūdzam mainīt šo prasību, lai neierobežotu konkurenci. "Aktīvās matricas vai vienkristālu tehnoloģijas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5,0 līdz 14,0 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru, muskuloskeletāliem un jaundzimušo vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju." Ierosinām izteikt šo prasību kā vērtējamo, ja zonde spēj nodrošināt plašāku frekvenču diapazonu, tad papildus punkti. | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 5,0 līdz 18,0 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru, muskuloskeletāliem un jaundzimušo vēderdobuma izmeklējumiem, atbalsta elastogrāfiju, kā arī CEUS funkciju. Vēlams vienkristāla aktīvās matricas tehnoloģija." Dažādu ražotāju DEMO iekārtu izmēģinājuma laikā tirgus izpētes stadijā, tika novērtēts, ka aktīvās matricas tehnoloģijas zondes nodrošina labāku attēla kvalitāti. Prasība par aktīvās matricas tehnoloģiju ir vēlama un nav obligāta, līdz ar to neierobežo konkurenci.
1.7.5 | Hokejnūjas tipa lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 8 līdz 22 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru un muskuloskeletāliem izmeklējumiem. |  | Lūdzam doto punktu iztekt sekojošajā redakcijā: "Hokejnūjas tipa lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 8 līdz 22 MHz. Paredzēta virspusējo struktūru un muskuloskeletāliem izmeklējumiem, atbalsta deformācijas elastogrāfijas programmu" lai būtu iespējams izvērtēt analizējamo virspusējo audu struktūru un īpašības. |  | Ierosinām izteikt šo prasību kā vērtējamo, ja zonde spēj nodrošināt plašāku frekvenču diapazonu, tad papildus punkti. | Ja tiks piedāvāta zonde ar plašāku frekvenču diapazonu, būtiski ir, ka arī iekārta atbalsta plašāku frekvenču diapazonu. Punkti tiek piešķirti par prasības "Iekārta atbalsta lielāku frekvenču diapazonu par 22MHz" izpildi.
1.7.6 | Aktīvās matricas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 2 līdz 9 MHz. Paredzēta vēdera dobuma un mazo orgānu izmeklējumiem, piemērota ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumiem, atbalsta CEUS |  | Lūdzam doto punktu izteikt sekojošajā redakcijā: "Aktīvās matricas lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 2 līdz 9 MHz. Paredzēta vēdera dobuma un mazo orgānu izmeklējumiem, piemērota ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumiem, atbalsta CEUS un šķērsviļņu elastogrāfiju, ka arī nodrošina izmeklējumu dziļumu vismaz līdz 20 cm.", lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku ultraskaņas stara penetrāciju vēdera dobuma izmeklējumos, kas ir kritiski svarīgi lielāku bērnu vēdera dobuma izmeklējumiem, ka arī nodrošinātu šķērsviļņu elastogrāfijas atbalstu veicot aknu stāvokļa izvērtēšanu. | Lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 2 līdz 9 MHz. Paredzēta vēdera dobuma un mazo orgānu izmeklējumiem, piemērota ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumiem, atbalsta CEUS Aktīvās matricas ir konkrēta viena ražotāja tehnoloģija. . Katrs ražotājs izvēlas savu attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas un zondes tehnoloģiju. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. | Katrs ražotājs attiecīgam izmeklējuma veidam ir noteicis specifiskas optimālās frekvences, kādā darbojas ultrasonogrāfs un tā zondes, lai nodrošinātu optimālu attēla kvalitāti. Lūdzam prasību mainīt uz: "Lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 3 līdz 9 MHz. Paredzēta vēdera dobuma un mazo orgānu izmeklējumiem, piemērota ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumiem, atbalsta CEUS" Aktīvās matricas tehnoloģija ir konkrēta ražotāja specifiskā tehnoloģija, lūdzam izņemt šo prasību, lai neierobežotu konkurenci. Ierosinām izteikt šo prasību kā vērtējamo, ja zonde spēj nodrošināt plašāku frekvenču diapazonu, tad papildus punkti. | Punkts tiks izteikts jaunā redakcijā: "Lineārā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 3 līdz 9 MHz. Paredzēta vēdera dobuma un mazo orgānu izmeklējumiem, piemērota ekstremitāšu asinsvadu izmeklējumiem, atbalsta CEUS. Vēlams vienkristāla aktīvās matricas tehnoloģija." Dažādu ražotāju DEMO iekārtu izmēģinājuma laikā tirgus izpētes stadijā, tika novērtēts, ka aktīvās matricas tehnoloģijas zondes nodrošina labāku attēla kvalitāti. Prasība par aktīvās matricas tehnoloģiju ir vēlama un nav obligāta, līdz ar to neierobežo konkurenci.
1.7.7 | Zonžu izvēle pēc grafiska attēla vai nosaukuma
1.8. | Dokumentēšana un arhivēšana
1.8.1 | Arhivēšana uz cietā diska
1.8.2 | Cietā diska ietilpība ne mazāka kā 500 GB
1.8.3 | Vēlama integrēta funkcija aknu parametru attēlošanai, kas klasificē katra mērījumu atbilstību normai |  |  | punkts izņemams Šī ir Konkrēta viena ražotāja tehnoloģija. Katrs ražotājs izvēlas savu parametru attēlošanas metodiku un attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. |  | Iekārtā integrētas normālas aknu parametru vērtības un mērījumu automātiskā salīdzināšana atvieglo ārstu darbu, jo vērtības nav jāsalīdzina manuāli, izmantojot kalkulatoru vai atsevišķas tabulas. Šāda funkcionalitāte saīsina izmeklējuma laiku, jo attēlo rezultātu uz iekārtas un nav nepieciešams veikt papildus darbības. Punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā. Prasība ir vēlama un nav obligāta, līdz ar to neierobežo konkurenci.
1.8.3.1 | 1) atspoguļo vismaz sekojošus parametrus: Vidējais, Standarta deviācija, mediāna, IQR, IQR/mediānu:
1.8.3.2 | 2) Iespēja dzēst mērījumus izmeklējuma laikā un arī pēc izmeklējuma
1.8.3.3 | 3) Atspoguļo esošā pacienta elasticitātes un steatozes pakāpes rezultātus iepriekš definētu cut-off vērtību skalā. |  |  | punkts izņemams Šī ir Konkrēta viena ražotāja tehnoloģija. Katrs ražotājs izvēlas savu metodiku parametriem, attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas un zondes tehnoloģiju. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. |  | Šāda funkcionalitāte atvieglo izmeklējuma veikšanu un saīsina izmeklējuma laiku, jo nav nepieciešams veikt papildus manuālas darbības. Prasība ir vēlama un nav obligāta, līdz ar to neierobežo konkurenci
1.8.3.4 | 4) Cut-off vērtības skalā iespējams mainīt |  |  | punkts izņemams Šī ir Konkrēta viena ražotāja tehnoloģija. Katrs ražotājs izvēlas savu mērījumu tehnoloģiju veidu, attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas un zondes tehnoloģiju. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. | Prasība ir konkurenci ierobežojoša, jo tā ir konkrēta ražotāja specifiskā prasība. Lūdzam izņemt šo prasību, lai neierobežotu konkurenci un varētu piedāvāt analogu iekārtu. | Šāda funkcionalitāte atvieglo izmeklējuma veikšanu un saīsina izmeklējuma laiku, jo nav nepieciešams veikt papildus manuālas darbības. Prasība ir vēlama un nav obligāta, līdz ar to neierobežo konkurenci
1.8.3.5 | 5) Laika grafiks, kas atspoguļo esošā izmeklējuma un iepriekšējo izmeklējumu multiparametrisko rezultātu vērtības, nodrošinot ērtu salīdzināšanas funkcionalitāti starp izmeklējumiem vienam pacienatam
1.8.4 | Integrēta pacientu datu bāze, arhīvs ar izmeklējumiem
1.8.5 | Iespējams saglabāt gan attēlus, gan kino cilpas DICOM un PC formātos.
1.8.6 | Mērījumu veikšana ierakstītos attēlos
1.8.7 | Deidentifikācijas funkcija
1.8.8 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie Slimnīcas PACS arhīva, tai skaitā, Modality Worklist, Archive, Query/Retrieve
1.8.9 | Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu pa TCP/IP tīklu
1.8.10 | Melnbaltais termoprinteris attēlu izdrukai.
1.8.11 | USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora
1.9. | Komeplektācijā
1.9.1 | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēlu izdrukai | 1
1.9.2 | Ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS) vai iekārta aprīkota ar bateriju/akumulatoru, kas nodrošina ne mazāk kā 15 minūtes iekārtas darbību | 1
1.9.3 | Kājas pedālis iekārtas vadībai | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) * Paredzemais lietošanas ilgums ne mazāks kā 7 gadi.
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W)) |  | Lūdzam salīdzināt enerģijas patēriņu standby režīmā, jo tikai šajā režīmā iekārtas atrodas līdzvērtīgā stāvoklī. Darba režīmā elektronerģijas patēriņa salīdzināšana nav objektīva un salīdzināma, jo darba režīma patēriņš katrai iekārtai un ražotājam būs individuāls un atkarīgs no iekārtas veikspējas un izmantojamā "Hardware" specifikācijas un jo vairāk attēla apstrādes procesi notiek iekārtā jo lielāks ir tas patēriņš, kas arī ir atkarīgs no ražotāja un iekārtas, ieslēgtās programmatūras un izmantojamās zondes un vēl daudziem citiem parametriem, līdz ar ko slaīdzināšana šajā režīmā nenodrošina vienlīdzīgus apstākļus iekārtas parametru salīdināšani. |  |  | Saskaņā ar MK noteikumiem Nr 353, ultraskaņas iekārtām jāizvērtē elektroenerģijas patēriņš skenēšanas/skenēšanas gatavības režīmā, gaidstāves režīmā un izslēgtā režīmā. Tā kā vislielākais patēriņš ir skenēšanas/skenēšanas gatavības režimā un elektronerģijās patēriņš gaidstāves un izslēgtā režīmā ir salīdzinoši niecīgs, tiek vērtēts elektronerģijas patēriņš darba režīmā. Punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā
D | 5 vai vairāk zondes pieslēguma vietas
E | Centrālā bremze, kas bloķē visus riteņus vienlaicīgi |  |  | punkts izņemams Pārrunājot ar BKUS radiologiem aprobācijas laikā tika secināts ka parametram nav priekšrocību. Attēla kvalitāti neietekmējošs parametrs, Universitātes slimnīcai tas izmaksā papildus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. |  | Centrālā bremze atvieglo iekārtas pārvietošanu un riteņu bloķēšanu, jo ar vienu slēdzi ir iespējams bloķēt/atbloķēt visus riteņus vienlaicīgi. Līdz ar to ir ērtāka iekārtas pārvietošana uz citu telpu kā arī iekārtas pozīcijas maiņa telpā. Punkts tiks izteikts jaunā redakcijā: "Vismaz divi iekārtas riteņi aprīkoti ar bremzēm, vēlams centrālā bremze"
F | Iekārta atbalsta lielāku frekvenču diapazonu par 22MHz |  |  | punkts izņemams Konkrētais iepirkums neprasa zondi lielāku par 22 Mhz. Lieka finanšu līdzekļu izšķērdība Universitātes slimnīcai noteikt parametrus kas maksā finansējumu bet ko neizmanto. Pārrunājot ar BKUS radiologiem aprobācijas laikā tika secināts ka parametram nav priekšrocību. Ārsti izmanto ļoti reti zondes vairāk par 22 Mhz . , Universitātes slimnīcai tas savukārt izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs | Lūdzam izņemt šo prasību no vērtējamiem punktiem, jo prasīto zonžu maksimālās frekvences ir līdz 22 MHz. Nav tehnoloģiskā ieguvuma šim punktam konkrētai komplektācijai. | Ja iekārta atbalsta frekvences virs 22MHz, ir iespēja nākotnē iegādāties papildus zondes ar plašāku frekvenču diapazonu. Prasība ir vēlama un nav obligāta, līdz ar to neierobežo konkurenci.
G | Par lielāku izmeklēšanas dziļumu papildus punkti |  |  |  | Nepieciešamība pēc lielāka dziļuma nav pamatota, jo ikdienas praksē klīnicisti lielākoties izmeklē līdz 20-30 cm dziļumā vai orgānam piekļūst mainot zondes novietojumu uz ķermeņa, kas nodrošina augstu izšķirstpēju interesējošā reģionā. Lūdzam izņemt šo prasību no vērtējamiem punktiem, jo klīnisko ieguvumu nesnidez. | Prasība svītrota, jo izvērtēts, ka maksimālais dziļums 50cm ir pietiekams
H | Iespēja programmēt paneļa pogu funkcionalitāti (vismaz 15 pogas) |  |  | punkts izņemams Pārrunājot ar BKUS radiologiem aprobācijas laikā tika secināts ka parametram nav priekšrocību. Attēla kvalitāti neietekmējošs parametrs, Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs | Katram ražotājām iekārtas vadība un pogu skaits uz vadības paneļa atšķiras. Ja iekārtai ir vairāki lietotāji, šī prasība nesniedz nedz klīnisko ieguvumu, nedz darba plūsmas ērtumu. Daudz labāk ir, ja ir iespēja veidot katram lietotājam savus definētus izmeklējuma protokolus. Lūdzam izņemt šo punktu no vērtējamiem punktiem. | Iegādājoties dažādu ražotāju, dažādu modeļu ultrasonogrāfus, rezultātā katrai iekārtai ir atšķirīgs pogu izvietojums un to funkcionalitāte, kas apgrūtina ikdienas darbu un paildzina izmeklējumu, jo nepieciešams pierast pie cita pogu izvietojuma. Tā kā lielākā daļa dienesta ārstu strādā vairākos kabinetos, tad iespēja pielāgot kontroles pogu funkcionalitāti, ļautu vienādot pogu izvietojumu dažādos kabinetos un izvietot pogas ar noteiktu funkcionalitāti ārstam ērtā iekārtas pusē. Punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā. Prasība ir vēlama, tā atvieglo darbu ar iekārtu un neierobežo konkurenci, jo nav obligāta.
I | Iespēja automatiski izdalīt (neņemt vērā) asinsvadus steatozes pakāpes izvērtēšanas programmā
J | Iespēja papildināt iekārtu ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi
K | Lielajai konveksa zondei FOV lielāks par 65°
L | Integrēta funkcija aknu parametru attēlošanai, kas klasificē katra mērījumu atbilstību normai |  | Lūdzam precizēt, ka šis punkts iekļauj visus 1.8.3. punkta apakšpunkutus. | punkts izņemams Šī ir Konkrēta viena ražotāja tehnoloģija. Katrs ražotājs izvēlas savu parametru attēlošanas metodiku un attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. |  | Vērtēšanas kritērijs precizēts un izteikts jaunā redakcijā: "Integrēta funkcija aknu parametru attēlošanai, kas klasificē katra mērījumu atbilstību normai. Papildus punkti tiek piešķirti, ja tiek izpildītas 1.8.3.1.-1.8.3.4. prasības."
|  |  | Lūdzam piešķirt papildus punktus par lielāku FOV vidējai konveksai zondei, ja tas pārsniedz 110° |  |  | Punkts tiks iekļauts kā vēlama prasība
|  |  | Lūdzam piešķirt papildus 5 punktus, ja iekārta nodrošina "Shear Wave Disparsion" mērījumus |  |  | Saskaņā ar ražotāja mājas labu, piedāvātā programma ir klīniskās izpētes stadijā, līdz ar to prasība netiks iekļauta šajā iepirkumā.
|  |  | Lūdzam piešķirt papildus punktus, ja iekārtu ir iespējams papildināt ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi un nodrošina mērījumus elasticitātes modulim līdz vismaz 700 kPa (iekaitot) |  |  | Punkts iekļauts (1.5.14.)
|  |  | Lūdzu piešķirt papildus punktus par 1.7.1 piedāvāto zondes plašāku frekvenču diapazonu |  |  | Piedāvātā funkcionalitāte netiks iekļauta prasībās. BKUS ir izvērtējis klīniskās vajadzības un prioritātes un prasības ir sastādītas atbilstoši tām.
|  |  | Lūdzu piešķirt papildus punktu par 1.7.2 piedāvātās zondes plašāku frekvenču diapazonu |  |  | Piedāvātā funkcionalitāte netiks iekļauta prasībās. BKUS ir izvērtējis klīniskās vajadzības un prioritātes un prasības ir sastādītas atbilstoši tām.
|  |  |  | Funkciju parametru kontrole ar14 collu pieskārienjūtīgu ekrānu, atvieglotai datu ievadīšanai |  | Piedāvātā funkcionalitāte netiks iekļauta prasībās. BKUS ir izvērtējis klīniskās vajadzības un prioritātes un prasības ir sastādītas atbilstoši tām.
|  |  |  | Dynamic range virs 370 |  | Piedāvātā funkcionalitāte netiks iekļauta prasībās. BKUS ir izvērtējis klīniskās vajadzības un prioritātes un prasības ir sastādītas atbilstoši tām.
|  |  |  | Sistēmas apstrādes kanālu skaits vairāk kā 8 000 000 |  | Piedāvātā funkcionalitāte netiks iekļauta prasībās. BKUS ir izvērtējis klīniskās vajadzības un prioritātes un prasības ir sastādītas atbilstoši tām.
|  |  |  | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā virs 3000 kadri/sek |  | Piedāvātā funkcionalitāte netiks iekļauta prasībās. BKUS ir izvērtējis klīniskās vajadzības un prioritātes un prasības ir sastādītas atbilstoši tām.
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 50
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 5
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā | 5 | Lūdzam salīdzināt enerģijas patēriņu standby režīmā, jo tikai šajā režīmā iekārtas atrodas līdzvērtīgā stāvoklī. Darba režīmā elektronerģijas patēriņa salīdzināšana nav objektīva un salīdzināma, jo darba režīma patēriņš katrai iekārtai un ražotājam būs individuāls un atkarīgs no iekārtas veikspējas un izmantojamā "Hardware" specifikācijas un jo vairāk attēla apstrādes procesi notiek iekārtā jo lielāks ir tas patēriņš, kas arī ir atkarīgs no ražotāja un iekārtas, ieslēgtās programmatūras un izmantojamās zondes un vēl daudziem citiem parametriem, līdz ar ko slaīdzināšana šajā režīmā nenodrošina vienlīdzīgus apstākļus iekārtas parametru salīdināšani. Ka arī lūdzam piešķirt šim parametram mazāku punktu īpatsvaru, jo tas neatspoguļo iekārtas idagnostiskās iespējas un attēla kvalitāti. |  |  | Skatīt G131
D | 5 vai vairāk zondes pieslēguma vietas | 3
E | Centrālā bremze, kas bloķē visus riteņus vienlaicīgi | 2 |  | punkts izņemams Pārrunājot ar BKUS radiologiem aprobācijas laikā tika secināts ka parametram nav priekšrocību. Attēla kvalitāti neietekmējošs parametrs, Universitātes slimnīcai tas izmaksā papildus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. |  | Skatīt G133
F | Iekārta atbalsta lielāku frekvenču diapazonu par 22MHz | 5 |  | punkts izņemams Konkrētais iepirkums neprasa zondi lielāku par 22 Mhz. Lieka finanšu līdzekļu izšķērdība Universitātes slimnīcai noteikt parametrus kas maksā finansējumu bet ko neizmanto. Pārrunājot ar BKUS radiologiem aprobācijas laikā tika secināts ka parametram nav priekšrocību. Ārsti izmanto ļoti reti zondes vairāk par 22 Mhz . , Universitātes slimnīcai tas savukārt izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs |  | Skatīt G134
G | Par lielāku izmeklēšanas dziļumu papildus punkti | 5
H | Iespēja programmēt paneļa pogu funkcionalitāti (vismaz 15 pogas) | 2 |  | punkts izņemams Pārrunājot ar BKUS radiologiem aprobācijas laikā tika secināts ka parametram nav priekšrocību. Attēla kvalitāti neietekmējošs parametrs, Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. Šeit minēts konkrēta viena ražotāja parametrs |  | Skatīt G136
I | Iespēja automatiski izdalīt (neņemt vērā) asinsvadus steatozes pakāpes izvērtēšanas programmā | 5
J | Iekārta aprīkota ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi | 8 | Lūdzam piešķirt papildus punktus, ja ar iekārtu piedāvātā šķērsviļņu leastogrāfijas programma darbojas ar 1.7.2. un 1.7.6. punktā piedāvātām zondēm |  |  | Punkts izteikts jaunā redakcijā: "Iekārta aprīkota ar šķērsviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar 1.7.2. un 1.7.6. punktā piedāvātām zondēm"
K | Lielajai konveksa zondei FOV lielāks par 65° | 5
L | Integrēta funkcija aknu parametru attēlošanai, kas klasificē katra mērījumu atbilstību normai | 5 | Lūdzam precizēt, ka šis punkts iekļauj visus 1.8.3. punkta apakšpunkutus. | punkts izņemams Šī ir Konkrēta viena ražotāja tehnoloģija. Katrs ražotājs izvēlas savu parametru attēlošanas metodiku un attēla kvalitātes uzlabošanas iespējas. Universitātes slimnīcai tas izmaksā ievērojamus finanšu līdzekļus kas nepalīdz diagnostikas kvalitātei. |  | Skatīt G140
|  |  | Lūdzam piešķirt papildus punktus par lielāku FOV vidējai konveksai zondei, ja tas pārsniedz 110° | Funkciju parametru kontrole ar14 collu pieskārienjūtīgu ekrānu, atvieglotai datu ievadīšanai |  | Skatīt G141
|  |  | Lūdzam piešķirt papildus 5 punktus, ja iekārta nodrošina "Shear Wave Disparsion" mērījumus | Dynamic range virs 370 |  | Skatīt G142
|  |  | Lūdzam piešķirt papildus punktus, ja iekārtu ir iespējams iekārtu papildināt ar šķēršviļņu elastogrāfijas programmu, kas darbojas ar lineāro zondi un nodrošina elasticitātes mērījumus līdz vismaz 700 kPa (iekaitot) | Sistēmas apstrādes kanālu skaits vairāk kā 8 000 000 |  | Skatīt G143
|  |  | Lūdzu piešķirt papildus punktus par 1.7.1 piedāvāto zondes plašāku frekvenču diapazonu | Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā virs 3000 kadri/sek |  | Skatīt G144
|  |  | Lūdzu piešķirt papildus punktu par 1.7.2 piedāvātās zondes plašāku frekvenču diapazonu |  |  | Skatīt G145
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. 5) D tiek piešķirti 3 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību 6) E un H tiek piešķirti 2 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību 6) I un L tiek piešķirti 5 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību 7) J tiek piešķirti 8 punkti par izpildi un 0 punkti par neatbilstību 8) F (frekvenču diapazons) - par 22 MHz - 0 punkti, 23-24 MHZ - 1 punkts, 25-26 MHz - 2 punkti, 27-28 MHz - 3 punkti, 29-30 MHz - 4 punkti, ≥31 MHz 5 punkti 9) G (izmeklēšanas dziļums) - 50cm - 0 punkti, 51-52 cm - 1 punkts, 53-54 cm - 2 punkti, 55cm-56 cm - 3punkti, 57-58 cm - 4 punkti, ≥59 cm - 5 punkti 10) K (FOV) - 65° - 0 punkti, 66°-75° - 1 punkts, 76°-85° - 2 punkti, 86°-95° - 3 punkti, 96°-105° - 4 punkti, ≥106° - 5 punkti |  |  |  | Pārskatīt atbilstoši kvalitātei un ārstu - ekspertu ieteikumiem |  | Punktu piešķiršanas kārtība pārskatīta un koriģēta atbilstoši ekspertu ieteikumiem