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ZIŅOJUMS

Rīga 
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Identifikācijas numurs:

	BKUS 2024/111-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Tirgus priekšizpēte 

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Gāzes hromotogrāfa iegāde



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	G.Kaire-Mače, L.Baltace, Ā.Vecmane



	Pretendenti iesnieguši komentārus: 

	1. Apspriedē piedalījās divi pretendenti

	
	
	


	 
	 
	 
	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus)
	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)

	 
	Pretendenta nosaukums
	 
	Piegādātājs Nr.1
	Piegādātājs Nr.2
	 

	1. pozīcija - Gāzu hromatogrāfs
	Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
	 
	 

	Pozīcijas numurs
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija 
	Skaits, gab.***
	
	 
	 

	1.
	Nosaukums: Gāzu hromatogrāfs
	1
	 
	 
	 

	1.1.
	Veicamās funkcijas: 
	
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Gāzu hromatogrāfs ar/bez plūsmas dalījuma inžektoru
	
	 
	 
	 

	1.2.
	Tehniskās prasības: 
	
	 
	 
	 

	1.2.1
	Piegādātājs nodrošina ražotāja divus sertificētus inženierus  ar vismaz 5 gadu pieredzi, kas kompetenti veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuriem, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža
	
	 
	Piegādātājs nodrošina ražotāja vienu sertificētus inženierus  ar 10 gadu pieredzi, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuriem, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža
	Tehniskās specifikācijas punkts izteikts jaunā redakcijā:
Piegādātājs nodrošina ražotāja vismaz vienu sertificētu inženieru ar vismaz 5 gadu pieredzi, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuriam, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža

	1.2.2
	Automātiskā datu pārnese uz DiaLab sistēmu
	
	 
	 
	 

	1.2.3
	Tiek nodrošināta esošas metodes pārnēsāšana
	
	 
	 
	 

	1.2.4
	Hromatogrāfs ir aprikots ar elektronisko spiediena/plūsmas kontroli
	
	 
	 
	 

	1.2.5
	Izdalīšanās laika atkārtojamība <0,0008 min
	
	 
	 
	 

	1.2.6
	Joslas laukuma atkārtojamība <0,5 % RSD
	
	Ieteikums: Joslas laukuma atkārtojamība <1 % RSD 
	Joslas laukuma atkārtojamība <0,3 % RSD
	Pēc BKUS klīniskajām vajadzībām analīžu mērījumu precizitāte netiek samazināta. Tehniskā specifikācija saglabāta esošajā redakcijā.

	1.2.7
	Termostata darbības temperatūra no vismaz 4 °C  (virs istabas temperatūras) līdz vismaz 450 °C
	
	 
	 
	 

	1.2.8
	Temperatūras iestatīšanas punkta izšķirtspēja vismaz 0.1 °C
	
	 
	 
	 

	1.2.9
	Termostata temperatūras programmas celšanas/ izturēšanas posmu skaits vismaz 20/21
	
	 
	 
	 

	1.2.10
	Termostata temperatūras celšanas ātrums vismaz 30 °C /min
	
	 
	 
	 

	1.2.11
	Neatkarīgi apsildāmas zonas (neieskaitot krāsni) vismaz 6
	
	 
	 
	 

	1.2.12
	Inžektors ar/ bez plūsmas dalījuma (split/splitless) kapilārais inžektors
	
	 
	 
	 

	1.2.13
	Aprīkots ar BackFlush funkciju
	
	 
	 
	 

	1.2.14
	GH kolonnas, laineru, septas nomaiņa bez MS atslēgšanas vai ventilēšanas
	
	 
	 
	 

	1.2.15
	Automātiskā spiediena/ plūsmas kontrole
	
	 
	 
	 

	1.2.16
	Darbības temperatūra līdz vismaz 400 °C 
	
	Lūgums precizēt: Lūdzam precizēt - kāda veida darbības temperatūra ir prasīta šajā prasībā.
	 
	Tehniskās specifikācijas punkts izteikts jaunā redakcijā:
Darbības temperatūra līdz vismaz 400 °C (paraugu injekciju zonās)

	1.2.17
	Spiediena uzstādīšanas diapazons vismaz 0-100 psi 
	
	 
	Spiediena uzstādīšanas diapazons 0-150 psi 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.2.18
	Plūsmas dalījuma attiecība vismaz 7500:1
	
	 
	Plūsmas dalījuma attiecība 12500:1
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.2.19
	Kopējās plūsmas uzstādīšanas diapazons vismaz 0-1250 ml/min H2 vai He
	
	 
	 
	 

	1.2.20
	Gāzes hromatogrāfs ir aprīkots ar ūdeņraža drošības izslēgšanas sistēmau, kas uzrauga ūdeņraža plūsmu un izslēdz gāzes plūsmas un sildītājus, ja tiek konstatēta noplūde
	
	 
	 
	 

	1.2.21
	Gāzes hromatogrāfa krāsns durvīs jābūt iebūvētai aizsardzībai pret sprādzienbīstamību
	
	Prasības: Gāzes hromatogrāfa krāsns durvīs jābūt iebūvētai aizsardzībai pret sprādzienbīstamību
Ieteikums papildinājumam: Gāzes hromatogrāfa durvis var tikt aprīkotas ar ūdeņraža detektoru, kas atslēdz gāzu plūsmas ūdeņraža detektēšanas gadijumā.
	Gāzes hromatogrāfa krāsns aizmugurē iebūvēts ūdeņrža sensors - aizsardzībai pret sprādzienbīstamību
	Tehniskās specifikācijas punkts izteikts jaunā redakcijā:
Iekārtai jābūt aprīkotai ar aizsardzību pret sprādzienbīstamību, piemēram, gāzes hromatogrāfa krāsns durvīs jābūt iebūvētai sprādzienbīstamības aizsardzībai vai analoga tehnoloģija 

	1.2.22
	Vadāms ar vismaz 7`` skārienjutīgu displeju
	
	 
	 
	 

	1.2.23
	Iespējams vadīt iekārtu, veidot metodes, veikt diagnostiku, apskatīt apkopes datus un daļu nolietojumu, izmantot palīdzības failu un skatīt reālā laika analīzes un iekārtas datu
	
	 
	 
	 

	1.2.24
	Iespējams izsekot kolonnas lietošanas datus
	
	 
	 
	 

	1.2.25
	Aprīkots ar kapilārā kolonnu HP-5MS (30m x 0,25mm i.d., DF 0,25 µm) vai analogu
	
	 
	 
	 

	1.3.
	Masspektrometriskais detektors 
	
	 
	 
	 

	1.3.1
	Masas filtrs ir apsildāms, monolītisks hiperbolisks kvadrupols 
	
	Prasības: Masas filtrs ir apsildāms, monolītisks hiperbolisks kvadrupols
Ieteikums papildinājumam: Masas filtrs ir monolītisks metāla kvadrupols ar priekšfiltriem, kā arī priekšfiltri un kvadrupols tiek atsūknēti izmantojot atsevišķus ievadu diferenciālā turbomolekulārajā sūknī (Šis risinājums ir ekvivalents prasītajam, jo priekšfiltri un diferenciālā sūknēšana novērš netīrumu nonākšanu līdz kvadrupolam.)
	Masas filtrs ir viengabala, homogēns bez pārklājuma, neapsildāms (nav nepieciešama kvadrupola sildīšana, jo piesarņojums tiek noņemts ar priekšfiltru pirms kvadrupola), maintenance-free kvadrupols
	Tehniskā s specifikācijas punkts izteikts jaunā redakcijā: 
Masas filtrs ir apsildāms, monolītisks hiperbolisks kvadrupols vai masas filtrs ir viengabala, homogēns bez pārklājuma, neapsildāms maintenance-free kvadrupols

	1.3.2
	Papildus inertais jonu avots
	
	 
	 
	 

	1.3.3
	RMS signāls/troksnis: attiecība 5000:1, izvēlētajam jonu signālam m/z 272 ar nesējgāzi Hēliju
	
	Prasības: RMS signāls/troksnis: attiecība 5000:1, izvēlētajam jonu signālam m/z 272 ar nesējgāzi Hēliju
Lūgums precizēt: Lūdzam norādīt prasību konkrētāk - kādu vielu un kādu tās koncentrāciju jāanalizē, lai izpildītu šo prasību.
	RMS signāls/troksnis: attiecība 3000:1, izvēlētajam jonu signālam m/z 272 ar nesējgāzi Hēliju
	Punkts svītrots no tehniskās specifikācijas.

	1.3.4
	RMS signāls/troksnis: attiecība 2500:1, izvēlētajam jonu signālam m/z 272 ar nesējgāzi Ūdeņrādi
	
	Prasības: RMS signāls/troksnis: attiecība 2500:1, izvēlētajam jonu signālam m/z 272 ar nesējgāzi Ūdeņradi
Lūgums precizēt: Lūdzam norādīt prasību konkrētāk - kādu vielu un kādu tās koncentrāciju jāanalizē, lai izpildītu šo prasību.
	RMS signāls/troksnis: attiecība 100:1, izvēlētajam jonu signālam m/z 272 ar nesējgāzi Ūdeņrādi
	Punkts svītrots no tehniskās specifikācijas.

	1.3.5
	10 fg (statistiski iegūts (ar 99% ticamības līmeni) no laukuma precizitātes (<8 % RSD) no 8 bez plūsmas (splitless) dalījuma injekcijām izmantojot automātisko paraugu ievadīšanas sistēmu)
	
	Prasības: 10 fg (statistiski iegūts (ar 99% ticamības līmeni) no laukuma precizitātes (<8 % RSD) no 8 bez plūsmas (splitless) dalījuma injekcijām izmantojot automātisko paraugu ievadīšanas sistēmu)
Lūgums precizēt: Lūdzam norādīt prasību konkrētāk - kādu vielu un kādu tās koncentrāciju jāanalizē, lai izpildītu šo prasību.
	5 fg (statistiski iegūts (ar 99% ticamības līmeni) no laukuma precizitātes (<8 % RSD) no 8 bez plūsmas (splitless) dalījuma injekcijām izmantojot automātisko paraugu ievadīšanas sistēmu)
	Tehniskās specifikācijas punkts izteikts jaunā redakcijā: 
10 fg (statistiski iegūts (ar 99% ticamības līmeni) no laukuma precizitātes (<8 % RSD) no 8 bez plūsmas (splitless) dalījuma injekcijām izmantojot automātisko paraugu ievadīšanas sistēmu) - Instrument Detection Limit Specifications

	1.3.6
	Masas diapazons vismaz no 1.5 Da līdz 1091 Da (solis vismaz 0.1 Da)
	
	Ieteikums: Masas diapazons vismaz no 1.5 Da līdz 1090 Da (solis vismaz 0.1 Da)
	 
	Tehniskās specifikācijas punkts izteikts jaunā redakcijā:
Masas diapazons vismaz no 1.5 Da līdz 1090 Da (solis vismaz 0.1 Da)

	1.3.7
	Skenēšanas ātrums līdz vismaz 12 000 Da/sek 
	
	 
	Skenēšanas ātrums līdz  20 000 Da/sek 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.3.8
	Dinamiskais diapazons vismaz 1x10^6
	
	 
	Dinamiskais diapazons 1x10^9
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.3.9
	Masas ass stabilitāte līdz vismaz 0,1 Da 48 stundās
	
	 
	 
	 

	1.3.10
	SIM (izvēlētā jonu monitoringa) spējas līdz 60 jonu, ar min. 100 masām grupā
	
	 
	Ražotājs nenorāda iekārtas specifikācijas lapā jonu skaitu ar masu grupām SIM režīmam. Tiek norādīts SIM (izvēlētā jonu monitoringa) spēja iegūt vairāk nekā 240 skenēšanas/sek
	Punkts svītrots no tehniskās specifikācijas.

	1.3.11
	SIM/scan (izvēlētais jonu monitoringa/ skenēšanas) režīms sinhrons, ar automatizētu SIM funkciju
	
	 
	 
	 

	1.3.12
	Jona avota temperatūra līdz vismaz 300 °C
	
	 
	 
	 

	1.3.13
	Interfeisa temperatūra līdz vismaz 350 °C
	
	 
	Interfeisa temperatūra līdz 400 °C
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.3.14
	Kvadrupola temperatūra līdz vismaz 200 °C
	
	Prasība: Kvadrupola temperatūra līdz vismaz 200 °C
Ieteikums papildinājumam: Kvadrupols var būt neapsildāms (Kvadrupola piesārņojuma novēršanai tiek izmantota ekvivalenta, alternatīva tehnoloģija - skat. Punktu 1.3.1)
	nav nepieciešama kvadrupola sildīšana, jo piesarņojums tiek noņemts ar priekšfiltru pirms kvadrupola
	Tehniskās specifikācijas punkts izteikts jaunā redakcijā: 
Kvadrupola temperatūra līdz vismaz 200 °C vai kvadrupols var būt neapsildāms, ja kvadrupola piesārņojuma novēršanai tiek izmantots izņēmams kvadrupola priekšfiltrs ekvivalenta tehnoloģija

	1.3.15
	Paaugstinātas veiktspējas turbo sūknis līdz vismaz 255 L/sek
	
	 
	Paaugstinātas veiktspējas turbo sūknis līdz 300 L/sek
	 

	1.3.16
	Sausais bezeļļas vakuuma sūknis
	
	 
	 
	 

	1.4.
	Šķidro paraugu automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma (autosampleris)
	
	 
	 
	 

	1.4.1
	Paraugu skaits vismaz 16 (2 ml pudelītes)
	
	 
	Paraugu skaits 155 (2 ml pudelītes)
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.4.2
	Paraugu secības izvēle brīvi pieejama ar programmas kontroli, prioritāru paraugu izvēles režīmu
	
	 
	 
	 

	1.4.3
	Šļirces izmērs 10 µL
	
	 
	 
	 

	1.4.4
	Ievadīšanas tilpuma izvēle 1-50% ar soli 1% no šļirces tilpuma
	
	 
	 
	 

	1.4.5
	Ievadīšanas tilpuma atkārtojamība ne sliktāka, kā 0,3% RSD
	
	 
	 
	 

	1.4.6
	Mainīgs paraugu ņemšanas dziļums no -2mm līdz +30mm virs sākotnēji uzstādītās pozīcijas (2 ml pudelītes) 
	
	Prasība: Mainīgs paraugu ņemšanas dziļums no -2mm līdz +30mm virs sākotnēji uzstādītās pozīcijas (2 ml pudelītes)
Ieteikums: Mainīgs paraugu ņemšanas dziļums no -2mm līdz +20mm virs sākotnēji uzstādītās pozīcijas (2 ml pudelītes)
	divi paraugu ņemšanas dziļumi pēc izvēles
	Tehniskās specifikācijas punkts izteikts jaunā redakcijā: 
Mainīgs paraugu ņemšanas dziļums ar vismaz diviem paraugu ņemšanas dziļumiem pēc izvēles vismaz līdz + 30 mm virs sākotnēji uzstādītās pozīcijas (2 ml pudelītes) 

	1.4.7
	Šķīdinātāju/atkritumu pudelīšu ietilpība (neieskaitot parauga pudelītes vietu) vismaz 2 gab.
	
	 
	Šķīdinātāju/atkritumu pudelīšu ietilpība (neieskaitot parauga pudelītes vietu) 4 gab.
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.4.8
	Viskozitātes aizture 0-7 sek.
	
	 
	 
	 

	1.4.9
	Režīms inžekcijai automātiski GH nostādīts
	
	 
	 
	 

	1.4.10
	Daudzkārtīgs injekciju režīms vismaz 1-99 injekcijas
	
	 
	Daudzkārtīgs injekciju režīms 1-99 injekcijas - Ražotājs nenorāda specifikācijas lapā, taču izpildāms
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.4.11
	Injekciju skaits no vienas pudelītes vismaz 1-99 reižu
	
	 
	Injekciju skaits no vienas pudelītes 1-99 reižu - Ražotājs nenorāda specifikācijas lapā, taču izpildāms
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.4.12
	Pirms injekcijas un pēc injekcijas aiztures laiks 0-1 min
	
	 
	 
	 

	1.4.13
	Papildus aprīkojums iespēja kontrolēt automātisko paraugu ievadīšanas sistēmu no GH
	
	 
	 
	 

	1.5.
	Iekārtu vadības programmatūra
	
	 
	 
	 

	1.5.1
	Visu moduļu pilnīga vadība ar vienu programmu.
	
	 
	 
	 

	1.5.2
	Visu funkciju pārbaude, brīdinājumi par korektīvo darbību nepieciešamību
	
	 
	 
	 

	1.5.3
	Instrumenta automātiska regulēšana visos jonizācijas režīmos
	
	 
	 
	 

	1.5.4
	Pilna spektra un izvēlēta jona reģistrācija
	
	 
	 
	 

	1.5.5
	Hromatogrammu un spektru apstrādes datu atainošana
	
	 
	 
	 

	1.5.6
	Vairāklīmeņu pieejas nodrošinājums, kas izslēdz iespēju zemākā līmeņa pieejas lietotājiem mainīt detektora un sūkņu sistēmas darbības parametrus
	
	 
	 
	 

	1.5.7
	Automātiska paraugu analīze pēc dažādu lietotāju uzdotiem masu parametriem
	
	 
	 
	 

	1.5.8
	Automātiska atskaites izdruka pēc lietotāju uzdotiem masas parametriem
	
	 
	 
	 

	1.5.9
	Datu drošības kontrole
	
	 
	 
	 

	1.5.10
	Vielu izdalīšanās laiku fiksēšanas funkcija, lai būtu iespējams pārnest metodi no viena uz otru gāzu hromatogrāfa masspektrometru, nemainoties vielu izdalīšanās laikiem, vai ekvivalents risinājums
	
	 
	 
	 

	1.5.11
	Iespēja vadīt datoru/iekārtas vadības programmatūru caur VNC protokolu. Ar BKUS IT daļas norādītiem/saskaņotiem ierobežojumiem
	
	 
	 
	 

	1.5.12
	Attālinātā pieslēgšanās  ir pieļaujama tikai ar BKUS IT daļas saskaņotu programmatūru, protokoliem un metodēm
	
	 
	 
	 

	1.5.13
	Datortīklā sledzamas iekārtu slēgumi un adresācija tiek saskaņota ar BKUS IT daļu
	
	 
	 
	 

	1.5.14
	Jānorāda kā iespējams regulāri veidot un atjaunot izmeklējuma rezerves kopijas
	
	 
	 
	 

	1.5.15
	Iekārtai jāspēj nodoršināt vismaz 3 gadu izmeklējumu uzgalbāšanu lokālā vadības datorā/serverī
	
	 
	 
	 

	1.5.16
	Programmatūra spēj pilnībā vadīt masspektrometru, komplektācijā iekļautos jonu avotus un hromatogrāfisko sistēmu
	
	 
	 
	 

	1.5.17
	Uz LAN/ USB tehnoloģijas bāzes
	
	 
	 
	 

	1.6.
	Komplektācija (tiek piegādāts kopā ar iekārtu):
	
	 
	 
	 

	1.6.1
	Hromatogrāfa ražotāja akceptēts dators ar programmatūru, kas nodrošina hromatogrāfa vadību un kas ir neatņemama komplekta sastāvdaļa
	
	 
	 
	 

	1.6.2
	Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā instalēšanai 
	
	 
	 
	 

	1.6.3
	Iekārta tiek piegādāta pilnā komplektācijā pirmreizējai lietošanai
	
	 
	 
	 

	1.6.4
	Ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS)
	
	 
	 
	 

	1.6.6
	Komplektā ir iekļauti papildus materiāli iekārtas darbībai un pirmā ekspluatācijas gada regulārajām apkopēm: laineri, septas, šļirces, hromatogrāfijas pudelītes ar vāciņiem (100 gab.), GH kolonna HP- 5MS, 0,32um, 30m vai analoģiskā
	
	 
	 
	 

	1.6.7
	NIST bibliotēka jaunākā versija
	
	 
	 
	 

	1.6.8
	Lāzerprinteris, melnbalts ar opciju automātisko drukāšanau no abām pusēm
	
	 
	 
	 

	1.7.
	Piederumi (saderīgi ar iekārtu) 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1
	Kolonna
	4
	 
	 
	 




	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija.
2. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
3. Izsludināt Atklātu konkursu.



Ziņojumu sagatavoja:
Ginta Kaire-Mače
ginta.kaire.mace@bkus.lv 
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