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	1. Apspriedē piedalījās pieci pretendenti

	
	
	



	 
	Pretendenta 
	Pretendents Nr.1
	Pretendents Nr.2
	Pretendents Nr.3
	Pretendents Nr.4
	Pretendents Nr.5
	 

	Nr.
	Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Veicamās funkcijas: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Operāciju rentgeniekārta traumatoloģijas, ortopēdijas, mikroķurgijas, mugurkaula, uroloģijas, caurskates u.c. operāciju veikšanai, iekļaujot specializētās programmas, ko iesaka iekārtas ražotājs
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Tehniskās prasības C-loka iekārtai: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	C-loka svars ne lielāks kā 360 kg
	387 kg, 
	Ņemot vērā, ka piedāvātā iekārta ir ar augstākiem iekārtas veiktspējas parametriem, tajā tiek izmantotas augstākas klases kompenentes, kas kopumā palielina tās svaru, bet tajā paša laikā, nesamazina mobilitāti un pārvietošanu, kā arī izmēri ir ievērojami mazāki. Lūgums izmainīt prasību uz "C-loka svars ne lielāks kā 396 kg"
	Prasītajā konfigurācijā atbilst. 25 kW iekārta ar iebūvētu jaudas rezerves bloku ( salāgo un izlīdzina 3 kW no rozetes ar ilgāku RTG ekspozīciju virs rozetes jaudas) sver 374 kG
	 
	 
	1.1.1. Punkts izteikts jaunā redakcijā: C-loka svars ne lielāks kā 400kg

	1.1.2.
	Arkas horizontālā kustība vismaz 20 cm
	280mm
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.1.3.
	Arkas orbitālā kustība vismaz 120°
	150
	 
	148°
	 
	 
	 

	1.1.4.
	Arkas rotācija ap horizontālo asi vismaz ± 180°
	± 225°
	 
	± 220°
	 
	 
	 

	1.1.5.
	Motorizēta augstuma maiņa diapazonā vismaz 45 cm
	50 cm
	Piedāvātās iekārtas arkas rotācijas diapazons un vertikālā brīvā distance ir ievērojami lielāka, nekā ir prasīts, kas uzlabo tās pielietošanu dažādās operācijās. Kaut arī augstuma maiņa nav tik lielā diapazonā, iekārta ir spējīga nodrošināt prasīto ergonomiskumu. Lūgums izmainīt prasību uz "Motorizēta augstuma maiņa diapazonā vismaz 42 cm"
	ok
	 
	 
	1.1.5. punkts izteikts jaunā redakcijā: Motorizēta augstuma maiņa diapazonā vismaz 40 cm

	1.1.6.
	Arkas kustība ap vertikālo asi vismaz ± 10°
	± 15°
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.1.7.
	Iekārtas platums ne vairāk kā 85 cm
	80 cm
	Lai atvieglotu iekārtas pāvietošanu operāciju zālē un samazinātu telpu, ko tā aizņem, ražotājs to ir izstrādājis kompaktāku. Lūgums izmainīt prasību uz "Iekārtas platums ne vairāk kā 80 cm"
	ok
	Lūdzam mainīt uz: Iekārtas platums ne vairāk kā 89 cm
	 
	Atbilstoši BKUS vajadzībām ir nepieciešama iekārta ar mazāku platumu, lai ar iekārtu būtu vieglāk manivrēt un operaciju laikā iekārta aizņemtu pēc iespējas mazāk vietas. 

	1.1.8.
	Mazākais iekārtas garums ne vairāk kā 210 cm
	198,6 cm
	Lai atvieglotu iekārtas pāvietošanu operāciju zālē un samazinātu telpu, ko tā aizņem, ražotājs to ir izstrādājis kompaktāku. Lūgums izmainīt prasību uz "Mazākais iekārtas garums ne vairāk kā 188 cm"
	197
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.1.9.
	Mazākais iekārtas augstums ne vairāk kā 180 cm
	171 cm
	Lai atvieglotu iekārtas pāvietošanu operāciju zālē un samazinātu telpu, ko tā aizņem, ražotājs to ir izstrādājis kompaktāku. Lūgums izmainīt prasību uz "Mazākais iekārtas augstums ne vairāk kā 159 cm"
	165
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.1.10.
	Krasu apzīmējumi C-loka pozīciju maiņai (pozīcijas maiņas rokturis/slēdzis apzīmēts ar attiecīgo krāsu) vai cits ekvivalents risinājums
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.1.11
	C-loks ir aprīkots ar centrālo bremžu sistēmu
	riteņi aprīkoti ar bremzēm
	 
	Jā, riteņi tiek bremzēti ar vienu sviru. Paša loka bremzes - elektromagnetiskās.
	 
	 
	Atbilstoši BKUS vajadzībām ir nepieciešama iekārta ar riteņu centrālo bremžu sistēmu, kas atvieglos darbu radiogrāferiem, jo ar vienu kustību var uzlikt bremzi visai iekārtai, nevis atsevišķi katrām riteņim.

	1.1.12
	C-loks ir aprīkots ar rokturi (pedālis, kloķis vai cits) riteņu pozīcijas maiņai, kas nodrošina iekārtas pārvietošanu taisni un uz sāniem
	nav, ir iespēja pārvietot pašu arku  28 cm diapazonā
	 
	OK
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.1.13
	C-loka dziļums vismaz 70 cm
	73 cm
	Lai nodrošinātu kompaktāku iekārtas dizainu, ražotājs ir samazinājis c-loka dziļumu, bet ievērojami palielinājis c-loka vertikālo brīvo distanci, kas samazina risku, ka c-loks varētu atdurties pret citu operācijas zāles aprīkojummu operācijas laikā. Lūgums izmainīt prasību uz "C-loka dziļums vismaz 68 cm"
	OK
	 
	 
	1.1.13. punkts izteikts jaunā redakcijā: 
C-loka dziļums vismaz 65 cm

	1.1.14
	C-loka vertikālā brīvā distance vismaz 75 cm
	85 cm
	Lai nodrošinātu kompaktāku iekārtas dizainu, ražotājs ir samazinājis c-loka dziļumu, bet ievērojami palielinājis c-loka vertikālo brīvo distanci, kas samazina risku, ka c-loks varētu atdurties pret citu operācijas zāles aprīkojumu operācijas laikā. Lūgums izmainīt prasību uz "C-loka vertikālā brīvā distance vismaz 84 cm"
	84 cm
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	 
	SID vismaz 95 cm
	105 cm
	Kaut arī SID izmērs 100cm ir universāli pieņemts standarts radioloģijā, tā palielināšana virs 100cm samazina ādas ieejas dozu un attēla izkropļojumus, kas ,savukārt, uzlabo klīnisko ieguvumu. Lūgums izmainīt prasību uz "SID vismaz 105 cm"
	107 cm. Ko dod šī parametra iekļaušana?
	 
	 
	No SID ir atkarīga ieejas doza pacientā. Punkts izteikts jaunā redakcijā: 
SID vismaz 100 cm.

	1.2.
	Ģenerators
	 
	 
	Motorizācija orbitālajai un angulācijas kustībām?!
	 
	 
	Atbilstoši BKUS vajadzībām C-loka motorizēta kustība nav nepieciešama

	1.2.1.
	Jauda ne mazāk kā 15 kW
	12,5 vai 25 kW
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.2.2
	Maksimālais spriegums ne mazāk kā 120 kV
	120
	 
	125 kV
	 
	 
	 

	1.2.3
	Digitālās radiogrāfijas strāvas diapazons vismaz no 3mA līdz 120 mA
	250 mA
	Iespēja nodrošināt lielāku strāvas diapazonu, ļauj šo iekārtu izmantot plašākā operāciju spektrā, jo lielāka strāva nodrošina labāku diferencēšanu starp mīkstajiem audiem, piemēram, uroloģijā, caurskatē utt. Šādā veidā, iekārta nodrošina universālu pielietojumu dažādās operācijās. Lūgums izmainīt prasību uz "Digitālās radiogrāfijas strāvas diapazons vismaz līdz 250 mA"
	OK, līdz 150 mA
	 
	Ražotāja piedāvātās iekārtas digitālās radiogrāfijas strāvās diapazons ir no 5,2 mA līdz 125 mA. Lai palielinātu iespējamo konkurenciun dotu iespēju piegādātājam startēt atklātā konkursā, lūdzam veikt izmaiņas tehniskās specifikācijas prasībās: 
"Digitālās radiogrāfijas strāvas diapazons vismaz no 5,2 mA līdz 120 mA"
	1.2.3. Punkts izteikts jaunā redakcijā: Digitālās radiogrāfijas strāvas diapazons vismaz no 6mA līdz 120 mA. 
Par lielāku diapazonu piešķirti papildus punkti

	1.2.4
	Digitālās fluoroskopijas režīmā strāvas diapazons vismaz no 3mA līdz 120 mA
	1,5-250 mA
	Iespēja nodrošināt lielāku strāvas diapazonu, ļauj šo iekārtu izmantot plašākā operāciju spektrā, jo lielāka strāva nodrošina labāku diferencēšanu starp mīkstajiem audiem, piemēram, uroloģijā, caurskatē utt. Šādā veidā, iekārta nodrošina universālu pielietojumu dažādās operācijās. Lūgums izmainīt prasību uz "Digitālās fluoroskopijas režīmā strāvas diapazons vismaz no 1.5 mA līdz 250 mA"
	Digitālās fluoroskopijas režīmā strāvas diapazons vismaz no 3mA līdz 119 mA - lai nerastos domstarpības pie defininējumiem
	Lūdzam mainīt uz: Digitālās fluoroskopijas režīmā strāvas diapazons vismaz no  3 mA - 100 mA
	Ražotāja piedāvātās iekārtas fluoroskopijas strāvās diapazons ir no 0,5 mA līdz 60 mA. Lai palielinātu iespējamo konkurenci un dotu iespēju piegādātājam startēt atklātā konkursā, lūdzam veikt izmaiņas tehniskās specifikācijas prasībās: 
"Digitālās fluoroskopijas režīmā strāvas diapazons vismaz no 3mA līdz 60 mA"
	1.2.4. Punkts izteikts jaunā redakcijā: Digitālās fluoroskopijas režīmā strāvas diapazons vismaz no 3 mA līdz 115 mA. 
Par lielāku diapazonu piešķirti papildus punkti.

	1.2.5
	Pulsu skaits fluoroskopijas režīmā robežās vismaz 1 - 15 pulsi/s (vismaz trīs režīmi)
	30 attēli/sek
	 
	0.5 - 30 p/s
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.3.
	Attēla detektors plakanā tipa:
	 
	 
	CMOS
	 
	 
	 

	1.3.1
	CsI vai CMOS tipa detektors 
	ok
	Kā trešais risinājums detektora tehnoloģijā ir IGZO, kas nodrošina augstāku veiktspēju un jutīgumu kā CsI un kvalitātes ziņā ir līdzvērtīga CMOS tipa tehnoloģijai. Papildus, piedāvātais detektors ir ar ievērojami augstākiem parametriem nekā prasīts. Lūgums izmainīt prasību uz "CsI, IGZO vai CMOS tipa detektors "
	CMOS - šajā iekārtu klasē piedāvā tikai CMOS. Jaunāka paaudze, labāki devu u.c. parametri, BET iekārta 10 - 15% dārgāka par CsI. CMOS arī ir CsI scintilators, bet pats detektors modernāks. Lūdzam nejaukt!
	 
	 
	1.3.1. Punkts izteikt jaunā redakcijā: 
IGZO vai CMOS tipa detektors

	1.3.2
	Detektora izmērs vismaz 30x30 cm
	30x30
	 
	Lūdzam pārliecināties, vai tiešām nepieciešami 30 x 30 cm, vai varbūt pietiek ar 20 x 20 cm - iekārta būs lētāka.
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis klīniskās vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.3.3
	Pikseļa izmērs ne lielāks kā 185 µm
	145
	 
	152 mkm
	 
	 
	 

	1.3.4
	Detektora matricas formāts vismaz 1548 x 1548 pikseļi;
	2048x2028
	Lielāks pikseļu skaits detektorā uzlabo anatomisko struktūru vizualizāciju un var palielināt klīnisko ieguvumu operācijas laikā. Palielinot detektora matricu no 1548x1548 uz 2048x2048 pikseļiem rezultātā kopējais pikseļu skaits palielinās par 75%, tādējādi ievērojami uzlabojas anatomisko struktūru vizualizācija. Lūgums izmainīt prasību uz "Detektora matricas formāts vismaz 2048 x 2048 pikseļi;"
	OK
	 
	 
	1.3.4. Punkts atstāts esošajā redakcijā. Par lielāku matricas formātu piešķirti papildus punkti.

	1.3.5
	Izšķirtspēja ne mazāk kā 3 Lp/mm
	ok
	 
	Ok
	 
	 
	 

	1.3.6
	Lāzera tēmēklis centrēšanai no detektora
	gan detektora, gan spudzes daļā
	 
	OK
	 
	 
	 

	1.3.7
	Vismaz trīs FOV
	ok
	 
	OK
	 
	 
	 

	1.3.8
	Izņemamais fokusētais režģis
	ok
	 
	OK
	 
	 
	 

	1.3.9
	Vēlams detektora pozīcijas apzīmējums, kas sakrīt ar apzīmējumu uz rentgenattēla, vieglākai komunikācijai starp ķirurgu un radiologa asistentu
	ok
	 
	Lūdzam skaidrojumu - kas ar to ir domāts? Iekārtai ir 2 papildus iespējas:1) Pozīcijas atmiņa - tiek fikstēti orbitālais un angulācijas leņķi; 2) C - loka motorizācija - arī pozīciju atmiņa
	 
	 
	1.3.9. Punkts svītrots no tehniskās specifikācijas

	1.4
	Rentgena spuldze
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	2 nominālās fokusa vērtības:  0.3 ±0.1 mm un 0.5±0.1  mm
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.4.2
	Manuālā kolimācija
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.4.3
	Vismaz trīs dozas režīmi 
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.4.4
	Fluoroskopijas režīms - pulsed, vēlams continuous
	ok
	 
	cik p/s tiks uzskatīti par continuous? Visai televīzijai ir frame rate!!!
	 
	 
	1.4.4. Punkts izteikts jaunā redakcijā: 
Fluoroskopijas režīms - pulsed

	1.4.5
	Fluoroskopija ar attēlu saglabāšanas iespēju vismaz - bez attēlu saglabāšanas, pēdējā attēla saglabāšana, sērijas saglabāšana 
	ok
	 
	ok. Vai ir nepieciešams digitālo ekspozīciju sēriju režīms un to saglabāšana?
	 
	 
	Digitālo ekspozīciju sēriju režīms un to saglabāšana ir nepieciešama. 

	1.4.6
	Lāzera tēmēklis centrēšanai no spuldzes 
	ok
	 
	Vai nepieciešams? Parasti spuldze ir pozīcijā zem galda; projām no ķirurga
	 
	 
	Šāda iespēja atvieglo ikgadējos kvalitātes kontroles mērījumus. 1.4.6 punkts izteikts jaunā redakcijā:
Vēlams lāzera tēmeklis centrēšanai no spuldzes

	1.4.7
	Maksimālā anoda siltum izkliede vismaz 70 kHU/min 
	104 kHU/min 
	 
	91 kHU/min
	 
	 
	 

	1.5.
	Vadības monitors:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1
	C-loks aprīkots ar vadības skārienjūtīgu monitoru (jutīgs medicīniskajiem cimdiem), vismaz 15'' pa diagonāli
	ok
	Katram ražotājam ir unikāls veids, kā tiek veidots lietotāja interfeiss uz c-loka vadības monitora un atkarībā un ikonu izvietojuma, teksta izmēra un citiem faktoriem, tiek pielāgots konkrēta izmēra monitors. Piedāvātās iekaŗtas ražotājs ir izstrādājis iespējami ērtāko lietotāja interfeisu, lai visas nepieciešamās funkcijas ir vienu viet viegli pieejamas un loģiski grupētas pa apakšizvēlnēm, tādējādi ir nepieciešams mazāks ekrāns. Lūgums izmainīt prasību uz "C-loks aprīkots ar vadības skārienjūtīgu monitoru (jutīgs medicīniskajiem cimdiem), vismaz 10.4'' pa diagonāli"
	12.1 colla!
	Lūdzam mainīt uz: C-loks aprīkots ar vadības skārienjūtīgu monitoru (jutīgs medicīniskajiem cimdiem), vismaz 12'' pa diagonāli
	 
	1.5.1. punkts izteikts jaunā redakcijā: C-loks aprīkots ar vadības skārienjūtīgu monitoru (jutīgs medicīniskajiem cimdiem), vismaz 10'' pa diagonāli. 
Tiek piešķirti papildi punkti par lielāku diagonāli.

	1.5.2
	Monitora rotācija ap vertikālo asi vismaz ± 130 °
	Laikam OK, bet datu lapās nekur nav aprakstīts
	Katrs ražotājs, veicot tirgus izpēti un pielāgojot savas iekārtas gala lietotāja vajadzībām, ir izveidojis konkrētu monitora pielāgošanas leņķi, kas dažādiem ražotājiem ir atšķirīgs. Mazāks monitora rotācijas leņķis nesamazina iekārtas klīnisko veiktspēju. Papildus, piedāvātā iekārta ir kompaktāka un vieglāk pielāgojama operāciju zālei. Lūgums izmainīt prasību uz "Monitora rotācija ap vertikālo asi vismaz ± 115 °"
	par rotācijas leņķi  - nav datu. Bet pietiekams.
	 
	 
	1.5.2. punkts izteikts jaunā redakcijā: Monitora rotācija ap vertikālo asi vismaz ± 45 °

	1.5.3
	C-loka monitors sinhronizēts ar mobilo darbu staciju
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.5.4
	Automātiska un manuāla ekspozīcijas parametru izvēle
	ok
	 
	Automātiska ekspozīcijas parametru izvēle. Manuālās iespējas ir ierobežotas.
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.5.5
	Iegūtā attēla attēlošana uz vadības monitora
	ok
	 
	un uz skārienjutīgā monitora pie c-loka
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.5.6
	Protokolu izvēle
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.5.7
	Ekspozīcijas laika un vismaz divu dozas lielumu attēlošana (vismaz DAP un ieejas virsmas doza)
	ok
	 
	viena dozas lieluma attēlošana!!! Nav datu! Ir DAP deva un kerma gaisam! Skat. blakus
	 
	 
	1.5.7. punkts izteikts jaunā redakcijā:
Ekspozīcijas laika un vismaz divu dozas lielumu attēlošana (vismaz DAP un gaisa kerma)

	1.5.8
	Simetriska un asimetriska kolimēšana
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.5.9
	Rentgena ģeneratora parametru attēlošana 
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.
	Mobila darba stacija:
	 
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.1
	Divi krāsaini medicīniskie vēlams salokāmie monitori, vismaz 19'' pa diagonāli vai viens 4K UHD krāsainais medicīniskais monitors, ne mazāks kā 32''
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.2
	Diviem 19" krāsainiem monitoriem - monitoru izšķirtspēja vismaz 1280 x 1024 pikseļi, vai vienam  32" krāsainam monitoram -  monitoru izšķirtspēja vismaz 3840 x 2160 pikseļi
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.3
	Minimālā kontrasta attiecība vismaz 1:400
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.4
	Maksimālais spilgtums (kalibrēts) vismaz 500 cd/m2
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.5
	Monitoru skata leņķis vismaz 170° 
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.6
	Mobila darba stacijas ieslēgšanās laiks ne ilgāk kā 2 minūtes
	ok
	 
	nav datu
	 
	 
	1.6.6. Punkts svītrots no tehniskās specifikācijas

	1.6.7
	Ekspozīcijas indikators
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.8
	Pacientu reģistrācijas, t.s. ātrā pacientu datu ievade neatliekamās palīdzības situācijās
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.6.9
	Izmeklēšanas protokoli jaundzimušiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem
	ok
	Katram ražotājam ir savi izveidoti protokoli priekš dažādiem pacientiem un procedūrām, kas nodrošina labāku iespēju piemeklēt atbilstošu protokolu. Ņemot vērā, ka dažādiem ražotājiem protokolu nosaukumi var atšķirties, lūgums norādīt vai nu iespēju izvēlēties dažādus protokolus vai iespēju tos pielāgot pēc speciālistu vajadzībām. Lūgums izmainīt prasību uz "Iespējams izvēlēties dažādus protokolus un/vai iespēju tos pielāgot pēc speciālistu vajadzībām"
	ok
	 
	 
	1.6.9. punkts izteikts jaunā redakcijā: Izmeklēšanas protokoli jaundzimušiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem un/vai iespēja pielāgot protokolus pēc vajadzības

	1.6.10
	Brīdinājuma signāls ilgstošām ekspozīcijām - skaņas signāls pēc 5 min ekspozīcijas
	ok
	 
	ok
	Darbības režīmos, kur laiks ir kritisks, C-arm izmanto aktīvo siltuma vienības vadības  sistēmu, kas ļauj pabeigt izmeklējumu: skārienekrāna displejs uz statīva reāllaikā parāda pieejamās siltuma vienības. Ja šis līmenis jebkurā izmeklējuma laikā nokrītas zem 10%, sistēma ģenerē akustisku trauksmi un automātiski samazina mA, lai jūs joprojām varētu pabeigt izmeklējumu, bet neietekmējot vai nesabojājot rentgena ierīci.                                          Lūdzam mainīt uz:  Brīdinājuma signāls ilgstošām ekspozīcijām - skaņas signāls pēc 5 min ekspozīcijas vai analoga drošības sistēma.
	 
	Šī prasība ir nepieciešama, lai informētu personālu, ka pacientam ir ilgstošas ekspozīcijas. 

	1.7.
	Attēla apstrāde:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1
	Attēlu apstrāde gan uz C-loka monitora, gan uz mobilās darba stacijas
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.7.2
	Kustību artefaktu novēršanas funkcija
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.7.3
	Metāla artefaktu samazināšanas funkcija
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.7.4
	Trokšņa artefaktu samazināšanas funkcija
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.7.5
	Attēla brīva rotācija
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.7.6
	Attēlu krāsu invertēšana (melns/balts)
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.7.7
	Anotācijas pievienošana attēliem
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.7.8
	Attēlu apstrādes, pēcapstrādes un anotācijas rīki (vismaz distances un leņķa mērīšana,  iespēja pievienot tekstu uz attēla, iespēja mainīt spilgtumu un kontrastu gan manuāli, gan automātiski , iespēja palielināt attēlu utt)
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.7.9
	Automātiska spilgtuma un kontrasta regulācija reālā laikā
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.
	Dokumentēšana un arhivēšana
	 
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.1
	Arhivācija uz cietā diska
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.2
	Attēlu atmiņa ne mazāka kā 4 000 attēli vai vismaz 240 GB
	ok
	Ņemot vērā, ka video ieraksti ar fluoroskopijas izmeklējumiem ietver sevī daudz kadrus, tad 4000 attēlu atmiņa tiks aizpildīta ļoti ātri un speciālisti var tikt spiesti dzēst viņiem svarīgus attēlus un video. Lūgums palielināt iekārtas atmiņas apjomu. Lūgums izmainīt prasību uz "Attēlu atmiņa ne mazāka kā 100 000 attēli"
	300000 attēli, 2 TB
	 
	 
	BKUS ir izvērtējis vajadzības un punkts tiks saglabāts esošajā redakcijā.

	1.8.3
	Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.4
	Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie Slimnīcas PACS arhīva un  Modality Worklist, Archive
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.5
	Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.6
	USB ports ar iespēju ierakstīt atsevišķus attēlus
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.7
	Iespēja iestatīt automātisko izmeklējumu dzēšanu saskaņā ar lietotāja norādēm
	ok
	Piedāvātajai iekārtai ir iestatīta automātiska vecāko attēlu un video dzēšana, lai uzlabotu iekārtas veiktspēju. Lietotājs var atzīmēt sev svarīgos attēlus/ video, ko šajā gadījumā sistēma neizdzēsīs. Lūgums izmainīt prasību uz "Iespēja iestatīt automātisko izmeklējumu dzēšanu"
	ok
	 
	 
	1.8.7. punkts izteikts jaunā redakcijā: Izmeklēšanas protokoli jaundzimušiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem un/vai iespēja  pielāgot protokolus pēc vajadzības

	1.8.8
	Iespēja pieslēgt ārējo/ papildu monitoru (DVI)
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.9
	Automātiskais DoseReport pēc izmeklējuma pabeigšanai
	ok
	 
	ok
	 
	 
	 

	1.8.10
	Vēlams WiFi
	nav, bet var izveidot risinājumu
	 
	papildus aprīkojums!
	 
	 
	 

	1.9
	Komplektācija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.1.
	Kājas pedālis (bezvadu) ar bloķēšanas funkciju
	OK, bet nav skaidrs kas nepieciešams bloķēšanas funkcijai
	Katrs ražotājs ir izstrādājis savu aizsardzības funkciju pret nejaušu rentgena apstarošanu. Piedāvātai iekārtai ir ģeneratora atslēgšanas slēdzis uz mobilās darba stacijas, kas ir viegli pieejams un kas nodrošina šāda veida aizsardzību. Lūgums izmainīt prasību uz "Kājas pedālis (bezvadu)"
	Kas jābloķē?? Pedālim ir aizsargstienis pret neaušu uzkāpšanu un ir gaidīšanas režīms, ja netiek lietots
	 
	 
	1.9.1. punkts izteikts jaunā redakcijā:
Kājas pedālis (bezvadu)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
	 
	
	
	
	
	

	B
	Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) Paredzemais lietošanas ilgums ne mazāks kā 7 gadi.
	 
	
	
	
	
	

	C
	Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W))
	 
	
	
	
	
	

	D
	Rotācija ap horizontālo asi  ± 181° un vairāk
	 
	
	
	
	
	

	E
	Pikseļa izmērs 155 µm un mazāk
	 
	
	
	
	
	

	F
	Detektora pozīcijas apzīmējums, kas sakrīt ar apzīmējumu uz rentgenattēla, vieglākai komunikācijai starp ķirurgu un radiologa asistentu
	 
	
	
	
	
	

	G
	WiFi
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Daļa
	VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
	
	
	
	
	
	

	A
	Vērtējamā summa (iegādes, summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā un rentgena spuldzes nomaiņa)
	
	
	RTG spuldze nav dārgākā detaļa!!! Ja spuldze nav jāmaina - nelietderīgi iztērēti līdzekļi , nav objektīvs vērtējums!!!
	
	
	Spuldzes nomaiņa un apmaksa tiks veikta pēc atsevišķa pasūtījuma gadījumā, ja būs tāds nepieciešamība, līdz ar to nepastāv nelietderīgi iztērēti līdzekļi. Spuldzes nomaiņa izņemta no vērtējamās summas.

	B
	Preces paredzamais lietošanas ilgums ne mazāks kā 7 gadi
	
	
	
	
	
	

	C
	Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā
	
	
	gaidīšanas?! Ko nozīmē darba režīms - 1 kW, 2 kW, 12 kW, cik ilgi…
	
	
	Vērtēšanas kritērijs C izteikts jaunā redakcijā:
"Elektroenerģijas patēŗiņš gaidīšnas režīmā".

	D
	Rotācija ap horizontālo asi  ± 200° un vairāk
	
	
	
	
	
	

	E
	Pikseļa izmērs 155 µm un mazāk
	
	
	
	
	
	

	F
	Detektora pozīcijas apzīmējums, kas sakrīt ar apzīmējumu uz rentgenattēla, vieglākai komunikācijai starp ķirurgu un radiologa asistentu
	
	
	
	
	
	

	G
	WiFi
	
	
	
	
	
	

	∑
	Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C+D+E+F+G
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