# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# Detektors ķīmisko vielu

| Pielietojums | Pārnēsājams, rokas tipa agrīnās brīdināšanas ķīmisko vielu detektors, kas vidē detektē un klasificē ķīmiskās kaujas vielas (turpmāk - ĶKV) un toksiskos industriālos materiālus (turpmāk – TIM), paredzēts militāram lietojumam. Daudzpusīgs ķīmisko vielu detektors, ko var izmantot gan individuāli, gan grupā. Izmantojot progresīvu jonu mobilitātes spektrometrijas (IMS) tehnoloģiju, detektors nodrošina tiešsaistes, ātru un precīzu militāro ķīmisko kaujas vielu un bīstamo rūpniecisko gāzu mikrodaļiņu noteikšanu. |
| --- | --- |
| Tehniskās prasības | - Darbības princips – atvērtā cikla nepārtrauktās gaisa plūsmas jonu mobilitātes spektrometrs. - Nosaka un klasificē vismaz šādas ĶKV: Nr.; Nosaukums; Nosaukums angļu valodā; Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) militārais apzīmējums. 1.; Zarīns; Sarin; GB. 2.; Ciklozarīns; Cyclosarin; GF. 3.; Luizīts; Lewisite; L. 4.; Destilēts iprīts; Sulfur mustard; HD. 5.; Tabūns; Tabun; GA. 6.; Zomāns; Soman; GD. 7.; VX; VX; VX. 8.; Novičoks; Novichok; A-230 un A-232. 9.; Hlorciāns; Cyanogen chlorine; CK. 10.; Fosgēns; Phosgen; CG. - Nosaka un klasificē vismaz šādus TIM: Nr.; Nosaukums; Nosaukums angļu valodā; Ķīmiskā formula. 1.; Amonjaks; Ammonia; H3N. 2.; Arsīns; Arsine; AsH3. 3.; Oglekļa monoksīds; Carbon monoxide; CO. 4.; Fluora gāze; Fluorine; F2. 5.; Fluorūdeņradis; Hydrogen flouride; HF. 6.; Formaldehīds; Formaldehyde; HCHO. 7.; Hlora gāze; Chlorine; CL2. 8.; Hlorūdeņradis; Hydrogen chloride; HCl. 9.; Slāpekļskābe; Nitric acid; HNO3. 10.; Ciānūdeņražskābe; Hydrogen cyanide; HCN. - Spēj darboties temperatūras diapazonā no – 30 ºC līdz + 50 ºC. - Ierīču savienojamība: - Bluetooth. - USB. - GPS. - WLAN/Wi-Fi - Programmatūra: - Iekļauts mācību simulācijas modulis. - Iekļauta sadarbība ar citiem ražotāja detektoriem, izmantojot iebūvētu sakaru tīklu. - Iekļauts kartes modulis ar GPS funkciju, kas ierīces lietotājam ļauj: - reāllaikā redzēt informāciju par citu ražotāja detektoru atrašanās vietu un statusu; - saņemt brīdinājuma informāciju no citiem ražotāja detektoriem par detektētajām ķīmiskajām vielām. - Lietotāja saskarne: - Ierīce aprīkota ar krāsu LCD displeju. - Displeja izmērs: 3 " līdz 4.5 ". - Nodrošina ķīmiskās vielas nosaukuma un/vai klasifikācijas attēlošanu. - Ierīce aprīkota ar audiovizuāliem trauksmes signāliem. - Ierīces vadības taustiņi: 2 līdz 7. - Barošanas avots: - Litija jonu (Li-ion) tipa (vai analogs) uzlādējams akumulators, kas nodrošina nepārtrauktu ierīces darbību vismaz 5 stundas. - Papildus AA vai AAA tipa bateriju bloks, kas nodrošina ierīces darbību gadījumos, kad akumulators nedarbojas. - Barošanas avotu maiņu lietotājs var veikt patstāvīgi, bez palīginstrumentiem. |
| Komplektācija | - ĶKV un TIM detektors. - Litija jonu (Li-ion) tipa (vai analogs) akumulatori - 2 gab. - AA vai AAA bateriju bloks – 1 gab. - Detektora darbības pārbaudītājs (angļu val.: confidence check), ar tam paredzētu futlāri ar iespēju to cieši noslēgt. - USB vads akumulatora lādēšanai. - USB datu pārraides kabelis, kurš savieno ierīci ar datoru. - Koferis ar polsterējumu, drošai transportēšanai un uzglabāšanai (angļu val.: rugged transit case). - Pārnēsāšanas somiņa ar “MOLLE” (vai ekvivalents) siksnām (ražotāja izvēlēts pārnēsāšanas somiņas risinājums). - Ražotāja lietojumprogramma, ar kuras palīdzību var veikt detektorā iegūto/saglabāto datu apstrādi. - Maināmi putekļu filtri - vismaz 3 gab. - Lietus aizsargi – vismaz 3 gab. - Mācību simulācijas komplekts, ko uztver detektēšanas ierīce ar tajā iebūvēto ražotāja saziņas risinājumu (Bluetooth, WLAN, vai citu ražotāja izvēlētu tehnisko risinājumu), kas nodrošina mācību simulāciju moduļu uztveršanu no 1 līdz 50 metru attālumam, un, kas sastāv no vismaz sekojošiem moduļiem: - Nervu aģenta simulācijas moduļiem(zemas, vidējas un augstas jaudas); - Čūlu izraisoša aģenta simulācijas moduļiem(zemas, vidējas un augstas jaudas); - Asins indes aģenta simulācijas moduļiem (zemas, vidējas un augstas jaudas); - Toksiskās ķimikālijas simulācijas moduļiem (zemas, vidējas un augstas jaudas). Vēlamā prasība: Katru komplekta sastāvdaļu ir iespējams pasūtīt atsevišķi, Pasūtītājam nepieciešamajos apjomos. |
| Attēls (informatīvs) | 1. att. Ķīmisko vielu detektora aptuvenais izskats (attēlam ir ilustratīva nozīme) |
| Mērījumi | - ĶKV un TIM detektora izmēri: ne vairāk kā 20 x 15 x 5,5 cm. - ĶKV un TIM detektora svars: ne vairāk kā 1 kg (ieskaitot barošanas avotu). |
| Atbilstība standartiem | Atbilstoši LVS EN 60529+A1+A2+AC:2020 “Aizsardzības pakāpes, ko nodrošina korpusi (IP kods)” (vai ekvivalents) apvalka nodrošināta aizsardzības pakāpe ne zemāk kā IP67 (noslēgtai iekārtai). Atbilstība STANAG 4370 (vai ekvivalents) un/vai MIL-STD-810G (vai ekvivalents) attiecībā uz vides izturību un mehānisko izturība. |
| Kvalitātes prasības | Ierīce ir jauna, atbilstoši marķēta. |
| Marķējums | Uz iepakojuma jābūt norādītai šādai informācijai: - Piegādātājs; - Ražotājs; - Izstrādājuma nosaukums [Detektors ķīmisko vielu]; - Līguma numurs; - Partijas numurs (ja tāds ir piešķirts); - NSN kods un svītrkods; - Cita informācija. |
| Tehniskā dokumentācija | - Lietotāja rokasgrāmata un ierīces tehniskā dokumentācija latviešu un/vai angļu valodā. - Ierīces verifikācijas un/ vai kalibrēšanas sertifikāti. - Detektorā esošās bibliotēkas un saīsinājumu atšifrējumi izdrukātā veidā. |
| Iepakojums | Agrīnās brīdināšanas ķīmisko vielu detektors tiek piegādāts ražotāja vai piegādātāja noteiktā iepakojumā, kas to pasargā no apkārtējās vides ietekmes un nodrošina drošu uzglabāšanu un transportēšanu. |
| Garantijas prasības | - Obligāta prasība: Garantijas laiks - ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes brīža. - Vēlama prasība: Kombinētais garantijas laiks: - noliktavas garantijas laiks – ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no piegādes brīža, komplekta sastāvdaļas uzglabājot oriģinālajā iepakojumā, noliktavas telpās, kur temperatūra var variēt no + 8 °C līdz + 27 °C ar relatīvo gaisa mitrumu no 20 % līdz 80 %. Garantijas laikā komplekta sastāvdaļām jāsaglabā savas tehniskās un funkcionālās īpašības bez papildus apkopes un - lietošanas garantijas laiks – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no komplekta sastāvdaļu izsniegšanas individuālā lietošanā brīža, kur kopējais kombinētās garantijas laiks nav mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem. |
| ##### Papildus prasības | Jābūt ievērotām Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr.65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” (vai ekvivalents) noteiktajām prasībām, ja ir attiecināmas uz doto ierīci. |

Ja piegādātāja precei NSN koda nav un ja tas nepieciešams, to piešķir pasūtītājs.