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[bookmark: _Hlk136962972]Atklātā konkursa „Tehnoloģisko iekārtu piegāde”
 “Fotonisko komponenšu analizators”


	Npk. 
	Tehniskie parametri (sastāvdaļas)
	Tehniskais apraksts (prasības)
	Tehniskais piedāvājums

	1.
	Fotonisko komponenšu analizators
Komplekts: 1 gab.
	Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni.
Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)
Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju

	1.1
	Vispārīgs apraksts:
	Ar izsekojamībai līdz NIST standartiem kalibrēts analizators optisko – elektrisko izkliedes (eng: scattering) parametru mērījumiem vismaz līdz 200GHz. 
	Preces nosaukums:     ______________________ 
Ražotājs:                     ______________________
Modelis:                      ______________________
Numurs, (ja pieejams) ______________________

Pretendentam piedāvājumā jānorāda iekārtas maksimālā jauda W ar atsauci, kur to var atrast ražotāja dokumentācijā.

	1.2
	Optisko uztvērēju parametri
	1.2.1. Darbības frekvence diapazons vismaz līdz 200GHz 
1.2.2. Maksimālā darba ieejas jauda vismaz +13dBm; 
1.2.3. Absolūtā jaudas mērījumu nenoteiktība ne vairāk kā  ±0.5dB
1.2.4. Optiskais ports: FC/APC
1.2.5. RF ports: 0.5mm (m) vai cits koaksiālais interfeiss, kurš spēj nodrošināt nepieciešamo frekvenču joslu
1.2.6. Mērījumu plaknes korekcija vismaz pie 1310nm un 1550nm viļņa garumiem
	

	1.3
	Optisko raidītāju parametri
	1.2.7. Darbības frekvence diapazons vismaz līdz 200GHz 
1.2.8. Maksimālā lāzera ieejas porta darba jauda vismaz +15dBm; 
1.2.9. Modulētā optiskā izejas jauda: vismaz 0 dBm: 
1.2.10. Optiskais ports: FC/APC
1.2.11. RF ports: 0.5mm (m) vai cits koaksiālais interfeiss, kurš spēj nodrošināt nepieciešamo frekvenču joslu
1.2.12. Mērījumu plaknes korekcija vismaz pie 1310nm un 1550nm viļņa garumiem
	

	1.4
	Optisko raidītāju kontrolieris/Iebūvētie lāzera avoti
	1.2.13. Izejas jaudas diapazons vismaz no  0 līdz +17dBm
1.2.14. Optiskās jaudas stabilitāte ne vairāk kā ±0.1dB
1.2.15. Optiskais ports: FC/APC
1.2.16. Lāzera izejas viļņa garumi vismaz 1310nm un 1550nm
	

	1.5
	Frekvenču paplašinātājs
	1.2.17. Maksimālā frekvence vismaz 200GHz
1.2.18. RF savienojums: 0.5mm (m) vai cits koaksiālais interfeiss, kurš spēj nodrošināt nepieciešamo frekvenču joslu
1.2.19. Iebūvēts RF izejas barošanas avots
1.2.20. Savienojuma kabelis: vismaz 1.5m
1.2.21. Dinamiskais diapazons:
1.1. Vismaz 110 dB frekvenču diapazonā no 20 GHz līdz 170 GHz
1.2. Vismaz 105 dB frekvenču diapazonā no 170 GHz līdz 200 GHz
1.2.22. Uztvērēja kompresija ne vairāk kā 0.1dB pie +10dBm
1.2.23. Skaits: vismaz 4 
	

	1.6
	Kalibrēšanas komplekts
	1.2.24. Kalibrēšanas komplekta frekvenču diapazonam jābūt vismaz  vienādam ar frekvenču pastiprinātāja frekvenču diapazonu
1.2.25. RF portu saderība ar frekvenču pastiprinātājiem
1.2.26. Komplektā uzgriežņa atslēgas, pozicionēšanas galds, sliedes stiprinājums, lai nodrošinātu efektīvu atkārtotu rekalibrācijas procesu
	

	1.7
	Ķēžu analizators
	1.2.27. Frekvenču diapazons vismaz no 1kHz  līdz 65GHz
1.2.28. RF porti: vismaz 4
1.2.29. Starpfrekvenču ieejas: vismaz 4
1.2.30. Iebūvēts RF kanālu apvienotājs un komutators
1.2.31. Iebūvēts pilnās pretestības skaņotājs ar apiešanas slēdzi (eng: bypass switch)
1.2.32. Trokšņu līknes mērījumi ar vektora korekciju
1.2.33. Elektronisks kalibrēšanas komplekts vismaz pilnā ķēžu analizatora frekvenču diapazonā
1.2.34. Fāzes stabili pārbaudes kabeļi savietojami ar ķēžu analizatora RF portiem (vismaz 4 kabeļi)
1.2.35. Dinamiskais diapazons: vismaz 105dB pie 65GHz. 
	

	2.
	Preces garantijas termiņš
	12 mēneši no pieņemšana-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Piegādātājs visas izmaksas, kas saistītas ar garantijas veikšanu ietver  iepirkuma finanšu piedāvājumā.
	

	3.
	Preces piegāde un uzstādīšana
	· Prece piegāde 12  14 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
· Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12, Rīgā, Latvijā
· Preces piegādes izmaksas sedz Piegādātājs.
· Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.
· Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai.
· Piegādātājs veic sistēmas uzstādīšanu, verifikācijas mērījumus un apmācību, vismaz 10 cilvēkiem.
	



Pretendents nolikuma 2.pielikumā ietver norādi uz ražotāja tīmekļvietni vai pievieno ražotāja dokumentus (apliecinājumu) no kuriem Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces (parametru) atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Piegādātājs Preces piegādes brīdī Pasūtītājam iesniedz dokumentāciju, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

___________________________________________________________________________
Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


