1. Pielikums

Tehniskā specifikācija
iepirkumam

„Automatizēts sēklu vizuālās analīzes skeneris ar šķirošanas funkciju piegāde”

	Prece
	Pasūtītāja prasība
	Pretendenta piedāvājums

	Iepirkuma priekšmets
	Automatizēta sēklu vizuālās analīzes skenera ar šķirošanas funkciju piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā, ieskaitot apmācību un garantijas apkalpošanu.
	Ražotājs – 
Modelis – 

	Funkcionālais pielietojums un darbības princips

	Darbības veids
	Automatizēta sēklu paraugu vizuālā kvalitātes kontrole, defektu un piemaisījumu identificēšana, morfoloģisko parametru noteikšana un paraugu mehāniska šķirošana.
	

	Analīzes princips
	Iekārta nodrošina individuālu sēklu analīzi, izmantojot formas un krāsas analīzi fizikālo parametru noteikšanai un mākslīgā intelekta algoritmus defektu klasifikācijai.
	

	Attēla tveršanas tehnoloģija
	Ierīcei jābūt aprīkotai ar spoguļu sistēmu, kas nodrošina katras sēklas vienlaicīgu skenēšanu un analīzi, vizuāli aptverot ne mazāk kā 90% no sēklas kopējās virsmas neatkarīgi no tās orientācijas ierīcē.
	

	Šķirošanas funkcija
	Iekārtai jānodrošina analizēto sēklu klasificēšana kategorijās atbilstoši programmatūras noteiktajiem kvalitātes kritērijiem un mākslīgā intelekta modeļiem, ar iespēju manuāli pārbaudīt un koriģēt klasifikācijas rezultātus.
	

	Tehniskā kapacitāte un savietojamība

	Analīzes ātrums
	Ne mazāk kā 12 sēklas sekundē.
	

	Parauga lielums
	Ierīcei jāspēj analizēt paraugus svarā no 25 gramiem līdz vismaz 500 gramiem vienā darba ciklā.
	

	Analizējamo daļiņu izmērs
	Piemērota sēklām ar maksimālo garumu līdz 16 mm un platumu diapazonā no 1 līdz 5 mm.
	

	Analizējamās kultūras
	Programmatūrai jābūt rūpnieciski kalibrētai un piemērotai vismaz šādu kultūru analīzei: kvieši, mieži, rudzi, auzas (tostarp kailgraudu auzas un tritikāle.
	

	Mērījumu, defektu un piemaisījumu noteikšanas funkcijas

	Morfoloģiskie mērījumi
	Vienā analīzes ciklā jānodrošina katras sēklas individuālo fizisko izmēru (platums, garums, tilpums), krāsas vērtību, kā arī kopējā sēklas izmēru sadalījuma.
	

	Defektu un slimību atpazīšana
	Spēja identificēt un klasificēt vismaz šādus defektus un piemaisījumus: lauztas sēklas, sklerociji (ergot), nezāļu sēklas un citas svešas kultūras.
	

	
	
	

	Aparatūra un saskarnes (Interfeiss)

	Konstrukcija
	Kompakta, uz laboratorijas galda novietojama, patstāvīgi funkcionējoša (stand-alone) iekārta ar integrētu datu apstrādi un analīzi.
	

	USB porti
	Vismaz 2 x USB 3.2 un 2 x USB 2.0 porti (ārējo perifērijas ierīču, svaru vai svītrkodu skenera pieslēgšanai).
	

	Interfeisi
	RJ45, HDMI (datu pārraidei un attālinātam tehniskajam atbalstam).
	

	Datu glabāšana
	Iebūvēta 1 TB datu glabātuve.
	

	Fiziskie izmēri
	Kompakts izpildījums, izmēri nepārsniedz aptuveni 600 x 400 x 490 mm (pielaide ±10%).
	

	Svars
	Ne lielāks kā 40 kg (pielaide ±5%).
	

	Elektroenerģijas patēriņš
	Darbības režīmā ne lielāks par 135 W.
	

	Elektroapgāde
	Standarta maiņstrāvas tīkls 100–240 V AC, frekvence 50–60 Hz, I klases elektroiekārta ar aizsargzemējumu.
	

	Programmatūras un datu apstrādes prasības

	Datu vizualizācija un eksports
	Programmatūrai jānodrošina detalizētu statistikas datu, grafiku un visu noskenēto grauda attēlu saglabāšana un pārskatīšana (pilna piekļuve attēliem pētniecības vai references paraugu veidošanai). Iespēja eksportēt datus standarta formātos (piemēram, .CSV, .XLSX u.c.).
	

	Garantija un papildu pakalpojumi

	Garantijas termiņš
	Ne mazāks kā 24 mēneši no iekārtas piegādes un abpusējas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas laikā iekļauta vismaz viena tehniskā apkope gadā.
	

	Uzstādīšana un apmācība
	Piegādātājam cenā jāiekļauj ierīces piegāde, uzstādīšana darbības vietā, kalibrēšana darbības vietā, kā arī apmācīt darbam vismaz divu Pasūtītāja laboratorijas pārstāvjus sākotnējā apmācība (teorētiskā un praktiskā) darbam ar iekārtu un programmatūru.
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