## Lapa1
Pielikums Nr.1 Atklātam konkursam "Defibrilatoru piegāde SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vajadzībām", ID Nr. JRS 2024/20K
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 2024.gada 24.maijs
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Defibrilatoru piegāde SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vajadzībām” (ID. Nr. JRS 2024/20K):
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu*. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Defibrilators
| Daudzums (gab.): | 3 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | Bifāziska defibrilācijas enerģijas diapzons ne mazāks kā no 2J līdz 360J
1.2 | Defibrilācijas jaudas uzstādījumu skaits ne mazāks par minimums 20 uzstādījumiem
1.3 | Defibrilācijas enerģijas uzlādes laiks līdz 200J ne ilgāk kā 3 sekunžu laikā, līdz 360J ne ilgāk kā 7 sekunžu laikā (ar pilnībā uzlādētu bateriju)
1.4 | Iekārtai jānodrošina kompensācijas mehānisms augstas impedances pacientiem: automātiska krūšu kurvja pretestības noteikšana un automātiska defibrilācijas sprieguma un šoka ilguma korekcija atbilstoši pretestībai
1.5 | Defibrilācijas enerģijas pievade vismaz divos režīmos: ar EKG sinhronizēti un ar EKG nesinhronizēti
1.6 | Iekārtai ir jābūt komplektētai ar cietajām defibrilācijas lāpstiņām (pieaugušo un pediatriskās)
1.7 | Vismaz šādi defibrilatora darbības režīmi – monitorings, manuālais un automātiskais (ar balss un rakstiskām komandām)
1.8 | Iekārtai jābūt ar transtorakālās sirds stimulācijas funkciju
1.9 | Sirds stimulācijas strāvas stiprums - robežās no 5 mA līdz 200 mA vai plašāk
1.10 | Sirds stimulācijas frekvence – robežās no 30 līdz 200 reizēm minūtē vai plašāk
1.11 | Pieslēgums vienreizlietojamām līmējamām lāpstiņam (ātrs savienojums)
1.12 | 3 un 5 EKG nolasīšanas moduļi, jānodrošina iespēja atainot ekrānā jebkuru no nolasītajiem novadījumiem
1.13 | Iespēja mainīt QRS kompleksa amplitūdu jebkurā novadījumā robežās no ne mazāk kā 0,25cm/mV līdz 4,0cm/mV. Ne mazāk kā 5 amplitūdas uzstādījumi
1.15 | Iebūvēts printeris ar drukas ātrumu ne mazāk kā 25mm/s
1.18 | Pulsa oksimetrijas (SpO2) modulis ar mērījuma vērtību un līknes vizualizāciju uz ekrāna
1.19 | Atkārtoti lietojams pieaugušo SpO2 sensors
1.20 | SpO2 mērījuma diapazons robežās no ne mazāk kā 1 līdz 100%
1.21 | Neinvazīvā asinsspiediena modulis ar sistoliskā un diastoliskā mērījuma skaitlisku attēlojumu uz ekrāna
1.22 | Asinsspiediena sistoliskā spiediena diapazonam jābūt vismaz 25–235 mmHg vai plašāk
1.23 | Diastoliskā spiediena diapazonam jābūt vismaz 15–220mmHg vai plašāk
1.24 | Iespēja uzstādīt automātisko mērīšanas intervālu robežās no 1-480 minūtēm
1.25 | Iekārta nodrošina trauksmes iespējas visiem noteiktajiem parametriem
1.26 | Skārienjūtīgs displejs, ar iespēju skatīt vismaz 5 līknes vienlaicīgi.
1.27 | Iekārtas atmiņa: operatoram ir jābūt iespējamam piekļūt iepriekšējām darba sesijām ar mērķi izdrukāt, eksportēt, vai dzēst datus
1.28 | Iekārta darbojas no uzlādējamas akumulatoru baterijas
1.29 | Uzlādētai akumulatoru baterijai jānodrošina iekārtas darbība ne mazāk kā šādā apjomā: ne mazāk kā 100 izlādes ar 360J jaudu vai ne mazāk kā 60 minūtes EKG un SPO2 monitorēšanas režīmā.
1.30 | Iekārtas ekrānā jābūt redzamai informācijai par akumulatoru atlikušo kapacitāti
1.31 | Rokturis iekārtas pārnēsāšanai
1.32 | Defibrilatora svars ar baterijām un visiem piederumiem ne lielāks par 5 kg
1.33 | Piegādātajām Iekārtām jābūt darba kārtībā un nokomplektētām ar visiem nepieciešamajiem papildpiederumiem (atbilstoši iekļautajiem moduļiem) - novadījumu kabeļiem, vadiem, sensoriem, defibrilācijas piederumiem, cietajām defibrilācijas lāpstiņām, ārējās kardiostimulācijas elektrodiem, printera papīru u.c. atbilstošajiem piederumiem, kas nodrošina defibrilatora darbību paredzētajā apjomā. Visiem piederumiem, izņemot stimulācijas elektrodus un printera papīru, jābūt paredzētiem atkārtotai lietošanai
1.34 | Soma defibrilatora piederumu uzglabāšanai
2. | Iekārtas (vienas gab.) ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš, kWh | Pretendents norāda un iesniedz informāciju **
*Pielikumā – tehniskā datu lapa vai ražotāja brošūra vai informatīvais materiāls vai uzskates materiāls uz __ lapām, kas apliecina Tehniskajā specifikācijā norādītos parametrus **Pielikumā - Pretendents iesniedz informāciju, kur datu lapās ir redzams Pretendenta medicīnas iekārtai norādītais kW/h. Vērtēšanas kritērijā tiks summēts 1 iekārtas (defibrilatora) uzrādītais patēriņš reizinot ar kopējo iepērkamo defibrilatoru skaitu ( ar 3 gab.) Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam*
* Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts