## Portatīvais tonometrs
Atklāta konkursa ''Oftalmologa kabineta aprīkojums. 1.kārta'' nolikumam, ID Nr. JRS 2024/27K
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024.gada 26.augustā
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Oftalmologa kabineta aprīkojums.1.kārta” (ID. Nr. JRS 2024/27K) 6.daļai "Portatīvais tonometrs":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | *Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | **Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Portatīvais tonometrs
| Daudzums (gab.): | 1 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
1. | Portatīvais tonometrs
1.1 | Paredzēta intraokulārā spiediena (IOS) mērīšanai ar atsitiena tehnoloģiju (bez gaisa plūsmas)
1.2 | IOS mērīšana pacientam guļus, stāvus, sēžot
1.3 | IOS tiek izmērīts bez lokālās anestēzijas
1.4 | Var veikt vienu mērījumu vai sēriju no 6 secīgiem mērījumiem
1.5 | Pielietojams gan bērniem, gan pieaugušajiem
1.6 | Mērījumu diapazons 7 – 50 mmHg vai plašāk
1.7 | Mērījumu precizitāte ne sliktāka par ±1,2 mmHg (≤20mmHg) un ±2,2 mmHg (≥20mmHg)
1.8 | Portatīvs, barošana ar baterijam vai akumulatoru
1.9 | Svars ar baterijām vai akumulatoru: ne vairāk kā 260g
1.10 | Izmērs: ne lielāks par 45x105x215 mm
1.11 | Nav nepieciešama aparāta kalibrēšana
1.12 | Indikators korektai tonometra mērīšanas pozīcijai
1.13 | Iespējama datu eksportēšana uz PC un printēšana
1.14 | Iekārtai ir funkcija ātram mērijumam pacientiem ar paaugstinātu mērīšanas grūtības pakāpi
2. | Komplektācija
2.1 | Portatīvais tonometrs
2.2 | Printeris
2.3 | Paliktnis tonometra uzglabāšanai
3. | Citas prasības
3.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi
3.2 | Piegāde ne ilgāk kā 60 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas
3.3 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā
3.4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazak kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā.
3.5 | Pretendents, piegādājot iekārtu, uzrādīs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu.
3.6 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
3.7 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus | — | —
3.8 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma. | — | —
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts