## Spraugas lampa un lēcas
Atklāta konkursa ''Oftalmologa kabineta aprīkojums. 1.kārta'' nolikumam, ID Nr. JRS 2024/27K
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024.gada 26.augustā
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Oftalmologa kabineta aprīkojums.1.kārta” (ID. Nr. JRS 2024/27K) 7.daļai "Spraugas lampa un lēcas tīklenes izmeklēšanai":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | *Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | **Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Spraugas lampa un lēcas tīklenes izmeklēšanai
| Daudzums (gab.): | 2 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
1. | Spraugas lampa
1.1 | Galileja tipa konverģējošs 5 palielinājumu binokulārs mikroskops
1.2 | Integrēts gaismošanas tipa avots
1.3 | Okulāri – 12.5x (±1x)
1.4 | Okulāru dioptriju kompensācija diapazonā vismaz ±8D
1.5 | Optiskais palielinājums – 6x, 10x, 16x, 24x, 40x (±1x)
1.6 | Redzes lauks – 38mm, 23mm, 15mm, 10mm, 6mm (±1mm)
1.7 | Starpzīlīšu attāluma mērījumi diapazonā vismaz no 55 - 80mm
1.8 | Objektīva fokusa darba attālums ne tuvāk kā 65 mm
1.9 | Spraugas noliekuma leņķis vertikāli diapazonā ne mazāk kā no 0° - 20°, nepārtraukti mainīgs
1.10 | Spraugas platums nepārtraukti mainīgs vismaz no 0mm – 14mm
1.11 | Spraugas garums vismaz no 0.5 - 14 mm
1.12 | Projekcijas palielinājums robežās no 0.9 – 1.2x
1.13 | Spraugas rotācijas diapazons 0° - 180° nepartraukti mainīgs
1.14 | Integrēti filtri vismaz šādi – Cobalta zils, zaļš (red free), pelēks, dzeltens, siltumu absorbējošs
1.15 | LED gaismas avots ar 12V barošanas spriegumu un jaudu 5W ±1W
1.16 | Lampas bāzes kustība vismaz 30mm vertikāli, 100 mm sāniski, 100mm gareniski
1.17 | Galdiņš ar elektriski regulējamo augstumu, piemerots spraugas lampas novietošanai
2. | Lēcas tīklenes izmeklēšanai
2.1 | Lēca tīklenes izmeklēšanai VOLK 90D vai analogs
2.2 | Lēca tīklenes izmeklēšanai VOLK 60D vai analogs
3. | Citas prasības
3.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā
3.2 | Piegāde ne ilgāk kā 60 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas
3.3 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu
3.4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā.
3.5 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
3.6 | Pretendents, piegādājot iekārtu, uzrādīs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu.
3.7 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām
3.8 | * Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus | — | —
3.9 | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma. | — | —
4. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh | — | —
4.1 | Spraugas lampa (norādīt informāciju par 1 gab) | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu katīva režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts