## Gultas,matrači
Nolikuma pielikums Nr. 1 Atklātam konkursam ''Elektriski regulējamu pacienta gultu ar matračiem un piederumu galdu ar ēdināšanas dēli piegāde SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vajadzībām'' , ID Nr. JRS 2025/08K
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 29.aprīlī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu atklātam konkursam “Elektriski regulējamu pacienta gultu ar matračiem un piederumu galdu ar ēdināšanas dēli piegāde SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vajadzībām” (ID. Nr. JRS 2025/08K) 1.daļa "Elektriski regulējamas pacientu gultas ar matračiem"
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu*. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Elektriski regulējama pacienta gulta
| Daudzums (gab.): | 33 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | 4 - sekciju vai vairāk matrača virsma, ne mazāka kā 200cm ±3cm x 90cm ±3cm (garums x platums)
1.2 | Matrača virsma ar pilnībā noņemamiem plastikāta paneļiem vieglākai kopšanai
1.3 | Plastikāta gultas galvgalis un kājgalis ar fiksācijas sistēmu pret izkrišanu
1.4 | Gultas kopējais platums (ar stūru aizsargiem) ne vairāk kā 100 cm
1.5 | Gultas kopējais garums (ar stūru aizsargiem) ne vairāk kā 220 cm
1.6 | Trendelenburga / antiTrendelenburg pozīcija ne mazāk kā 15°, regulējama ar elektromotoru
1.7 | Muguras un augšstilbu sekcija regulējama ar elektromotoru
1.8 | Ceļot atzveltnes sekciju vienlaicīgi kustās arī augšstilbu sekcija
1.9 | Atzveltnes sekcijas pacelšanas leņķis no 0 līdz 60˚ vai vairāk
1.10 | Augšstilbu sekcijas pacelšanas leņķis no 0 līdz 30˚ vai vairāk
1.11 | Apakšstilbu sekcijas pacelšanas leņķis no 0 līdz 10° vai vairāk
1.12 | Gultas augstuma regulācija diapazonā no 40 cm līdz 75 cm vai plašāk, regulējama ar elektromotoru
1.13 | Mehāniski nolaižama atzveltnes sekcija (CPR)
1.14 | Nolaižamas plastikāta sānu margas
1.15 | Sānu margu nolaišanas mehānisms ar bremzējošu funkciju pret nokrišanu.
1.16 | Sānu margu augstums no matrača platformas ne mazāks kā 30 cm
1.17 | Vismaz viena kontrolpults ar sekojošām funkcijām:
1.17.1 | Gultas augstuma regulācija
1.17.2 | CPR reanimācijas pozīcija ieprogrammēta, nospiežot šo pogu, tiek iztaisnota pacienta platforma un nolaista zemākajā pozīcijā
1.17.3 | Atsevišķi regulējama atzveltnes sekcija, kāju sekcija, Trendelenburga /antiTrendelenburga sekcija
1.17.4 | Kardiālā krēsla pozīcija ieprogrammēta, nospiežot šo pogu, gultas platformai tiek pacelta atzveltnes un kāju sekcija, izveidojot krēsla formu
1.18 | Pacienta fiksācijas jostu stiprinājumu vietas pie gultas rāmja
1.19 | 4 riteņi, ne mazāki kā Ø 150 mm ar centrālu bremžu sistēmu
1.20 | 4 turētāji – āķi maziem aksesuāriem gultas sānu malās
1.21 | 4 stūru aizsargriņķi
1.22 | Integrēta baterija – akumulators ar uzlādes funkciju, kas nodrošina visu elektriski darbināmo elektromotoru funkcijas, ja gulta ir atvienota no strāvas padeves
1.23 | Gultas celtspēja ne mazāk kā 250 kg.
1.24 | Putu matracis medicīnas gultai
| Daudzums (gab.): | 10 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Putu matracim izvirzītās prasības:
1.24.1 | Pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu
1.24.2 | Matracis ar profilētām zonām, kas nodrošina brīvu gaisa cirkulāciju
1.24.3 | Matrača pārvalks mazgājams
1.24.4 | Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvējslēdzi
1.24.5 | Saderīgs ar piedāvāto pacienta gultu
1.25 | Pretizgulējuma putu matracis
| Daudzums (gab.): | 23 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Pretizgulējuma putu matracim izvirzītās prasības:
1.25.1 | Augstas pakāpes (vismaz III) pasīvais pret izgulējumu matracis
1.25.2 | Pārvalks - ūdensnecaurlaidīgs materiāls, elpojošs, kas nepieļauj ādas svīšanu
1.25.3 | Matracis ar profilētām zonām, kas nodrošina brīvu gaisa cirkulāciju
1.25.4 | Matrača pārvalks mazgājams
1.25.5 | Matrača pārvalks atverams un aizverams ar rāvējslēdzi
1.25.7 | Saderīgs ar piedāvāto pacienta gultu
1.26 | Citas prasības | — | —
1.26.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  | —
1.26.2 | Piegāde (gan Elektriski regulējama pacienta gultas, gan Pacienta piederumu galds ar ēdināšanas dēli) ne ilgāk kā 90 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas |  | —
1.26.3 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi (ja attiecināms) un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu |  | —
1.26.4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir _______________, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā. |  | —
1.26.5 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. Prasība attiecas uz "Elektriski regulējama pacienta gulta" |  | —
1.26.6 | Pretendents iesniedz iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām (Prasība attiecas uz "Elektriski regulējama pacienta gulta") un CE sertifikātu (Prasība attiecas uz "Elektriski regulējama pacienta gulta" , "Putu matracis medicīnas gultai", "Pretizgulējuma putu matracis") . |  | —
1.26.7 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
1.27 | Iekārtas (vienas gab.) ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš, kWh**
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Vērtēšanas kritērijā tiks summēts 1 iekārtas uzrādītais patēriņš reizinot ar kopējo attiecīgās iekārtas iepērkamo skaitu ( ar 33 gab.)
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts