## Tehniskie palīglīdzekļi
Pielikums Nr. 5 Atklāta konkursa ''Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 2.kārta'', ID Nr. JRS 2024/37K/ERAF
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024.gada 16.decembrī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Medicīnisko tehnoloģiju aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana.2.kārta” (ID. Nr. JRS 2024/37K/ERAF) 5.daļai "Tehniskie palīglīdzekļi (staigāšanas galdi, rollatori, tualetes krēsli, ratiņkrēsli)":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu**. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Staigāšanas galds ar elkoņu atbalstiem | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
1. | Staigāšanas galds ar elkoņu atbalstiem
1.1. | Regulējama augstuma apakšdelma atbalsta diapazons no 105 cm līdz 120 cm vai plašāk
1.2. | Aprīkots ar sēdvirsmu
1.3. | Vismaz 4 riteņi
1.4. | Maksimālā celtspēja vismaz 130 kg.
II | Staigāšanas galds | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
2. | Staigāšanas galds
2.1. | Augstuma regulēšanas diapazons vismaz no 80 līdz 120 cm
2.2. | Vismaz 4 riteņi
2.3. | Maksimālā celtspēja vismaz 130 kg.
III | Rollators ar elkoņu atbalstu | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
3. | Rollators ar elkoņu atbalstu
3.1. | Regulējami elkoņa balsti
3.2. | Viegli transportējams, rollatoru var kompakti salocīt
3.3. | Aprīkots ar sēdvirsmu
3.4. | Rokasbremzes
3.5. | Maksimālais lietotāja svars vismaz 130 kg
3.6. | Vismaz 4 riteņi
IV | Rollators ar 4 riteņiem palielināta svara pacientiem | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
4. | Rollators ar 4 riteņiem - palielināta svara pacientiem
4.1. | Rollators ar 4 riteņiem un sēdekli
4.2. | Svara izturība vismaz 250 kg
4.3. | Stabila un izturīga konstrukcija
4.4. | Regulējams rokturu augstums
4.5. | Rokasbremzes
V | Rollators ar 4 riteņiem | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
5. | Rollators ar 4 riteņiem
5.1 | Rollators ar 4 riteņiem un sēdekli
5.2 | Svara izturība vismaz 130 kg
5.3 | Stabila un izturīga konstrukcija ar regulējama augstuma rokturiem
5.4 | Rokasbremzes
5.5 | Maksimālais rokturu augstums vismaz 100 cm
5.6 | Stabila un izturīga konstrukcija
5.7 | Regulējams rokturu augstums
VI | Tualetes krēsls | — | —
| Daudzums (gab.): | 5 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
6. | Tualetes krēsli
6.1. | Maksimālā slodze vismaz 130 kg
6.2. | Sēdekļa augstums 50 cm ±10cm
6.3. | Sēdekļa dziļums 50 cm ±10cm
6.4. | Sēdekļa platums 50 cm ±10cm
6.5. | Stabils krēsls, neslīdošas kājas, bez riteņiem.
6.6. | Paceļami, nolaižami vai atvērami rokas balsti
6.7. | Krēsla komplektācijā ietilpst izņemamais naktspods
6.8. | Visas virsmas ir dezinficējamas un viegli kopjamas
VII | Bāzes tipa ratiņkrēsls | — | —
| Daudzums (gab.): | 3 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
7. | Bāzes tipa ratiņkrēsls
7.1. | Bimanuāli vadāms ratiņkrēsls
7.2. | Saliekams
7.3. | Metāla rāmis
7.4. | Stāvbremzes
7.5. | Sēdekļa platums: 45 cm ±5cm
7.6. | Sēdekļa augstums: 50 cm ±5cm
7.7. | Maksimālais lietotāja svars vismaz 115 kg
VIII | Ratiņkrēsls liela auguma pacientiem | — | —
| Daudzums (gab.): | 2 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
8. | Ratiņkrēsls liela auguma pacientiem
8.1. | Metāla pastiprināts rāmis
8.2. | Bimanuāli vadams ratiņkrēsls
8.3. | Kāju balsti noņemami, grozāmi, regulējams garums
8.4. | Stāvbremzes
8.5. | Iekšējais sēdekļa platums vismaz 50 cm
8.6. | Sēdekļa dziļums vismaz 45 cm
8.7. | Ratu svars ne vairāk kā 25 kg
8.8. | Maksimālā slodze ne mazāk par 225 kg
IX | Multifunkcionāls komforta ratiņkrēsls | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
9. | Multifunkcionāls komforta ratiņkrēsls
9.1. | Pielāgojams pacienta individuālajām vajadzībām
9.2. | Anatomisks muguras balsts
9.3. | Papildus atbalsti pacienta sāniem
9.4. | Sēžamā daļas platums vismaz 42cm
9.5. | Galvas balsts ar pielāgojamu augstumu
9.6. | Elkoņu balsti ar regulējumu augstumu
9.7. | Apakšstilbu atbalsts
9.8. | Kāju daļai regulējams leņķis
9.9. | Pēdu atbalsts ar regulājamu garumu
9.10. | Sēžamā un muguras daļa polsterēta un pārvilkta ar viegli dezinficējamu un izturīgu materiālu
9.11. | Rokturi pacienta stumšanai
9.12. | Bimanuāli vadams krēsls
9.13. | Maksimālā pieļaujamā slodze vismaz 130 kg
10. | Citas prasības | — | —
10.1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  | —
10.2. | Piegāde ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas |  | —
10.3. | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā |  | —
10.4. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 divdesmit četri mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā. |  | —
10.5. | Pretendents, piegādājot iekārtu, uzrādīs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu. |  | —
10.6. | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts