## Morga skapis
Pielikums Nr. 6 Atklāta konkursa ''Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 2.kārta'', ID Nr. JRS 2024/37K/ERAF
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024.gada 16.decembrī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Medicīnisko tehnoloģiju aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana.2.kārta” (ID. Nr. JRS 2024/37K/ERAF) 6.daļai "Morga skapis":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu**. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Morga skapis | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
1. | Morga skapis
1.1. | Ledusskapis 12 mirušo uzglabāšanai
1.2. | Ledusskapis stacionārs, nav pārvietojams
1.3. | Šūnas dziļums robežās no 230 cm līdz 250 cm (±10cm)
1.4. | Pirmās (zemākās) šūnas paplāte nedrīkst būt zemāka par 30 cm no grīdas
1.5. | Šūnas platums ne mazāk kā 80 cm
1.6. | Ledusskapja maksimālais augstums 220 cm
1.7. | Šūnu plaukti ar ruļļiem
1.8. | Katrai sekcijai durvis ar magnētiskām blīvēm un iebūvētu durvju atvēršanas avārijas mehānismu
1.9. | Iekšējās un ārējās virsmas izgatavotas no metāla
1.10. | Katra sekcija aprīkota ar tilpumam piemērotu baktericīdo recirkulatoru
1.11. | Viegli izvelkamas ķermeņa uzglabāšanas paplātes, materiāls – nerūsējošais tērauds
1.12. | Paplātes savietojamas ar piedāvātajiem ķermeņu pārvietošanas un pacelšanas ratiem
1.13. | Elektroniska, pastāvīga iekšējās temperatūras uzturēšana
1.14. | Darba temperatūras režīms robežas: no +2o C līdz +4o C (±0,5°)
1.15. | Displejs, kur redzama darba temperatūra, ar iespēju temperatūru regulēt
1.16. | Digitāls iekšējās temperatūras indikators ar trauksmes signālu par temperatūras izmaiņām
1.17 | Komplektā ar ķermeņu pārvietošanas un pacelšanas ratiem - 1 gab.
1.17.1. | Paredzēti ķermeņa transportēšanai un pacelšanai ar ķermeņa paplātes paliktņa palīdzību
1.17.2. | Virsma balstās uz hidraulisku (mehānisku) celšanas sistēmu, kura ļauj pacelt un nolaist virsmu robežās no 30 cm līdz 190 cm (±10cm)
1.17.3. | Gumijoti riteņi, vismaz 2 riteņi ar bremzēm
1.17.4. | Uz virsmas paredzēta fiksācijas ierīce ķermeņa paplātes paliktņa fiksācijai
1.17.5. | Ērts plats rokturis ratu stumšanai
1.17.6. | Maksimālā svara kapacitāte vismaz 200 kg.
2. | Citas prasības | — | —
2.1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  | —
2.2. | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus. |  | —
2.3. | Piegāde ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas |  | —
2.4. | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā |  | —
2.5. | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 divdesmit četri mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā. |  | —
2.6. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. |  | —
2.7. | Pretendents, piegādājot iekārtu, uzrādīs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu. |  | —
2.8. | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
3. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh | — | —
3.1 | Morga skapis | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu aktīvā režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts