## EKG, EKG planšetes, holteri
Pielikums Nr. 1 Atklātam konkursam ''Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 1.kārta'' ID Nr. JRS 2024/35K/ERAF
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024.gada 5.decembrī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Medicīnisko tehnoloģiju aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana.1.kārta” (ID. Nr. JRS 2024/35K/ERAF) 1.daļai "EKG, EKG un holteru apraksta sistēma, EKG planšetes, holteri un slodzes testa iekārta":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse**
1. | EKG un holteru apraksta sistēma | – | –
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1 | Sistēma paredzēta EKG datu arhivācijai un analīzei
1.2 | Sistēma ir tīmeklī bāzēta, ārsta piekļuve iespējama no jebkuras viedierīces ar interneta pārlūku, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Piekļuves tiesības ir iespējams pielāgot lietotājam
1.3 | Sistēma pieļauj neierobežotu lietotāju skaitu
1.4 | Sistēmai iespējams pievienot vismaz 6 elektrokardiogrāfijas iekārtas un 5 holteru iekārtām
1.5 | Sistēmu ir iespējams savietot ar slimnīcas informācijas sistēmu SmartMedical, izmantojot HL7 interfeisu
1.6 | Sistēma analīzes logā ļauj veikt vismaz sekojošas darbības:
1.6.1 | EKG apraksts;
1.6.2 | EKG salīdzināšana ar senāku izmeklējumu;
1.6.3 | ir pieejami EKG mērrīki amplitūdas un intervālu mērījumiem;
1.6.4 | iespējams pielāgot attēlojuma un izdrukas amplitūdu vismaz 2.5, 5, 10, 20 mm/mV
1.6.5 | iespējams pielāgot attēlojuma un izdrukas ātrumu vismaz 5, 10, 25, 50 mm/mV
1.6.6 | iespējams pielāgot attēlojuma un izdrukas formātus vismaz 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 12x1 un vidējie kompleksi
1.6.7 | iespējams pielāgot attālojuma un izdrukas signāla filtrus vismaz 25, 40, 150Hz
1.6.8 | ir automātiskie mērījumi vismaz sekojošiem parametriem: sirdsdarbības frekvence, P zobs, PR intervāls, QRS intervāls, QT intervāls, QTc pēc Bazeta, QTc pēc Friderica, QTc pēc Hodges, PQRST asis
1.7 | Pretendents nodrošina esošās EKG datu bāzes ModalityManager migrāciju uz piedāvāto sistēmu
2. | EKG planšete | — | —
| Daudzums (gab.): | 3 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
2.1 | Ne mazāk kā 12 EKG novadījumu monitorēšanai
2.2 | Ne mazāk kā 1000 kardiogrammas lokāli ar pārsūtīšanu un saglabāšanu uz centrālo serveri
2.3 | Izdruka formātos vismaz: 12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3
2.4 | Interpretācijas algoritms, kas izmanto specifiskus dzimuma un vecuma kritērijus
2.5 | Ne mazāk kā 20 bitu analogi digitālā pāreja
2.6 | Skanēšanas biežums ne mazāk kā 32 000 sek/kanālā kardiostimulatora pīķa noteikšanai un ne mazāk kā 1000 sek/kanālā pierakstam
2.7 | Pieraksta frekfenču josla no 0.05 līdz 300 Hz
2.8 | Iekārtai ir bāzes līnijas filtrs
2.9 | Pieraksta ātrums ne mazāk kā 25 un 50 mm/sek
2.10 | Pastiprinājums vismaz 5, 10, 20 mm/mV
2.11 | Zemas caurlaidības filtrs ne mazāk kā 150Hz
2.12 | EKG datu saņemšana izmantojot bezvadu datu iegūšanas moduli, EKG nosūtīšana uz punktā 1. aprakstīto arhivācijas sistēmu, izmantojot slimnīcas tīklu
2.13 | Komplektācija:
2.13.1 | EKG planšetkardiogrāfs ar beztermiņa licenzi - 3 gabali
2.13.2 | Bezvadu pacienta kabeļa modulis - 3 gabali
2.13.3 | Pacienta kabeļu komplekti ar elektrodiem - 3 gabali
2.13.4 | Soma pārnēšanai - 2 gabali
2.13.5 | vakuuma elektrodu sistēma - 1 gabals
2.13.6 | rati iekārtas pārvietošanai - 1 gabals
3. | Holteri | — | —
| Daudzums (gab.): | 5 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
3.1 | Trīs novadījumu (I, II, III) holteris ar pieraksta kapacitāti līdz 7 dienām no vienas baterijas
3.2 | Iekārtas svars ne vairāk kā 30 grami
3.3 | Holteris ir bezvadu - elektrodi monitorēšanai stiprinās tieši pie holtera
3.4 | Holtera uzlikšanas laikā ieslēdzas elektrodu kontroles indikācija, izmantojot Bluetooth protokolu vai analogu
3.5 | Holtera pierakstam ne mazāk kā 16 bitu analogi digitālā pāreja
3.6 | Pieraksta frekvence ne sliktāka kā 250 paraugi sekundē uz kanālu
3.7 | Frekvenču pieraksta josla robežās ne šaurākās kā no 0.05 līdz 70 Hz
3.8 | Holteris ne lielāks kā 72x50x15cm
3.9 | Savietojams ar augstāk aprakstīto (punktā 1.) holteru pierakstu apstrādes sistēmu
4. | Asinsspiediena holteri | — | —
| Daudzums (gab.): | 2 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
4.1 | Neinvazīva asinsspiediena monitoringa pieraksts 24 stundu garumā
4.2 | Mērījumiem izmanto oscilometrisko metodi ar soļa deflācijas mērījumiem
4.3 | Asinsspiediena mērīšana (sistoliskais un diastoliskais) robežās ne šaurākās kā 25-260mmHg
4.4 | Pulsa mērīšana robežās ne saurākās kā 40-200bpm
4.5 | Iespējams pielāgot holtera darbību pacienta dienas ritmam (nomoda, miera un cits programmējams stāvoklis)
4.6 | Pielāgojams mērījumu biežums laika intervāliem ik pa 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minūtēm
4.7 | Programmatūrai aktigrāfijas opcija, kas automātiski attēlo pacienta stāvokli monitoringa laikā (miega, nomoda stāvoklis)
4.8 | Holtera iekšējā atmiņa saglabā ne mazāk kā 250 veiktos mērījumus vienā monitoringā
4.9 | Holterim ir trīs taustiņi: asinsspiediena mērījumu manuālai uzsākšanai vai pārtraukšanai jebkurā laikā, dienas/nakts režīma iespējošanai, medikamentu uzņemšanas fiksēšanai
4.10 | Holterim ir displejs pēdējo mērījumu (sistoliskais, diastoliskais asinsspiediens, pulss) attēlošanai, ko iespējams atslēgt
4.11 | Holteris darbojas no baterijām
4.12 | Holtera svars ne vairāk kā 290g ar baterijām
4.13 | Holtera izmēri ne lielāki par 30x20x10mm +/-1mm (augstums, platums, dziļums)
4.14 | Holterim vajadzības gadījumā iespējams pieslēgt arī vienreiz lietojamas manšetes
4.15 | Holteris savietojams ar slimnīcā esošo asinsspiediena holteru analīzes programmatūru AccuWin vai ar augstāk aprakstīto (punktā 1.) holteru pierakstu apstrādes sistēmu
4.16 | Komplektācijā vismaz divu izmēru vairākkārt lietojamas manšetes ar oderi, holtera somiņa ar jostu
5. | Slodzes testa iekārta | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Tehniskās prasības (komplektācija)
5.1 | Datorprogrammatūra EKG veloergometrijas slodzes testu veikšanai
5.1.1 | 12 novadījumu (I, II, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6, aVL, aVF, aVR) EKG attēlojums reālā laikā, EKG vidējošana, ritma izdruka
5.1.2 | Sesijas laikā attēlo sirds frekvenci, maksimālo frekvenci un vizuāli ziņo par submaksimālās frekvences sasniegšanu
5.1.3 | Iespējams manuāli un automātiski ievadīt asinsspiediena rezultātus
5.1.4 | Nepārtraukts ST līmeņa izmaiņu attēlojums izvēlētam novadījumam sesijas laikā
5.1.5 | Nepārtraukta QRS vidējojuma attēlošana 12 novadījumiem vienā logā ar tekošajiem datiem
5.1.6 | Konteksta skata logs ar notikumu apzīmējumu un nepārtrauktu viena novadījuma attēlojumu pēc izvēles
5.1.7 | Grafisks tendenču attēlojums vienā logā ar tekošajiem datiem (frekvence, METS, asinsspiediens, ST izmaiņas)
5.1.8 | Konstanta slodzes pieauguma protokols (nevis pakāpienveida)
5.1.9 | Maksimālā slodze izteicama METS vienībās
5.1.10 | Iespēja atzīmēt medikamentus, laiku un devas, kas doti pacientem sesijas laikā
5.1.11 | Pirms sesijas pacienta sirdsdarbības tests miera stāvoklī
5.1.12 | Frekvenču joslas robežās no 0.05 līdz 150Hz
5.1.13 | ST izmaiņu attēlojums (mm) histogrammu veidā
5.1.14 | Automātisks interpretācijas apraksts izdrukā
5.1.15 | Sesijas laikā sistēma attēlo konkrētu elektrodu, kas atvienojies
5.1.16 | Sirdsdarbības atjaunošanās fāzes laiks izteikts procentos
5.1.17 | Iespējams pielāgot gan sesijas loga izkārtojumu, gan izdrukas formu lietotāja vajadzībām
5.1.18 | Vairāki formāti pacienta datu ievadei
5.1.19 | Ne mazāk kā 25, 50mm displeja attēlojuma ātrums
5.1.20 | Elektrodu pretestības pārbaude, uzsākot sesiju
5.1.21 | Iespējams pārskatīt visu izmeklējumu pilnā ieraksta formā un rediģēt slēdzienu
5.1.22 | Sistēma savietojama ar punktā 1. aprastīto datu arhivācijas sistēmu
5.2 | Asinsspiediena monitors veloergometrijas slodzes testiem - 1 gabals
5.2.1 | R pīķa atpazīšana, izmantojot Krorotkova skaņas analīzi gan miera, gan slodzes testu izmeklējumam
5.2.2 | Sistoliskais asinsspiediens mērīšanas robežās ne šaurākās kā 40-270mmHg
5.2.3 | Diastoliskais asinsspiediens mērīšanas robežās ne šaurākās kā 20-160mmHg
5.2.4 | Sirdsdarbības frekvence mērīšanas robežās ne šaurākās kā 40-200 sitieni minūtē
5.2.5 | Komplektācijā trīs dažādu Orbit tipa manšešu komplekts
5.2.6 | Ne lielāks kā 25x20x15cm, ne smagāks kā 2kg
5.2.7 | Savietojams ar augstāk minēto programmatūru
5.3 | Vakuuma elektrodu sistēma veloergometrijas slodzes testu veikšanai - 1 gabals
5.3.1 | 12 novadījumu (I, II, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6, aVL, aVF, aVR), 10 kabeļu vakuuma elektrodu sistēma
5.3.2 | Vakuuma līmenis robežās ne šaurāk kā 60-260 mbar
5.3.3 | Četri vakuuma līmeņa režīmi atkarībā no nepieciešamības, spiediena un stāvokļa vizuāla indikācija uz pults
5.3.4 | Atbalsta roka ar klemmi stiprinās pie darbvirsmas, ir defibrilācijas droša un pagriešama ne mazāk kā par 360⁰
5.3.5 | Ag-AgCl tipa vairākkārt lietojami elektrodi, silikona elektrodu garviņas
5.3.6 | Iespējams atsevišķi pa vienam mainīt novadījumu vadus
5.3.7 | Maģistrālā vakuuma padeves caurulīte iestrādāta atbalsta rokas korpusā
5.3.8 | Sistēma uz pārvietojama statīva
5.3.9 | Seši krūšu novadījumu vakuuma elektrodu vadi 1m (+/-5cm)
5.3.10 | Četri ekstremitāšu novadījumu vakuuma elektrodu vadi 1.3m (+/-5cm)
5.4 | Veloergometrs slodzes testiem ar sēdekli un atzveltni kurš ļauj veikt slodzes testus pusguļus pozīcijā, ar palielinātu svara izturību - 1 gabals
5.4.1 | Minimālā darba slodze kura jānodrošina ergometram nedrīkst būt augstāka par 7 W
5.4.2 | Maksimālā pīķa slodze, kura jānodrošina ergometram nedrīkst būt zemāka par 1000 W
5.4.3 | Slodzes palielināšanas solis nedrīkst būt augstāks par 1 W
5.4.4 | Maksimālā konstantā slodze kura jānodrošina ergometram nedrīkst būt zemāka par 750 W
5.4.5 | Ergometram jānodrošina Hiperboliska darba slodzes kontrole
5.4.6 | Ergometram jānodrošina lineāru darba slodzes kontrole
5.4.7 | Ergometram jānodrošina fiksēta griezes momenta kontrole
5.4.8 | Maksimālais apgriezienu skaits minūtē līdz kuram var piemērot konstantu slodzi nedrīkst būt mazāks par 150 W
5.4.9 | Minimālais apgriezienu skaits minūtē līdz kuram var piemērot konstantu slodzi nedrīkst būt lielāks par 150 W
5.4.10 | Ergometram jānodrošina iespēja kontrolēt ierīci pēc iestatīta sirds ritma
5.4.11 | Ergometram jābūt aprīkotam ar elektromagnētisku bremžu sistēmu
5.4.12 | Ergometram jānodrošina dinamiskā kalibrācija (ierīce tiek kalibrēta konstantas slodzes laikā)
5.4.13 | Darba slodzes precizitāte zem 100 W nedrīkst būt mazāka par 3 W
5.4.14 | Darba slodzes precizitāte pie 100 līdz 500 W nedrīkst būt mazāka par 3%
5.4.15 | Darba slodzes precizitāte pie 500 līdz 1000 W nedrīkst būt mazāka par 5%
5.4.16 | Lietotāja saskarnei jānodrošina:
5.4.16.1 | lietotāja distances nolasījums
5.4.16.2 | apgriezienu skaits minūtē nolasījums
5.4.16.3 | pulsa nolasījums
5.4.16.4 | mērķa pulsa nolasījums
5.4.16.5 | enerģijas nolasījums
5.4.16.6 | griezes momenta nolasījums
5.4.16.7 | laika nolasījums
5.4.16.8 | spēka nolasījums
5.4.16.9 | ekrāna iestatījumi
5.4.16.10 | pretestības iestatījumi
5.4.16.11 | slodzes regulēšanas pretestības iestatījumi
5.4.16.12 | iespēja izvēlēties parametrus, kurus var regulēt slodzes stresa testa laikā
5.4.16.13 | ergometra vadība no ārējas (papildus) ierīces
5.4.16.14 | vismaz 24 paša izveidotu protokolu lietošana
5.4.17 | Ierīcei jābūt savienojamai ar ārējām ierīcēm ar analogu savienojumu
5.4.18 | Ierīces garums nedrīkst pārsniegt 180 cm
5.4.19 | Ierīces platums nedrīkst pārsniegt 80 cm
5.4.20 | Ierīces augstums nedrīkst pārsniegt 115 cm
5.4.21 | Ierīces svars nedrīkst pārsniegt 80 kg
5.4.22 | Ierīcei jābūt aprīkotai ar riteņiem tās ērtai pārvietošanai
5.4.23 | Ierīcei jābūt aprīkotai ar platu krēslu ar atzveltni, kura attālums no pedāļiem regulējams ne mazāk kā 370 mm diapazonā
5.4.24 | Ierīces atzveltnei jābūt ētrai ar kloķi vai analogu slēdzi nolaižamai pirmās palīdzības sniegšanai
5.4.25 | Ierīces celtspēja nedrīkst būt mazāka par 250 kg
6. | Citas prasības | — | —
6.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  | —
6.2 | Piegāde ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas |  | —
6.3 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu |  | —
6.4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 divdesmit četri mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā. |  | —
6.5 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. |  | —
6.6 | Pretendents, piegādājot iekārtu, iesniegs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu. |  | —
6.7 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
7. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh | — | —
7.1 | EKG planšete | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu katīva režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
7.2 | Slodzes testa iekārta | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu katīva režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Vērtēšanas kritērijā tiks summēts 1 iekārtas uzrādītais patēriņš reizinot ar kopējo attiecīgās iekārtas iepērkamo skaitu ( ar 3 gab. - planšetes, ar 1 gab. slodzes testa iekārtu)
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts