## Defibrilators
Pielikums Nr. 4 Atklāta konkursa ''Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 1.kārta'' , ID Nr. JRS 2024/35K/ERAF
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2024.gada 5.decembrī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Medicīnisko tehnoloģiju aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana.1.kārta” (ID. Nr. JRS 2024/35K/ERAF) 4.daļai "Defibrilators":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu**. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Defibrilators | –
| Daudzums (gab.): | 1 gab.
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības:
1.1 | Bifāziska defibrilācijas enerģijas diapzons ne mazāks kā no 2J līdz 360J
1.2 | Defibrilācijas jaudas uzstādījumu skaits ne mazāks par minimums 20 uzstādījumiem
1.3 | Defibrilācijas enerģijas uzlādes laiks līdz 200J ne ilgāk kā 3 sekunžu laikā, līdz 360J ne ilgāk kā 7 sekunžu laikā (ar pilnībā uzlādētu bateriju)
1.4 | Iekārtai jānodrošina kompensācijas mehānisms augstas impedances pacientiem: automātiska krūšu kurvja pretestības noteikšana un automātiska defibrilācijas sprieguma un šoka ilguma korekcija atbilstoši pretestībai
1.5 | Defibrilācijas enerģijas pievade vismaz divos režīmos: ar EKG sinhronizēti un ar EKG nesinhronizēti
1.6 | Iekārtai ir jābūt komplektētai ar cietajām defibrilācijas lāpstiņām (pieaugušo un pediatriskās)
1.7 | Vismaz šādi defibrilatora darbības režīmi – monitorings, manuālais un automātiskais (ar balss un rakstiskām komandām)
1.8 | Iekārtai jābūt ar transtorakālās sirds stimulācijas funkciju
1.9 | Sirds stimulācijas strāvas stiprums - robežās no 5 mA līdz 200 mA vai plašāk
1.10 | Sirds stimulācijas frekvence – robežās no 30 līdz 200 reizēm minūtē vai plašāk
1.11 | Pieslēgums vienreizlietojamām līmējamām lāpstiņam (ātrs savienojums)
1.12 | 3 un 5 EKG nolasīšanas moduļi, jānodrošina iespēja atainot ekrānā jebkuru no nolasītajiem novadījumiem
1.13 | Iespēja mainīt QRS kompleksa amplitūdu jebkurā novadījumā robežās no ne mazāk kā 0,25cm/mV līdz 4,0cm/mV. Ne mazāk kā 5 amplitūdas uzstādījumi
1.14 | Iebūvēts printeris ar drukas ātrumu ne mazāk kā 25mm/s
1.15 | Pulsa oksimetrijas (SpO2) modulis ar mērījuma vērtību un līknes vizualizāciju uz ekrāna
1.16 | Atkārtoti lietojams pieaugušo SpO2 sensors
1.17 | SpO2 mērījuma diapazons robežās no ne mazāk kā 1 līdz 100%
1.18 | Neinvazīvā asinsspiediena modulis ar sistoliskā un diastoliskā mērījuma skaitlisku attēlojumu uz ekrāna
1.19 | Asinsspiediena sistoliskā spiediena diapazonam jābūt vismaz 25–235 mmHg vai plašāk
1.20 | Diastoliskā spiediena diapazonam jābūt vismaz 15–220mmHg vai plašāk
1.21 | Iespēja uzstādīt automātisko mērīšanas intervālu robežās no 1-480 minūtēm
1.22 | Iekārta nodrošina trauksmes iespējas visiem noteiktajiem parametriem
1.23 | Skārienjūtīgs displejs, ar iespēju skatīt vismaz 5 līknes vienlaicīgi.
1.24 | Iekārtas atmiņa: operatoram ir jābūt iespējamam piekļūt iepriekšējām darba sesijām ar mērķi izdrukāt, eksportēt, vai dzēst datus
1.25 | Iekārta darbojas no uzlādējamas akumulatoru baterijas
1.26 | Uzlādētai akumulatoru baterijai jānodrošina iekārtas darbība ne mazāk kā šādā apjomā: ne mazāk kā 100 izlādes ar 360J jaudu vai ne mazāk kā 60 minūtes EKG un SPO2 monitorēšanas režīmā.
1.27 | Iekārtas ekrānā jābūt redzamai informācijai par akumulatoru atlikušo kapacitāti
1.28 | Rokturis iekārtas pārnēsāšanai
1.29 | Defibrilatora svars ar baterijām un visiem piederumiem ne lielāks par 5 kg
1.30 | Piegādātajām Iekārtām jābūt darba kārtībā un nokomplektētām ar visiem nepieciešamajiem papildpiederumiem (atbilstoši iekļautajiem moduļiem) - novadījumu kabeļiem, vadiem, sensoriem, defibrilācijas piederumiem, cietajām defibrilācijas lāpstiņām, ārējās kardiostimulācijas elektrodiem, printera papīru u.c. atbilstošajiem piederumiem, kas nodrošina defibrilatora darbību paredzētajā apjomā. Visiem piederumiem, izņemot stimulācijas elektrodus un printera papīru, jābūt paredzētiem atkārtotai lietošanai
1.31 | Soma defibrilatora piederumu uzglabāšanai
2. | Citas prasības | — | —
2.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  | —
2.2 | Piegāde ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas |  | —
2.3 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, ražotāja noteikto funkciju un raksturlielumu pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu |  | —
2.4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 divdesmit četri mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā. |  | —
2.5 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. |  | —
2.6 | Pretendents, piegādājot iekārtu, iesniegs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu.
2.7 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
3. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh | — | —
3.1 | Defibrilators | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu aktīvā režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus.
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts