## Kardiotokogrāfs
Pielikums Nr. 1 Atklāta konkursa ''Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 3.kārta'' ID Nr. JRS 2025/02K/ERAF
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 17.janvārī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Medicīnisko tehnoloģiju aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana.3.kārta” (ID. Nr. JRS 2025/02K/ERAF) 1.daļai "Kardiotokogrāfs":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu **. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Kardiotokogrāfs | — | —
| Daudzums (gab.): | 2 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
1. | Kardiotokogrāfs
1.1 | Ierīce nepārtrauktai augļa sirdsdarbības (US) un dzemdes aktivitātes (TOCO) monitorēšanas nodrošināšanai
1.2 | Vismaz 6,5 collu krāsains, skārienjūtīgs ekrāns
1.3 | Regulējams displeja slīpuma leņķis vai ekrāns novietots leņķī, kurš no visām pusēm ērti redzams
1.4 | US signāla kvalitātes indikators visiem US kanāliem
1.5 | Visu US (ultraskaņas) un TOCO (tokogrammas) mērījumu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna
1.6 | Mātes EKG līknes attēlošana uz ekrāna
1.7 | US un TOCO zondes automātiskā atpazīšana
1.8 | Augļa kustību intensitātes (FMP) attēlošana
1.9 | Mātes pulsa mērīšana izmantojot TOCO zondi
1.10 | Dvīņu monitoringa iespēja
1.11 | Monitorējot dvīņus uz izdrukas iespējams atdalīt augļu pulsa līknes vienu no otras (lai tās nepārklājas), ērtākai analīzei (monitorējot dvīnīšus)
1.12 | Mātes pulsa – augļa pulsa kanālu pārklašanās pārbaude
1.13 | Augļa un mātes pulsa automātiskā atrašana un noteikšana
1.14 | US kanālu pārklāšanās pārbaude monitorējot dvīnīšus
1.15 | US mērījuma diapazons (augļa sirdsdarbība): diapazons no 50 līdz 240 sitieniem minūtē vai plašāks
1.16 | Mātes SPO2 mērīšanas funkcija
1.17 | Mātes neinvazīvā asinsspiediena mērīšanas funkcija
1.18 | Neinvazīvā asinsspiediena mērīšanas diapazoni: sistoliskais – diapazons no 40 līdz 270 mmHg vai plašāks; diastoliskais - diapazons no 10 līdz 215 mmHg vai plašāks.
1.19 | LED indikators uz visām piedāvātajām US un TOCO zondēm (precīza mērījuma avota noteikšanai)
1.20 | Ūdens izturīgas US un TOCO zondes, IP68 klase vai augstāka
1.21 | Integrēts termoprinteris, kas printē vismaz šādu informāciju – augļa pulsa līkni, mātes pulsa līkni, TOCO mērījuma līkni, augļa kustību intensitāti (FMP), laiku, datumu un pacienta informāciju
1.22 | Integrēts izmeklējuma ilguma taimeris (NST Timer)
1.23 | Tehniskās un fizioloģiskās trauksmes ar vizuālo un skaņas indikāciju
1.24 | Konfigurējamas trauksmes robežas visām fizioloģiskām trauksmēm
1.25 | Konfigurējams printera drukas ātrums, vismaz 3 izdrukas ātrumi: 1, 2 un 3 cm/min
1.26 | Augļa un mātes izmeklējuma datu saglabāšana vismaz 7 stundu garumā
1.27 | Ierīce ir viegli kopjama un dezinficējama ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem
1.28 | Barošana no 220-230V, 50 Hz elektriskā tīkla
1.29 | Komplektācija | — | —
1.29.1 | Augļa kardiotokogrāfs – 1 gab.
1.29.2 | US zonde – 2 gab.
1.29.3 | TOCO zonde ar mātes pulsa noteikšanu – 1 gab.
1.29.4 | Neinvazīvā asins spiediena manšete ar neinvazīvā spiediena cauruli pieslēgšanai monitoram – 1 gab.
1.29.5 | Vēdera jostas saderīgas ar piedāvātajām zondēm – 6 gab.
1.29.6 | Pieraksta papīrs – vismaz 1 gab.
2. | Citas prasības | — | —
2.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  | —
2.2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus. |  | —
2.3 | Piegāde ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas |  | —
2.4 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā |  | —
2.5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 divdesmit četri mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā. |  | —
2.6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. |  | —
2.7 | Pretendents, piegādājot iekārtu, uzrādīs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu. |  | —
2.8 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
3. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh | — | —
3.1 | Kardiotokogrāfs | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu aktīvā režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Vērtēšanas kritērijā tiks summēts 1 iekārtas uzrādītais patēriņš reizinot ar kopējo attiecīgās iekārtas iepērkamo skaitu ( ar 2 gab.)
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts