## Ultrasonogrāfs
Pielikums Nr. 2 Atklāta konkursa ''Medicīnisko tehnoloģiju, aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana. 3.kārta'', ID Nr. JRS 2025/02K/ERAF
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 17.janvārī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklātam konkursam “Medicīnisko tehnoloģiju aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana.3.kārta” (ID. Nr. JRS 2025/02K/ERAF) 2.daļai "Ultrasonogrāfs":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu**. Jānorāda konkrēta lapaspuse
I | Ultrasonogrāfs | — | —
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Veicamās funkcijas: | — | —
Ultrasonogrāfijas iekārta ginekoloģiskiem izmeklējumiem un grūtnieču skrīningu veikšanai
1. | Tehniskās prasības (komplektācija) | — | —
1.1 | LCD vai LED krāsu monitors, ne mazāks kā 23 collas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu un leņķi
1.2 | Monitora izšķirtspēja 1920x1080 pikseļi vai labāka kvalitāte
1.3 | Monitora pagrieziena leņķa regulācija, pa labi un kreisi, uz augšu un leju, neatkarīgi no kontroles paneļa un rotācijas iespēja vismaz robežās no 0 līdz 90°
1.4 | Funkciju un parametru kontrole ar ne mazāk kā 12 collu skārienjutīgu ekrānu
1.5 | Fiziska tastatūra pacientu datu ievadei
1.6 | Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 320 dB (ieskaitot)
1.7 | Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 22 MHz.
1.8 | Kino atmiņa 2D un krāsu režīmos ne mazāk kā 2200 kadri
1.9 | Skenēšanas kadru frekvence 2D režīmā vismaz līdz 2050 kadri
1.10 | Iespēja vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 4 zondes
1.11 | Iekārtai ir gaidīšanas (Stand by) režīms
1.12 | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 40 cm.
1.13 | Iekārtā integrēts vai ārējs gēla pudelīšu sildītājs
1.14 | Ne mazāk kā 8 līmeņu dziļuma pastiprinājuma kompensācija (TGC) izmantojot fiziskas pogas uz kontroles paneļa
2 | Darba režīmi | — | —
2.1 | Nodrošina vismaz šādus režīmus: 2D (B); 2D Dual; 3D; 4D; Color Doppler (krāsu Doplers); Power Doppler (enerģētiskais Doplers); Directional Power Doppler (virziena enerģētiskais Doplers); HPRF un PWD (pulsa Dopleri), M-Mode; TDI;
2.2 | Reālā laika “Triplex” režīms
2.3 | Divu aktīvu attēlu vienlaicīga iegūšana - vienā pusē 2D, otrā pusē paralēli 2D ar krāsu dopleru vai enerģētisko dopleru vai mikrovaskularizācijas programmu
2.4 | Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 60 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,3cm/s
2.5 | Audu harmoniskā signāla apstrādes programma
2.6 | Programma krāsu doplera asins plūsmu vizualizācija telpiskā 3D izskatā
2.7 | Trapecveida attēla ieguve konveksām zondēm
2.8 | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas nodrošina pilnībā fokusētu ultraskaņas attēlu vienlaicīgi visā tā dziļumā (Full focus)
3 | Apstrādes programmas | — | —
3.1 | Iespēja optimizēt 2D attēlu (vismaz 2 parametrus vienlaicīgi) ar 1 pogas nospiešanu
3.2 | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai
3.3 | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu -krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala
3.4 | Automātiskā fokusa optimizācija, lai nodrošinātu nemainīgu attēla kvalitāti, novēršot nevēlamas fokusa zonas izmaiņas skenēšanas laikā
3.5 | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem
3.6 | Iespējams vizualizēt iegūtos 3D attēlus ar vismaz vienu virtuālo gaismas avotu
3.7 | Iegūto 3D attēlu apstrādes iespējas - attēla rotācija, spilgtuma un kontrasta regulēšana, tai skaitā programma slāņu veidošanai no 3D iegūtiem datiem
3.8 | Reālā laika un "iesaldēto" attēlu palielinājums vismaz 25 reizes
3.9 | Automātiska Spektrālā Dopplera parametru pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu (bāzes līnija un skala)
4 | Izmeklējumu programmas: | — | —
4.1 | Ginekoloģisko izmeklējumu programmas
4.2 | Dzemdniecības izmeklējumu programmas I, II un III trimestrim
4.3 | Augļa sirds izmeklējumu programmas I, II un III trimestrim
4.4 | 3D/4D augļa izmeklējumu programmas
4.5 | 3D/4D ginekoloģisko izmeklējumu programmas
4.6 | Virspusējo struktūru izmeklējumu programmas
4.7 | Abdominālo izmeklējumu programmas
4.8 | Krūšu izmeklējumu programmas
4.9 | Asinsvadu izmeklējumu programmas
4.10 | Muskuloskeletālās sistēmas izmeklējumu programmas
5. | Mērījumi: | — | —
5.1 | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām
5.2 | Pilna mērījumu veikšana doplera režīmā: ātruma, paātrinājuma, doppler trace, RI, PI, laiks, sirdsdarbības frekvence, S/D
5.3 | Automātiski doplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā doplera
5.4 | Tekstu veidi un piktogrammas katram izmeklēšanas režīmam
5.5 | Vascularity index mērījums
5.6 | Automātiskie augļa parametru mērījumi, vismaz BPD, HC, AC un FL
5.7 | Mazākais mērījumu solis 2D režīmā ne lielāks par 0.01 mm
6. | Zondes: | — | —
6.1 | Viendabīgu kristālu vai ekvivalentu tehnoloģiju konveksa zonde, ar 100° vai plašāku leņķi lielu apskates lauku un frekvences diapazonu no 2,0 līdz 5,0 MHz vai plašāku diapazonu vēderdobuma, ginekoloģijas un dzemdniecības izmeklējumiem
6.2 | 3D/4D endokavitālā zonde, ar kuru var veikt gan 2D izmeklējumus, gan 3D/4D izmeklējumus, ar vismaz 150° x 80° lielu apskates lauku un frekvencēm robežās vismaz no 3,0 līdz 9,0 MHz (vai plašāk), ginekoloģijas izmeklējumiem
6.3 | 3D/4D volumetriskā vai konveksa zonde, ar kuru var veikt gan 2D izmeklējumus, gan 3D/4D izmeklējumus, ar frekvenci no 2,0 līdz 7,0 MHz vai plašāk, dzemdniecības izmeklējumiem
6.4 | Lineārā zonde, ar darba virsmu vismaz 50 mm un frekvenci no 5,0 līdz 14,0 MHz vai plašāku, dzemdniecības un mazo daļu izmeklējumiem
7. | Izmeklējumu dokumentēšana | — | —
7.1 | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment
7.2 | Var saglabāt gan attēlus, gan cilpas DICOM un PC formātos
7.3 | Digitāls menbaltais termoprinteris attēlu izdrukai
7.4 | Vismaz 1xUSB, 1xLAN, 1xHDMI porti
7.5 | Cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 700 GB
8. | Citas prasības | — | —
8.1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu, uzstādīšanu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā |  | —
8.2 | Pretendentam jānodrošina visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzstādīšanu, ņemot vērā iekārtas tehniskās prasības un Pasūtītāja telpas tehnisko stāvokli un ēkas tehniskos pieslēgumus. |  | —
8.3 | Piegāde ne ilgāk kā 90 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma izdarīšanas dienas |  | —
8.4 | Nododot ekspluatācijā preci piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā |  | —
8.5 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir 24 divdesmit četri mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā tiek nodrošināta preces bezmaksas defektu un bojājumu novēršana. Piegādātājs nodrošina, ka ir pieejamas oriģinālas vai līdzvērtīgas rezerves daļas (tieši vai ar citu izraudzītu pārstāvju starpniecību) iekārtas paredzētajam ekspluatācijas laikam visā garantijas laikā. |  | —
8.6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 1 (viens) servisa inženieris, kurš ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. |  | —
8.7 | Pretendents, piegādājot iekārtu, uzrādīs iekārtas EK atbilstības deklarāciju atbilstoši regulas 2017/745 vai direktīvais EKK 93/42 prasībām un CE sertifikātu. |  | —
8.8 | Piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |  | —
9. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh | — | —
9.1 | Ultrasonogrāfs | Pretendents šajā ailē norāda un iesniedz informāciju par iekārtas ražotāja noteikto elektroenerģijas patēriņu aktīvā režīmā, norādot un iesniedzot arī informāciju, kur datu lapās vai citos ražotāja noteiktajos dokumentos, Komisija var pārliecināties par attiecīgajiem parametriem.
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam***
*** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts