## Klīniskā ķīmija 1.daļa
Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa ''Klīniskās ķīmijas un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas reaģentu un piederumu iegāde, un iekārtas patapināšana'' nolikumam, ID Nr. JRS 2025/01K
DAĻA Nr. 1 “KLĪNISKĀ ĶĪMIJA”
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 3.februārī
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz sekojošu piedāvājumu Atklāta konkursa “Klīniskās ķīmijas un imūnhematoloģiskās izmeklēšanas reaģentu un piederumu iegāde, un iekārtas patapināšana" (ID. Nr. JRS 2025/01K)
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums (forma)
Vispārīgās prasības:
1. | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Analizatoru un Testu, transportu un Analizatoru nodošanu ekspluatācijā, lietotāja apmācību, Analizatoru tehniskajām apkopēm un tajās izmantotajiem materiāliem un palīgmateriāliem.
Analizatora un servisa prasības:
2. | Piedāvāt jaunu, ražotu ne vēlāk kā 2022. gadā 1 bioķīmijas iekārtu (analizatoru).
3. | Pretendentam jānodrošina bezmaksas analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijā esošās LIS sistēmas.
4. | Pretendents nekavējoties, 4-6 stundu laikā darba laikā un 12-16 stundu laikā ārpus darba laika (no 16:30 – 8:00 un brīvdienās, svētku dienās), reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu un nodrošina inženiera ierašanos. Pretendents nodrošina defekta novēršanu ne vairāk kā 4 (četru) stundu laikā no inženiera ierašanās brīža. Ja minētajā laikā nav iespējams novērst radušos iekārtas bojājumus, vienojoties ar Pasūtītāju, remontdarbu laiks var tikt pagarināts, saskaņā ar pušu apstiprinātu darbu grafiku, bet ne ilgāk kā līdz 2 (divām) dienām. Pretendenta pienākums ir nodrošināt saziņu ar lietotāju par inženiera pakalpojumiem valsts valodā. Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.
5. | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz pretendents.
6. | Pretendentam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), elektrodrošības pārbaudes, remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
7. | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās preces un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
8. | Pretendentam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar analizatoru.
9. | Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
10. | Valsts valodā tulkota Lietotāja rokasgrāmata (papīra formātā), metožu apraksti, darba drošības lapas u.c.
11. | Nodrošināt back up analizatoru laboratorijas darbības nepārtrauktībai vai nodrošināt alternatīvu iespēju analizatora dīkstāves periodā, ja tas ir vairāk kā 12h (divpadsmit stundas), nodrošinot analīžu veikšanu (reaģēšanas laiks uz izsaukumu no 4 – 6 stundām), tai skaitā nodrošinot attiecīgo analīžu transportēšanu, par Piegādātāja līdzekļiem citā laboratorijā, balstoties uz Pasūtītāja noslēgtajiem līgumiem ar ārpakalpojuma sniedzēju par laboratorijas testu veikšanu. Pretendents norāda izvēlēto veidu kā tiks nodrošināta laboratorijas darbības nepārtrauktības nodrošināšana. Paskaidrojums: “Back up” analizatoram jānodrošina rutīnas analīžu veikšana pamata analizatora dīkstāves laikā (stundās). Abu analizatoru reaģentiem savā starpā ir jābūt saderīgiem.
11.1. | Pretendents šaja ailē norada 11.punktā izvēlēto veidu:
12. | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina vismaz viena Pasūtītāja laboratorijas darbinieka bezmaksas iespēju piedalīties apmācību seminārā (klātienē vai tiešsaistē), kas nodrošinātu funkcionalitātes apmācību darbā ar patapināto analizatoru, nodrošinot atbilstošas kvalifikācijas uzturēšanu.
13. | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
14. | Analizatoru piegāde ne vēlāk kā 12 nedēļas no brīža, kad pasūtītājs veic pasūtījumu piegādātājam līdz Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai
Reaģentu, kalibratoru, kontroļu, sistēmšķīdumu prasības:
15. | Ja Piegādātājs norādījis nepietiekamu kalibratoru, kontrolmateriālu, sistēmšķīdumu un citu papildus materiālu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bezmaksas.
16. | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
17. | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
18. | ***'Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
19. | Norādītajam plānotajam daudzumam ir informatīva nozīme un tas tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto preču daudzumu;
20. | Pretendentam, aprēķinot piedāvāto reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā to derīguma termiņi, jo plānotais skaitliskais apjoms ir norādīts uz 36 mēnešiem jeb 3 gadiem, Pasūtītājam veicot pasūtījumus katrā gadā vienādās proporcijās.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Nepieciešamais paredzamais apjoms | Informācija kontroļu un kalibratoru daudzuma aprēķinam | Pretendenta tehniskais piedāvājums | [6 empty] | Pretendenta finanšu piedāvājums
Nr.p.k. | Testa nosaukums | Materiāls | Plānotais izmeklējumu skaits 36 mēnešos | Izmeklējuma veikšanas biežums (ne retāk kā) | Ražotājs | Preces oriģinālais nosaukums | Kataloga numurs/preces kods*** | Testu skaits iepakojumā | 36 mēnešos nepieciešamais reaģentu komplektu skaits (ņemt vērā reaģenta stabilitāti, kā arī periodā veicamo kontroļu un kalibrāciju nepieciešamību, ja tās veic atbilstoši ražotāja rekomendācijām). | Reaģenta stabilitāte pēc uzlikšanas uz borta un atvēršanas, neizņemot to no iekārtas (dienas) | 1 testa cena | Komplekta cena EUR, bez PVN | Kopējā cena EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=9*12 | 14=10*13
1. | Klīniskā ķīmija
1.1. | Bioķīmiskie testi (jāpiedāvā 100% no prasītajiem bioķīmiskajiem izmeklējumiem)
1.1.1 | Kopējais holesterīns (fermentatīva CHOD-PAP metode) | Serums | 31500 | 7 reizes nedēļā
1.1.2 | Augsta blīvuma holesterīns (tiešā fermentatīvā metode) | Serums | 10500 | 7 reizes nedēļā
1.1.3 | Zema blīvuma holesterīns (tiešā fermentatīvā metode) | Serums | 10500 | 7 reizes nedēļā
1.1.4 | Triglicerīdi (fermentatīva kolorimetriska GOD-PAP metode) | Serums | 9600 | 7 reizes nedēļā
1.1.5 | ALAT (UV tests, IFCC rekomendācijas bez piridoksāl – 5 - fosfāta ) | Serums | 60000 | 7 reizes nedēļā
1.1.6 | ASAT (UV tests, IFCC rekomendācijas bez piridoksāl – 5 - fosfāta ) | Serums | 48000 | 7 reizes nedēļā
1.1.7 | Albumīns (bromkrezolzaļā metode) | Serums | 2700 | 5 reizes nedēļā
1.1.8 | Albumīna noteikšana urīnā (imunoturbidimetriska metode) | Urīns | 2700 | 5 reizes nedēļā
1.1.9 | Kopējais olbaltums (kolorimetriska metode) | Serums | 6300 | 7 reizes nedēļā
1.1.10 | Kopējais olbaltums urīnā, likvorā imūnturbidimetriska metode) | urīns, likvors | 2700 | 5 reizes nedēļā
1.1.11 | Alfa amilāze (fermentatīvs kolorimetrisks tests, IFCC rekomendācija) | Serums, urīns | 21000 | 7 reizes nedēļā
1.1.12 | Laktātdehidrogenāze (LDH) | Serums | 2700 | 7 reizes nedēļā
1.1.13 | Kreatīnkināze (UV tests) | Serums | 2700 | 7 reizes nedēļā
1.1.14 | Sārmainā fosfatāze (kinētiska metode, IFCC rekomendācija) | Serums | 2700 | 7 reizes nedēļā
1.1.15 | Gamma Glutamiltransferāze (GGT) | Serums | 3900 | 7 reizes nedēļā
1.1.16 | Kopējais bilirubīns (kolorimetriska DPD metode) | Serums | 21600 | 7 reizes nedēļā
1.1.17 | Tiešais bilirubīns (Jendrašika – Grofa metodes modifikācija) | Serums | 15750 | 7 reizes nedēļā
1.1.18 | Urea (kinētiska UV metode) | Serums | 57000 | 7 reizes nedēļā
1.1.19 | Urīnskābe (fermentatīva kolorimetriska reakcija) | Serums | 6000 | 7 reizes nedēļā
1.1.20 | Kreatinīns (kinētiska Jaffes metodes modifi-kācija, bez precipitācijas) | Serums, urīns | 75000 | 7 reizes nedēļā
1.1.21 | Elektrolīti (Na, K,Cl) | Serums | Kālijs 51 000; Nātrijs 51 000; Hlors 3600; | 7 reizes nedēļā
1.1.22 | Fosfors | Serums | 1500 | 3 reizes nedēļā
1.1.23 | Kalcijs – kopējais (reakcija ar O – krezolftaleīna kompleksonu) | Serums, urīns | 16500 | 7 reizes nedēļā
1.1.24 | Magnijs (kolorimetrisks tests) | Serums | 3000 | 7 reizes nedēļā
1.1.25 | Dzelzs (kolorimetrisks tests) | Serums | 3000 | 7 reizes nedēļā
1.1.26 | Glikoze (Heksokināzes metode) | Serums, urīns | 57000 | 7 reizes nedēļā
1.1.27 | C reaktīvais proteīns (imūnturbidimetriska reakcija) | Serums | 69000 | 7 reizes nedēļā
1.1.28 | Antistreptolizīns – O (imūnturbidimetriska reakcija) | Serums | 900 | 1-2 reizes nedēļā
1.1.29 | Reimatoīdais faktors (imūnturbidimetriska reakcija) | Serums | 1800 | 5 reizes nedēļā
1.1.30 | Glikolizētais hemoglobīns HbA1c | Pilnasinis | 5400 | 7 reizes nedēļā
1.1.31 | Mikro-albumīns | Urīns | 900 | 1-2 reizes nedēļā
1.1.32 | Etilalkohols (fermentatīvā metode) | Plazma | 1500 | 7 reizes nedēļā
Kopā par 1.1. apakšdaļu, eur bez PVN | [12 empty] | 0
1.2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
Kopā par 1.2. apakšdaļu, eur bez PVN | [12 empty] | 0
1.3. | Sistēmšķīdumi un papildus piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visus darbam nepieciešamos)
Kopā par 1.3. apakšdaļu, eur bez PVN | [12 empty] | 0
[12 empty] | Kopā par 1.daļu, eur bez PVN | 0
1.4. | Tehniskās prasības primārajiem analizatoriem
Ražotājs (ražotājvalsts)
Modelis
Ražošanas gads
| Tehniskā specifikācija: | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu***
1.4.1 | Jauna, neatkarīgi stāvoša iekārta-bioķīmijas, elektrolītu noteikšanai. |  | Pretendents norāda ražošanas gadu un iesniedz apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 20.4.6. prasībām
1.4.2 | Piedāvātajiem reaģentiem jābūt pilnībā saderīgiem ar bioķīmijas analizatoru
1.4.3. | Minimālā testu veiktspēja stundā - 400 bioķīmiskie testi un ne mazāk kā 200 ISE testi
1.4.4 | Testējamo paraugu veidi - serums, plazma, urīns, pilnasinis, likvors u.c.
1.4.5 | Visi reaģenti ir ar svītrkodu gatavi lietošanai vai koncentrēti, kas tiek automātiski atšķaidīti. Jābūt informācijai par pieejamo testu daudzumu, derīguma termiņu, LOT numuru. Bioķīmijas reaģentu pozīcijas uz iekārtas - ne mazāk kā 40 testu ietilpība
1.4.6 | Pacienta parauga pipetējamais daudzums testa veikšanai ne vairāk kā 50 µl
1.4.7 | Sistēmai jānodrošina - šķidruma līmeņa virsmas atpazīšana, recekļu, gaisa burbuļu identifikācija,iepriekšēja atšķaidīšana ar ziņošanas funkciju.
1.4.8 | Dažāda izmēra primāro stobriņu un sekundāro stobriņu vienlaicīgas izmantošanas iespējas (diametrs no 11.5 - 16 mm; augstums no 55 līdz 102 mm). Nepārtraukta paraugu pievienošanas iespēja.
1.4.9 | Nepārtraukta Cito! paraugu ielāde un apstrāde, neapstādinot darba ciklu. Cito paraugu prioritātes funkcija, ne mazāk kā 20 Cito! pozīcijas.
1.4.10 | Automātiska paraugu atšķaidīšana, refleksošana vai atšķaidīšana, neizņemot paraugu no analizatora.
1.4.11 | Reaģentu un papildmateriālu papildināšanas vai nomaiņas iespēja, nepārtraucot analizatora darbību.
1.4.12 | Hemolīzes, ikterusa un lipēmijas noteikšanas funkcija
1.4.13. | Ar iebūvētu dzesēšanas iekārtu/nodalījumu, kurā tiek uzturēta reaģentu kvalitāte un stabilitāte, atbilstoši attiecīgā ražotāja noteiktajiem temperatūru diapazoniem, kas paredzēti reaģentu, uzglabāšanai, nodrošinot uzticamu testēšanas rezultātu |  | Pretendentam analizatora tehniskajā dokumentācijā vai citā līdzvērtīgā dokumentā jānorāda atsauce, kur precīzi norādīti ražotāja noteiktie reaģentu, kalibratoru un konsoļu uzglabāšanas temperatūras diapazoni
Speciālās funkcijas:
1.4.14 | Reaģentu izlietojuma statistikas atskaites pieejamība
1.4.15 | Reaģentu arhivēšanas iespējas noteiktā laika periodā
1.4.16. | Rezultātu arhivēšanas iespējas noteiktā laika periodā
1.4.17 | Automatizētas, programmējamas analizatoru ikdienas apkopes procedūras. |  | Ja analizatoram ir/nav nepieciešamas kādas ikdienas apkopes, tad jānorāda precīza atsauce uz šādu prasību ražotāja izdotajā tehniskajā dokumentācijā un pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir jāapliecina, ka ar analizatoru tiks iesniegtas izstrādātas veidlapas – analizatora apkopes lapas, kuras tiks norādītas konkrēti kādas ražotāja apkopes jāveic piedāvātajam analizatoram (ikdienas, ikmēneša, u.c.)
1.4.18. | Ūdens patēriņš ne lielāks kā 20 L/h (stundā) (šādu apjomu spēj nodrošināt pašreizējā kapacitāte). Šī punkta nodrošināšanā ir pieļaujama atkāpe tikai gadījumā, ja pretendenta piedāvātajam analizatoram ir nepieciešamība pēc lielākiem ūdens apjomiem. Tādā gadījumā Pretendents iesniedz attiecīgās iekārtas ūdens patēriņa apjoma tehniskos datus kopā ar apliecinājumu, ka destilācijas/dejonizācijas iekārtu pasūtītajam piegādās un uzstādīs par saviem (Pretendenta) līdzekļiem, nodrošinot visu tehnisko un ar destilācijas/jonizācijas iekārtu saistīto materiālu piegādi un apkopi visu līguma izpildes laiku.
Trauksmes :
1.4.19. | Sistēmas problēmu ziņojumi ar kodu un ziņojuma tekstu. Iespējams atvērt elektronisko lietotāja pamācību ar specifiskā kļūdas ziņojuma korektīvajām darbībām.
Citas prasības :
1.4.20. | Bioķīmijas testiem jāpiedāvā iekšējās kvalitātes daudzparametru kontroles un kalibratori ( multikontroles, multikalibratori) |  | Pretendentam analizatora tehniskajā dokumentācijā vai līdzvērtīgā dokumentā jānorāda atsauce, kur precīzi norādīti ražotāja noteiktie automātiskās kalibrēšanas un kontroles nosacījumi un iespējas tās uzglabāt iekārtā atbilstoši ražotāja noteiktajiem nosacījumiem
1.4.21. | Komplektācijā - barošanas bloks, UPS un ūdens attīrīšanas stacija. Ja nepieciešams - printeris.
Papildprasības* piedāvātajam analizatoram/ iem ( izvirzītās tehniskās papildu prasības nav obligātas, bet ja tās tiek izpildītas un piedāvātas Pretendents saņem papildu punktus)
Papildprasība analizatoram |  | Piešķiramie bonuss punkti | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | Atdzesētas kvalitātes kontroles un kalibratoru pozīcijas iekārtā* | 10 | (šis ir viens no saimnieciskā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem)
2. | Daudzreizlietojamas reakciju kivetes (ne mazāk kā 80 kivetes iekārtā)* | 10 | (šis ir viens no saimnieciskā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem)
3. | Viena analizatora elektroenerģijas patēriņš maksimālā darbības režīmā** (kW/h). | 5 | Pretendents norāda patēriņu kW/h, un kur par šo informāciju datu lapās Pasūtītājs var pārliecināties. (šis ir viens no saimnieciskā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem) Šīs prasības izpilde ir obligāta.
| Kopā : | 25 | —
*Punkti tiek piešķirti par pilnu prasības izpildi, par daļēju prasības izpildi, punkti netiek piešķirti.
**Punktu skaits prasībai tiek aprēķināts pēc Nolikumā izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem un aprēķinu formulu
Alternatīvas metodes nav paredzētas. Iepirkumā izvirzīto metožu prasības ir cieši saistītas ar Laboratorijas akreditāciju. Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskaja specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja tehniskajā specifikācijā prasīts konkrēts standarts, pretendentam ir tiesības piedāvāt preci, kas atbilst augstākam rādītājam vai ekvivalentam standartam.
Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām un jālieto ar vārdiem “vai ekvivalents”.
Pretendents drīkst piedāvāt iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta tabula:
Ekvivalenta nosaukums (marka) | Tehniskās specifikācijas pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam****
**** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts