## Saturs
Iepirkuma priekšmeta pozīcijas Nr. | Medicīnas preces nosaukums | Nepieciešami paraugi
Dializātori, katetri, fistulu adatas, maģistrāles, citi piederumi
1. | Dialīzes šķīduma A koncentrāts ar citrātu pacientiem ar asiņošanas risku un nestabīlu hemodinamiku
2. | Ūdensizturīgs CVK pārsējs | 1
3. | Fistulu adatas ar aizsarguzmavu drošai hemodialīzes fistulu punkcijai
Piederumi akūto saslimšanu neatliekamai ārstēšanai
4. | Hemoperfūzijas maģistrāļu komplekts, ierīcēm Prismaflex un PrisMax
5. | Komplekts akūtai aknu aizstājterapijai
6. | Plastikāta adata/perforators HD maģistrāļu uzpildei
7. | Citokīnu adsorbcijas kapsulas komplekts
8. | Dubultās filtrācijas plazmaferēzes (DFPP) iekārtas maģistrāļu komplekts ar frakcionēšanas un plazmas filtriem.

## 1.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
1.pozīcija Dialīzes šķīduma A koncentrāts ar citrātu pacientiem ar asiņošanas risku un nestabilu hemodinamiku
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm un Medikamentiem derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
1. |  | Dialīzes šķīduma A koncentrāts ar citrātu pacientiem ar asiņošanas risku un nestabilu hemodinamiku | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | A (skābais) koncentrāts, dialīzes šķīduma gatavošanai 1:45 proporcijā |  |  | litrs | 1000
[6 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.pozīciju bez PVN,EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 2 | Satur:
1. | 2.1 | Na+ 138,3mmol/l
1. | 2.2 | K+ 1-3 mmol/l
1. | 2.3 | Mg++ 0.50mmol/l
1. | 2.4 | Ca++ 1,25 un 1.5mmol/l
1. | 2.5 | Cl - 106 – 110,00mmol/l
1. | 2.6 | HCO3- 32,60mmol/l
1. | 2.7 | Acetāts 0,30mmol/l
1. | 2.8 | Citrāts 0,80mmol/l
1. | 2.9 | Glikoze 1,00g/l
1. | 3 | 5l vai 6l, vai 10 l kannas, piegādātājs nodrošina kannu utilizāciju
1. | 4 | ISO un/ vai EC marķējuma sertifikāts
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 2.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
2.pozīcija Ūdensizturīgs CVK pārsējs
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm un Medikamentiem derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
2. |  | Ūdensizturīgs CVK pārsējs | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR: | Nepieciešamo paraugu skaits
2. | 1 | Izmērs: 13x26cm ±0,5cm |  |  | gab. | 1000 |  | 1
[6 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.pozīciju bez PVN,EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 2 | Ūdensizturīgs, maisiņa formas pārsējs, lai aizsargātu katetru no ūdens
2. | 3 | Cauruma izmērs 9x10cm ±0,5cm
2. | 4 | 2 cm lipīgas malas ap katetra izejas portu
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 3.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
3.pozīcija Fistulu adatas ar aizsarguzmavu drošai hemodialīzes fistulu punkcijai
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm un Medikamentiem derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
3. |  | Fistulu adatas ar aizsarguzmavu drošai hemodialīzes fistulu punkcijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
3. | 1 | Diametrs 1.5 - 2.0 mm, garums 25 mm |  |  | gabals | 300
[6 empty] | KOPĒJĀ SUMMA par 3.pozīciju bez PVN,EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
3. | 2 | Arteriālās un venozās fistulu punkcijas adatas ar aizsarguzmavu, pārklātas ar silikonu, nesatur DEHP un lateksu
3. | 3 | Ar drošu aizsarguzmavas fiksāciju, bez iespējas to izvilkt
3. | 4 | Viegla fistulu punkcija un adatas ievietošana taisni aizsarguzmavā, izņemot to no punkcijas vietas
3. | 5 | Paredzētas dialīzes procedūrām
3. | 6 | Rotējošie spārni ar tekstūru un krāsu kodēšanu atbilstoši izmēriem
3. | 7 | Arteriālā adata ar sānu atveri
3. | 8 | Savienotājcaurulītes ar klemmi, garums 15 - 30 cm
3. | 9 | Staru sterilizācija
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 4.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
4.pozīcija Hemoperfūzijas maģistrāļu komplekts, ierīcei Prismaflex un PrisMax
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm un Medikamentiem derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
4. |  | Hemoperfūzijas maģistrāļu komplekts, ierīcei Prismaflex un PrisMax | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
4. | 1 | Hemoperfūzijas maģistrāļu un savācējmaisiņa komplekts bez filtra 108 ml |  |  | kompl. | 30
[6 empty] | KOPĒJĀ CENA par 4.pozīciju bez PVN,EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
4. | 2 | Savienojams ar ierīci Prismaflex un PrisMax
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 5.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
5.pozīcija Komplekts akūtai aknu aizstājterapijai
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm un Medikamentiem derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
5. |  | Komplekts akūtai aknu aizstājterapijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
5. | 1 | Komplekts akūtai aknu aizstājterapijai |  |  | kompl. | 10
[6 empty] | KOPĒJĀ CENA par 5.pozīciju bez PVN,EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
5. | 2 | Komplekts sastāv no:
5. | 2.1 | MARS flux 2.1filtra
5. | 2.2 | DiaFlux filtra
5. | 2.3 | Adsorbcijas patronas diaMARS AC250
5. | 2.4 | Adsorbcijas patrona diaMARS IE250
5. | 2.5 | Maģistrāles AS-02
5. | 2.6 | Ieskaitot sildītāja maisu un adapteru (pagarinātāju) komplektu
5. | 3 | Komplekts vienlaicīgi savienojams ar ierīcēm MARS un Prismaflex
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 6.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
6.pozīcija Plastikāta adata/perforators HD maģistrāļu uzpildei
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm un Medikamentiem derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
6. |  | Plastikāta adata/perforators HD maģistrāļu uzpildei | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
6. | 1 | Adatas garums vismaz 30 mm |  |  | gabals | 26000
[6 empty] | KOPĒJĀ CENA par 6.pozīciju bez PVN,EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
6. | 2 | Luera tipa, ar uzskrūvējamu vāciņu luera savienojuma pusē
6. | 3 | Paredzētas ekstrakorporālo asiņu attīrīšanas ierīču uzpildīšanai, procedūru beigšanai un asiņu atdošanai
6. | 4 | Savienojamas ar intermitējošās un nepārtrauktās nieru un aknu aizstājterapijas iekārtu maģistrālēm
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 7.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
7.pozīcija Citokīnu adsorbcijas kapsulas komplekts
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm un Medikamentiem derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
7. |  | Citokīnu adsorbcijas kapsulas komplekts | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7. | 1 | Citokīnu adsorbcijas kapsulas komplekts |  |  | kompl. | 300
[6 empty] | KOPĒJĀ CENA par 7.pozīciju bez PVN,EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | 2 | Filtri ekstrakorporālai citokīnu absorbcijai
7. | 3 | Uzpildes tilpums līdz 180ml, asins plūsma 150ml/min – 500ml/min ar darbības ilgumu vismaz 24 st.
7. | 4 | Komplektā iekļauti piederumi savienošanai ar ierīci MultiFiltrate un ekstrakorporālās membrānoksigenizācijas (ECMO) ierīci
7. | 5 | Ierīču ražotāju apliecinājums par interfeisa saderību ar komplektu
7. | 6 | EC marķējums
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.

## 8.
_.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču piegāde
8.pozīcija Dubultās filtrācijas plazmaferēzes (DFPP) iekārtas maģistrāļu komplekts ar frakcionēšanas un plazmas filtriem.
Vispārīgās prasības: | [6 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu ;
2) |  | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm un Medikamentiem derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
8. |  | Dubultās filtrācijas plazmaferēzes (DFPP) iekārtas maģistrāļu komplekts ar frakcionēšanas un plazmas filtriem. | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums**: | Viena vienība | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
8. | 1 | DFPP maģistrāļu komplekts ar plazmas sildīšanas maisu dubultās filtrācijas plazmaferēzei ar mazo 2.0 m2 plazmas frakcionētāju un 0.40 m2 plazmas filtru (Atsauces Nr. FRACTIOsmart Small 2.0 M90099, Plasmart 400 M03860 vai analogs). |  |  | komplekts | 400
8. | 2 | DFPP maģistrāļu komplekts ar plazmas sildīšanas maisu dubultās filtrācijas plazmaferēzei ar mazo 2.0 m2 plazmas frakcionētāju un 0.60 m2 plazmas filtru ar iekšējo šķiedru tilpumu 40.5 ml (Atsauces Nr. FRACTIOsmart Small 2.0 M90099, Plasmart 600 M03861 vai analogs). |  |  | komplekts | 70
8. | 3 | DFPP maģistrāļu komplekts ar plazmas sildīšanas maisu dubultās filtrācijas plazmaferēzei ar vidējo 2.0 m2 plazmas frakcionētāju un 0.40 m2 plazmas filtru ar iekšējo šķiedru tilpumu 30.5 ml (Atsauces Nr. FRACTIOsmart Medium 2.0 M90100, Plasmart 400 M03860 vai analogs). |  |  | komplekts | 140
8. | 4 | DFPP maģistrāļu komplekts ar plazmas sildīšanas maisu dubultās filtrācijas plazmaferēzei ar vidējo 2.0 m2 plazmas frakcionētāju un 0.60 m2 plazmas filtru ar iekšējo šķiedru tilpumu 40.5 ml (Atsauces Nr. FRACTIOsmart Medium 2.0 M90100, Plasmart 600 M03861 vai analogs). |  |  | komplekts | 70
[6 empty] | KOPĒJĀ CENA par 8.pozīciju bez PVN,EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
8. | 1 | DFPP Maģistrāļu komplekts ar plazmas sildīšanas maisu dubultās filtrācijas plazmaferēzei ar mazo 2.0 m2 plazmas frakcionētāju un 0.40 m2 plazmas filtru
8. | 1.1 | Mazais 2.0 m2 plazmas frakcionētājs
8. | 1.1.1 | Šķiedru materiāls: poliētersulfons (PES)
8. | 1.1.2 | Filtrācijas laukums: 2.0 m2
8. | 1.1.3 | Pamata asiņu tilpums: 110 ml
8. | 1.1.4 | Maksimālais plazmas plūsmas ātrums: 117 ml/min
8. | 1.1.5 | Maksimālais transmembrānu spiediens: 500 mmHg
8. | 1.1.6 | Filtra iekšējā korpusa diametrs: 44 mm
8. | 1.1.7 | Šķiedru iekšējais diametrs: 210±10 µm
8. | 1.1.8 | Šķiedru ārējais diametrs: 290±20 µm
8. | 1.1.9 | Šķiedru sienu biezums: 40±5 µm
8. | 1.1.10 | Šķiedru garums: 260 mm
8. | 1.1.11 | Šķiedru skaits: 12100±100
8. | 1.1.12 | Kārtridža materiāls: polikarbonāts
8. | 1.1.13 | Sijāšanas koeficients: BSA (67 kDa) - 0,500; TP - 0,400; IgG (160 kDa) - 0,250; HDL - 0,100; LDL - 0,000; IgM (940 kDa) - 0,000
8. | 1.2 | Plazmas filtrs 0.40 m2
8. | 1.2.1 | Šķiedru materiāls: poliētersulfons (PES)
8. | 1.2.2 | Membrānas laukums 0.40 m2
8. | 1.2.3 | Šķiedru iekšējais diametrs: 300 µm
8. | 1.2.4 | Šķiedru ārējais diametrs: 470 µm
8. | 1.2.5 | Šķiedru sienu biezums: 85 µm
8. | 1.2.6 | Šķiedru garums: 140 mm
8. | 1.2.7 | Filtra iekšējā korpusa diametrs: 38 mm
8. | 1.2.8 | Šķiedru tilpums: 30.5 ml
8. | 1.2.9 | Porta tilpums: 5.6 ml
8. | 1.2.10 | Pamata asiņu tilpums: 36.1 ml
8. | 1.2.11 | Maximālais asiņu plūsmas ātrums: 160 ml/min
8. | 1.2.12 | Plazmas plūsma: 10-30% no asiņu plūsmas
8. | 1.2.13 | Kārtridža materiāls: polikarbonāts
8. | 1.2.14 | Asiņu kārtridžu savienotāji: Twist Lock
8. | 1.2.15 | Filtrāta kārtridžu savienotāji: Female luer lock
8. | 1.2.16 | Sterilizācijas veids: sterilizēts beta staros
8. | 2 | DFPP Maģistrāļu komplekts ar plazmas sildīšanas maisu ubultās filtrācijas plazmaferēzei ar mazo 2.0 m2 plazmas frakcionētāju un 0.60 m2 plazmas filtru ar iekšējo šķiedru tilpumu 40.5 ml
8. | 2.1 | Mazais 2.0 m2 plazmas frakcionētājs
8. | 2.1.1 | Šķiedru materiāls: poliētersulfons (PES)
8. | 2.1.2 | Filtrācijas laukums: 2.0 m2
8. | 2.1.3 | Pamata asiņu tilpums: 110 ml
8. | 2.1.4 | Maksimālais plazmas plūsmas ātrums: 117 ml/min
8. | 2.1.5 | Maksimālais transmembrānu spiediens: 500 mmHg
8. | 2.1.6 | Filtra iekšējā korpusa diametrs: 44 mm
8. | 2.1.7 | Šķiedru iekšējais diametrs: 210±10 µm
8. | 2.1.8 | Šķiedru ārējais diametrs: 290±20 µm
8. | 2.1.9 | Šķiedru sienu biezums: 40±5 µm
8. | 2.1.10 | Šķiedru garums: 260 mm
8. | 2.1.11 | Šķiedru skaits: 12100±100
8. | 2.1.12 | Kārtridža materiāls: polikarbonāts
8. | 2.1.13 | Sijāšanas koeficients: BSA (67 kDa) - 0,500; TP - 0,400; IgG (160 kDa) - 0,250; HDL - 0,100; LDL - 0,000; IgM (940 kDa) - 0,000
8. | 2.2 | Plazmas filtrs 0.60 m2
8. | 2.2.1 | Šķiedru materiāls: poliētersulfons (PES)
8. | 2.2.2 | Membrānas laukums 0.60 m2
8. | 2.2.3 | Šķiedru iekšējais diametrs: 300 µm
8. | 2.2.4 | Šķiedru ārējais diametrs: 470 µm
8. | 2.2.5 | Šķiedru sienu biezums: 85 µm
8. | 2.2.6 | Šķiedru garums: 225 mm
8. | 2.2.7 | Filtra iekšējā korpusa diametrs: 38 mm
8. | 2.2.8 | Šķiedru tilpums: 48.5 ml
8. | 2.2.9 | Porta tilpums: 5.6 ml
8. | 2.2.10 | Pamata asiņu tilpums: 54.1 ml
8. | 2.2.11 | Maximālais asiņu plūsmas ātrums: 240 ml/min
8. | 2.2.12 | Plazmas plūsma: 10-30% no asiņu plūsmas
8. | 2.2.13 | Kārtridža materiāls: polikarbonāts
8. | 2.2.14 | Asiņu kārtridžu savienotāji: Twist Lock
8. | 2.2.15 | Filtrāta kārtridžu savienotāji: Female luer lock
8. | 2.2.16 | Sterilizācijas veids: sterilizēts beta staros
8. | 3 | DFPP Maģistrāļu komplekts ar plazmas sildīšanas maisu dubultās filtrācijas plazmaferēzei ar vidējo 2.0 m2 plazmas frakcionētāju un 0.40 m2 plazmas filtru ar iekšējo šķiedru tilpumu 30.5 ml
8. | 3.1 | Vidējais 2.0 m2 plazmas frakcionētājs
8. | 3.1.1 | Šķiedru materiāls: poliētersulfons (PES)
8. | 3.1.2 | Filtrācijas laukums: 2.0 m2
8. | 3.1.3 | Pamata asiņu tilpums: 110 ml
8. | 3.1.4 | Maksimālais plazmas plūsmas ātrums: 117 ml/min
8. | 3.1.5 | Maksimālais transmembrānu spiediens: 500 mmHg
8. | 3.1.6 | Filtra iekšējā korpusa diametrs: 44 mm
8. | 3.1.7 | Šķiedru iekšējais diametrs: 210±10 µm
8. | 3.1.8 | Šķiedru ārējais diametrs: 290±20 µm
8. | 3.1.9 | Šķiedru sienu biezums: 40±5 µm
8. | 3.1.10 | Šķiedru garums: 260 mm
8. | 3.1.11 | Šķiedru skaits: 12100±100
8. | 3.1.12 | Kārtridža materiāls: polikarbonāts
8. | 3.1.13 | Sijāšanas koeficients: BSA (67 kDa) - 0,650; TP - 0,600; IgG (160 kDa) - 0,350; HDL - 0,170; LDL - 0,074; IgM (940 kDa) - 0,000
8. | 3.2 | Plazmas filtrs 0.40 m2
8. | 3.2.1 | Šķiedru materiāls: poliētersulfons (PES)
8. | 3.2.2 | Membrānas laukums 0.40 m2
8. | 3.2.3 | Šķiedru iekšējais diametrs: 300 µm
8. | 3.2.4 | Šķiedru ārējais diametrs: 470 µm
8. | 3.2.5 | Šķiedru sienu biezums: 85 µm
8. | 3.2.6 | Šķiedru garums: 140 mm
8. | 3.2.7 | Filtra iekšējā korpusa diametrs: 38 mm
8. | 3.2.8 | Šķiedru tilpums: 30.5 ml
8. | 3.2.9 | Porta tilpums: 5.6 ml
8. | 3.2.10 | Pamata asiņu tilpums: 36.1 ml
8. | 3.2.11 | Maximālais asiņu plūsmas ātrums: 160 ml/min
8. | 3.2.12 | Plazmas plūsma: 10-30% no asiņu plūsmas
8. | 3.2.13 | Kārtridža materiāls: polikarbonāts
8. | 3.2.14 | Asiņu kārtridžu savienotāji: Twist Lock
8. | 3.2.15 | Filtrāta kārtridžu savienotāji: Female luer lock
8. | 3.2.16 | Sterilizācijas veids: sterilizēts beta staros
8. | 4 | DFPP Maģistrāļu komplekts ar plazmas sildīšanas maisu dubultās filtrācijas plazmaferēzei ar vidējo 2.0 m2 plazmas frakcionētāju un 0.60 m2 plazmas filtru ar iekšējo šķiedru tilpumu 40.5 m
8. | 4.1 | Vidējais 2.0 m2 plazmas frakcionētājs
8. | 4.1.1 | Šķiedru materiāls: poliētersulfons (PES)
8. | 4.1.2 | Filtrācijas laukums: 2.0 m2
8. | 4.1.3 | Pamata asiņu tilpums: 110 ml
8. | 4.1.4 | Maksimālais plazmas plūsmas ātrums: 117 ml/min
8. | 4.1.5 | Maksimālais transmembrānu spiediens: 500 mmHg
8. | 4.1.6 | Filtra iekšējā korpusa diametrs: 44 mm
8. | 4.1.7 | Šķiedru iekšējais diametrs: 210±10 µm
8. | 4.1.8 | Šķiedru ārējais diametrs: 290±20 µm
8. | 4.1.9 | Šķiedru sienu biezums: 40±5 µm
8. | 4.1.10 | Šķiedru garums: 260 mm
8. | 4.1.11 | Šķiedru skaits: 12100±100
8. | 4.1.12 | Kārtridža materiāls: polikarbonāts
8. | 4.1.13 | Sijāšanas koeficients: BSA (67 kDa) - 0,650; TP - 0,600; IgG (160 kDa) - 0,350; HDL - 0,170; LDL - 0,074; IgM (940 kDa) - 0,000
8. | 4.2 | Plazmas filtrs 0.60 m2
8. | 4.2.1 | Šķiedru materiāls: poliētersulfons (PES)
8. | 4.2.2 | Membrānas laukums 0.60 m2
8. | 4.2.3 | Šķiedru iekšējais diametrs: 300 µm
8. | 4.2.4 | Šķiedru ārējais diametrs: 470 µm
8. | 4.2.5 | Šķiedru sienu biezums: 85 µm
8. | 4.2.6 | Šķiedru garums: 225 mm
8. | 4.2.7 | Filtra iekšējā korpusa diametrs: 38 mm
8. | 4.2.8 | Šķiedru tilpums: 48.5 ml
8. | 4.2.9 | Porta tilpums: 5.6 ml
8. | 4.2.10 | Pamata asiņu tilpums: 54.1 ml
8. | 4.2.11 | Maximālais asiņu plūsmas ātrums: 240 ml/min
8. | 4.2.12 | Plazmas plūsma: 10-30% no asiņu plūsmas
8. | 4.2.13 | Kārtridža materiāls: polikarbonāts
8. | 4.2.14 | Asiņu kārtridžu savienotāji: Twist Lock
8. | 4.2.15 | Filtrāta kārtridžu savienotāji: Female luer lock
8. | 4.2.16 | Sterilizācijas veids: sterilizēts beta staros
8. | 5 | Līguma darbības laikā AFERsmart Plus jānodrošina bezatlīdzības patapinājumā
Note on A5: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on H5: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.