Tukuma slimnīca

(reģ. 40103233177)

Apspriede

„ Bioķīmijas, Imūnķīmijas, Hematoloģijas un Koaguloģijas  analizatoru lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīnisko ierīču tehniskā apkope lietošanas periodā”

identifikācijas Nr. TS 2023/7

ZIŅOJUMS

Tukums, 08.01.2024. plkst. 08:20

Pasūtītāja nosaukums:

Tukuma slimnīca

Pasūtītāja adrese:

Tukuma, Tukums, Raudas 8 (LATVIJA), LV-3100

Iepirkuma identifikācijas numurs:

TS 2023/7

Iepirkuma procedūras veids:

Apspriede

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Bioķīmijas, Imūnķīmijas, Hematoloģijas un Koaguloģijas analizatoru lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīnisko ierīču tehniskā apkope lietošanas periodā.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:

04.12.2023

| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz SIA „Tukuma slimnīca” valdes locekles Dz. Rabkevičas 2023. gada 24.aprīļa rīkojumu Nr. 22, sastāvs: |  |
| Komisijas vadītājs | Igors Punculis |
| Komisijas loceklis | Velita Vītoliņa-Vītola |
| Komisijas loceklis | Solvita Korna-Rēķe |
| Komisijas loceklis | Artis Jaunkļaviņš |
| Sekretārs | Aija Neimane |
| Pieaicinātie | Evita Ezera |

Iesniegšanas termiņi:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.12.2023. plkst. 17:00

| Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši komentārus: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pretendenta nosaukums |  |  |
|  | "Medilink" SIA |  |  |
|  | “J.I.M.” SIA |  |  |

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:

Nav

Darba kārtība:

Iepirkuma komisija izskata ieinteresēto piegādātāju jautājumus/komentārus (pielikumā). Pieaicinātie atbild uz komisijas locekļu jautājumiem.

Lēmums:

komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj (četras balsis-PAR, neviena- PRET, neviena- ATTURAS) apstiprināt iepirkuma nolikumu precizēto redakciju (pielikumā).

| Sanāksmes beigu laiks: | 09:20 |
| --- | --- |

| Komisijas vadītājs | Igors Punculis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |
| Komisijas loceklis | Solvita Korna-Rēķe |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |
| Komisijas loceklis | Velita Vītoliņa-Vītola |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |
| Komisijas loceklis | Artis Jaunkļaviņš |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |
| Pieaicinātie | Evita Ezera |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |
| Sekretārs | Aija Neimane |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |

I daļa- Bioķīmijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz tehnisko datu lapu jeb informatīvo materiālu (jānorāda konkrēta lapaspuse ar atsauci uz parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs |  |  |
|  | Preces modelis, kods |  |  |
|  | Ražošanas gads |  |  |
|  | Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |  |
|  | Ražotājvalsts |  |  |
|  | CE sertifikāta Nr. |  |  |
|  | Atbilstības deklarācijas EK Nr. |  |  |
|  | Analizatoram ir 24 mēnešu apkopes un remonta darbu nodrošinājums. |  |  |
|  | Iespēja veikt fotometriskos, elektrolītu un imūnķīmijas testus. Caurlaidība ne mazāk kā 500 testi stundā. | Ņemot vērā bioķīmijas daļas (1. daļas) finanšu piedāvājumu – laboratorija veic 306 380 testus 24 mēnešos, kas sanāk 306’380 : 24 = 12’766 testi mēnesī un 12’766 : 30 dienas = 426 testi diennaktī. Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai tiešām slimnīcas laboratorijai ir nepieciešams tik liels tehniskajā prasībā minētais testu caurlaidības daudzums stundā, ja laboratorija diennaktī, pēc iepriekšminētā finanšu piedāvājuma, neveic noteikto testu apjomu. Šis testu apjoms ir attiecināms uz pārāk lielu piedāvājamo analizatoru, kas tikai palielina kopējās slimnīcas laboratorijas izmaksas uz testa cenu, ūdens patēriņu un] elektroenerģijas patēriņu. Lai samazinātu iepriekšminētās izmaksas, lūdzam pārskatīt un objektīvi izvērtēt tehnisko prasību Noteiktais testu apjoms nav attiecināms uz pārāk lielu analizatoru. Analizatora caurlaidība ir nepieciešama, lai analizējamo testu rezultātu iegūtu ātrākā laikā, kas ir ļoti svarīgi pacientu diagnozes noteikšanā. Analizatora testu caurlaidība nepalielina laboratorijas izmaksas. Prasību nemainām |  |
|  | Testējamo paraugu veidi: serums, plazma, likvors, urīns, pilnasinis. |  |  |
|  | Integrēts jonu selektīvai bloks. Iespēja aktivizēt un deaktivizēt pēc vajadzības. Bez-apkopes sensori (Na+, K+ un-Cl-). | Tā kā sensori/elektrodi tiek izmantoti bioķīmisko analīžu veikšanā, uz to virsmas var nogulsnēties paraugu olbaltumvielas un lipīdi, tādējādi ietekmēt mērījumu rezultātu precizitāti. Šī iemesla dēļ daudzi ražotāji iesaka veikt elektrodu virsmu apkopšanu dienas beigās, pirms analizatora izslēgšanas vai vismaz pēc noteiktu testu skaita, izmantojot jonu bloka tīrītāju šķīdumus. Tas ne tikai uzlabot elektrodu mērījumu rezultātus, bet arī saglabātu laboratorijas testu precizitāti un ticamību. Lūdzu mainīt tehniskās specifikācijas prasību, attiecīgi uzlabojot laboratorijas testu kvalitātes standartus Bez apkopes sensori, samazina apkopes procedūras personālam, ka arī neprasa papildus mazgājamos šķīdumus. un mērījumu rezultāti ir precīzi un ticami, Laboratorija strādā 24/7 d/n režīmā un analizatori netiek izslēgti. Prasību nemainām |  |
|  | Metožu (reaģentu skaits) analizatorā ne mazāk kā 40. Vienas metodes reaģenti apvienoti vienā kasetē, gatavi lietošanai, neprasa operatora iepriekšēju sagatavošanu. Individuālas reaģentu pozīcijas. Reaģentu dzesēšana. Nepārtraukta reaģentu ievietošana analizatorā un izņemšana no analizatora nepārtraucot darbību. Reaģentu stabilitāte analizatorā ne mazāk kā 1 mēnesis. Metožu (reaģentu skaits) analizatorā ne mazāk kā 40. Gatavi lietošanai, neprasa operatora iepriekšēju sagatavošanu. Individuālas reaģentu pozīcijas. Reaģentu dzesēšana. Nepārtraukta reaģentu ievietošana analizatorā un izņemšana no analizatora nepārtraucot darbību. Reaģentu stabilitāte analizatorā ne mazāk kā 1 mēnesis | Vienas metodes reaģentu esamība vienā kasetē vai to esamība divās atsevišķās kasetēs neietekmē testa kvalitāti un precizitāti. Lūdzam šo prasību pārskatīt un izņemot no tehniskās specifikācijas. Izņemam- vienas metodes reaģenti apvienoti vienā kastē Lūdzam šo prasību mainīt, ņemot vērā, ka reaģentu ražotājiem nav pieņemta noteikta prasība/regula par ražoto reaģentu minimālu vai maksimālo stabilitātes laiku uz analizatora. Šī tehniskās specifikācijas prasība ierobežo tirgus dalībnieku godīgu konkurētspēju, kā arī neietekmē paraugu testēšanas kvalitāti, precizitāti vai pašu reaģentu kvalitāti. Testiem, kuru pieprasījums ir neliels, ļoti svarīgi ir reaģentu stabilitātes laiks ne mazāks kā 1 mēnesis, jo nav zaudējumi un testi tiek izlietoti. Prasību nemainām |  |
|  | Vienlaicīgi ievietojamo paraugu skaits analizatorā ne mazāk kā 60. Paraugi izvietoti segmentos. Nepārtraukta paraugu padeve nepārtraucot analizatora darbību. Iespēja kombinēt dažādu paraugu stobriņu un maza paraugu daudzuma trauciņu veidus. Vienlaicīgi ievietojamo paraugu skaits analizatorā ne mazāk kā 60. Nepārtraukta paraugu padeve nepārtraucot analizatora darbību. Iespēja kombinēt dažādu paraugu stobriņu un maza paraugu daudzuma trauciņu veidus. | Prasība par paraugu izvietojamību analizatorā segmentos nemaina parauga testēšanas būtību, ātrumu vai kvalitāti. Lūdzam izskatīt un izņemot šo prasību, neierobežojot tirgus dalībnieku konkurētspēju. Izņemam- paraugi izvietoti segmentos Prasību nemainām |  |
|  | Samazināta parauga daudzuma režīms pediatriskajiem pacientiem. Minimālais paraugu daudzums pediatriskajiem pacientiem ne vairāk kā 30 uL. | Vai 30 uL ir minimālais parauga daudzums pacientu paraugiem vai pieļaujamais minimālais daudzums ir līdz 30 uL? Lūdzam norādīt šīs prasības vietā minimālo vēlamo parauga daudzumu pacientiem kopumā, sakarā ar to, ka bioķīmijas analizatoru adatām ir iespējama paņemt ļoti minimālu parauga daudzumu, kas neattiecas tikai uz pediatriskajiem pacientiem. Lūdzam izskatīt šo tehniskās specifikācijas punktu un to mainīt. Būtiski ir pediatriskie un gados vecāku cilvēku paraugi, kuru tilpums ir ierobežojošs faktors. Ne vairāk kā 30µl Prasību nemainām |  |
|  | Cito paraugu prioritātes funkcija. |  |  |
|  | Paraugu aspirācijai un reaģentu pipetēšanai tiek izmantotas 2 neatkarīgas adatas. |  |  |
|  | Vismaz 2 iebūvēti svītrkodu lasītāji neatkarīgai paraugu un reaģentu informācijas nolasīšanai. |  |  |
|  | Ūdens patēriņš pie maksimālā noslogojuma ne lielāks par 5 L/h. | Lūdzam sniegt skaidrojumu par tehniskās specifikācijas prasībās minēto ūdens patēriņu. Balstoties uz to, ka visiem jaunākās paaudzes bioķīmijas analizatoriem pie slimnīcas aprakstītās tehniskās specifikācijas prasībām un uzrādīto plānoto testa daudzumu 1 (viena) gada laikā, optimālais nepieciešamais destilētā ūdens patēriņš būtu līdz 20L/h, tad šī tehniskā prasība nav savstarpēji savienojama un ir nekorekta. Lūdzam izskatīt šo tehniskās specifikācijas prasību un veikt izmaiņas. Laboratorijā nav ieplānota jaunas ūdens sistēmas un ūdens filtru izbūve, kas papildus finansējumu. Esošā ūdens filtru sistēma nav paredzēta tik milzīgam ūdens patēriņam. Prasība ir nemainīga |  |
|  | Kvalitatīva HIL parametru pārbaudes iespēja. |  |  |
|  | Automātiska šķidruma līmeņa, recekļa, viendabīguma un maza parauga daudzuma noteikšana, lai izslēgtu nederīgus rezultātus. |  |  |
|  | Vienreiz lietojamas reakcijas kivetes automātiski tiek pagatavotas un utilizētas analizatorā tādējādi novēršot bioloģiskās bīstamības risku. Automātiska kivešu kvalitātes pārbaude. Kivešu skaits analizatorā ne mazāk kā 10 000 testiem. | Lūdzam mainīt punktu un dot iespēju slimnīcas laboratorijai piedāvāt alternatīvas iespējas - bioķīmijas analizatorus. Tas ne tikai būtiski samazinātu slimnīcas laboratorijas bioloģisko atkritumu veidošanu un ietaupītu līdzekļus uz vienreizlietojamo reakciju kivešu nepārtrauktu iegādi, bet papildus arī samazinātu bioloģiskās bīstamības risku. Izmantojamās vienreizlietojamās aizvalcētās kivetes ir bioloģiski drošas un nerada bīstamības riskus. Prasību nemainām |  |
|  | Automātiska testu atkārtošana, atšķaidījumu un saistīto testu veikšana no oriģinālā parauga. |  |  |
|  | Kalibrācijas biežums (kalibrācijas stabilitāte vienas reaģentu sērijas ietvaros) ne mazāk kā 1 mēnesis; GLU, CREA, ALT, AST testiem – ne mazāk kā 3 mēneši. Kalibrāciju iespējams veikt nepārtraucot analizatora darbību. | Lūdzam papildināt punktu par iespēju piedāvāt slimnīcas laboratorijai alternatīvu risinājumu - iespēju arī katram testam iestatīt savu vēlamo kalibrācijas biežumu, balstoties uz slimnīcas laboratorijas vēlmēm un prasībām. Mazāk pieprasītiem testiem kalibrācijas stabilitātes laiks ne mazāk kā 1 mēnesi ir ļoti būtisks, jo nav tik bieži jākalibrē testi. Tas samazina papildus personāla darbības, kas nepieciešamas kalibrācijai un samazina izmaksas kalibratora iegādei. Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī ir kvalificēta darba spēka trūkums un laboratorijai ir jānodrošina kvalificēts darbaspēks 24/7 un pēc iespējas mazāka manuālā iesaiste. Prasību nemainām. |  |
|  | Iebūvēta iekšējās kvalitātes kontroles programma. |  |  |
|  | Analizators aprīkots ar skārienjutīgu ekrānu, UPS ierīci, drukas iekārtu. |  |  |
|  | Vadības programma nodrošina brīdinājumus uz ekrāna par paraugiem, nepieciešamajiem papildus materiāliem, kvalitātes kontroles un kalibrāciju mērījumiem. Pēc nepieciešamības iespēja aktivizēt audio brīdinājuma signālu. |  |  |
|  | Analizators savietojams ar laboratorijā esošo Laboratorijas programmu DiaLab, ko piegādātājs nodrošina bez maksas. |  |  |

II. daļa- Imūnķīmijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz tehnisko datu lapu jeb informatīvo materiālu (jānorāda konkrēta lapaspuse ar atsauci uz parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs |  |  |
|  | Preces modelis, kods |  |  |
|  | Ražošanas gads |  |  |
|  | Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |  |
|  | Ražotājvalsts |  |  |
|  | CE sertifikāta Nr. |  |  |
|  | Atbilstības deklarācijas EK Nr. |  |  |
|  | Analizatoram ir 24 mēnešu apkopes un remonta darbu nodrošinājums. |  |  |
|  | Analizatora caurlaidība līdz 200 testi/h. | Ņemot vērā imūnķīmijas daļas (2. daļas) finanšu piedāvājumu – laboratorija veic 81 000 testus 24 mēnešos, kas sanāk 81 000 : 24 = 3375 testi mēnesī un 3375 : 30 dienas = 113 testi diennaktī. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kamdēļ slimnīcas laboratorijai ir nepieciešams tik liels tehniskajā prasībā minētais testu caurlaidības daudzums stundā, ja laboratorija diennaktī, pēc iepriekšminētā finanšu piedāvājuma, neveic noteikto testu apjomu. Šis testu apjoms ir attiecināms uz pārāk lielu piedāvājamo analizatoru, kas tikai palielina kopējās slimnīcas laboratorijas izmaksas gan uz testa cenu, gan uz ūdens patēriņu, kā arī elektroenerģijas patēriņu. Lai samazinātu iepriekšminētās izmaksas, lūdzam pārskatīt un objektīvi izvērtēt šo tehnisko prasību. Slimnīcas laboratorijai ir nepieciešama norādītā testu caurlaidība, jo pīķa stundās no rīta ir jānodrošina izmeklēšanas testu rezultāti pacientiem un ārstiem pēc iespējas ātrāk. Analizatora caurlaidība līdz 200 testi/h nerada papildus izmaksas testiem un ūdens, un elektrības patēriņu. Prasību nemainām |  |
|  | Analizatoram nepieciešamā platība nepārsniedz 3,0 m x 1,2 m. |  |  |
|  | Skārienjūtīgs monitors. |  |  |
|  | Iespēja noteikt vismaz 75 dažādas testus (vairogdziedzera hormonus, dzimumhormonus, vēža marķierus, kardiomarķierus, hepatītus A, B, C, HIV Ag/Ab kombinēto testu, metaboliskos parametrus, iedzimtās infekcijas, sifilis, transplantācijā pielietotos imunosupresantus). | Pēc imūnķīmijas daļas finanšu piedāvājuma, slimnīcas laboratorija plāno veikt 23 dažādus testus. Lūdzam sniegt skaidrojumu nepieciešamībai noteikt vismaz 75 dažādus testus. Lūdzam objektīvi izvērtēt šīs prasības iekļaušanu tehniskajā specifikācijā. Iespēja noteikt vismaz 75 dažādus testus tiek pamatota uz potenciālu nākotnē, lai pēc iespējamības pievienotu jaunus testus. Kā tendence pēdējos gados ir jaunu testu iekļaušana NVD apmaksājamo testu sarakstā un jaunu laboratorijas testu marķieru izmantošana diagnostikā, uz ko tiek balstīta diagnoze. Prasību nemainām |  |
|  | Iespēja pievienot jaunus testus pēc vajadzības. |  |  |
|  | Iespēja integrēt imūnķīmijas moduli vienā analizatorā ar bioķīmijas moduli, vispirms veicot bioķīmiskās analīzes (3-6 min), saglabājot < 0,1 ppm pārnesi. Integrēto moduli pievieno kā vienu vienību DiaLab laboratorijas programmai. | Balstoties uz bioķīmijas un imūnķīmijas daļu finanšu piedāvājumiem un reālo veicamo testu skaitu 24 mēnešos, šī tehniskā prasība ir neobjektīva. Vadoties pēc testu apjoma, laboratorijai nav nepieciešamība pēc tik lieliem analizatoriem, kuri veidotu integrētu modulāru sistēmu. Tas ietaupītu/samazinātu slimnīcas laboratorijas kopējos izdevumus, iegādājoties neatbilstoši lielus analizatorus, samazinātu kopējās testa izmaksas, ūdens patēriņu, elektroenerģijas patēriņu un samazinātu analizatoriem nepieciešamo telpas platību. Nepieciešams, jo ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī ir kvalificēta darbaspēka trūkums,. Laboratorijai ir jānodrošina kvalificēts darba spēks 24/7 un integrēta moduļa pievienošana atvieglos laboratorijas darba spēka izmaksas un manuālu iesaisti. Šobrīd tirgū esošie analizatori ir ar salīdzinoši mazāku ūdens un elektrības patēriņu, kā arī mazu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Prasību nemainām |  |
|  | Integrēts svītrkoda lāzers. |  |  |
|  | Integrēts līmeņa detekcijas sensors, kas kombinācijā ar izmantoto spiediena izmaiņu tehnoloģiju veic recekļu un gaisa burbuļu identifikāciju, nodrošinot precīzu parauga pipetēšanu. |  |  |
|  | Dažāda izmēra primāro stobru un sekundāro stobru izmantošanas iespējas. |  |  |
|  | Ne mazāk kā 25 dažādu reaģentu pozīcijas ar saldētavu. | Lūdzam veikt tehniskās specifikācijas prasībā izmaiņas, sakarā ar to, ka reaģentu uzlabāšanai analizatorā nav nepieciešama saldētava, bet reaģentu dzesēšanas pozīcijas. Pārrakstīšanās kļūda- ne mazāk kā 25 dažādu reaģentu pozīcijas ar reaģentu dzesēšanu |  |
|  | Stobru statīvi 5 x 5 =25 stobru ielādei. | Balstoties uz slimnīcas laboratorijas pieprasītā analizatora testu caurlaidības lielumu, lūdzam veikt izmaiņas šajā tehniskās specifikācijas prasībā. Pie slimnīcas laboratorijas vēlamā analizatora izmēra, stobru statīvu skaits ir iespējams arī lielāks. Ne vairāk kā 5x5 =25 stobri ielādei. Ērti, droši personāla lietošanai, stobru statīvos ar mazu varbūtību apgāzties. Prasību nemainām |  |
|  | Izmantojamais paraugu materiāls – serums, plazma vai cits ķermeņa šķidrums. |  |  |
|  | 125 vai 250 paraugu stobru ielādes iespēja. Vismaz 125 vai 250 paraugu stobru ielādes iespēja | Pie slimnīcas laboratorijas vēlamās testu caurlaidības stundā un tam atbilstošā izmēra analizatora, paraugu stobru ielādes iespēja vienā reizē ir iespējama arī lielāka. Lūdzam šo punktu izskatīt un mainīt šis prasības definējumu, lai neierobežotu iespēju slimnīcas laboratorijai piedāvāt arī savādākus risinājumus. Vismaz 125 vai 250 |  |
|  | Pipetējamais paraugu tilpums 2 – 200 µl. Būtiski ir pediatriskie un gados vecāku cilvēku paraugi, kur paraugu tilpums ir ierobežojošs faktors. Pipetējamais reaģentu tilpums 5 – 90 µl. Prasītais reaģentu tilpums ir norādīts kā vairumam no tirgū esošajiem analizatoriem. Laboratorijas telpās nav vietas daudzajiem ledusskapjiem, kur uzglabāt lielus reaģentu iepakojumus | Lūdzam veikt izmaiņas šajā punktā, jo katram ražotāja analizatoram ir savs noteiktais minimālais un maksimālais pipetējamais paraugu un reaģentu tilpums. Katram reaģentam metodes aprakstā ir savi nepieciešami parauga un reaģentu daudzumi, lai tests tiktu veikts precīzi un interpretējami. |  |
|  | Izmantotas Hemiluminiscences metodes, kas atļauj veidot elastīgus analīžu protokolus ar palielinātiem linearitātes rādītājiem. Analīžu protokoli sastāv no 2 vai 1 soļa etapa. |  |  |
|  | Ne mazāk kā 35 cito analīžu pozīcijas. Laiks līdz pirmajam rezultātam līdz 18 min. |  |  |
|  | Nepārtraukta analīžu ielāde, neapstādinot analizatora darbību. |  |  |
|  | Rutīnas testiem laiks līdz pirmajam rezultātam ne vairāk kā 29 min. |  |  |
|  | Izmantojamie reaģenti ir 2-soļu testi (2-step assays), lai novērstu HDH (High dose Hook) efektu. |  |  |
|  | Reaģenti, kalibratori un kontroles ir gatavi lietošanai. |  |  |
|  | Reaģentu iespēja atrasties analizatorā ne mazāk kā 30 dienas. | Lūdzam šo prasību mainīt, ņemot vērā, ka reaģentu ražotājiem nav pieņemta noteikta prasība par ražoto reaģentu minimālu vai maksimālo stabilitātes laiku uz analizatora. Šī tehniskās specifikācijas prasība ierobežo tirgus dalībnieku godīgu konkurētspēju, kā arī neietekmē paraugu testēšanas kvalitāti, precizitāti vai pašu reaģentu kvalitāti. Reaģentu atrašanās analizatorā ne mazāk kā 30 dienas ir būtiska testiem, kuru pieprasījums ir neliels, jo nav zaudējumi un testi tiek izlietoti. Prasību nemainām |  |
|  | Maksimālais ielādēto testu skaits līdz 12 500 testiem (25 pozīcijas x 500 testi/pakā) | Sakarā ar to, ka dažādiem ražotājiem ir atšķirīgs testu skaits iepakojumā, kā arī pēc specifikācijas analizatorā var būt pieejamas arī vairāk reaģentu pozīcijas, lūdzam, šo prasību maiņīt. Šī tehniskā prasība ir konkurenci ierobežojoša. Prasību varam izņemt |  |
|  | Dažādi reaģentu iepakojumi (100 testi, 400 vai 500 testi un 2000 testi). | Lūdzam šo prasību mainīt, jo katram ražotājam atšķiras testu skaits iepakojumā/iepakojumos. Šī tehniskā prasība ir konkurenci ierobežojoša. Dažādu reaģentu iepakojumi ar atšķirīgu testu skaitu noteikti, lai būtu mazāk jāiesaista personāls un mazāk jāveic testu kalibrācijas. Prasību nemainām |  |
|  | TSH funkcionālā jūtība (20%CV): mazāka par 0,004 μIU/ml | Lūdzam šo prasību mainīt, jo katram ražotāja reaģentam TSH funkcionāla jūtība ir nedaudz atšķirīga. Šī tehniskā prasība ir konkurenci ierobežojoša. Būtiska ir TSH testa funkcionālā jūtība un prasības šim profilam. Ņemot vērā valstī esošo tendenci vairogdziedzera diagnostikā ir būtiska rezultātu kvalitāte, diagnozes uzstādīšana un kontrole dinamikā pacientiem. Prasību nemainām |  |
|  | ßhCG Linearitāte bez atšķaidīšanas līdz 14.000 μIU/ml Linearitāte ar atšķaidīšanu lielāka par 200.000 μIU/ml | Lūdzam šo prasību mainīt, jo katram ražotāja ßhCG reaģentam linearitāte bez atšķaidīšanas un ar atšķaidīšanu ir atšķirīga. Šī tehniskā prasība ir konkurenci ierobežojoša. Linearitāte bez atšķaidīšanas vismaz 14 000 μIU/ml. Mazāka linearitāte prasa papildus testa atšķaidīšanu, kas ir papildus testi, papildus personāla iesaiste. |  |
|  | PSA funkcionālā jūtība (20%CV): mazāka par 0,05 ng/ml | Lūdzam šo prasību mainīt, jo katram ražotāja PSA reaģentam funkcionāla jūtība ir nedaudz atšķirīga. Šī tehniskā prasība ir konkurenci ierobežojoša. Ņemot vērā valstī esošo tendenci vēža marķieru diagnostikā ir būtiska rezultātu kvalitāte, diagnozes uzstādīšana un kontrole dinamikā pacientiem. Prasību nemainām |  |
|  | HBsAg iespēja noteikt mutantus. Kvalitatīvs un kvantitatīvs tests. Pārnese <0,1 ppm. | Lūdzam šo prasību mainīt, jo katram ražotāja HBsAg reaģentam pārnese ir nedaudz atšķirīga. Šī tehniskā prasība ir konkurenci ierobežojoša. Pārnese ir noteikta, lai izslēgtu viltus pozitīvu rezultātu testam. Prasību nemainām. |  |
|  | Integrēta kvalitātes kontrole programma (Levey-Jennings un-Westgard). |  |  |
|  | Analizatorā jāsaglabājas līdz 35 000 QC rezultātu. | Ņemot vērā iespējamību datus saglabāt ne tikai analizatorā, bet arī arhivēt fiziskajos datu nesējos – cietajos diskos (CD, HDD, SSD, NAS) un mākoņkrātuvē, lūdzam šo tehnisko prasību pilnveidot vai mainīt. Šī tehniskā prasība ir konkurenci ierobežojoša. Ļoti būtiski ir saglabāt datus analizatorā ērtākai lietošanai un vieglākai piekļuvei. Arhivējot citos fiziskajos datu nesējos nav iespēja datus lejupielādēt analizatorā. |  |
|  | Rezultātu šķirošana pēc pacienta ID, pacienta vārda, parametra u.c. |  |  |
|  | Iespējama pacientu arhivēšana uz CD. | Attīstoties un pilnveidojoties informācijas uzglabāšanas metodēm, lūdzam pilnveidot tehniskās prasības punktu, to papildinot ar iespēju datus arhivēt fiziskajos datu nesējos – cietajos diskos (CD, HDD, SSD, NAS) un mākoņkrātuvē. Pacientu datu arhivēšana uz CD vai alternatīva uz piegādātāja rēķina |  |
|  | Metodes aprakstā jābūt norādītām iespējamām krosreakcijām. |  |  |
|  | RHS (Robotic Sample Handler) esamība, kas nodrošina paraugu sadalīšanu un līdz ar to dod iespēju veikt Cito analīzes bez aizkavēšanās, nodrošinot tūlītēju stobra paņemšanu analīzei. Paraugu manipulatora esamība, kas nodrošina paraugu sadalīšanu un dod iespēju veikt Cito analīzes bez aizkavēšanās, nodrošinot tūlītēju stobra paņemšanu analīzei | Lūdzam mainīt šo punktu, jo dažādiem ražotājiem šī funkcija ir definēta jeb nosaukta savādāk. |  |
|  | Stabilizators kopā ar analizatoru. | Lūdzam sniegt skaidrojumu tehniskajai prasībai. Vai stabilizators ir UPS ierīce? Stabilizators ir UPS ierīce |  |
|  | Analizatoram pieslēgta attālinātās novērošanas sistēma 24 stundas d/n. | Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāda veida sistēma tiek pieprasīta analizatora novērošanai. Programmatūra , kas tiek izmantota, lai sniegtu attālinātus ražotāja pakalpojumus , preventīvi ziņojot par problēmu rašanos, kā arī analizatora kļūdu novēršanu, sistēmas stāvokļa novērtēšanu bez servisa inženiera ierašanās klātienē. |  |
|  | Analizators savietojams ar laboratorijā esošo Laboratorijas programmu DiaLab, ko piegādātājs nodrošina bez maksas. |  |  |

III daļa- Koaguloģijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā.

IV daļa- Hematoloģijas analizatora lietošanas tiesību piešķiršana par atbilstošu reaģentu iegādi un medicīniskās ierīces tehniskā apkope lietošanas periodā.

| Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz tehnisko datu lapu jeb informatīvo materiālu (jānorāda konkrēta lapaspuse ar atsauci uz parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces ražotājs |  |  |
|  | Preces modelis, kods |  |  |
|  | Ražošanas gads | Lūdzam precizēt vai piedāvātai iekārtai jābūt jaunai, nelietotai vai lietotai. Ja var tikt piedāvāta lietota iekārta, lūdzu norādīt ražošanas gadu. Ne vecāku par 2018. gadu. |  |
|  | Gads, kad uzsākts ražot attiecīgais modelis |  |  |
|  | Ražotājvalsts |  |  |
|  | CE sertifikāta Nr. |  |  |
|  | Atbilstības deklarācijas EK Nr. |  |  |
|  | Analizatoram ir 24 mēnešu apkopes un remonta darbu nodrošinājums. |  |  |
|  | 5 daļu diferencējošs asins analizators ar automātisku retikulocītu, optisko trombocītu noteikšanu, Fluoriscento trombocītu noteikšanu un atsevišķu ķermeņu šķidrumu noteikšanas režīmu: 5 daļu diferencējošs asins analizators ar automātisku optisko trombocītu noteikšanu, Fluoriscento trombocītu noteikšanu un atsevišķu ķermeņu šķidrumu noteikšanas režīmu: | Ņemot vērā Finanšu piedāvājumā norādīto Retikulocītu plānoto skaitu 24 mēnešos un reaģentu stabilitāti pēc to atvēršanas, vēlamies norādīt, ka Retikulocītu skaita noteikšana ar analizatoru Pasūtītājam izmaksātu neadekvāti dārgi (68 testi 24 mēnešos=34 testi 12 mēnešos=2,8 testi mēnesī, pie fakta, ka reaģenti Retikulocītu noteikšanai derīgi ~90dienas un paredzēti daudz lielākam testu skaitam). Tāpat laboratorija līdz šim veic Retikulocītu analīzi izmantojot manuālo metodi, kas Pasūtītājam ir finansiāli izdevīgāks risinājums. Šī iemesla dēļ lūdzam izņemt Retikulocītu un optisko trombocītu parametrus no tehniskās specifikācijas vai Lai adekvāti noformētu piedāvājumu, Finanšu piedāvājumā iekļaut informāciju arī par paredzēto optisko trombocītu un fluoriscento trombocītu vai ekvivalenta plānoto analīžu skaitu. Vēlamies vērst uzmanību, ka Fluoriscentie trombocīti ir specifisks parametrs vienam ražotājam un līdz ar to ierobežo godīgu konkurenci, tāpēc ja tehniskajā specifikācijā Pasūtītājs norāda šo parametru lūdzam papildināt ar “vai ekvivalents” Tāpat, ņemot vērā, ka punkti par Retikulocītiem, Optiskajiem trombocītiem, Fluoriscentiem trombocītiem bija iekļauti tehniskās specifikācijas prasībās arī iepriekšējā konkursā, kur piedalījās tikai viens Pretendents, bet analizatoram laboratorijā šie testi netika uzstādīti, lūdzam izvērtēt šī Tehniskās specifikācijas punkta pamatotību, lai nodrošinātu godīgu konkurenci. Retikulocītus izņemam |  |
|  | Nosakāmie parametri- WBC, NRBC (%#), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT (%#), LYMPH (%#), MONO (%#), EO (%#), BASO (%#), IG (%#), RDW-SD, RDV-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET (%#), LFR, MFR, HFR, IRF, Ret-He, PLT-o, PLT-F, IPF% WBC-BF, RBC-BF, MN (%#), PMN (%#); | Šie parametri izriet no 1. punkta. Uz esošo brīdi laboratorija neizmanto šos parametrus, lai gan tie jau tika izsludināti iepriekšējā konkursā. Šādi izslēdzot godīgas konkurences principu un šie parametri tā arī netika uzstādīti. Lūgums izmainīt šo punktu atbilstoši laboratorijas esošajām vajadzībām un reālam pieprasījumam: Nosakāmie parametri- WBC, NRBC (%#), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT (%#), LYMPH (%#), MONO (%#), EO (%#), BASO (%#), IG (%#), RDW-SD, RDV-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, WBC-BF, RBC-BF, MN (%#), PMN (%#); Šādi netiek izmainītas neviena no laboratorijas prasībām un neietekmē laboratorijas darbu. Vai parametrus izteikt kā: Nosakāmie parametri- WBC, NRBC (%#), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT (%#), LYMPH (%#), MONO (%#), EO (%#), BASO (%#), IG (%#) vai ekvivalents, RDW-SD, RDV-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET (%#), LFR, MFR, HFR, IRF, Ret-He vai ekvivalents, PLT-o, PLT-F vai ekvivalents, IPF% WBC-BF, RBC-BF, MN (%#), PMN (%#). Laboratorija plāno paplašināt nosākāmo parametru spektru. Par to, ko laboratorija izmanto un neizmanto, vai nav ticis uzstādīts ir nekorekts apgalvojums, kā arī tie ir sensitīvi dati. Mēs šādu informāciju neesam snieguši |  |
|  | Atsevišķs ķermeņu šķidrumu noteikšanas režīms; |  |  |
|  | Testēšanas metode: Fluoriscences Plūsmas Citometrijas Metode; |  |  |
|  | Cianīda nesaturoši reaģenti; |  |  |
|  | Iespēja strādāt ar kapilārajām, venozajām asinīm; |  |  |
|  | Automātiska paraugu padeve, integrēts paraugu maisītājs analizatorā; |  |  |
|  | Iespēja veikt cito- testus rokas režīmā; |  |  |
|  | Iespēja strādāt ar kapilārajām, venozajām asinīm; Šo punktu izņemam | Tehniskās specifikācijas 6. un 9. punkti dublējas. |  |
|  | Darba režīms- automātiskais, rokas režīms; |  |  |
|  | Zema leikocītu skaita 3 reizes lielākā atšķaidījumā un automātiska trombocītu atkārtošana fluoriscesnces kanālā pie zema trombocītu skaita; | Šis punkts atbilst specifiski vienam ražotājam. Arī citi pretendenti šo var nodrošināt izmantojot citus principus, līdz ar to specifikas principa definēšana neveicina godīgu konkurenci. Lūgums šo punktu nomainīt: 1.Automātiska zemu leikocītu un zemu trombocītu atkārtošana. 2. Zema leikocītu skaita 3 reizes lielākā atšķaidījumā un automātiska trombocītu atkārtošana fluoriscesnces kanālā pie zema trombocītu skaita vai alternatīvs veids. Šādi izsakot punktu laboratorija iegūs prasīto un tiks ievēroti godīgi konkurences principi. Prasību nemainām |  |
|  | Iespēja ievietot analizatorā vienlaicīgi dažāda izmēra un diametra asins savākšanas stobriņus; |  |  |
|  | Jābūt aprīkotam ar svītrkoda nolasītāju analizatorā, paraugu identifikācijai; |  |  |
|  | Analizatoram ir laboratorijas programmas DiaLab pieslēgums; Analizators savietojams ar laboratorijā esošo Laboratorijas programmu DiaLab, ko piegādātājs nodrošina bez maksas. |  |  |
|  | Iespēja pieslēgt bezmaksas ikdienas ārējo kvalitātes kontroles sistēmu; |  |  |
|  | Analizatora caurlaidība ne mazāka kā 100 testi/h; | Pēc norādītā testu daudzuma Finanšu piedāvājumā gada testu apjoms Pilna asins aina testiem ir 16000 testu. Tādējādi 16000 : 12 mēneši = 1333 testi/mēnesī. 1333 : 30 darba dienas = 45 testi/dienā 45 : 10 darba/stundas dienā = 4,5 testi/stundā. Ar šo norādām, ka pamainot testu caurlaidību ne mazāk kā 80 testi/h uz laboratorijas darbu tas neatstās nekādu iespaidu, bet pavērs iespēju godīgai konkurencei, kā arī piedāvāt laboratorijai optimālu risinājumu samazinot izmaksas. Analizatora caurlaidība ir nepieciešama, lai analizējamo testu rezultātu iegūtu ātrākā laikā, kas ir ļoti svarīgi pacientu diagnozes noteikšanā. Analizatora testu caurlaidība nepalielina laboratorijas izmaksas. Prasību nemainā |  |
|  | Komplektācijā - dators, printeris, monitors, UPS; |  |  |
|  | Analizators savietojams ar laboratorijā esošo Laboratorijas programmu DiaLab, ko piegādātājs nodrošina bez maksas. | Tehniskās specifikācijas 14. un 18. punkts dublejas pēc būtības. |  |