## Tehniskā specifikācija
ATKĀRTOTS ( 25.02.2025. veikti grozījumi tehniskajā specifikācija (1.pielikums) ) Pielikums Nr. 1 Atklātam konkursam “Invazīvās kardioloģijas instrumentārija un ārstniecības līdzekļu piegāde - elektrokardiostimulatori, kardioverteri - defibrilatori, monitori un aritmoloģijas ārstniecības līdzekļi" Identifikācijas Nr. DRS 2025/2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDAVĀJUMS
1 | Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.
2 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
3 | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
4 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
5 | Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu.
6 | Preču paraugi Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Pretendenta, kurš neiesniedz pieprasītos paraugus noteiktajā termiņā (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža), piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiek noraidīts un turpmākā vērtēšanā nepiedalās. Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
7 | Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst XX. pielikuma prasībām, nepalielinot Preču "Vienības cena EUR bez PVN", iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
8 | Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 5% no vispārīgās vienošanās kopējās summas visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
9 | Pretendents neveic izmaiņas (nedzēš / nepievieno rindas, kolonnas, šūnas, u. tml.). Pozīcijas, kuras netiek piedāvātas, atstāj tukšas (neaizpildītas).
10 | "Vienības cenas EUR bez PVN" jānorāda ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
11 | Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Uzmanību pretendentiem! Pozīcijām, atzīmētām ar *, iepirkuma līgums tiks slēgts uz konsignācijas principa pamata.
| Pozīcijas Nr. | Medicīnas preču nosaukums | Specifikācija | Preces ražotājs, modelis, detalizēta specifikācija | Ražotāja izdotas brošūras, informācijas lapas vai specifikācijas datu lapas nosaukums ar precīzi atzīmētām atbilstībām (norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai) | Piedāvātās Preces derīguma termiņš vai garantijas laiks | Vienības cena EUR bez PVN (ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata) | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
| 1* | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa) ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci (ENITRA 6 SR ProMRI vai ekvivalents) | • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 14,5 gadi (2,5V/0,4ms, frekvence 60, 500Ω, 50% stimulācija) • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 10 cm3 • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VVIR, VVTR, VOOR, AAIR, AATR, AOOR • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 6,0 mV • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 12 epizodes, pa 10 sekundēm katra) • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra
| 2* | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa) pacientiem ar iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem (ENTICOS 4 SR vai ekvivalents) | • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 16,5 gadi (2,5V/0,4ms, frekvence 60, 500Ω, 50% stimulācija) • Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VVTR, VOOR, AAIR, AOOR • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 10 cm3 • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 • Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,2 - 7,5 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 7,5 mV • Jābūt histerēzes funkcijai • EKS jābūt savietojamam ar ICD • Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: Kambara stimulācijas sliekšņa kontrole Elektrodu bojājumu kontrole Statistika EKG pieraksts • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 4 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru)
| 3* | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDDR tipa) ar diviem sensoriem pacientiem mainīgiem aktivitātes līmeņiem un klīniski izteiktu sirds hronotropo inkompetenci (ENITRA 6 DR ProMRI vai ekvivalents) | • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • EKS jābūt režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 11,3 gadi (2,5V/0,4ms, frekvence 60, 500Ω, 50% stimulācija) • Jābūt iespējai pēc aparāta implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Aparātam jāvar atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski jāpārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Jābūt iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 11 cm3 • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, VVIR, VOOR, AAI, AOO, AAIR, AOOR, VDD, DDD, DDDR • Jābūt speciālam režīmam ātriju tahiaritmiju-mirgošanas prevencijai • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt dubultsensoram, vienam no sensoriem jābūt akselerometram, bet otram - kādam no sirds fizioloģiskos rādītājus izmantojošiem sensoriem (QT, intrakardiālā impedance vai citi, kuri izmanto sirds fizioloģiskos parametrus) • Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai • Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 140 min-1 • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināmiem ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 1 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 25 līdz 300 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 12 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru)
| 4* | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDDR tipa) ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi un iespējamiem kompleksiem sirds ritma traucējumiem (ENTICOS 4 DR vai ekvivalents) | • EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām. • Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 12 gadi • Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 • Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI • Aparātam izmēram (tilpumam) jābūt ne lielākam kā 11 cm3 • Jābūt pieejamam rate esponse režīmam vismaz VVI(R) režīmā • Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 • Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram • Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,2 - 7,5 V ar vismaz 6 izvēlēm • Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm • Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,1 mV • Jutīgumam jābūt kambaros ne sliktākam kā 0,5 mV • Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam robežās vismaz no 15 līdz 350 ms • Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija); šai funkcijai jābūt ar automātisku pašregulāciju, kas nodrošina maksimāli daudz pārvadītu kambaru aktivāciju • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, jābūt vienkārši regulējamai, optimāli ar vienu parametru • Funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju, nav jāpieļauj nepārvadīti ātriju kompleksi • Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimālu kambaru stimulāciju (negatīva AV histerēze vai cita), ja tāda ir nepieciešama • Jābūt histerēzes funkcijai • Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai • Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā • Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem • Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (vismaz 4 epizodes pa 10 sekundēm katra) • Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra • Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru)
| 5* | Implantējami automātiskie sirds kambaru ritma traucējumu monitori (BIOMONITOR IIIm vai ekvivalents) | • Ierīcei jābūt ievadāmai zemādā • Ierīcei piegādes brīdī jābūt ievietotai ievadīšanas instrumentā • Ierīcei jābūt algoritmam sirds kambaru ritma traucējumu diagnostikai • Ierīcei jābūt diviem ar fraktālu irīdiju pārklātiem elektrodiem ar vismaz 7 cm savstarpējo attālumu precīzu sirds elektrisko impulsu uztveršanai • Ierīcei jābūt ar prognozējamo darbības laiku vismaz 5.5 gadi (ar ieslēgtu ikdienišķu telemonitorēšanas darbību) • Komplektā ar ierīci jābūt neimplantājamam aktivatoram, ar kura palīdzību pacientam sūdzību brīdī aktivēt ierīces pierakstu • pacienta sūdzību brīdī aktivētam elektrokardiogrammas pierakstam jāilgst 7,5 min (7 minūtes pirms aktivācijas un 30 sekundes pēc aktivācijas) • kopējam elektrokardiogrammas pieraksta uzglabāšanas laikam ierīcē jābūt ne mazākam par 60 min • Ierīcei jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tā bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus • Ierīcei jābūt implantējamai zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām • Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) • Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošajam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam • Ierīci jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) • Jābūt iespējai uzreiz pēc ierīces ievadīšanas veikt pārbaudes 1.5 T un 3.0 T magnētiskās rezonanses iekārtās • Ierīces svars ne lielāks par 4 g
| 6* | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, kas implantēti var atrasties magnetiskās rezonanses lauka ietekmē, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 F (frenči), dažāda auguma pacientiem dažādās pozīcijās (SOLIA S vai ekvivalents) | • Elektrodam jābūt izgatavotam no materiāla, ko iespējams pakļaut magnetiskās rezonanses lauka ietekmei • Konektoram jābūt IS-1 • Elektrodu garumiem jābūt vismaz: 45±2 cm, 52±2 cm, 58±2 cm un 65±2 cm • Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai • Elektrodiem jābūt bipolāriem • Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu ne lielaku par 6F (frenči) • Elektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala • Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību • izbīdāmās un ievelkamās spirālītes (fixation helix) garumam jābūt 1,8±0,2 mm • elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai, vai sakausējums (poliuretāna+silikona kopolimērs) • stap distālo un proksimālo elektrodu attālumam jābūt 10±1 mm un 1mm±0,1 atriālā pozīcijā lietojamiem elektrodiem • gredzena elektrodam jābūt ar irīdija (vai platīna-irīdija) fraktālu vai līdzvērtīgu pārklājumu optimālas elektrovadāmības nodrošināšanai • komplektā jābūt vismaz divām ievadstiletēm ar dažādiem izliekumiem • Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 3,0 Teslas, visām ķermenīm.
| 7* | Implantējamie kambaru kardioverteri-(VVI) defibrilatori paredzēti ar datu telemetrijas, pārvaldes un centralizētās uzkrāšanas iespējām (Entrant, CDVRA300Q,CDVRA300T vai ekvivalents) | Implantējamie kambaru kardioverteri-(VVI) defibrilatori paredzēti ar datu telemetrijas, pārvaldes un centralizētās uzkrāšanas iespējām 1. Defibrilatora svars 76 g vai mazāk, apjoms 35cm³ vai mazāk 2. Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 3 zonās 3. Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām 4. Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no trijām zonām 5. Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 3 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai 6. Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām 7. Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei 8. Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi līdz 3,0 Teslām 9. Jābūt iespējai pirms uzsākas kondensatoru uzlāde un kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) 10. Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) 11. jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai >35 J 12. Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju 13. Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma 14. Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai 15. Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram 16. Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai 17. Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR režīmos 18. Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. 19. Intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās. Uzglabāto epizožu daudzums līdz 60. 20. Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu 21. Automātiskā jūtības kontroles regulēšanas kambaru notikumiem. 22. Var izmantot pacienta mobīlo ierīci ka transmiteri datu pārraidei. 23. Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu. 24. Aparātu ir jāvar programmēt ar slimnīcas rīcībā esošo aparatūru (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru)
| 8* | Implantējamie kambaru kardioverteri-(DDDR) defibrilatori paredzēti ar datu telemetrijas, pārvaldes un centralizētās uzkrāšanas iespējām (Entrant, CDDRA300Q,CDDRA300T vai ekvivalents) | 1. Defibrilatora svars 76 g vai mazāk, apjoms 35cm³ vai mazāk 2. Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 3 zonās 3. Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām 4. Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no trīm zonām 5. Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 3 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai 6. Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām 7. Jābūt automātiskai labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrolei 8. Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi līdz 3,0 Teslām 9. Jābūt iespējai pirms uzsākas kondensatoru uzlāde un kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) 10. Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) 11. jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai >35 J 12. Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju 13. Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma 14. Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai 15. Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram 16. Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai 17. Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI, VVIR režīmos 18. Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. 19. Intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās. Uzglabāto epizožu daudzums līdz 60. 20. Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu 21. Jābūt "režīmu slēdzim” vai citai līdzīga funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm 22. Aparātu ir jāvar programmēt ar slimnīcas rīcībā esošo aparatūru (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) 23. Jābūt pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ICD izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas 24. Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) 25. Jābūt speciālai funkcijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai ("Corvue Congestion") 26. Jābūt iespējām bridināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā 27. Baterijas nomaiņas indikators (ERI) 28. Var izmantot pacienta mobīlo ierīci ka transmiteri datu pārraidei. 29. Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konnekcijas tipu.
| 9* | Speciālie kvadripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar DF-1 vai DF4 konektoru ar steroidu izdali no elektroda gala, diametrs nepārsniedz 7 Fr) pacientiem ar apgrūtinātu elektrodu ievadi (ķermeņa augšdaļas vēnu īpatnībām) (Durata, 7120, 7122, 7120Q, 7122Q vai ekvivalents) | 1. Konektoram(-iem) elektrokardiostimulācijai jābūt IS-1 2. Konektoram(-iem) defibrilācijai jābūt DF-1 vai DF-4 3. Elektrodam jābūt ar diviem defibrilācijas vijumiem (coil) un attālumam no elektroda gala līdz proksimālajam defibrilācijas vijumam jābūt 17cm līdz 21cm 4. Elektroda vijumiem jābūt ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas 5. Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai 6. Elektrodiem kardiostimulācijai jābūt bipolāriem 7. Elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību 8. Elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 7F (frenči) 9. Ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala 10. Elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai vai silikona-poliuretāna kopolimērs 11. Elektrodus jāvar piegādāt pēc pieprasījuma vismaz divu garumu: 65±2 cm un 75±2 cm 12. Vadītājstiletei jābūt komplektā ar elektrodu •Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 Teslas, visām ķermenīm.
| 10* | Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem (PK-155-B/2,0m) | elektrokardiostimulatoru implantācijas laikā savietojami ar stimulācijas sliekšņa un pretestības noteikšanas aparatūru Vadiem jābūt paredzētiem stimulācijas sliekšņa mērīšanai operācijas laikā un jābūt savienojamiem ar slimnīcā lietojamo aparatūru Vadi ir vienu reizi lietojami un nav paredzēti resterilizācijai
| 11 | Pastāvīgo elektrokardiostimulācijas elektrodu pārplēšamo ievades ierīču (Peel-Away tipa) komplekti (ADELANTE vai ekvivalents) | • Ievades ierīču komplekti ir 6 F,7 F, 8 F, 9 F, 10 F, 11 F un 12 F (frenči) diametros • Ar dažādām krāsām atzīmēts ierīces diametra lielums • Ievades ierīcei hidrofobs pārklājums • Ievades ierīcei ir fiksators, kurš fiksē pārplēšamo ievades ierīci (katētru) pie dilatatora • Ievades ierīces komplektā noteikti ir: -pārplēšama ievades ierīce -adata -ievadstīga 0.038" -dilators -šļirce
| 12* | Pastāvīgo elektrokardiostimulācijas elektrodu pārplēšamo ievades ierīču (Peel-Away tipa) komplekti ar hemostatisko vārstu un luera tipa pieslēgvietu (SafeSheath vai ekvivalents) | • Ievades ierīces garums 13 cm un 23 cm • Ievades ierīce ir pārplēšama un ar hemostātiskau vārstu • Ievades ierīču komplekti ir 6 F,7 F, 8 F,8.5F, 9 F,9.5F, 10 F, 10.5F, 11 F, 12 Fun 12.5 F (frenči) diametros • Ar dažādām krāsām atzīmēts ierīces diametra lielums • Ievades ierīcei ir fiksators, kurš fiksē pārplēšamo ievades ierīci (katētru) pie dilatora • Ievades ierīces komplektā noteikti ir: -pārplēšama ievades ierīce ar luera tipa pieslēgvietu -adata 18g -ievadstīga -dilators -šļirce 10cc
| 13* | Implantēto stimulācijas elektrodu izolēšanas uzmavas | BK-IS
| 14* | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), saderīgi ar MRI. (Endurity PM1172 vai ekvivalents) | 1. Stimulatora svars≤20g, apjoms ≤12cm³. 2. Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 12 gadi 3. Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 4. Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VVTR, VOOR, AAIR, AOOR 5. Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min-1 6. Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram 7. Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai 8. Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 9. Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V 10. Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar soli 0,1ms 11. Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 5,0 mV ar soli 0,5mV; 6,0-10,0mV ar soli 1,0mV 12. Jābūt histerēzes funkcijai 13. EKS jābūt savietojamam ar ICD 14. Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu 15. Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: 15.1. Kambara vai priekškambara stimulācijas sliekšņa kontrole 15.2. Elektrodu bojājumu kontrole 15.3. Statistika 15.4. EKG pieraksts 16. Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām 17. Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā 18. Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem 19. Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (uzglabāto epizožu daudzums ≥10min., katras epizodes ilgums ≥20sek) 20. Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra 21. Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 un 3,0 Teslas visām ķermimīm. 22. Ražotāja garantija ≥ 10 gadi. 23. Aparātu ir jāvar programmēt ar Daugavpils reģionālās slimnīcas rīcībā esošo aparatūru (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru)
| 15* | Elektrokardiostimulatori ātriju un kambaru stimulācijai (DDDR tipa), pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi saderīgi ar MRI (Endurity PM2172 vai ekvivalents) | 1. EKS jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām, to ir jāvar programmēt ar slimnīcas rīcībā esošo aparatūru (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) 2. Stimulatora svars≤20g, apjoms ≤12cm³. 3. Prognozētajam darbības laikam jābūt ≥ 9 gadi (60 imp./min, 2,5 V, 0,4 ms, 500 Om, 100% DDD stimulācija, AutoCapure funkcija izslēgta,ECG on ) 4. Konektoriem jābūt uni/bi, IS-1 5. Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VDD, DDD, DDI, DVI 6. Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 7. Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 170 min-1 8. Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V 9. Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar soli 0,1ms 10. Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 5,0 mV ar soli 0,5mV; 6,0-10,0mV ar soli 1,0mV 11. Ražotāja garantija ≥ 7 gadi. 12. Jābūt automātiskai stimulatota tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai. 13. VIP algoritms, kas palīdz izvairīties no nevajadzīgas kambaru stimulācijas, tanī pašā laikā garantē nepieciešamo kambara simulaciju ar optimālo AV aiztura intervālu. 14. Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimālu kambaru stimulāciju (negatīva AV histerēze vai cita), ja tāda ir nepieciešama 15. Jābūt histerēzes funkcijai 16. EKS jābūt savietojamam ar ICD 17. Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: 18. Kambara vai priekškambara stimulācijas sliekšņa kontrole 19. Elektrodu bojājumu kontrole 20. Statistika 21. EKG pieraksts 22. Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām 23. Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra 24. Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai 25. Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 un 3,0 Teslas, visām ķermenīm. 26. Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu 27. Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem 28. Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (≥ 10 min, katras epizodes ilgums ≥20sek ) 29. Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra baterijas nomaiņas indikators (ERI)
| 16* | Implantējami automātiskie sirds priekškambaru un kambaru ritma traucējumu monitori (Assert-IQ ICM,DM5300, DM5500 vai ekvivalents) | 1. Ierīcei jābūt implantējamai zemādā. Implantaacijas sagatavošana- caur mazo inciziju ar šlirces palīdzību. •Monitora apjoms l'idz 1,9cm³ 2. Ierīcei jābūt algoritmam sirds priekškambaru un kambaru ritma traucējumu diagnostikai 3. Ierīces prognozējams darbības laiks no 3 līdz 6 gadiem (ar ieslēgtu ikdienišķu telemonitorēšanas darbību) 4. nav nepieciešams aktivators, jo pacienta stāvokļa dati tiek pārraidīti caur mobilo tālruni, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. 6. Ir iespējams programmet monitoru attalināti izmantojot pacientu aprūpes sistēmu 5. pacienta sūdzību brīdī aktivētam elektrokardiogrammas pierakstam jāilgst 4-14 min (4-14 minūtes pirms aktivācijas un 30-50 sekundes pēc aktivācijas) 6. kopējam elektrokardiogrammas pieraksta uzglabāšanas laikam ierīcē jābūt ne mazākam par 60 min. 7. Ierīcei jābūt uzstādāmiem automātiskiem režīmiem, kad tā bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus 8. Ierīcei jābūt implantējamai zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām 9. Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) 10. Ir iespējams pēc monitora aktivācijas to programmēt attalināti izmantojot pacientu aprūpes sistēmu nez pacienta klātbūtnes
| 17* | Speciālie elektrodu IS1/DF1 konektoru izolācijas uzgali (cepure) 501207, 4033A | 1. Paredzēti elektroda konektora izolācijai 2. Jābūt savietojamiem ar 3.2 un 5 mm konektoriem
| 18* | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās (Tendril STS 2088TC vai ekvivalents) | 1. Konektoram jābūt IS-1 2. Elektrodu garumiem jābūt vismaz 45±2 cm, 52±2 cm, 58±2 cm un 65±2 cm 3. Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai 4. Elektrodiem jābūt bipolāriem 5. elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 6F (frenči) 6. elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību 7. izbīdāmās un ievelkamās spirālītes (fixation helix) garumam jābūt 1,8±0,2 mm 8. ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala 9. elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai, vai sakausējums (poliuretāna+silikona kopolimērs) 10. stap distālo un proksimālo elektrodu attālumam jābūt 10±1 mm un 1mm±0,1 atriālā pozīcijā lietojamiem elektrodiem 11. gredzena elektrodam jābūt ar irīdija (vai platīna-irīdija) fraktālu vai līdzvērtīgu pārklājumu optimālas elektrovadāmības nodrošināšanai 12. komplektā jābūt vismaz divām ievadstiletēm ar dažādiem izliekumiem 13. Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 3,0 Teslas, visām ķermenīm.
| 19* | Pastāvīgo elektrokardiostimulācijas elektrodu pārplēšamo pagarināto ievades ierīču (Peel-Away tipa) komplekti | 1. Ievades komplekti ir 7 F, 8 F, 9 F, 10 F un 11 F (frenči) diametros, 2. garums vismaz 23 cm. 3. Ievades ierīcei ir fiksators, kurš fiksē pārplēšamo ievades ierīci (katētru) pie dilatatora 4. Ievades komplektā noteikti ir: 4.1 ievadšķiedra (guide wire) 4.2 dilatators 4.3 pārplēšama (Peel-Away tipa) ievades ierīce, kas paredzēta elektroda ievadei
| 20* | Pagaidu ārējās stimulācijas vadi intraoperatīviem mērījumiem | 1. Elektrokardiostimulatoru implantācijas laikā savietojami ar stimulācijas sliekšņa un pretestības noteikšanas aparatūru 2. Vadiem jābūt paredzētiem stimulācijas sliekšņa mērīšanai operācijas laikā un jābūt savienojamiem ar slimnīcā lietojamo aparatūru ERA-300 vai ERA-3000 Merlin
| 21* | Datu pārraides modulis savietojams ar Medtronic CareLink Network sistēmu | 1. Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) 2. Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā klīnikā autorizētam speciālistam ārstam 3. Jābūt pieejamiem datu pārraides moduļiem: stacionāriem vai ar autonomu barošanu, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā pēc bluetooth standarta protokola ar ne mazāk kā 10 kanāliem 4. Datu pārraides modulim jābūt savietojamam ar Medtronic CareLink Network sistēmu
| 22* | Elektrokardiostimulatori vienas sirds kameras stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (SSIR tipa), saderīgi ar MRI. | 1. Stimulatora svars≤21 g, apjoms ≤9cm³. 2. Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 8,7 gadi 3. Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 4. Režīmiem jābūt vismaz VVI, VOO, AAI, AOO, VVTR, VOOR, AAIR, AOOR 5. Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min-1 6. Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram 7. Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai 8. Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 9. Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V 10. Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar soli 0,1ms 11. Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,5 - 5,0 mV ar soli 0,5mV; 6,0-10,0mV ar soli 1,0mV 12. Jābūt histerēzes funkcijai 13. EKS jābūt savietojamam ar ICD 14. Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu vai stimulatora funkcija, kas kontrolē ventrikulāro sirds ritma uzskaitīšanas menedžementu (metodi) 15.Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: 15.1 Kambara vai priekškambara stimulācijas sliekšņa kontrole 15.2 Elektrodu bojājumu kontrole 15.3 Stati stika 15.4 EKG pieraksts 16. Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām 17. Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā 18. Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem 19. Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas veidā (uzglabāto epizodu daudziums ≥10min., katra epizoda ilgums ≥20sek) 20. Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra 21. Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 un 3,0 Teslas visām ķermimīm. 22. Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. 23. Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru)
| 23* | Elektrokardiostimulatori divkameru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDIR tipa), saderīgi ar MRI. | 1. Stimulatora svars≤27g, apjoms ≤12cm³. 2. Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam kā 9 gadi 3. Konektoram jābūt uni/bi, IS-1 4. Režīmiem jābūt vismaz DDDR ; DDD; DDIR; DDI; DVIR; DVI; DOOR; DOO; VDD; VVIR; VDIR; VVI; VDI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; ADIR; AAI; ADI; AAT; AOOR; AOO; ODO; OVO; OAO 5. Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 140 min-1 6. Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram 7. Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai 8. Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 180 min-1 9. Stimula amplitūdai jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 0,25 - 7,5 V ar soli 0,5V 10. Impulsa garumam jābūt maināmam ne mazākās robežās kā 0,12 - 1,5 ms ar soli 0,1ms 11. Jutīgumam jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,18 - 4,5,0 mV ar soli 0,5mV; 6,0-10,0mV ar soli 1,0mV 12. Jābūt histerēzes funkcijai 13. EKS jābūt savietojamam ar ICD 14. Speciālā funkcija – autocapture katram sirds sitienam ar 5 V dublējumu vai stimulatora funkcija, kas kontrolē atriālo un ventrikulāro sirds ritma uzskaitīšanas menedžementu (metodi) 15.Implantācijas laikā pēc elektroda pievienošanas automātiski jāieslēdzās vairākām stimulatora funkcijām: 15.1 Kambara vai priekškambara stimulācijas sliekšņa kontrole 15.2 Elektrodu bojājumu kontrole 15.3 Statistika 15.4 EKG pieraksts 16. Polaritātei jābūt Uni-/Bi-, ar pārslēgšanas iespējām 17. Jābūt automātiskai stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai kambaru stimulācijas laikā 18. Jābūt iespējai uzstādīt stimulācijas drošības intervālu (vai minimālo impulsa lielumu), ar kādu tiks nodrošināta kambaru stimulācija neskatoties uz aktuālajiem šī brīža stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas automātiski izmērītajiem datiem 19. Jābūt iespējām uzkrāt datus par sirds ritma traucējumiem intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) veidā (uzglabāto epizodu daudziums ≥10min., katra epizoda ilgums ≥20sek) 20. Visas stimulatora funkcijas jānodrošina, ja stimulācijas un uztveršanas polaritāte ir bipolāra 21. Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 1,5 un 3,0 Teslas visām ķermimīm. 22. Ražotāja garantija ≥ 5 gadi. 23. Aparātu jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru)
| 24 | Intradyn Tear-Away ir radionecaurlaidīgs, iepriekš formējams nolobāms ievadīšanas komplekts | Intradyn Tear-Away ievadītājs ir pieejams izmēros no F6 līdz F12. Izmantošanai izvietošanai: 1. pastāvīgie stimulācijas vadi 2. portu un balonu katetri 3. pagaidu stimulācijas katetri/vadi 4. drenāžas katetri 5. citi katetri Ievadītāja komplektā ietilpst vismaz Intradyn punkcijas adata, virzošais vads, asinsvadu paplašinātājs un ievada apvalks. Nerūsējoša tērauda punkcijas adata 1.3 x 70 mm (18G) ar gludu, konusveida pārēju uz adatas rumbu. Nerūsējoša tērauda vadstīga, 0.89mm x 400 mm, ar lokanu galu. Elastīgs asinsvadu dilatators, garums 190mm, materiāls PE. Plānsienu, noplēšamas FEP ievadslūžas ar perforētu šķēlējlīniju vieglai noņemšanai, garums 160mm, rotējoša slēdzējmehānisma savienojums ar dilatatoru. Rentgenoloģiski vizualizējams.
| 25* | Vienkameru Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un maksimālu enerģijas taupīšanu pacientiem ar biežām aritmijām kambaru mirgošanas zonā un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām. (RIVACOR 5 VR-T DX (DF4 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents, INTICA NEO 5 VR-T DX (DF1 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents) | • Ierīce ir pieejama ar DF1 vai ar DF4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Ierīces ar DF4 elektroda pieslēguma savienojumu tilpums 30 cm3 un svars 75 g • Ir iespēja pēc ierīces implantācijas pacientam veikt visa ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses (MR) lauku ģenerējošās ierīcēs. • Ierīce var atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski pārslēgties īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Ir atsevišķas kambaru mirgošanas diagnostikas iespējas • Kambaru tahikardijas terapijai ir pieejami regulējami dažādi burst un ramp varianti - 4 terapijas sekvences līdz kardioversijas pielietošanai • Ir atsevišķi iestādāmas kambaru fibrilācijas terapijas iespējas • Ir automātiska labā kambara stimulācijas sliekšņa kontrole • Ir iespēja implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Ir iespēja vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlādes vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Ierīce saglabā atmiņā intrakardiālo elektrogrammu arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Ierīcei ir slodzes adaptīvā kardiostimulācijas funkcija • Sirds frekvences paātrināšanas sensors - akselerometrs • Ierīces ar DF4 elektroda pieslēguma savienojumu paredzamajam darbības laiks ir ne mazāks kā 15 gadi (LK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 40, pretestība 500 Ω, LK stimulācijas daudzums 15%; 2 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Ierīcei ir datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespēja, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespēja, datu pārraide notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Ierīces ir savienojamas ar telemonitorēšanas datu pārraides moduļiem, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļi var datus pārraidīt bezvadu tīklā • Ir nodrošināta datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte, nodrošinot informācijas pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam
| 26* | Vienkameru DX Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un papildus priekšksmbaru elektriskās aktivitātes uztveršanas funkciju (RIVACOR 5 VR-T DX (DF4 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents, INTICA NEO 5 VR-T DX (DF1 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents) | • Ierīcei ir pieejamai ar DF1 elektrodu pieslēguma savienojumu • Ierīces ar DF4 elektroda pieslēguma savienojumu tilpums 32 cm3 un svars 77 g • Ir iespēja pēc ierīces implantācijas pacientam veikt visa ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses (MR) lauku ģenerējošās ierīcēs. • Ierīce var atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski pārslēgties īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Ir automātiska labā kambara stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcija • Ir iespēja implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Ierīce var, izmantojot speciālu implantējamu elektrodu, uztvert sirds priekškambaru elektrisko aktivitāti • Kambaru tahikardijas terapijai ir pieejami regulējami dažādi burst un ramp varianti - 4 terapijas sekvences līdz kardioversijas pielietošanai • Ir atsevišķi iestādāmas kambaru fibrilācijas terapijas iespējas • Ir iespēja vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlādes vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Ierīce saglabā atmiņā intrakardiālo elektrogrammu arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Ierīcei ir slodzes adaptīvā kardiostimulācijas funkcija • Sirds frekvences paātrināšanas sensors - akselerometrs • Ierīces ar DF4 elektroda pieslēguma savienojumu paredzamais darbības laiks ir 13 gadi (LK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 40, pretestība 500 Ω, LK stimulācijas daudzums 15%; 2 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Ierīcei ir datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespēja, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespēja, datu pārraide notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Ierīces ir savienojamas ar telemonitorēšanas datu pārraides moduļiem, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļi var datus pārraidīt bezvadu tīklā • Ir nodrošināta datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte, nodrošinot informācijas pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam
| 27* | Divkameru ICD Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā) t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un maksimālu enerģijas taupīšanu pacientiem ar biežām aritmijām kambaru mirgošanas zonā un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām (RIVACOR 5 DR-T (DF4 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents, INTICA NEO 5 DR-T (DF1 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents) | • Ierīce ir pieejama ar DF1 vai ar DF4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Ierīces ar DF4 elektroda pieslēguma savienojumu tilpums 32 cm3 un svars 77 g • Ir iespēja pēc ierīces implantācijas pacientam veikt visa ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses (MR) lauku ģenerējošās ierīcēs. • Ierīce var atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski pārslēgties īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Ierīcei ir automātiska labā priekškambara un kambara stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcija • Ir iespēja implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Kambaru tahikardijas terapijai ir pieejami regulējami dažādi burst un ramp varianti - 4 terapijas sekvences līdz kardioversijas pielietošanai • Ir atsevišķi iestādāmas kambaru fibrilācijas terapijas iespējas • Ierīcei ir funkcija "režīmu slēdzis", kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Ir iespēja vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlādes vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Ierīce saglabā atmiņā intrakardiālo elektrogrammu arī pirms aritmijas epizodes sākuma • Ierīces ar DF4 elektroda pieslēguma savienojumu paredzamais darbības laiks 10 gadi (LP,LK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 60, pretestība 500 Ω, LK stimulācijas daudzums 15%, LP stimulācijas daudzums 50%; 2 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Ierīcei ir datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespēja, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespēja, datu pārraide notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Ierīces ir savienojamas ar telemonitorēšanas datu pārraides moduļiem, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļi var datus pārraidīt bezvadu tīklā • Ir nodrošināta datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte, nodrošinot informācijas pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam
| 28* | CRT-D IS4 labā kambara konektors Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar vismaz 4 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem, kam plānoti magnētiskās rezonanses izmeklējumi (RIVACOR 5 HF-T (DF4 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents, INTICA NEO 5 HF-T (DF1 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents) | • Ierīce ir pieejama ar DF1 vai ar DF4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Ierīces ar DF4 elektroda pieslēguma savienojumu tilpums 33 cm3 un svars 78 g • Ir iespēja pēc ierīces implantācijas pacientam veikt visa ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses (MR) lauku ģenerējošās ierīcēs. • Ierīce var atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski pārslēgties īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • Ierīcei ir automātiska labā priekškambara un abu kambaru stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcija • Ir iespēja ierīces implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • Ir pieejams un ieslēdzams algoritms, pēc kura ierīce, izmantojot ātriju un kambaru kanālus, spēj atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • Kambaru tahikardijas terapijai ir pieejami regulējami dažādi burst un ramp varianti - 4 terapijas sekvences līdz kardioversijas pielietošanai • Ir atsevišķi iestādāmas kambaru fibrilācijas terapijas iespējas • Ir iespēja vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlādes vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Ierīcei ir slodzes adaptīvā kardiostimulācijas funkcija • Ierīcei ir funkcija "režīmu slēdzis", kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm • Ir iespēja veikt AV sinhronizētu sirds resinhronizācijas terapiju izmantojot tikai 2 implantētus elektrodus. • Ierīces paredzamais darbības laiks 9 gadi (LP,LK, KK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 60, pretestība 500 Ω, LK un KK stimulācijas daudzums 100%, LP stimulācijas daudzums 15%; 2 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Ierīcei ir datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespēja, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespēja, datu pārraide notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Ierīces ir savienojamas ar telemonitorēšanas datu pārraides moduļiem, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļi var datus pārraidīt bezvadu tīklā • Ir nodrošināta datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte, nodrošinot informācijas pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam
| 29* | CRT-D IS-1 labā kambara konektors Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un biventrikulārās stimulācijas (paredzēti sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR) režīmā ar vairāk kā 6 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām un ar datu telemetrijas, pārraides un centralizētas uzkrāšanas iespējām pacientiem, kam plānoti magnētiskās rezonanses izmeklējumi (RIVACOR 5 HF-T QP (DF4 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents, INTICA NEO 5 HF-T QP (DF1 elektrodu pieslēgums) vai ekvivalents) | • Ierīcei ir DF-4 elektrodu pieslēguma savienojumu • Ierīcei ir ar IS-4 kreisā kambara elektroda pieslēguma savienojumu • ir iespējai pēc ierīces implantācijas pacientam veikt pilnu ķermeņa izmeklējumu magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Ierīces ar DF4 elektroda pieslēguma savienojumu tilpumam ir ne lielākam par 35 cm3 un svaram ne lielākam par 82 g • Ierīce var atpazīt magnētiskās rezonanses ģenetatora radīto magnētisko lauku un automātiski pārslēdzas īpašā režīmā, kas ļauj veikt MR izmeklējumu. • ir automātiskai labā priekškambara un kambara stimulācijas sliekšņa kontroles un adaptācijas funkcijai • ir iespējai implantācijas un apskates laikā ar programmatoru programmēt ierīci attālināti (izmantojot RF telemetriju) • ir pieejamam un ieslēdzamam speciālam algoritmam, pēc kura ierīce izmantojot ātriju un kambaru kanālus spēj precīzāk atšķirt kambaru un supraventrikulāras tahiaritmijas • ir iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās • Ir atsevišķi iestādāmas kambaru fibrilācijas terapijas iespējas • ir atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām • Kambaru tahikardijas terapijai ir pieejami regulējami dažādi burst un ramp varianti - 4 terapijas sekvences līdz kardioversijas pielietošanai • Ir iespēja vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlādes vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) • Ir iespēja veikt AV sinhronizētu sirds resinhronizācijas terapiju izmantojot tikai 2 implantētus elektrodus. • Ierīces paredzamais darbības laiks 9 gadi (LP,LK, KK stimulācija: 2,5V/0,4ms, stimulācijas frekvence 60, pretestība 500 Ω, LK un KK stimulācijas daudzums 100%, LP stimulācijas daudzums 15%; 2 maksimālās enerģijas defibrilācijas impulsi gadā; ieslēgts telemonitorēšanas pakalpojums ar pārraidi katru dienu; ieslēgta diagnostika) • Ierīcei ir datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespēja, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespēja, datu pārraide notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Ierīces ir savienojamas ar telemonitorēšanas datu pārraides moduļiem, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļi var datus pārraidīt bezvadu tīklā • Ir nodrošināta datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte, nodrošinot informācijas pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam
| 30* | Defibrilācijas elektrods ar vienu vijumu Speciālie tripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi, kuru diametrs nepārsniedz 8.4F (frenčus) (PAMIRA S vai ekvivalents) | • Konektors elektrokardiostimulācijai un defibrilācijai ir DF-4 • Ir iespēja pēc elektroda implantācijas pacientam veikt izmeklējumus magnētiskās rezonanses (MR) lauku ģenerējošās ierīcēs. • Elektrods ir ar vienu defibrilācijas vijumu (coil) • Elektroda vijumi ir ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas • Elektrods ir paredzēts sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai • Elektroda elektovadītspējīgās dzīslas intrakardiālajā daļā ir veidotas spirālveidā, lai palielinātu elektroda izturību • Elektrods ir aktīvi fiksējams sirds muskulī ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes palīdzību • Elektroda ievade ir iespējama ar ievadsistēmu 8.5 F (frenči) • Elektrods ir ar steroīdu izdali no tā gala • Elektroda materiāls - silikona gumija • Elektroda ārējā apvalka proksimālās daļas izolācijas materiāls - poliuretāns • Elektrodu var piegādāt pēc pieprasījuma trīs garumus: 61 cm, 65 cm un 75 cm • Elektroda defibrilācijas vijuma garums 50 mm un laukums 290 mm2 • Vadītājstilete ir komplektā ar elektrodu
| 31* | Defibrilācijas eektrods ar diviem vijumiem Speciālie kvadripolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi, kuru diametrs nepārsniedz 8.4F (frenčus) (PAMIRA SD vai ekvivalents) | • Konektors elektrokardiostimulācijai un defibrilācijai ir DF-4 • Ir iespēja pēc elektroda implantācijas pacientam veikt izmeklējumus magnētiskās rezonanses (MR) lauku ģenerējošās ierīcēs. • Elektrods ir ar diviem defibrilācijas vijumiem (coil) • Elektroda vijumi ir ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas • Elektrods ir paredzēts sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai • Elektroda elektovadītspējīgās dzīslas intrakardiālajā daļā ir veidotas spirālveidā, lai palielinātu elektroda izturību • Elektrods ir aktīvi fiksējams sirds muskulī ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes palīdzību • Elektroda ievade ir iespējama ar ievadsistēmu 8.5 F (frenči) • Elektrods ir ar steroīdu izdali no tā gala • Elektroda materiāls - silikona gumija • Elektroda ārējā apvalka proksimālās daļas izolācijas materiāls - poliuretāns • Elektrodu var piegādāt pēc pieprasījuma trīs garumus: 61 cm, 65 cm • Elektroda kambara defibrilācijas vijuma garums 50 mm un laukums 290 mm2 • Elektroda vena cava defibrilācijas vijuma garums 70 mm un laukums 410 mm2 • Vadītājstilete ir komplektā ar elektrodu
| 32* | Defibrilācijas elektrods DX - ar vienu vijumu un poliem priekškambaros Speciālie pentapolārie aktīvās fiksācijas labā kambara defibrilācijas elektrodi ar vijumu elektroda pārklājumu un poliem sirds priekškambara elektriskās aktivitātes uztveršanai, kuru diametrs nepārsniedz 8.4 F (frenčus) (PAMIRA S DX vai ekvivalents) | • Konektors priekškambaru signālu uztveršanai un kambaru elektrokardiostimulācijai ir IS-1 • Elektrodam 150 mm no distālā gala ir divi poli sirds priekškambaru elektrisko potenciālu uztveršanai • Konektors defibrilācijai ir DF-4 • Ir iespēja pēc elektroda implantācijas pacientam veikt izmeklējumus magnētiskās rezonanses lauku ģenerējošās ierīcēs. • Elektrods ir ar vienu defibrilācijas vijumu (coil) • Elektroda vijumi ir ar speciālu pārklājumu, kurš mazina elektroda pieaugšanu pie asinsvadu sienas • Elektrods ir paredzēts sirds endokardiālajai elektrostimulācijai un defibrilācijai • Elektroda elektovadītspējīgās dzīslas intrakardiālajā daļā ir veidotas spirālveidā, lai palielinātu elektroda izturību • Elektrods ir aktīvi fiksējams sirds muskulī ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes palīdzību • Elektroda ievade ir iespējama ar ievadsistēmu 8.5 F (frenči) • Elektrods ir ar steroīdu izdali no tā gala • Elektroda materiāls - silikona gumija • Elektroda ārējā apvalka proksimālās daļas izolācijas materiāls - poliuretāns • Elektroda garums 65 cm • Elektroda defibrilācijas vijuma garums 50 mm un laukums 290 mm2 • Vadītājstilete ir komplektā ar elektrodu
| 33* | Cilpas rakstītājs ar mākslīgā intelekta aritmiju atpazīšanas slgoritmu Implantējami automātiskie sirds kambaru ritma traucējumu monitori ar mākslīgā intelekta aritmiju atpazīšanas funkciju telemonitorēšanas platformā (BIOMONITOR IV ar neimplantējamu aktivatoru pacientam Remote Assistant III vai ekvivalents) | • Ierīce ir ievadāma zemādā • Ierīcei piegādes brīdī ir ievietota ievadīšanas instrumentā • Ierīcei ir algoritms sirds kambaru ritma traucējumu diagnostikai • Ierīcei ir divi ar fraktālu irīdiju pārklāti elektrodi ar 7 cm savstarpējo attālumu precīzu sirds elektrisko impulsu uztveršanai • Ierīces prognozējamais darbības laiks 5.5 gadi (ar ieslēgtu ikdienišķu telemonitorēšanas datu pārraidi) • Komplektā ar ierīci ir neimplantājams aktivators, ar kura palīdzību pacientam sūdzību brīdī aktivēt ierīces pierakstu • Pacienta sūdzību brīdī aktivētās elektrokardiogrammas pieraksts ilgst 7,5 min (7 minūtes pirms aktivācijas un 30 sekundes pēc aktivācijas) • Kopējais elektrokardiogrammas pieraksta uzglabāšanas laiks ierīcē 65 min • Ierīcei ir uzstādāmi automātiski režīmi, kad tā bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus • Ierīce ir ievadāma zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām • Ierīcei ir datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespēja, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespēja, datu pārraide notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Ierīces ir savienojamas ar telemonitorēšanas datu pārraides moduļiem, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļi var datus pārraidīt bezvadu tīklā • Ir nodrošināta datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte, nodrošinot informācijas pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam • Ir iespējai uzreiz pēc ierīces ievadīšanas veikt pārbaudes 1.5 T un 3.0 T magnētiskās rezonanses iekārtās
| 34* | Cilpas rakstītājs Implantējami automātiskie sirds kambaru ritma traucējumu monitori (BIOMONITOR IIIm ar neimplantējamu aktivatoru pacientam Remote Assistant III vai ekvivalents) | • Ierīce ir ievadāma zemādā • Ierīcei piegādes brīdī ir ievietota ievadīšanas instrumentā • Ierīcei ir algoritms sirds kambaru ritma traucējumu diagnostikai • Ierīcei ir divi ar fraktālu irīdiju pārklāti elektrodi ar 7 cm savstarpējo attālumu precīzu sirds elektrisko impulsu uztveršanai • Ierīces prognozējamais darbības laiks 5.5 gadi (ar ieslēgtu ikdienišķu telemonitorēšanas datu pārraidi) • Komplektā ar ierīci ir neimplantājams aktivators, ar kura palīdzību pacientam sūdzību brīdī aktivēt ierīces pierakstu • Pacienta sūdzību brīdī aktivētās elektrokardiogrammas pieraksts ilgst 7,5 min (7 minūtes pirms aktivācijas un 30 sekundes pēc aktivācijas) • Kopējais elektrokardiogrammas pieraksta uzglabāšanas laiks ierīcē 65 min • Ierīcei ir uzstādāmi automātiski režīmi, kad tā bez pacienta aktivācijas atpazīst sirds ritma un vadīšanas traucējumus • Ierīce ir ievadāma zemādā bez papildus elektrodiem vai iekārtām • Ierīcei ir datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespēja, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespēja, datu pārraide notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Ierīces ir savienojamas ar telemonitorēšanas datu pārraides moduļiem, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas, datu pārraides moduļi var datus pārraidīt bezvadu tīklā • Ir nodrošināta datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte, nodrošinot informācijas pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam • Ir iespējai uzreiz pēc ierīces ievadīšanas veikt pārbaudes 1.5 T un 3.0 T magnētiskās rezonanses iekārtās
| 35* | Telemonitorēšanas datu pārraides modulis Implanta (elektrokardiostimulatora, kardiovertera defibrilatora vai sirds monitora) telemetrijas datu pārraides modulis (CARDIOMESSENGER SMART 4G CE vai ekvivalents) | • Datu pārraidei notiek automātiski (bez pacienta līdzdalības) • Datu pārraides modulis ir ar autonomu barošanu, kas funkcionē bez tīkla strāvas pieslēguma vismaz 48 stundas • Datu pārraides modulis var datus pārraidīt bezvadu tīklā 4G • Ir nodrošināta datu centralizētas uzkrāšanas funkcija un datu konfidencialitāte, nodrošinot informācijas pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā centrā/klīnikā pilnvarotam ārstam
| 36* | LBBAP katetri Vadītājkatetri stimulācijas elektroda pozicionēšanai HIS kūlīša vai LBBAP apvidū (SELECTRA 3D vai ekvivalents) | • Vadītājkatetra distālajā galā ir rentgenā vizualizējams marķieris • Ir pieejami 3 izliekumu vadītājkatetri • Iekšējais katetra diametrs 7,3F • Ārējais katetra diametrs 8,7F • Katetra iekšpusē ir hidrofils pārklājums • Selektīvo katetru iekšējais diametrs 5,4F • Selektīvo katetru ārējais diametrs 6,9F
| 37* | Garengrieznis LBBAP katetra pārgriešanai Speciālais garengrieznis ar fiksatoru LBBAP implantāciju katetru un koronārā sinusa elektrodu ievades vadītājkatetra pārgriešanai (SELECTRA SLITTER vai ekvivalents) | • Garengrieznim ir papildus fiksators elektroda nostiprināšanai griešanas laikā • Garengrieznis ir paredzēts vadītājkatetra sānu daļas pārgriešanai
| 38* | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un iespējām monitorēt sirds mazspējas pacienta parametrus | Elektrokardiostimulatori biventrikulārai stimulācijai (sirds kambaru resinhronizācijas terapijai) ar vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām ar iespējām regulēt aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem un iespējām monitorēt sirds mazspējas pacienta parametrus 1. Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) 2. EKS jābūt paredzētam biventrikulārajai un arī ātriju stimulācijai un tam jābūt slodzes adaptācijas funkcijai (DDDR režīmam) 3. Prognozētajam darbības laikam jābūt ne mazākam, kā 6 gadi 4. Jābūt iespējām atsevišķi noteikt jutīgumu un stimulācijas slieksni katrā no trim EKS kanāliem (ātriju, sirds labā kambara un koronārā sīnusa) 5. Jābūt iespējām regulēt stimulācijas aiztures intervālus atsevišķi katram no kambariem (labajam un kreisajam - koronārā sīnusa kanālam) 6. Konektoriem jābūt trīsdaļīgiem IS-1 konektoram 7. Stimulācijas bāzes frekvencei jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 40 - 160 min-1 8. Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram (var būt dubultsensors) 9. Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai 10. VV aiztures laikiem jābūt vismaz līdz 80 ms (gan pirmais labais, gan pirmais kreisais kambaris) 11. Maksimālajai sensora frekvencei jābūt ne mazākai kā 160 min-1 12. Stimulu amplitūdām jābūt maināmai ne mazākās robežās kā 1,0 - 6,0 V ar vismaz 6 izvēlēm 13. Impulsu garumiem jābūt maināms ne mazākās robežās kā 0,1 - 1,5 ms ar vismaz 5 izvēlēm 14. Jutīgumam jābūt ātrijos ne sliktākam kā 0,2 mV 15. Jutīgumam jābūt kambaru kanālos ne sliktākam kā 1 mV 16. Jābūt maināmam atrioventrikulārās aiztures laikam ne mazākās robežās kā 25 - 300 ms 17. Jābūt dinamiskajam atrioventrikulārās aiztures laikam 18. Jābūt vismaz 3 neatkarīgi programmējamām kreisā kambara stimulācijas konfigurācijām 19. EKS jābūt savietojamam ar ICD 20. Jābūt automātiskai stimulatora tahikardiju atpazīšanas un pārtraukšanas funkcijai 21. Jābūt "režīmu slēdzim" vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm 22. Jābūt iespējām monitorēt sirds frekvences parametrus, kuri ataino sirds mazspējas pacienta klīnisko stāvokli - vismaz nakts sirdsdarbības frekvenci un sirds ritma variabilitāti ar tās parametru atainojumu (vismaz SDANN) 23. Jābūt kā minimums OptiVol 2.0 versijai pacienta šķidruma plaušās dinamikas monitorēšanai 24. Monitorēt sirds frekvences parametrus programmai jāizslēdz epizodes, kas var būt supraventrikulāras aritmijas 25.Jābūt sekojošām diagnostikas funkcijām: 25.1 sliekšņa tests 25.2 jutīguma tests (vai iespējas mērīt sirds spontānā kompleksa amplitūdu) 25.3 elektroda pilnas pretestības mērīšanas iespējas 25.4 informācija par baterijas un stimulācijas sistēmas stāvokli 25.5 pacienta datu uzkrāšana 25.6 elektrofizioloģisko pētījumu (EPS) iespējas 25.7 diagnostisko datu uzkrāšana grafiku un tabulu veidā 25.8 intrakardiālās elektrokardiogrammas (IEGM) uztveršanas un pieraksta iespējās atsevišķi no visiem trim stimulācijas kanāliem 25.9 testi slodzes adaptīvās funkcijas iestādīšanai un kontrolei 25.10 Jābūt iespējai kavēt stimulāciju kreisā kambara elektriski nestabilajā (vulnerablajā) periodā (T vilnis). 25.11 Stimulācijas inhibēšanai jābūt programmējamai intervālos 300 – 500 ms 26. .baterijas nomaiņas indikators (ERI)
| 39* | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori (VVIR tipa) ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori (VVIR tipa) ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju 1. Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām EKS ir jāvar programmēt ar DRS slimnīcas rīcībā esošo aparatūru (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) 2. Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās 3. Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām 4. Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai 5. Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām 6. Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai 7. Jābūt atsevišķi iestādāmām kambaru fibrillācijas terapijas iespējām 8. Jābūt maksimālajai šoka impulsa amplitūdai vismaz 35 J 9. Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) 10. Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz VOO, VVI režīmos un jābūt fiziskās slodzes adaptīvajiem režīmiem ("rate response") vismaz OVO un VVIR 11. Jābūt SmartShock funkcijai ar 6 dažādu algoritmu nepārtrauktu darbību , kā rezultātā neletālas aritmijas tiek atdiferencētas no True Lethal Arrhytmias 12. Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakardiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma 13. Jābūt iespējām brīdināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā 14. Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1, gan ar DF-4 konnekcijas tipu. 15. Baterijas nomaiņas indikators (EOS) 16. Jābūt funkcijai, kura nodrošina pārskatu par pacienta stāvokli pēdējo 14 mēnešu laikā ar diagrammām
| 40* | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām un pilnu ķermeņa MRI izmeklējumu | Implantējamie kambaru kardioverteri-defibrilatori ar ātriju un kambaru elektrokardiostimulācijas funkcijām fiziskās slodzes adaptīvajā režīmā (DDDR režīmā ar t.s. nesāpīgās terapijas iespējām pacientiem ar pārsvarā saglabātu atrioventrikulāro pārvadi (ar ļoti zemu AV blokādes iespējamību) un iespējām monitorēt sirds mazspējas gaitu pacientiem ar smagu dilatācijas kardiopātiju ar ātriju aritmiju terapijas iespējām un pilnu ķermeņa MRI izmeklējumu 1. Aparātam ir jābūt multiprogrammējamiem un ar telemetrijas funkcijām un to jāvar programmēt ar esošo aparatūru - Biotronik ICS 3000, St. Jude Medical Merlin TM Model 3650, Medronic, Boston Scientific programmatoriem (ja tas nav iespējams, bezmaksas ir jāpiegādā programmējošo aparatūru) 2. Jābūt iespējām kambaru tahikardiju diagnostikai ne mazāk kā 2 zonās 3. Jābūt atsevišķām kambaru mirgošanas diagnostikas iespējām 4. Jābūt atsevišķām (dažādām) kambaru tahikardiju terapijas iespējām katrā no divām zonām 5. Kambaru tahikardijas terapijai jābūt pieejamām regulējamiem dažādām vismaz burst un ramp variantiem - ne mazāk kā 4 terapijas sekvencēm sekvencēm līdz kardioversijas pielietošanai 6. Jābūt atsevišķi iestrādātām kambaru fibrilācijas terapijas iespējām 7. Kambaru mirgošanas diagnostikas zonā jābūt iespējām regulēt kritiski īso sirds ciklu daudzumu no kopējā sirds ciklu daudzuma (kopējais sirds ciklu daudzums nedrīkst būt mazāks kā 120) īsu polimorfu kambaru tahikardijas epizožu (Torsades de Pointes) atdiferencēšanai 8. Jābūt "režīmu slēdzim” vai citai līdzīgai funkcijai, kura ātriju tahiaritmiju gadījumā pasargā kambarus no nefizioloģiski augstām stimulācijas frekvencēm 9. Jābūt iespējai vai nu pirms uzsākas kondensatoru uzlāde vai kondensatoru lādēšanas laikā izdarīt vismaz vienu antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājumu (t.s. nesāpīgā terapija) 10. Jābūt iespējai (lai maksimāli paildzinātu ICD darbības laiku), ja antitahikardītiskās elektrostimulācijas mēģinājums ir efektīvs, kondensatoru uzlāde tiek pārtraukta (ja terapija uzlādes laikā) vai tā netiek uzsākta (ja terapija pirms kondensatoru uzlādes) 11. Jābūt iespējām atpazīt priekškambaru aritmijas vismaz divās zonās 12. Jābūt iespējām ārstēt ātriju aritmijas gan ar ātro stimulāciju (burst, ramp), gan kardioversiju 13. Jābūt regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju (AV histerēze vai cita analogu efektu nodrošinoša funkcija) 14. Regulējamai funkcijai, kura nodrošina maksimāli daudz spontānu (pārvadītu) kambaru aktivāciju ir jāpieļauj vismaz 1 (bet ne vairāk kā divas) nepārvadītas ātriju aktivācijas, pirms ieslēdzas kambaru stimulācija 15. Aparātam jāvar saglabāt atmiņā intrakarfdiālā elektrogramma arī pirms aritmijas epizodes sākuma 16. Aparātam jābūt slodzes adaptīvajai kardiostimulācijas funkcijai 17. Sensoram jābūt akselerometram vai citas konstrukcijas līdzīga darbības principa (paātrinājuma) sensoram, bet ne spiediena, pjezokristālu kustību sensoram vai tikai vienam elpošanas sensoram 18. Jābūt funkcijām sensora darbības automatizācijai 19. Aparātam jāvar strādāt kā EKS vismaz DDDR, DDD, AAIR-DDDR, AAI-DDD, DDIR, DDI, AAIR, AAI, VVIR, VVI, DOO, AOO, VOO un ODO režīmos 20. Jābūt SmartShock funkcijai ar 6 dažādu algoritmu nepārtrauktu darbību , kā rezultātā neletālas aritmijas tiek atdiferencētas no True Lethal Arrhytmias 21. Jābūt iespējām bridināt pacientu gan sirds mazspējas kritiskas pasliktināšanās gadījumā, gan aparāta-elektrodu sistēmas darbības traucējumu gadījumā 22. Baterijas nomaiņas indikators (ERI), ar garantiju segts baterijas darbības ilgums ne mazāk kā 8 gadi 23. Jābūt iespējai pilna ķermeņa izmeklēšanai MR ar vismaz 1.5T jaudu 24. Jābūt iespējai piegādāt elektrodus gan ar DF-1 gan ar DF – 4 konekcijas tipu.
| 41 | Printera papīrs Termopapīrs Biotronik programmatoram (Thermal Fanfolds vai ekvivalents) | • Termopapīrs, paredzēts izmantošanai Renamic programmēšanas ierīcēs • Termopapīra izmēri 110 mm x 125 mm • Termopapīra lapas labajā malā ir 10 mm platam marķierim 22mm attālumā no augšējās lapas malas • Vienā iepakojumā 20 termopapīra lapu iesaiņojumi
| 42 | Endokardiālās sirds stimulācijas aktīvās fiksācijas elektrodi ar rigidu distālo daļu, ievadāmi ar ievadsistēmu 6 F (frenči) dažāda auguma pacientiem dažādās stimulācijas pozīcijās (Ultipace vai ekvivalents) | 1. Konektoram jābūt IS-1 2. Elektrodu garumiem jābūt vismaz 45±2 cm, 52±2 cm, 58±2 cm un 65±2 cm 3. Elektrodiem jābūt paredzētiem sirds endokardiālajai elektrostimulācijai 4. Elektrodiem jābūt bipolāriem 5. elektroda ievadei jābūt iespējamai ar ievadsistēmu 6F (frenči) 6. elektrodam jābūt aktīvi fiksējamam ar izbīdāmas un ievelkamas spirālītes (fixation helix) palīdzību 7. elektroda distālai daļai jābūt rigidai 8. elektroda proksimālai daļai jābūt ar papildus izolāciajs slāņiem 9. izbīdāmās un ievelkamās spirālītes (fixation helix) garumam jābūt 1,8±0,2 mm 10. ekektrodam jābūt ar steroīdu izdali no tā gala 11. elektroda materiālam jābūt silikonu gumijai, vai sakausējums (poliuretāna+silikona kopolimērs) 12. stap distālo un proksimālo elektrodu attālumam jābūt 10±1 mm 13. gredzena elektrodam jābūt ar irīdija (vai platīna-irīdija) fraktālu vai līdzvērtīgu pārklājumu optimālas elektrovadāmības nodrošināšanai 14. komplektā jābūt vismaz divām ievadstiletēm ar dažādiem izliekumiem 15. Pacients ar implantēto ierīci var atrasties MRI laukā ar slodzi 3,0 Teslas, visām ķermenīm.
| 43 | Griežamais ārējais vadītajkatetrs elektrodu ievadei | 1.Paredzēts kontrolējamo stimulācijas elektrodu ievadei kreisajā sirds pusē 2.Katetra iekšējais diametrs ne lielāks par 8F 3.Darba garums 40-45 cm. 5.Distālā daļa-3D līkne (120° līkums un otrs 90° līkums aizmugurē)
| 44 | Elektroda spirāles bloķēšanas rīks | 1.Spirāles bloķēšanas rīks atbalsta 55-65 cm garo elektrodu implantāciju. 2.Spirāles bloķēšanas rīkā ir paredzētas vismaz divas zonas pretestības/sprieguma mērīšanai 3.Grieziena momenta pārraide 1:1
| 45 | Garengrieznis koronārā sinusa elektrodu ievades vadītājkatetra pārgriešanai | 1. Garengrieznim jābūt paredzētam vadītājkatetra sānu daļas pārgriešanai 2. Pagarināts asmens gals 3. Plats vada kanāls
| 46 | Printera papīrs Merlin programmatoram | 1. lietojams ar Merlin programmatoru 2. Paredzēts EKG un citu parametru izdruku veikšanai
| 47 | Datu pārraides modulis savietojams ar Medtronic CareLink Network sistēmu (My Carelink vai ekvivalents) | Datu pārraides modulis savietojams ar Medtronic CareLink Network sistēmu 1. Jābūt datu telemetrijas, pārraides pa telekomunikāciju tīkliem un centralizētas uzkrāšanas iespējām, tai skaitā reālā laikā uztverto intrakardiālo elektrogrammu pārraides iespējām, datu pārraidei jānotiek automātiskai (bez pacienta līdzdalības) 2. Jābūt nodrošinātai datu centralizētas uzkrāšanas funkcijai un datu konfidencialitātei nodrošinot to pieejamību tikai pacienta ārstējošam ārstam un/vai citam attiecīgajā klīnikā autorizētam speciālistam ārstam 3. Jābūt pieejamiem datu pārraides moduļiem: stacionāriem vai ar autonomu barošanu, datu pārraides moduļiem jāvar datus pārraidīt bezvadu tīklā pēc bluetooth standarta protokola ar ne mazāk kā 10 kanāliem 4. Datu pāraides modulim jābūt savietojamam ar Medtronic CareLink Network sistēmu