## Apkopojums
Tiks veikti labojumi prasībās par attēla apstrādes programmatūrām un minimālo vienlaicīgo lietotāju skaitu, līdz ar to vērtējamā summa iepirkumā samazināsies
1. pozīcija - Radioloģijas klientu servera iegāde un papildināšana |  |  | Piegādātājs Nr.1 | Piegādātājs Nr.2
Nr. | Obligātās prasības | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu Piezīme: Lūdzu aizpildīt gaiši zilās ailes
Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. |  | atbilst | atbilst | atbilst, nav nepieciešamas izmaiņas TS prasībās
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. |  | atbilst | atbilst
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. |  | atbilst | atbilst
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu |  | atbilst | atbilst
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. |  | atbilst | atbilst
6 | Nododot preci ekspluatācijā, Piegādātājs veic lietotātu apmācību ar radioloģijas klientu serveri. Līguma darbības termiņa laikā veic bezmaksas lietotāju konsultāciju un nepieciešamības gadījumā atkārtotu lietotāju apmācību. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | atbilst | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
7 | Prece jānodod ekspluatācijā 60 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | atbilst | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
8 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: lietošanas instrukciju latviešu valodā gan papīra (saīsināta versija), gan digitālā formātā, lietošanas instrukciju oriģinālvalodā. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | atbilst | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
9 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | atbilst | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
10 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms. Vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par punkta izpildi. |  | atbilst
11 | Vērtējamo summu sastāda izmaksas par radioloģijas klientu servera iegādi un papildināšanu un uzturēšanas izmaksas piecu gadu periodam |  | atbilst
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
Uzturēšanas prasības
12 | Pretendentam jānodrošina pēcapstrādes servera vai tā papildinājumam 2 gadu bezmaksas servisa garantija, iekļaujot bezmaksas tehniskās apkopes, remontdarbus, programmatūras uzturēšanu un ražotāja noteikto drošības ielāpu uzstādīšanu, uzstādītās programmatūras versijas atjaunošana. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | atbilst | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | atbilst, nav nepieciešamas izmaiņas TS prasībās
13 | Finanšu piedāvājumā jānorāda klientu apstrādes servera uzturēšanas izmaksas pēcgarantijas periodam. Pēcgarantijas servisa izmaksās jāiekļauj izmaksas par tehniskajām apkopēm, programmatūras uzturēšanu un ražotāja noteikto drošības ielāpu uzstādīšanu, uzstādītās programmatūras versijas atjaunošana. |  | atbilst
14 | Servisa darbi jāveic ražotāja sertificētam inženierim. |  | atbilst
15 | Reakcijas laiks programmatūras darbības traucējuma gadījumā darba dienās ir ne ilgāks kā 1 darba dienas laikā. |  | atbilst
16 | Remontdarbus, ja nav nepieciešamas rezerves daļas, veic ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā. |  | atbilst
17 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju. |  | atbilst
18 | Ražotāja noteiktos periodiskos darbus (tehniskās apkopes un pārbaudes) laiku iepriekš jāsaskaņo ar BKUS līguma kontaktpersonu. |  | atbilst
19 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu. |  | atbilst
20 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis tehnisko pavadību. |  | atbilst
| Prasības radioloģijas klientu serverim: | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
21 | Piegādātājam jāveic radioloģijas klientu servera instalācija. Piegādātājs var veikt BKUS esošā klientu servera (syngo.via vai IntellSpace v.5) papildinājumu un atjauninājumu līdz jaunākajai versijai vai veikt jauna klientu servera piegādi. Jaunākā versija jānodrošina uz instalācijas brīdi. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS | atbilst, nav nepieciešamas izmaiņas TS prasībās
22 | Jānodrošina jauns fiziskais serveris, jāuzskaita un jānodrošina visas licences (piem., OS, SQL, programmatūras u.c.) un visas nepieciešamās servera licences atbilstoši ražotāja rekomendācijām vai klientu servera papildinājuma gadījumā pēc nepieciešamības jāpapildina esošais serveris, lai nodrošinātu servera darbības ātrumu (vienlaicīgi vismaz 7 lietotāji standarta CT un MR mērījumiem un MR difūzijas mērījumiem) | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | atbilst, 10 vienlaicīgi lietotāji visām programmām | BKUS esošajam serverim būs 4 - 5 gadi. Jauna servera uzstādīšana šobrīd tehniski nav nepieciešama, arī ņemot vērā iespējamās datortomogrāfijas papildus funkcionalitātes. Ja par IT aparatūras nomaiņas periodiskumu uzskata 5 gadus - jauna L servera (5-7 lietotāji) HW piegādes un uzstādīšanas izmaksas//. | Punkts tiks izteikts jaunā redakcijā: "Jānodrošina jauns fiziskais serveris, jāuzskaita un jānodrošina visas licences (piem., OS, SQL, programmatūras u.c.) un visas nepieciešamās servera licences atbilstoši ražotāja rekomendācijām vai klientu servera papildinājuma gadījumā pēc nepieciešamības jāpapildina esošais serveris, lai nodrošinātu servera darbības ātrumu (vienlaicīgi vismaz 7 lietotāji standarta CT un MR mērījumiem un MR difūzijas mērījumiem) vai jāiesniedz ražotāja apliecinājums, ka esošajam fiziskajam serverim tiks nodrošināts tehniskais atbalsts visā līguma plānotajā darbības periodā (60 mēneši)"
23 | Tīrais apjoms izmeklējumu glabāšanai 2TB uz SSD vai ekvivalentas tehnoloģijas (RAID 6 vai drošākā slēgumā) datu glabātuves apjoms, kas nepieciešams izmeklējumu glabāšanai | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | nodrošina serveri ar RAID5 slēgumu, lūdzam mainīt prasību. Bet ir iespējams palielināt līdz 5 TB. Ir iespēja arī nodrošināt serveri ne no ražotāja ar RAID6, uz kura tiks uzstādīta virtuālā mašīna | BKUS esošajam serverim būs 4 - 5 gadi. Jauna servera uzstādīšana šobrīd tehniski nav nepieciešama, arī ņemot vērā iespējamās datortomogrāfijas papildus funkcionalitātes. | Punkts tiks izteikts jaunā redakcijā: "Tīrais apjoms izmeklējumu glabāšanai 2TB uz SSD vai ekvivalentas tehnoloģijas (RAID 5 vai drošākā slēgumā) datu glabātuves apjoms, kas nepieciešams izmeklējumu glabāšanai"
24 | Jānodrošina radioloģijas klientu portāla integrācija ar BKUS esošo PACS pārlūku SECTRA IDS7. Attēla pēcapstrādi iespējams atvērt (izsaukt) no SECTRA pārlūka IDS7. (Izmaksas, kas saistītas ar integrāciju SECTRA pusē segs BKUS.) | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi. | nav papildus izmaksas integrējot piedāvāto risinājumu | Atbilst | atbilst, nav nepieciešamas izmaiņas TS prasībās
25 | Iespēja saglabāt attēlu sēriju kino cilpā (video) |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
26 | Iespēja ierakstīt video no ekrāna |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
27 | Iespēja anonimizēt izmeklējumu vai atsevišķas tā sērijas |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
28 | Iespēja pilnībā noņemt tekstu no attēla |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
29 | Lietotāju reģistrēšanai/tiesību piešķiršanai jāizmanto Active Directory |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
30 | Iespēja automātiski dzēst pacientu izmeklējumus |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
31 | MPR (Multi Planar Reconstruction), liekta MPR, biezā slāņa MPR (Thick MPR), plāna slāņa MPR (Thin MPR), 3D attēlveidošana (Volume Rendering), MIP, plāna slāņa MIP (Thin MIP), angio |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
32 | Lietotāju piekļuve programmatūrai tiek nodrošināta ar lietotājvārdu un/vai paroli, vai kāda cita programmatūras līmeņa drošības mehānismu, kas izslēdz iespēju programmatūrā darboties anonīmi, kā arī katram lietotājam iespējams noteikt vismaz skatīšanās un/vai rediģēšanas piekļuves tiesības |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
33 | Programmatūra nodrošina iespēju veidot darbības failus (log file) par katra lietotāja veiktajām darbībām programmatūrā |  | atbilst | Tiek nodrošināta BKUS
|  |  | Piegādātjs Nr.1 |  |  |  |  | Piegādātājs Nr.2 |  |  | Komentāri
34 | Attēlu apstrādes programmu *** komplektācija: (ja BKUS rīcībā jau ir kāda no šīm programmām/licencēm pieprasītajā apjomā jaunākajā versijā esošajā serverī syngo.via vai IntellSpace serveros, tad attiecīgajā serverī nav nepieciešams veikt atkārtotu instalāciju) | Minimālais vienlaicīgo lietotāju skaits | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu | Piezīmes (lūdzam norādīt programmu licences formātu (vienreizējs maksājums vai abonēšanas maksa) | Norādīt, vai ir iekļauts piedāvājumā vai arī BKUS jau šobrīd ir pieejama šī funkcionalitāte esošajā serverī syngo.via vai IntellSpace |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu | Piezīmes (lūdzam norādīt programmu licences formātu (vienreizējs maksājums vai abonēšanas maksa) | Norādīt, vai ir iekļauts piedāvājumā vai arī BKUS jau šobrīd ir pieejama šī funkcionalitāte esošajā serverī syngo.via vai IntellSpace
34.1 | Standarta MR (mērījumi, pēcapstrāde - MPR, volume rendering utt) | 7 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst |  | Tiek nodrošināta BKUS |  |  | Tiks pārskatīts pieprasīto licenču un programmu skaits
34.2 | MR neiroloģisko perfūzijas izmeklējumu apstrāde | 2 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst |  | Tiek nodrošināta BKUS
34.3 | MR perfūzijas T1 līknes | 2 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst |  | Tiek nodrošināta BKUS
34.4 | MR difūzijas pēcapstrāde | 7 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst |  | Tiek nodrošināta BKUS
34.5 | MR traktogrāfijas pēcapstrāde | 2 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst | Papildus 12 000 | Tiek nodrošināta BKUS
34.6 | Sirds MR analīzes pilna funkcionalitāte | 1 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst | Šobrīd nav. Cik lielā apjomā ir nepieicešams nodrošiņāt? | Tiek nodrošināta BKUS
34.7 | 4D flow MR | 1 | 1 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst | Ir iespēja nodrošināt, bet ir divas dažādas licences: Artery un Heart. Lūdzam izskatīt iespēju iegādāties šādu funkcinālitāti atsevišķi. Opcijas MR Caas 4D Flow Artery un Heart
34.8 | Standarta CT (mērījumi, pēcapstrāde - MPR, volume rendering utt) | 7 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst |  | Tiek nodrošināta BKUS
34.9 | CT asinsvadu analīze (stenoze, aortas aneirisma) | 2 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst |  |  |  | Prasītās datortomogrāfijas kardiovaskuulārās funkcionalitātes ietver programmpakete vienam lietotājam. Ja prasītas 2 liecences - pievienotas atsevišķi.
34.10 | CT galveno asinsvadu automātiska izvilkšana un marķēšana | 2 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst
34.11 | CT sirds funkciju analīze kreisajam kambarim | 1 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst | Pēc pieredzes citās iestādes, programmas izmanto arī invazīvās radioloģijas/kardioloģijas nodaļas. Lūdzam izskatīt iespēju palielināt pierpasīto vienlaicīgu lietotāju skaitu. Tas pats par 34.12 un 34.13
34.12 | CT sirds funkciju analīze labajam kambarim | 1 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst
34.13 | CT koronāro asinsvadu analīze | 1 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst
34.14 | Ca scoring | 1 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst
34.15 | CAD (CAD - Computer Aided Diagnostics) programmatūra plaušu mezgliņu, ideāli, ja arī veidojumu citās lokalizācijās, limfmezglu) automātiska identifikācija, segmentācija un analīze CT izmeklējumu attēlos | 3 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst | Nav pieejama limfmezgliem šobrīd | Principā pietiek ar vienu licenci!!! |  |  | Prasība tiks izteikta jaunā redakcijā: "CAD (CAD - Computer Aided Diagnostics) programmatūra plaušu mezgliņu, vēlams arī veidojumu citās lokalizācijās, piemēram, limfmezglu) automātiska identifikācija, segmentācija un analīze CT izmeklējumu attēlos"
34.16 | CT kaulu pārskats (izvērsums) – traumatisku izmaiņu identificēšanai | 7 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst |  | Principā pietiek ar vienu licenci
34.17 | CE sertificēta aplikācija 3D modelēšanai/printēšanai | 1 | 10 vienlaicīgo lietotāju skaits | vienreizējs |  | Atbilst | Esošā redakcijā var piedāvāt diezgna primitīvu risinuājumu, kas nenodrošinās, piemēram, segmentēšanas vai rediģēšanas iespējas. |  |  |  | Nepieciešama standarta programma ar 3D printēšanas iespēju
***Ja kādas no attēlu apstrādes programmām licencēšanas formāts ir abonēšanas maksa, tad izmaksas jāiekļauj visam līguma darbības periodam - ne mazāk kā 5 gadi

## drop list (hidden)
Ir iekļauts piedāvājumā
Jau ir BKUS esošā servera komplektācijā