SIA “Bauskas slimnīca”

Reģ. Nr. 43603017682

ATKLĀTA KONKURSA

Datortomogrāfijas sistēmas iegāde

ID Nr. BS 2025/01K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Bauskā, 	07/05/2025

Pasūtītāja nosaukums: SIA „ Bauskas slimnīca”, Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Iepirkuma identifikācijas numurs: BS 2025/01K

Iepirkuma priekšmets: Datortomogrāfijas sistēmas iegāde

Iepirkuma priekšmeta nav sadalīts daļās.

CPV kods: 33000000-0 (Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces).

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:

31/01/2025 – paziņojums par līgumu;

18/02/2025 – paziņojums par līgumu (grozījumi);

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

31/01/2025  – paziņojums par līgumu;

31/01/2025 – paziņojums par līgumu (grozījumi);

Iepirkuma komisijas, izveidota saskaņā ar saskaņā ar SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekles 2025.gada 3.janvāra rīkojumu Nr. 1-09/2025/1, sastāvs:

- Galvenā ārste Inese Strazda - komisijas priekšsēdētājs;

- Saimniecības daļas vadītājs Didzis Paegle - komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

- Juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga - komisijas locekle;

- Medicīnas iekārtu inženiere Jekaterina Tihomirova - komisijas locekle;

- Galvenā māsa Larisa Lebeiko - komisijas locekle;

- Iepirkumu administratore Evija Strazdiņa - komisijas locekle

Iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu veic A. Jēkabsone-Lasenberga, iepirkumu speciāliste-juriste.

Piedāvājumu iesniegšana, vieta un laiks:

Ar grozījumiem, līdz 06/03/2025. plkst.13:00, EIS e-konkursu sistēmā;

Piedāvājumi atvērti 06/03/2025. plkst. 17.13, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.

Piedāvājumus iesniegušie pretendenti:

| N.p.k. | Pretendents | Piedāvājuma iesniegšanas veids | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | "A.Medical" SIA | Sistēmā | 06.03.2025 plkst. 12:43 |
| 2. | SIA "Arbor Medical Korporācija" | Sistēmā | 06.03.2025 plkst. 12:19 |
| 3. | "Tradintek" SIA | Sistēmā | 06.03.2025 plkst. 07:05 |

Pretendentu piedāvātās cenas:

| Pretendents | Iesniegšanas datums un laiks | Piedāvātā cena |
| --- | --- | --- |
| "A.Medical" SIA | 06.03.2025 plkst. 12:43 | EUR 780100.0 |
| SIA "Arbor Medical Korporācija" | 06.03.2025 plkst. 12:19 | EUR 638048.22 |
| "Tradintek" SIA | 06.03.2025 plkst. 07:05 | EUR 487800.0 |

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: iepirkuma komisija, no nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma 5.2.7. punktā norādītajiem kritērijiem.

Punktu piešķiršanas principi:

| Daļa | Kritērijs | Maksimālais iegūstamais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā cena | 51 |
| B | Paaugstināta iekārtas kvalitāte | 36 |
| C | Elektroenerģijas patēriņš lietojot iekārtu standby režīmā (Elektroenerģija standby) | 3 |
| D | Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | 10 |
| D | Kopējais punktu skaits: | 100 |

D= A+ B +C +D

Kritērijs A tiek aprēķināts pēc formulas:

A= Az/Ap * 51, kur

Az – zemākā kopējā piedāvātā cena euro bez PVN,

Ap – vērtējamā kopējā piedāvātā cena euro bez PVN.

Vērtēšanas kritērijā B ”Paaugstināta iekārtas kvalitāte” punktu piešķiršana noteikta zemāk esošajā tabulā kā konkrēti lielumi (punkti) par papildus kvalitāti (maksimāli 36 punkti).

Vērtēšanas kritērijā C “Elektroenerģijas patēriņš lietojot iekārtu maksimālajā jaudā” piedāvājums ar vismazāko Elektroenerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 3 (trīs) punkti.

Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek noteikti, izmantojot šādu formulu Kritērijs C tiek aprēķināts pēc formulas:

C= Cz/Cp * 3, kur

Cz – zemākais piedāvātais enerģijas patēriņš kW/h,

Cp – vērtējamais enerģijas patēriņš kW/h.

Kritērijs D tiek aprēķināts pēc formulas:

| Garantijas laiks (izteikts mēnešos) | Punktu skaits |
| --- | --- |
| 36 mēneši | 0 |
| 42 mēneši | 2.5 |
| 48 mēneši | 5 |
| 54 mēneši | 7.5 |
| 60 mēneši | 10 |

Komisija piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus iepirkumā vērtē šādā kārtībā:

| Piedāvājuma izvērtēšana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |  |  |
| Piedāvātā iekārta |  |  |  |  |
| A Piedāvājuma cena |  |  |  |  |
| Zemākā kopējā piedāvātā cena (Az) |  |  |  |  |
| Vērtējamā kopējā piedāvātā cena (Ap) |  |  |  |  |
| Pretendenta iegūtie punkti par piedāvājuma cenu A = (Az / Ap) *59 |  |  |  |  |
| B Paaugstināta iekārtas kvalitāte |  |  |  |  |
| Paaugstinātas kvalitātes tehniskās prasības |  | Izpilda | Neizpilda | Iegūtie punkti |
| 1. Tehniskās specifikācijas 1.4. prasība: Gentrija atvērums ne mazāks par 72 cm Ja gentrija atvērums ir vienāds vai lielāks par 80 cm, tiek piešķirti papildu 2 punkti |  |  |  |  |
| 2. Tehniskās specifikācijas 1.9. prasība: Uz gentrija katrā pusē izmeklējumu galdam informatīvie krāsainie displeji, kuros iespējams redzēt galda pozīciju, pacienta EKG līkni, pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu. Ja ekrāni ir skārienjūtīgie, tiek piešķirts papildu 1 punkts. Ja ir iespēja izvēlēties pacientu izmeklējumam no RIS sistēmas un izmeklējuma protokolu, tiek piešķirts papildus 1 punkts. <17.02.2025. grozījumi> |  |  |  |  |
| 3. Tehniskās specifikācijas 1.13. prasība*: Gentrija iebūvēts iekšējais apgaismojums vai paredzēts telpas krāsains apgaismojums ar iespēju izvēlēties krāsu un spilgtumu pacienta komforta palielināšanai, Ja šāda funkcionalitāte tiek piedāvāta, pretendentam tiek piešķirts 1 punkts |  |  |  |  |
| 4. Tehniskās specifikācijas 2.1. punkts: Ģeneratora reālā jauda (elektriskā jauda) ne mazāka par 70 kW Ja ģeneratora reālā jauda ir 70- 79 kW papildus tiek piešķirts papildus 1 punkts. Ja ģeneratora reālā jauda ir 80-89 kW papildus tiek piešķirti papildu 2 punkti. Ja ģeneratora reālā jauda ir vienāda vai pārsniedz 90 kW - papildu 3 punkti. <17.02.2025. grozījumi> |  |  |  |  |
| 5. Tehniskās specifikācijas 2.2. punkts: Sprieguma diapazons robežās vismaz no – 80 - 135 kV, pārslēdzams vismaz 4 soļos. Ja tiek piedāvāta sistēma ar kV iestatīšanas soli 10 kV un automātisku kV pielāgošanu pacienta izmēram tiek piešķirti papildu 2 punkti <17.02.2025. grozījumi> |  |  |  |  |
| 6. Tehniskās specifikācijas 2.3. punkts: Strāvas stipruma diapazons robežās vismaz no 20 līdz 600 mA Ja tiek piedāvāta sistēma ir vienāda vai pārsniedz 650 mA, papildu tiek piešķirti 3 punkti |  |  |  |  |
| 7. Tehniskās specifikācijas 2.4. punkts: Anoda fiziskā siltumietilpība ne mazāka par 7MHU vai spuldzes dzesēšana ne mazāk par 2,6 MHU/min. Ja tiek anoda fiziskā siltumietilpība vienāda vai pārsniedz 8MHU, papildu tiek piešķirts papildu 1 punkts. |  |  |  |  |
| 8. Tehniskās specifikācijas 3.2. punkts: Minimālais galda attālums no grīdas ne vairāk par 550 mm. Ja minimālais galda attālums no grīdas ne vairāk kā 500 mm, tiek piešķirts papildus 1 punkts/ |  |  |  |  |
| 9. Tehniskās specifikācijas 3.8. punkts*: Galda aizsardzība pret sadursmes vertikālās kustības gadījumā ar integrētu gentrija indikatoru – par funkcionālitātes nodrošināšanu Ja šāda funkcionalitāte tiek piedāvāta, pretendentam tiek piešķirts 1 punkts. |  |  |  |  |
| 10. Tehniskās specifikācijas 4.1. punkts: Minimālais skanēšanas laiks pie pilna 360° apgrieziena ne ilgāks par 0,35 s Ja apgrieziena laiks ir vienāds vai mazāks par 0,3 s, tiek piešķirti papildu 2 punkti. |  |  |  |  |
| 10.1 Tehniskās specifikācijas 4.5. punkts: Pakāpes faktors (pitch) vismaz 0,5 līdz 1,5. Ja pakāpes faktors ir lielākā diapazonā par 0.5-1.5, tiek piešķirts papildu 1 punkts. <17.02.2025. grozījumi> |  |  |  |  |
| 11. Tehniskās specifikācijas 5.3. punkts*: Iekļauti ārkārtas situāciju protokoli - ir iespējams ievadīt nepilnus pacientu datus un izvēlēties ārkārtas situāciju protokolu no izmeklēšanas telpas ar pacienta izmeklēšanas palaišanu (izņemot ekspozīciju). Ja šāda funkcionalitāte tiek piedāvāta, pretendentam tiek piešķirts 1 punkts. |  |  |  |  |
| 11.1 Tehniskās specifikācijas 7.1. punkts: Rekonstrukcijas matrica ne mazāka par 512 x 512 Ja rekonstrukcijas matrica ir vismaz 1024 x 1024, tiek piešķirts papildu 1 punkts. <17.02.2025. grozījumi> |  |  |  |  |
| 12. Tehniskās specifikācijas 7.2. punkts: Maksimālais attēlu rekonstrukcijas ātrums ne mazāks par 60 att/s Ja rekonstrukcijas ātrums lielāks par 100 att/s, pretendentam tiek piešķirti papildu 3 punkti. |  |  |  |  |
| 13. Tehniskās specifikācijas 7.4. punkts: Maksimālais attēlu rekonstrukcijas ātrums ar iteratīvo rekontrukciju ne mazāks par 40 att/s Ja rekonstrukcijas ātrums lielāks par 60 att/s, pretendentam tiek piešķirti papildu 3 punkti. |  |  |  |  |
| 13.1 Tehniskās specifikācijas 8.3. punkts*: Attēlu ieraksta arhivēšanas iespējas uz CD/ DVD/USB Ja šāda funkcionalitāte tiek piedāvāta, pretendentam tiek piešķirts papildu 1 punkts. <17.02.2025. grozījumi> |  |  |  |  |
| 13.2 Tehniskās specifikācijas 9.16. punkts*: Automātiska mugurkaula disku segmentēšana (atpazīšana) un marķēšana. Ja šāda funkcionalitāte tiek piedāvāta, pretendentam tiek piešķirti papildu 2 punkti. <17.02.2025. grozījumi> |  |  |  |  |
| 13.3 Tehniskās specifikācijas 9.18. punkts*: Automātiska, bez operatora iejaukšanās, ribu marķēšana ar to sadalījumu plaknē krūškurvja izmeklējumiem Prasība nav obligāta, par funkcionālitātes nodrošināšanu 1 punkts. Ja šāda funkcionalitāte tiek piedāvāta, pretendentam tiek piešķirts papildu 1 punkts. <17.02.2025. grozījumi> |  |  |  |  |
| 14. Tehniskās specifikācijas 10.3. punkts*: Tiek piedāvāts komplektācijā kontrastvielas injektors ar divu injekciju šķidrumu izmantošanu, novietots uz riteņiem ar bremzi ērtai pārvietošanai telpā, ar iespēju iestatīt dažādas kontrastvielas ievades programmas, ar vadību no pults telpas, var lietot ar vairāku pacientu flakonu (Multi-Patient Bottles) Ja šāda funkcionalitāte tiek piedāvāta, pretendentam tiek piešķirti papildu 5 punkti. |  |  |  |  |
| Pretendenta iegūtie punkti par paaugstinātu iekārtas kvalitāti B: _____________ |  |  |  |  |
| C Piedāvātais enerģijas patēriņš kW/h standby režīmā |  |  |  |  |
| zemākais piedāvātais enerģijas patēriņš kW/h standby režīmā |  |  |  |  |
| vērtējamais enerģijas patēriņš kW/h standby režīmā |  |  |  |  |
| Pretendenta iegūtie punkti par enerģijas patēriņu C= Cz/Cp * 3 |  |  |  |  |

| D Garantijas laiks (izteikts mēnešos) |  |
| --- | --- |
| 36 mēneši – tiek piešķirti 0 punkti |  |
| 42 mēneši – tiek piešķirti 2.5 punkti |  |
| 48 mēneši – tiek piešķirti 5 punkti |  |
| 54 mēneši – tiek piešķirti 7.5 punkti |  |
| 60 mēneši – tiek piešķirti 10 punkti |  |
| Pretendenta iegūtie punkti par piedāvāto garantijas laiku D: _____________ |  |

| Pretendenta vērtējums A + B + C + D |  |
| --- | --- |

*Kvalitātes prasība, par kuru pretendenti var iegūt papildus punktus (nav uzskatāma par iekārtas pamata prasību).

Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā un pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem:

| Iepirkuma priekšmets | Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas/noraidītie pretendenti un to iemesls |
| --- | --- |
| Datortomogrāfijas sistēmas iegāde | SIA “TRADINTEK”, reģistrācijas Nr. 40003308634, par iepirkumā piedāvāto cenu 487800.00 EUR bez PVN; pretendents ieguvis 84.33 punktus. |
|  | SIA “A.Medical” netiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – pretendents ieguvis 61.14 punktus |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" netiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – pretendents ieguvis 78.99 punktus |

Pamatojums lēmumam, ja piedāvājumu iesniedzis viens piegādātājs:

neattiecas.

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru vai kādu tās daļu:

neattiecas.

Komisijas priekšsēdētāja:                                          _______________________ I.Strazda