"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“Sporta medicīnas centra iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana” 
identifikācijas Nr. BKUS 2025/24-TP 
ZIŅOJUMS

Rīga
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2025/24-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Atklāts Konkurss

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Sporta medicīnas centra iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	L.Baltace, V.Abrama



	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Apspriedē piedalījās 3 ieinteresētie piegādātāji




. Saņemtie piedāvājumi (pievienojami protokolam):
	Pretendenta nosaukums:
	Pretendents Nr.1
	Pretendents Nr.2
	Pretendents nr.3

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1. pozīcija – Vakuumelektrodu sistēma ar teleskopisku balsta sistēmu
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  1. pozīcija - Vakuumelektrodu sistēma ar teleskopisku balsta sistēmu
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija – 12 kanālu elektrokardiogrāfs
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  2. pozīcija – 12 kanālu elektrokardiogrāfs
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3. pozīcija – Digitālais podometrs
	3.3.2. punktā uzskaitītas ražotāja minimālās prasības datoram.
3.4.4. punktā norādīts, ka nav iespējama lietotāju administrēšana caur MS AD (LDAP).
3.4.7. punktā norādīts, ka nevar izpildīt prasību; programmatūrai ir jādarbojas tikai operētājsistēmā Windows.
3.5.2. punktā norādīta izmantotā datubāze – vietējās datu bāzes Sqlite fails
3.5.3. punktā norādītas minimālās prasības datoram
3.6.2. punktā norādīts, ka neapstrādātus datus no programmatūras var eksportēt csv formātā (.xls) un izmantot pašu pētniecības vajadzībām
3.7.2. punktā norādīts ieteikums – datu bāzes koplietošanai un datu eksportēšanai ir jāiekļauj zinātniskās programmatūras pakotne.
	Vēstulē norādīts, ka nav nepieciešams nodrošināt adimnistrēšanu caur MS AD (LDAP) un piegādātājam nodrošināt vienotu datubāzi, kas balstās uz servera risinājumu.
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  3. pozīcija – Digitālais podometrs
	3.3.2. punkts mainīts – datoram jāatbilst programmatūras minimālajām prasībām.
3.4.4. punkts. Tā kā punktā minētā prasība ir vēlama, ne obligāta, punkts netiek mainīts.
3.4.7.punkts netiek mainīts; iesniegtais komentārs atbilst TS pasībām
3.5.2. punkts netiek mainīts; komentārs ņemts vērā, atbilst TS prasībām
3.5.3.punkts netiek mainīts, komentārs ņemts vērā, atbilst TS prasībām
3.6.2. punkta komentārs netiek ņemts vērā, neattiecas uz TS prasību
3.7.2. punkta ieteikums ņemts vērā, papildinot 3.4.1.punktu ar to, ka iespējams datu eksports csv vai analogā formātā.
	Prasība par lietotāju administrēšanu caur MS AD (LDAP) tiek atstāta, jo tā ir vēlama.
3.2.14.punkts papildināts, norādot, ka tiek prasīta vienota datubāze, kas balstās uz servera vai līdzvērtīga risinājumu.
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  4. pozīcija - Veloergometrs
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija - Veloergometrs
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija – Digitālais augummērs
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  5. pozīcija – Digitālais augummērs
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija – Kušete bez regulējama augstuma
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Iesniegts piedāvājums, kas atbilst izvirzītajām prasībām

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  6. pozīcija – Kušete bez regulējama augstuma
	Nav iesniegts
	Nav iesniegts
	Izmaiņas nav nepieciešamas




	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai.
2. Precizēta Tehniskā specifikācija.
3. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
4. Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.
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