"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Antivielu piegāde histoloģijas izmeklējumiem”,

identifikācijas Nr. BKUS 2025/47-TP

ZIŅOJUMS

Rīga, 2025.gada 22.aprīlī

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2025/47-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Atklāts konkurss

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Atklāts konkurss

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Antivielu piegāde histoloģijas izmeklējumiem.

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

Dagne Grāvele

Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē

Apspriedē piedalījās divi ieinteresētie piegādātāji.

Pretendenta (-u), komentāri:

| Pretendents: | Pretendenti iesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām | Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1) Sākot no poz. 1.63–RUO (pamatā- research use antivielām) dažām Av vajadzētu tuvākas norādes, lai piemeklētu atbilstoši lietotāja vajadzībām, kā arī būtu vēlams patoloģijas speciālistam pārbaudīt piedāvāto Av atbilstību. | Nav skaidrs priekšlikums par “tuvākām norādēm” |  |
|  | 2) Atšķirības, ja laika gaitā nomainījušies pieprasīto AS48 reaģentu parametri (ražotāja piedāvātie kloni, jeb reaģentu fasējumi) atzīmētas ar sarkanu attiecīgās poz. kolonnā B un H: | Tehniskajā specifikācijā atbilstoši iesūtītajiem priekšlikumiem ir labotas pozīcijas: 1.42, 1.48, 1.53, 1.56, 1.57, 1.63, 1.65, 1.67, 1.69, 1.70, 1.72, 1.84, 1.85, 1.87, 1.88, 1.89 |  |
|  | 1.42 klons DAK-CD10 | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.48 gatavs lietošanai 12 ml | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.53 darba šķīduma pagatavošanai | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.56 3x45 ml, līdz 600 testiem | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.57 40 ml, līdz 200 testiem | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.63 atšķaidījums 1:100-200 | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.65 pieejamie klona 6/32 tilpumi ir mikrogramos jeb miligramos, nav ml | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.67 500 mkl | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.69 500 mkl | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.70 gatavs lietošanai 12 ml | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.72 gatavs lietošanai 12 ml, 60 testi klons JC8 | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.84 atšķaidījums 1:25-1:50 | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.85 500 mkl, 1.2mg/ml | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.87 klons ZR262 | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.88 50 testi, šie produkti nav antivielas, atšķaidījumi ! | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.89 šie produkti nav antivielas, atšķaidījumi ! | Tiks ņemts vērā |  |
|  | 1.94 nepieciešama tuvāka informācija Av piemeklēšanai | Nav skaidra šī norāde |  |
|  | 3) Iekārtas AS48 Link veiksmīgai ekspluatācijai vēl būtu vēlams pievienot dažas pozīcijas (reti nepieciešamas): | Tehniskajā specifikācijā atbilstoši iesūtītajiem priekšlikumiem ir pievienotas pozīcijas: 1.102, 1.103 |  |
|  | Reaģents vizualizācijas pastiprināšanai, truša antivielām (rabbit linker) , (EnV FLEX+ Rb (LINKER) (Link), Mab a Rb) | Tiks ņemts vērā, pozīcijas tiks pievienotas tehniskajā specifikācijā |  |
|  | Paraugu stikliņu statīvi iekārtai AS48 Link, komplekts, 4 gab. (Autostainer Link slide Rack (x4)) | Tiks ņemts vērā, pozīcijas tiks pievienotas tehniskajā specifikācijā |  |
| Pretendents: | Pretendenti iesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām |  | Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) |
| B | 1.1 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  | Lūdzu ņemt vērā, ka norādītais 14 ml iepakojums, kas sastāv no diviem 7 ml flakoniem, netiks pieņemts. Ja flakona tilpums ir 7 ml, tas var nebūt saderīgs ar izmantoto aprīkojumu. Pašlaik tiek izmantoti 12 ml flakoni. Ieteikums – nosūtīt testa paraugu izmēģināšanai. |
|  | 1.2 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.3 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.5 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.7 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.9 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.10 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.16 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.17 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.19 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.20 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.21 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.22 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.23 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.24 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.25 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.27 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.28 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.29 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.30 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.31 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.34 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.35 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.36 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.37 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.42 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.44 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.46 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.47 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.48 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.51 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |
|  | 1.61 Iepākojums 2х7ml, 14 ml |  |  |

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai. - Precizēta Tehniskā specifikācija. - Iespējamie pretendenti spēs nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Līga Markeviča

liga.markevica@bkus.lv