"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“Stacionāro nodaļu aprīkojuma iegāde” 
identifikācijas Nr. BKUS 2025/48-TP 
ZIŅOJUMS

Rīga
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2025/48-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Atklāts Konkurss

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Stacionāro nodaļu aprīkojuma iegāde



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	L.Baltace, V.Abrama



	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Apspriedē piedalījās 7 ieinteresētie piegādātāji



	Pretendenta (-u),  komentāri:

	No piegādātājiem tika saņemti komentāri par tehnisko specifikāciju. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, tika nolemts:
	KOMENTĀRI:
	PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

	

	Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 9.pozīciju.

	Priekšlikumi netika izteikti.



	PIEGĀDĀTĀJS Nr.2

	- Piegādātājs iesniedza priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 7. pozīcijas 7.2.12. punktu “Lūgums koriģēt šo prasību uz "Rokturi galda pārvietošanai vienā vai abos galda sānos", tādejādi paplašinot konkurenci un ļaujit slimnīcai izvēlēties piemērotāko produktu..

	Tehniskās specifikācijas prasība 7.2.12. punkta prasība tiks precizēta “Rokturi galda pārvietošanai vienā vai abos galda sānos”.






	PIEGĀDĀTĀJS NR.3

	
	

	- Piegādātājs iesniedza priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 3. pozīcijas 3.2.3. “Aprīkots ar dubultriteņiem, aprīkots ar piekto riteni, kas atvieglo pacienta transportēšanu, centrālas bremzes”,
 3.2.12. punktu “Sēdekļu un nestuvju virsmas izgatavotas no cieta, izturīga ūdeni neabsorbējoša materiāla, iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem” un 
3.2.13. punktu “Konfigurāciju maiņa no sēdus uz guļus konfigurācijām ar 3 leņķiem - ir 3 slinga leņķa regulēšanas fiksācijas cilpas un 1 drošības cilpa.”,
par Tehniskās specifikācijas 4.pozīciju.
	Tehniskās specifikācijas prasība 
3.2.3. punkta prasība tiks precizēta “Aprīkots ar riteņiem, visi riteņi aprīkoti ar bremzēm vai centrālo bremžu sistēmu”

3.2.12. punkta prasība tiks precizēta “Sēdekļa/guļvietas virsmas izgatavotas no cieta, izturīga ūdeni neabsorbējoša materiāla, iespējams tīrīt ar dezinfekcijas līdzekļiem. Sēdekļa/guļvietas virsma ir stiprināta pie statīva, nav slingu veida.”,
3.2.13. punkta prasība tiks saglabāta esošajā redakcijā.


4.pozīcijā tiks veikti grozījumi, sk.nākamos komentārus.

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.4

	- Piegādātājs iesniedza priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 4. pozīcijas 4.2.7. punktu “Lūdzam šo parametru noteikt 185 cm, jo tas ir optimāls un pietiekošs”;
4.2.10. punktu “Ierosinām piešķirt punktus par lielāku diapazonu”
4.3.4. punktu “Ražotājiem ir atšķirīga guļratu konstrukcija un līdz ar to dažādi risinājumi – lūdzam izteikt nosacījumu sekojoši: Guļratu pamatnē paredzēta vieta pacienta mantu novietošanai.”.
- Piegādātājs iesniedza priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 6. pozīcijas 6.2.8. punktu “Lūdzam šo parametru noteikt 185 cm, jo tas ir optimāls un pietiekošs”;
6.2.9. punktu “Atkarībā no modeļa un ražotāja, nerūsējošā tērauda statīvu svars var būt 4,1 – 4,5 kg. Ņemot vērā statīvu mobilitāti, personāla noslodzi šī atšķirība neietekmē,- attiecīgi lūdzam mainīt parametru līdz 4,5 kg”.

	Tehniskās specifikācijas prasība 4.2.7. punkta prasība tiks precizēta “Pacienta guļvirsmas garums vismaz 185 cm.”,

Komentāri netiks ņemti vērā, jo norādītais diapazons nosedz slimnīcas vajadzības.

4.3.4. punkta prasība tiks precizēta “Groziņš piederumu novietošanai vai guļratu pamatnē iestrādāta vieta piederumu novietošanai”.

6.2.8. punkta prasība tiks precizēta “Augstuma regulācija vismaz no 135 līdz 200 cm”,


6.2.9. punkta prasība tiks precizēta “Infūzijas statīva svars līdz 4,5 kg”.

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.5

	Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 6.pozīciju.

	6.pozīcijas 6.2.8. un 6.2.9. punktos tiks veikti precizējumi.

	PIEGĀDĀTĀJS Nr.6

	Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 3.pozīcijas 3.2.8. punktu “”Celšanas diapazons vismaz 340 – 1540”

Iesniedza priekšlikumus par 4.pozīciju. 

Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 9.pozīciju.

	Tehniskās specifikācijas 3.2.8. punkta prasība tik izteikta “Celšanas diapazons vismaz 480 - 965 mm”.


Skatīt komentārus iepriekš. 



Priekšlikumi netika izteikti.



	PIEGĀDĀTĀJS Nr.7

	
Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 3.pozīcijas “Celšanas diapazons vismaz 340 - 1540  punktu”

Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 4.pozīcijas 4.2.8. punktu;
4.3.3. punktu  - Lūdzu, paskaidrojiet, vai ir nepieciešams atsevišķs statīvs balonam, ja rāmī ir īpaša vieta balonam? ja ir iebūvēts ratu konstrukcijā.
4.3.4. punkts – “Lūdzu, paskaidrojiet, vai ir nepieciešams atsevišķs groziņš, ja rāmī ir īpaša vieta balonam? ja ir iebūvēts ratu konstrukcijā.”


Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 5.pozīcijas 5.2.4. punktu;
5.2.11. punktu “Vismaz 1 atvilktne (opcionals rokturis) - paredzēts lietošanai bez speciāla roktura”

5.2.14. “Plaukta durvis ar eņģēm un opcionālo rokturi (opcionals rokturis)”




Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 6.pozīciju.

Piegādātājs iesniedza komentārus/priekšlikumus par Tehniskās specifikācijas 8.pozīcijas 8.2.1. punktu “”Slīddēļa svars nepārsniedz 1,5 kg”, 
8.2.4. punktu ‘Izmēri 190 x 70 cm +/- 10%”

	
3.2.8. punkta prasība tiek precizēta “Celšanas diapazons vismaz 480 - 965 mm”



4.2.8 “Prasība tiek precizēta "Guļratu izmērs nepārsniedz 220 x 90 cm"”
4.3.3. Prasība tiek precizēta "Statīvs skābekļa balona novietošanai vai guļratu pamatnē iestrādāta vieta skābekļa balonam”

4.3.4. Prasība tiek precizēta “Groziņš piederumu novietošanai vai guļratu pamatnē iestrādāta vieta piederumu novietošanai”



5.2.4. punkta prasība netiek mainīta.


5.2.11. prasība tiek mainīta uz “Vismaz 1 atvilktne ar rokturiem (ja nav paredzēta lietošanai bez rokturiem)”

5.2.14. “Prasība tiek mainīta “Plaukta durvis ar eņģēm un rokturi (ja nav paredzēta lietošanai bez rokturiem)”



Priekšlikumi netika izteikti.



8.2.1. punkta prasība tiks izteikta šādā redakcijā “Slīddēļa svars nepārsniedz 2 kg”,

8.2.4. punkta prasība tiks izteikta šādā redakcijā “Izmēri vismaz 190 x 50 cm”.








	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai.
2. Precizēta Tehniskā specifikācija.
3. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
4. Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.
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