Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem atklātā konkursā “Medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2025/1

1. Jautājums
	*) 12.4.   Pie finanšu piedāvājuma pretendents pievieno piedāvājuma kopsavilkumu ( 4. pielikums).
- Nolikuma un tehniskās specifikācijas dokumentos nav paredzēta atsevišķa aile vai veidlapa finanšu piedāvājumam un izmaksu uzskaitei. Lūdzam apstiprināt, ka finanšu piedāvājums iesniedzams vienīgi 4. pielikuma formā.

	Atbilde
	Finanšu piedāvājums iesniedzams 4. pielikuma formā. Ja kādā no iepirkuma daļām paredzētas vairākas preces/iekārtas, piedāvājumā jānorāda arī katras preces/iekārtas izmaksas atsevišķi.

       2. jautājums
*) Tehniskās specifikācijas 6. pielikumā nav ietvertas ailes Pretendenta piedāvājums / atbilstība un  Atsauce uz informatīvo materiālu.
-Vai atļauts tehnisko specifikāciju pārkopēt MS Excel failā un pievienot trūkstošās ailes, kā  arī iesniegt Tehnisko specifikāciju kā  MS Excel failu?

Atbilde

Atļauts tehnisko specifikāciju pārkopēt MS Excel failā un pievienot trūkstošās ailes, kā  arī iesniegt Tehnisko specifikāciju kā  MS Excel failu. Pretendents var papildināt tehniskās specifikācijas ailes arī word formātā.


3. jautājums

Par Tehniskās specifikācijas 5.daļu - Citas medicīnas iekārtas
5. daļas 19. Pielikumu “Elektrokardiogrāfijas aparāts ar Wi-Fi un iespēju nosūtīt rezultātus pa e-pastu ārstam atšifrējumam”

	7.
	Iespēja iestatīt vismaz sekojošus parametrus: ātrums, jūtīgums, drukas intensitāte.



Lūgums precizēt, ar ko ir domāta drukas intensitāte - vai tas ir attiecināms uz printera darbības ātrumu?
Atbilde

Parametri attiecas uz printera iestatījumiem

4. jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 5.daļu - Citas medicīnas iekārtas
5. daļas 19. Pielikumu “Elektrokardiogrāfijas aparāts ar Wi-Fi un iespēju nosūtīt rezultātus pa e-pastu ārstam atšifrējumam”

	10.
	Ātrums vismaz: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/sec.


Lūdzu, koriģēt prasību uz “Ātrums vismaz: 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s”.
Pretendenta piedāvātā EKG iekārta nodrošina šādu ātruma iestatījumus: 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s.

Atbilde

Šo iespēju var piedāvāt vairāki pasaules ražotāji, punkts netiks grozīts.


5. jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 5.daļu - Citas medicīnas iekārtas
5. daļas 19. Pielikumu “Elektrokardiogrāfijas aparāts ar Wi-Fi un iespēju nosūtīt rezultātus pa e-pastu ārstam atšifrējumam”

	16.
	Drukāšanas formāti vismaz: 1, 3, 6, 12 EKG viļņu formu režīmā


Lūgums precizēt šo prasību: vai šeit ir domāti drukāšanas skati, piem., 1x12, 3x4, 6x2?



Atbilde

Šeit ir domāti drukāšanas formāti ( novadījumu skaits uz izdrukas ).

6. jautājums
Par Tehniskās specifikācijas 5.daļu - Citas medicīnas iekārtas
5. daļas 19. Pielikumu “Elektrokardiogrāfijas aparāts ar Wi-Fi un iespēju nosūtīt rezultātus pa e-pastu ārstam atšifrējumam”

	19.
	Pielāgots tiešai darbībai uz atvērtas sirds.


Lūgums paskaidrot šīs prasības nepieciešamību.

Atbilde

Šis punkts/funkcija iekļauta nākotnes slimnīcas attīstības plāniem.


7. jautājums
Lūdzam veikt izmaiņas  "Medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde" 2. Daļas tehniskās specifikācijas punktā:

	1.1.6.
	Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotācijas iespēju ne mazāk kā 180 grādos;


     Mūsu piedāvātās iekārtas ir ar maināmu vadības paneļa augstumu un rotācijas iespēju : ±30 grādos. Ņemot vērā mūsu iekārtas kompaktos izmērus, ergonomiku kā arī svaru, šāda paneļa rotācija ir pilnīgi pietiekama un iekārtas ir speciālistiem ērti pozicionējamas un lietojamas  arī ļoti ierobežotas platības vietās. Kā arī šāds rotācijas diapazons neietekmē veikto izmeklējumu kvalitāti.
Lūdzam grozīt punktu 1.1.6. – “Vadības panelis ar maināmu augstumu un rotācijas iespēju ne mazāk kā ±30  grādos”

Atbilde

Grozījumi 1.1.6. punktā netiks veikti.

8. jautājums
Lūdzam veikt izmaiņas  "Medicīnas aprīkojuma un iekārtu iegāde" 2. Daļas tehniskās specifikācijas punktā:

	1.2.7.
	Izmeklējuma lauka vienlaicīga attēlošana gan uz monitora, gan uz skārienjutīgā funkciju kontroles ekrāna reālā laikā; 


Strādājot ar dažādiem speciālistiem, dažāda profila medicīnas iestādes, pieredze rāda, ka darba procesā skārienjūtīgais ekrāns netiek izmantots, izmeklējuma bilžu apskatei vai mērījumu veikšanai uz tā. Salīdzinot ar iekārtas monitoru, uz iekārtas salīdzinoši mazākā skārienjutīgā ekrāna izmeklējuma attēls nav apskatāms ērti un pietiekami detalizēti. Šī prasība tikai ierobežo konkurenci un tai nav nekāda klīniska pamatojuma. 
Lūdzam dzēst šo punktu no tehnsikās specifikācijas prasībām.

Atbilde

Grozījumi 1.2.7. punktā netiks veikti.

