APSPRIEDES NOTEIKUMI
ATKLĀTAM KONKURSAM
“Anestēzijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/15 

[bookmark: _Hlk124155481]SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā atklātā konkursa “Anestēzijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/15, nolikumā iekļaujamo informāciju.
1. Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus dokumentācijas pilnveidei.
1. Iepirkuma priekšmets: Anestēzijas iekārtas iegāde

2.2. CPV kods: 33172100-7 (Anestēzijas ierīces)
2.4. Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks: 2025.gada maijs.
2.5. Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3.  Apspriedes norise: 
3.1. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkumu procedūras pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Ieinteresētajiem piegādātājiem līdz apspriedes norises laika beigām ir iespēja iepazīties ar tehniskās specifikācijas prasībām.
3.2. Iepirkuma komisija paziņojumu par organizēto apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēma.
3.3. Apspriedes norises laiks: Konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā.
4. Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība:
4.1. Ieinteresētais piegādātājs priekšlikumus iesniedz Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā. Pievienojot komentārus apspriedes ar piegādātājiem publikācijai Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement /2522 .
4.2. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai.
5. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:
5.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc 3.3. punktā norādītā termiņa beigām, izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, sagatavojot apspriedes ar piegādātājiem ziņojumu. 
5.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējamu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, priekšlikumi tiek iekļauti apspriedes ziņojumā. Pasūtītājs izsniedz apspriedes ziņojumu, neatklājot datus par apspriedes dalībniekiem, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem piegādātājiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!

	Pielikumā:
	1. Plānotās kvalifikācijas prasības uz 3 lapām;
2. Tehniskā specifikācija uz 5 lapām.



1. pielikums
[bookmark: _Hlk159416543]atklāta konkursa “Anestēzijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/15, apspriedes noteikumiem
PLĀNOTĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija  atklāta konkursa “Anestēzijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/15, nolikumā plāno šādas kvalifikācijas prasības:
	Nr.p.k.
	ATLASES PRASĪBĀM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	PRASĪBAS


	1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	

	1.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē vai līdzvērtīgas iestādes Eiropas Savienības valstī, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, tā normatīvajos aktos noteikto reģistrāciju.

	1.2.
	a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments.
b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	


1.3.
	Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto Preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
	Ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt un veikt piedāvātās preces servisu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa nodrošināšanai.

	2.
	Tehniskās un profesionālās spējas
	

	2.1.
	Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju).
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa  atbilstoši nolikuma 4.pielikumam, pievienojot sertifikātu kopiju

	2.2.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu).
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, sniedzamā pakalpojuma vērtība no kopējās līguma vērtības (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

	2.3. 
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir realizēts vismaz 1 (viens) līdzvērtīgs līgums
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa (nolikuma 4.pielikums) Vismaz 1 (viena) atsauksme, kurā tiek iekļauta pieprasītā informācija par pretendenta piedāvājumā norādīto pieredzi, kas atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. Ja pretendentam objektīvi nav iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi, kas satur visu prasīto informāciju, tas var iesniegt citu dokumentāciju, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. dokumenti vai arī pievienot piedāvājumam saiti uz iepirkuma līguma publikāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja iepirkums ir bijis reģistrēts EIS.
Pretendents drīkst neiesniegt šajā punktā norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis SIA “Limbažu slimnīca” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.

	3.
	Piedāvājuma atbilstības vispārējās prasības
	

	3.1.
	Pilnvara (orģināls vai kopija), ja attiecas
	Piedāvājumā iekļautos dokumentus, kurus izdevis pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja piedāvājumu ir iesniegusi piegādātāju apvienība; persona, uz kuras iespējām balstās pretendents), ir parakstījusi tā pilnvarota persona sava pilnvarojuma robežās.




Papildus iepirkuma dokumentācijā tiks paredzēti visi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.



2. pielikums
atklāta konkursa atklāta konkursa “Anestēzijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/15, apspriedes noteikumiem

   TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS
1. Pretendents nodrošina minētās iekārtas piegādi, uzstādīšanu un lietotāja apmācību par piegādes veikšanu informējot vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.  
1. Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā.
1. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
1. Piedāvājot ekvivalentu materiālu, iekārtu vai programmatūru, pretendentam iesniegtajam piedāvājumam jāpievieno salīdzinājums, kas apliecina ekvivalentās īpašības.
1. Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
1. Pretendentam jānodrošina precēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija pēc preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
1. Dotajiem preču parametriem ir pieļaujamas izmēru un rādītāju amplitūdas līdz 5% apmērā (amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 5% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām). 
1. Visas izmaiņas pirms pasūtījuma izpildes saskaņojamas ar pasūtītāju. 
1. Visām precēm jābūt jaunām, nelietotām, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un standartos noteiktajām prasībām.

	1
	Anestēzijas iekārta
	Ražotājs: 
Modelis:

	
	
	

	
	Minimālās prasības
	Piedāvājums
	Norādīt atsauci uz informatīvo materiālu

	1.1.
	Pamata tehniskās prasības
	
	

	1.1.1.
	Anestēzijas iekārta paredzēta automātiskai un manuālai plaušu mākslīgai ventilācijai, zemu un minimālu plūsmu vispārējās inhalācijas anestēzijas plūsmu nodrošināšanai ar gāzu analizatoru
	
	

	1.1.2.
	Anestēzijas iekārta aprīkota ar vismaz 15.6" skārienjutīgu ekrānu, uz kura ir iespējams vienlaicīgi attēlot vismaz 5 līknes un pogu / pogām, kas nodrošina iekārtas vadību
	
	

	1.1.3.
	Uz iekārtas skārienjūtīgā ekrāna iespējama vienlaicīga:
	
	

	1.1.3.1.
	Ventilatora uzstādījumu, cilpu un līkņu atspoguļošana 
	
	

	1.1.3.2.
	vismaz tilpuma - spiediena un plūsmas - tilpuma cilpu attēlojums ar references cilpu attēlojumu
	
	

	1.1.4.
	Iekārta aprīkota ar iebūvētu "venturi" tipa vakuuma sūkni
	
	

	1.1.5.
	Vismaz 8'' liels iekārtas statusa papildekrāns, kurā skaitliski attēloti gāzu padeves spiedieni un ieelpas tilpums
	
	

	1.1.6.
	Strāvas prasības 220-240V 50/60 Hz
	
	

	1.1.7.
	Elpināšanas maisa roka
	
	

	1.1.8.
	Standarta 22/15 mm konektori elpošanas kontūrām
	
	

	1.1.9.
	Integrēta pievienošana aktīvajai anestēzijas gāzu novadīšanas sistēmai
Komplektācijā savienojošā caurule slimnīcas AGSS sistēmai
	
	

	1.1.10.
	Vismaz divas iztvaikotāju pieslēgvietas
	
	

	1.1.11.
	Stiprinājuma roka pacientu monitoram, saderīga ar 2.punktā aprakstīto pacienta monitoru
	
	

	1.2.
	Prasības mākslīgai plaušu ventilācijai
	
	

	1.2.1.
	Iekārtā paredzēta vieta gāzu modulim, kas nodrošina vismaz CO2, O2 un 3 (trīs) gaistošo inhalācijas anestēzijas vielu (izoflurāna, sevoflurāna, desflurāna) koncentrāciju monitoringu ieelpas un izelpas gaisā un attēlošanu uz anestēzijas iekārtas displeja
	
	

	1.2.2.
	Iekārta aprīkota ar automātisku pacienta kontūra noslēgšanu absorbenta nomaiņai operācijas laikā
	
	

	1.2.3.
	Iespēja lietot atkārtoti lietojamus, gan vienreizlietojamus absorbenta traukus.
Komplektācijā atkārtoti lietojams CO2 absorbenta trauks
	
	

	1.2.4.
	Ventilācijas režīmi:
	
	

	1.2.4.1.
	VCV (Tilpuma kontrolēta ventilācija)
	
	

	1.2.4.2.
	PCV (Spiediena kontrolēta ventilācija)
	
	

	1.2.4.3.
	SIMV-VC (sinhronizēta intermitējoša piespiedu ventilācija ar tilpuma kontroli)
	
	

	1.2.4.4.
	SIMV-PC (sinhronizēta intermitējoša piespiedu ventilācija ar spiediena kontroli)
	
	

	1.2.4.5.
	PSV+Apnea (Spiediena atbalstīta ventilācija un Apnea ventilācija)
	
	

	1.2.4.6.
	PCV-VG (Spiediena kontrolēta ventilācija - tilpuma garantēta)
	
	

	1.2.4.7.
	CPAP+PSV (nepārtraukta pozitīva elpceļu spiediena (CPAP) un spontānas elpošanas spiediena atbalsta (pressure support) ventilācija
	
	

	1.2.5.
	Ieelpas tilpuma diapazons robežās vismaz 5 - 1500 ml.
	
	

	1.2.6.
	Elpināšanas frekvences diapazons vismaz 2 -100 reizes / min.
	
	

	1.2.7.
	PEEP diapazons: robežās vismaz 2 - 50 cm H20
	
	

	1.2.8.
	Regulējams jūtības slieksnis aparāta asistētas ieelpas ierosmei (Trigger), zemākais slieksnis ne lielāks par 0.2 l/min
	
	

	1.2.9.
	Ventilatora vadībā ir tieša (1 soļa) pieeja svarīgākajiem ventilācijas parametriem: O2 koncentrācijai, svaigai gāzu plūsmai, ventilācijas spiedienam vai tilpumam, elpošanas frekvencei un PEEP
	
	

	1.2.10.
	Ieelpas spiediena diapazons vismaz līdz 80 cm H20
	
	

	1.2.11.
	Spiediena atbalsta diapazons robežās vismaz līdz 60 cm H20
	
	

	1.2.12.
	Individuāli pielāgojama ieelpas spiediena augstākā pieļaujamā robeža vismaz līdz 100 cm H20
	
	

	1.2.13.
	Ieelpas / izelpas (I:E) attiecības diapazons ne mazāks kā 4:1 - 1:10
	
	

	1.2.14.
	Automātiska elpošanas kontūra noplūdes kompensācijas funkcija
	
	

	1.2.15.
	Elpošanas kontūra tilpums pie automātiskās ventilēšanas ne vairāk kā 1800 ml
	
	

	1.2.16.
	Dezinficējamas (vai autoklavējamas) un lateksu nesaturošas elpošanas kontūras un absorbenta tvertnes sastāvdaļas, izjaucamas bez papildus instrumentu pielietošanas.
	
	

	1.2.17.
	Iekārta aprīkota ar paramagnētisku skābekļa sensoru ieelpas / izelpas skābekļa koncentrācijas noteikšanai
	
	

	1.2.18.
	Iekārtai dezinficējami un/vai autoklavējami ieelpas/izelpas plūsmas sensori
	
	

	1.3.
	Prasības gāzu sistēmai
	
	

	1.3.1.
	Iekārtai jānodrošina pieslēgums 3 gāzu (O2, saspiestā gaisa un N2O) centralizētai padevei ar ātrā savienojuma konektoriem.
Komplektācijā jāiekļauj savienojošās caurules.
	
	

	1.3.2.
	Svaigu gāzu plūsmas diapazons ne šaurāks par 0 - 15 l/min skābeklim un gaisam, 0 - 12 l/min N2O
	
	

	1.3.3.
	Poga straujai O2 padevei elpošanas sistēmā, kas nodrošina līdz 75 l/min O2 padevi
	
	

	1.4.
	Prasības pacienta drošības un novērošanas nodrošinājumam
	
	

	1.4.1.
	Anestēzijas iekārta aprīkota ar testēšanas programmu ventilācijas sistēmas, iztvaikotāju, O2 sensora, gāzu padeves spiedienu u.c.parametru pārbaudei pirms darba uzsākšanas. Testēšanas procesa atspoguļojums ilustratīvi displejā ar tekstu un attēliem.
	
	

	1.4.2.
	Paredzēta iespēja apiet testēšanas procesu steidzamas anestēzijas gadījumos
	
	

	1.4.3.
	Nodrošinātas svarīgākās iekārtas darbības vizuālās un akustiskās trauksmes
	
	

	1.4.4.
	Trauksmes signāls apklusināms uz vismaz 120 sekundēm
	
	

	1.4.5.
	Atspoguļoti vismaz šādi MPV parametri: elpošanas tilpums, spiediens, frekvence, I:E, PEEP, elpošanas minūtes tilpums, elpceļu pretestība
	
	

	1.4.6.
	Rīks anestēzijas vielu un medicīnisko gāzu patēriņa optimizācijai ar mērķi to samazināt
	
	

	1.4.7.
	Drošība pret hipoksiska maisījuma pievadi pacientam (pieļaujamā zemākā O2 koncentrācija ir 25% O2 + N2O maisījumā)
	
	

	1.4.8.
	Vismaz 48 stundu trendu atmiņa.
	
	

	1.5.
	Ergonomiskās prasības
	
	

	1.5.1.
	Iekārta integrēta uz ratiem ar centrālo bremžu sistēmu un vismaz 1 (vienu) atvilktni
	
	

	1.5.2.
	Iekārta aprīkota ar rokturi iekārtas pārvietošanai
	
	

	1.5.3.
	Viens solis (slēdzis) pārejai no manuālās uz automātisku ventilāciju un otrādi
	
	

	1.5.4.
	Iekārtas darbība no integrēta akumulatora ar darbības laiku vismaz 90 minūtes
	
	

	1.5.5.
	Integrēta anesteziologa darba vieta ar apgaismojumu pierakstu veikšanai
	
	

	1.5.6.
	Iespēja izveidot un saglabāt vismaz 10 individuālos lietotāja profilus ar speciālistam pielāgotiem uzstādījumiem
	
	

	1.5.7.
	Iekārta aprīkota ar vismaz četrām rozetēm papildus aprīkojuma pieslēgšanai
	
	

	1.5.8.
	Iekārtā iestrādāta moduļu pieslēgvieta, iespēja iekārtu nākotnē papildināt ar BIS un NMT mērījumu moduļiem
	
	

	2
	Pacientu monitors
	
	

	 
	Pamata tehniskās prasības
	
	

	2.1.
	Krāsains skārienjūtīgs monitors, ne mazāk kā 12" pa diagonāli, izšķirtspēja ne mazāk kā 1280 x 800
	
	

	2.2.
	Monitorā iespējams vienlaicīgs vismaz 10 līkņu atspoguļojums ekrānā un pēc izvēles maināmās krāsās
	
	

	2.3.
	Monitora iestatīšana un parametru apskate notiek, izmantojot skārienjūtīgu ekrānu un rotējošu pogu
	
	

	2.4.
	Ar krāsām kodētas monitoringa kabeļu ligzdas
	
	

	2.5.
	Iekārtas darbības laiks no iebūvēta akumulatora ne mazāk kā 4 stundas
	
	

	2.6.
	Vismaz 3 līmeņu audiovizuālas trauksmes
	
	

	2.7.
	Ar vienas pogas palīdzību iespējams apturēt trauksmi uz vismaz 2 minūtēm
	
	

	2.8.
	Strāvas prasības 220/230 V 50/60 Hz
	
	

	2.10.
	Prasības EKG (elektrokardiogrāfijas) monitorēšanai:
	
	

	2.10.1.
	EKG reģistrēšana no 3 novadījumiem
	
	

	2.10.2.
	ST segmenta izmaiņu attēlojums reālajā laikā
	
	

	2.10.3.
	Aritmiju analīzes programma, vismaz 27 aritmijas veidi
	
	

	2.10.4.
	Kardiostimulatora signāla atpazīšana
	
	

	2.10.5.
	Sirds darbība ritma nolasīšanas diapazons vismaz 10 līdz 300 reizes/min
	
	

	2.10.6.
	Informācija attēlota skaitliskā un līkņu veidā
	
	

	2.10.7.
	Komplektā EKG kabelis 3 novadījumiem un savienojošais kabelis (ja nepieciešams)
	
	

	2.11.
	Prasības SpO2 (skābekļa piesātinājuma asinīs) monitorēšanai:
	
	

	2.11.1.
	SpO2 mērīšanas diapazons no 0 - 100%
	
	

	2.11.2.
	Mērījumu kļūda robežās 70 - 100% ne lielāka kā +/- 2%
	
	

	2.11.3.
	Pulsa frekvences diapazons vismaz 20 - 300 reizes/min
	
	

	2.11.4.
	Informācija attēlota ciparu un grafiskā veidā
	
	

	2.11.5.
	Komplektā iekļauts atkārtoti lietojams pieaugušo pirksta SpO2 sensors un savienojošais kabelis (ja nepieciešams).
	
	

	2.12.
	Prasības Neinvazīvā asinsspiediena monitorēšanai:
	
	

	2.12.1.
	Mērīšana - manuāli un automātiski pēc brīvi izvēlēta laika intervāla diapazonā vismaz 1-480 min.
	
	

	2.12.2.
	Mērīšanas diapazons robežās vismaz 10-290 mm Hg
	
	

	2.12.3.
	Ar 1-soļa pieeju tūlītējai mērījuma aktivizēšanai
	
	

	2.12.4.
	Komplektā standarta un liela izmēra neinvazīvā spiediena manšete
	
	

	2.13.
	Prasības Temperatūras mērīšanas funkcijai:
	
	

	2.13.1.
	Iespēja vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 2 temperatūras zondes
	
	

	2.13.2.
	Izšķiršanas spēja vismaz 0.1 ⁰C
	
	

	2.13.3.
	Mērījumu diapazons vismaz 0 ⁰C - 50 ⁰C
	
	

	2.13.4.
	Precizitātes vismaz +/- 0.1 ⁰C
	
	

	2.13.5.
	Komplektācijā iekļauta ādas temperatūras un rektālās temperatūras zondes un savienojošie kabeļi (ja nepieciešams).
	
	




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
