## Sheet1
Tehniskais un finanšu piedāvājums
2.daļa Elektroencefalogrāfijas (EEG) iekārta
*Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus.
**Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
2 | Elektroencefalogrāfijas (EEG) iekārta
2.1 | Mobila elektroencefalogrāfijas sistēma, kas paredzēta ikdienas pacientu pieraksta veikšanai, kā arī gariem pierakstiem
2.2 | Ne mazāk kā 40 ieejas EEG kanāli
2.3 | Ne mazāk kā 1 EKG, 2 EOG, 3 EMG, 3 RESP, pozīcijas sensora, krākšanas sensora, temperatūras kanāli
2.4 | SpO2 mērīšana - saturācija, sirds ritms, pulsa līkne
2.5 | etCO2 mērīšana - etCO2, elpošanas ritms, elpošanas līkne
2.6 | EEG kanālu dināmiskais diapazons vismaz +/- 500mV
2.7 | Polikanāli EEG vismaz +/-560 mV, EKG vismaz +/-750 mV, POS vismaz +/-4500 mV
2.8 | paplašināma ar tiešsaistes šablona atpazīšanu, pirmsākuma lokalizāciju, krampju atpazīšanu;
2.9 | Polikanāli var darboties kā maiņstrāvas vai līdzstrāvas kanāli
2.10 | Kropļojošās nobīdes filtrs vismaz 40 db
2.11 | Ne mazāk kā 24 bitu analogciparu pārveidotājs
2.12 | Ieejas strāva vismaz ±300 pA
2.13 | Reakcijas frekvence: Apakšējā robežfrekvence DC (0 Hz), Augšējā robežfrekvence ne mazāk kā 500Hz
2.14 | EEG Kanāla skanēšanas frekvence vismaz 4 soļos: 256, 512, 1024, 2048 reiz/sek.
2.15 | Datu glabāšana bez priekšfiltra (neapstrādāti) ar frekvenci (ātrumu) vismaz 510Hz
2.16 | Diferenciālā pastiprinātāja kopējā režīma noraidīšanas koeficients (CMRR) vismaz 125 dB, troksnis mazāks par ± 0,75 μV
2.17 | Pacienta poga
2.18 | EEG Ieejas pretestība vismaz 20 GΩ
2.19 | Pastiprinātāju un displejā redzamo zīmju autonoma kalibrēšana
2.20 | Gaismas diodes attēlo katras ieejas ligzdas pretestību, pretestības sliekšņi ir tieši regulējami uz galvas kastes ar vismaz 5 gaismas diodēm 2, 5, 10, 20, 50 kΩ +/- 10%, sākuma/apturēšanas pretestības tests, izmantojot pogu uz galvas kastes
2.21 | Impedances mērījums visiem kanāliem nepārsniedz 3 sekundes
2.22 | Pārraides metode ETHERNET līdz 100 m attālumam starp datoru un pastiprinātāju
2.23 | Savietojams ar piederumiem jaundzimušajiem un pieaugušajiem
2.24 | Iespēja pievienot iepriekš sagatavotu cepuri pastiprinātājam, izmantojot adapteri
2.25 | Foto stimulators:
2.25.1 | LED fotostimulators
2.25.2 | Stimulatora roka ar stiprinājumu pie ratiem
2.25.3 | Automatiskā un manuāla fotostimulācija;
2.25.4 | Frekvences diapazons vismaz no 1 līdz 60 Hz
2.25.5 | Frekvences regulēšanas solis ne vairāk par 1 Hz
2.25.6 | Vismaz 120 pielāgotas automātiskās stimulācijas programmas
2.25.7 | Nepārtraukta stimulācija vismaz līdz 30 min
2.26 | Programmnodrošinājums pacientu datu bāzei:
2.26.1 | No pieraksta programmatūras neatkarīga pacientu datu bāze
2.26.2 | Pacientu un EEG ierakstu saglabāšana lokāli sistēmas datorā vai serverī, izmantojot tīklu
2.26.3 | Datu bāze balstīta uz standarta Microsoft SQL
2.26.4 | Uz veidnēm balstīts apraksta ziņojums ar iespēju viegli definēt jaunus pielāgotus ziņojumus
2.26.5 | Iepriekš definēti filtri pacientiem un izmeklējumiem: standarta, VISI izmeklējumi, datums (parādīt konkrēta datuma izmeklējumu), šodiena (visi izmeklējumi no šodienas) un pēdējās 14 dienas
2.26.6 | Viegli pielāgojams, pievienojot filtru atbilstoši daudziem kritērijiem
2.26.7 | Meklēšana pēc uzvārda, vārda, pacienta ID, izmeklējuma datuma un citiem kritērijiem
2.26.8 | Pacienta informācijas priekšskatījuma logs
2.26.9 | Izmeklējuma informācijas priekšskatījuma logs
2.26.10 | Programmnodrošinājums EEG pierakstam
2.26.11 | Lietotāju pārvaldības iestatīšanas iespēja dažādiem analizētājiem (lai piešķirtu konkrētu EEG ierakstu konkrētam ārstam)
2.26.12 | Optiskā, grafiskā un skaitliskā impedances mērīšana
2.26.13 | Automātiska montāžas maiņa pārskatīšanas laikā, tā dod iespēju pārskatīt EEG tajos pašos montāžās, kas tiek izmantotas ierakstīšanas laikā, programmatūra to automātiski mainīs EEG ritināšanas laikā
2.26.14 | Notikuma marķieris
2.26.15 | Iespēja katram marķierim pievienot skaņu
2.26.16 | Automātiska un manuāla fotostimulācija, hiperventilācijas indikācija ar taimeri
2.26.17 | Ieraksta beigās iespējama papildu informācijas ievadīšana: tehniķa un ārsta vārds, pacienta zāles, pacienta augums un svars
2.26.18 | Ierakstīšana dalītā ekrānā, kurā redzams reāllaika ieraksts un ierakstītais EEG
2.26.19 | Sadalīts ekrāns (divi logi), kurā redzams ieraksts reāllaikā ar diviem dažādiem montāžas filtriem un laika ātrumu vai viens reāllaikā, bet otrs — ierakstītā satura pārskatīšana
2.26.20 | Ierakstīšana un pārskatīšana ar DSA analīzes displeju
2.26.21 | Iespēja pievienot marķierus/komentārus reāllaika ierakstīšanas un pārskatīšanas laikā, kā arī izveidot ekrānuzņēmumu un saglabāt to kā marķieri ar iespēju to izdrukāt
2.26.22 | Iespēja automātiski apturēt ierakstīšanu pēc noteikta laika perioda
2.26.23 | Visi ierakstīšanas parametri ir pieejami / maināmi tiešsaistē / bezsaistē (jutība, augstfrekvences filtrs, DME konstante, atsauces elektrods un displeja ātrums)
2.26.24 | Vismaz 25 jūtīguma maiņstrāvas/līdzstrāvas kanāli diapzonā no 0,5 līdz 200000 μV, iespēja mainīt šo diapazonu ar neierobežotu soļu skaitu
2.26.25 | Augšējās robežfrekvences filtrs vismaz no 0,1 Hz līdz 500 Hz standarta 15, 30, 35, 50, 60, 70, 120, 300 Hz pielāgots diapazons/soļi ar neierobežotu soļu skaitu vai vērtību
2.26.26 | Vismaz 15 laika konstante diapazonā no 0,001 līdz 10,0 s vai jebkura vērtība, iespēja izmantot zemfrekvenču filtru ar pielāgotu diapazonu/soļiem ar neierobežotu soļu skaitu.
2.26.27 | Ierakstīšanas ātrums: 3, 6, 10, 30, 60 s +/-10% lapā, 15, 30, 60, 90 mm/s +/-10%, ar iespēju iestatīt vēlamo diapazonu ar neierobežotu soļu skaitu
2.26.28 | Neierobežota EEG montāžu skaita un parametru attēlošanas izveide un prezentācija
2.26.29 | Marķieru, notikumu, piezīmju un laika meklēšanas saraksts
2.26.30 | Ieraksta attēlošana dažādos ātrumos, EEG (lapu) pārlūkošana dažādos ātrumos, lietotājs kontrolē ātrumu
2.26.31 | Divu pacientu ierakstu EEG apskate vai konkrēta ieraksta apskate divos dažādos montāžos sadalītā ekrānā
2.26.32 | Programmatūra attēlo informāciju, piemēram, laiku dažādos formātos, kanāla nosaukumu/apzīmējumu, notikuma nosaukuma pozīciju, atlases apgabalus, marķierus
2.26.33 | Programmatūra var vienlaikus attēlot vairāk nekā 64 kanālus
2.26.34 | Fotostimulācijai ir atzīme stimulācijas frekvences rādīšanai un divas papildu atzīmes fotostimulācijas sākšanai/apturēšanai, signāla loga augšdaļā ir arī atzīme, katra vienai stimulācijai, signāla fons stimulācijas laikā maina krāsu, kas sniedz labāku veidu, kā noteikt stimulācijas periodu
2.26.35 | Automātiska marķiera ievietošana (hiperventilācijas) periodam un pēc laika, signāla fons HV laikā maina krāsu, tas nodrošina labāku veidu, kā identificēt HV periodu ierakstīšanas un pārskatīšanas laikā.
2.26.36 | DSA (blīvuma spektra masīvs) kalpo notikumu ātrai noteikšanai EEG
2.26.37 | DSA attēlojums ir tradicionāls attēlojums, kas kartē EEG signāla frekvences un spektrālo jaudu kā laika funkciju
2.26.38 | Pieejams pārskatīšanas režīmā līdz pat 100x palielinājumā ar šādām funkcijām: tālummaiņa ar laiku un amplitūdu
2.26.39 | Spektrālā analīze:
2.26.40 | Spektrs – kā līnijas, virsmas vai stabiņu diagramma
2.26.41 | Automātiskā mērogošana – lielākais maksimums nosaka amplitūdas mērogošanas attēlojumu
2.26.42 | Kartēšanai tiek izmantota galvas karte, kas ģenerēta no EEG atlasītajiem datiem. Karte ir sadalīta četrās dažādās, iepriekš iestatītās frekvenču joslās. Tur krāsu spektrā tiek attēlotas dažādas spektrālās jaudas starp 1,5–3, 3–8, 8–13 un 13–30 Hz. Atbilstošās maksimālās un minimālās spektrālās jaudas vērtības katrai joslai var atšķirties (atkarībā no iestatījumiem) un tiek automātiski atjauninātas.
2.26.43 | Visu elektrodu noteiktie parametri tiek parādīti tabulā katram izvēlētajam diapazonam. Katra turpmākā analīze tiek ievietota tabulā, norādot sākuma laiku (atlasītā diapazona sākuma laiks EEG). Var noteikt šādus parametrus: - spektra diapazona absolūtā jauda - spektra diapazona relatīvā jauda - mediāna frekvence - robežfrekvence (95%) - maksimālā frekvence - vidējā frekvence
2.26.44 | EEG ziņojums ir saderīgs ar MS WORD un WordPad, pacienta dati tiek automātiski ievietoti ziņojuma lapā
2.26.45 | Veidni var izveidot individuāli katram dakterim
2.26.46 | Ziņojums tiks saglabāts datubāzē ar iespēju to atkārtoti atvērt, lai to modificētu, vai saglabāt PDF formātā un nosūtīt
2.27 | Video EEG
2.27.1 | Video sadaļas tiek parādītas marķieru joslā
2.27.2 | Vismaz 1920x1080 video izšķirtspējas ierakstīšana
2.27.3 | Video tiek atvērts automātiski pēc EEG atvēršanas
2.27.4 | EEG tiek parādīts sinhroni ar video
2.27.5 | Iespēja atskaņot, apturēt, pārtīt uz priekšu/atpakaļ, mainot atskaņošanas ātrumu vismaz līdz 20x
2.27.6 | Digitālā tālummaiņa ar attēlu attēlā opciju, ar iespēju pārvietot tālummaiņas apgabalu atskaņošanas laikā
2.27.7 | Digitālais stereo audio ieraksts, kas ir sinhronizēts ar video signālu
2.27.8 | Video un EEG pārskatīšana dalītā ekrānā iegūšanas laikā
2.27.9 | Video kamera ar optisko tālummaiņu un PTZ vadību
2.27.10 | Automātiska dienas/nakts režīma pārslēgšana ar automātisku IR starojuma filtru
2.27.11 | Tālummaiņa ne mazāk kā 10x optiskais un 12x digitālais
2.27.12 | Ne mazāk kā 4 atmiņas pozīcijai un tālummaiņai
2.27.13 | Attēla sensors CMOS
2.27.14 | Ārējais mikrofons
2.27.15 | Kameras stiprinājums pie ratiņiem
2.28 | Iekārta ratiņi:
2.28.1 | Medicīniskie ratiņi uz 4 antistatiskiem riteņiem, vismaz 2 ar bremzi
2.28.2 | Klaviatūra un peles paliktnis
2.28.3 | Piederumu grozs
2.28.4 | Izolācijas transformators pie ratiem
2.28.5 | Datora stiprinājums
2.28.6 | Monitors ar stiprinājumu pie ratiem
2.29 | Dators un monitors:
2.29.1 | Ar displeju vismaz 24'', ar augstu izšķirtspēju
2.29.2 | Processors i3-12 vai jaudīgāks, Vismaz 8GB DDR-RAM, vismaz 480GB SSD, vismaz Win 10
2.29.3 | Ātrdarbīgs lokālā tīkla savienojums (1 GB/sek.) un vienkārša savienojamība ar esošajiem slimnīcas tīkliem
2.30 | Komplektācija:
2.30.1 | EEG sistēma | 1
2.30.2 | Fotostimulators uz rokas | 1
2.30.3 | Portatīvs dators un monirors | 1
2.30.4 | Medicīniskie ratiņi | 1
2.30.5 | Video kamera uz rokas | 1
2.30.6 | Ārstu (analīzes) darba stacijas programmas pieslēguma lizence, kas nodrošina veiktā pieraksta analīzi un ārsta slēdziena veidošanu, kā arī datu saglabāšanu uz slimnīcas servera (Sistēmas savienotas vienotā tīklā, nodrošinot pieraksta apskati no jebkuras darba vietas) | 1
Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu lietojot iekārtu maksimālajā jaudā | [5 empty] | kw
Summa kopā bez PVN, EUR: | [5 empty] | 0
PVN, EUR: | [5 empty] | 0
Summa kopā ar PVN, EUR: | [5 empty] | 0