## Vispārīgās prasības
2. pielikums
Atklāta konkursa "Ārstniecības līdzekļu piegāde sirds operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos II" nolikumam
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības
1) | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) | Vienreiz lietojamām piedāvātajām Precēm derīguma termiņš ir ne mazāk ka 12 mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža;
4) | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) | ** Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) | ***Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
8) | Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām vai direktīvas EEK 93/42 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
9) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.

## 7
7. |  | Ksenoperikardiālā mitrālās vārstules bioprotēze | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
7. | 1 | 25 mm |  |  | 3
7. | 2 | 27 mm |  |  | 3
7. | 3 | 29 mm |  |  | 3
7. | 4 | 31 mm |  |  | 30
7. | 5 | 33 mm |  |  | 15
|  | KOPĒJĀ CENA par 7.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | 6 | Asimetriska perikarda mitrālā vārstuļa trīsviru bioprotēze ar elastīgu rāmi supraanulārai pozicionēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
7. | 7 | Vārstuļa karkass ir simetrisks un veidots no kobalta-hroma sakausējuma, pie rāmja piestiprināts mīksts silikona gumijas šuvju riņķis, kas pārklāts ar austu porainu politetrafluoretilēna audumu. Karkasā iestiprinātas trīs atsevišķas liellopa perikarda lapiņas
7. | 8 | Iebūvētais trīs daļu vārstuļa turētājs ir piestiprināts pie vārstuļa ar šuvēm. Uz šuvju gredzena priekšējās daļas ir melnas krāsas zīda šuvju marķieri, kas atvieglo bioprotezēs pozicionēšanu. Papildus uz šūšanas riņķa iezīmētas ar melnu zīda diegu šūšanas palīglīnijas
7. | 9 | Bioprotēzes izmēri: 25, 27, 29, 31, 33 mm
7. | 10 | Bioprotēzes stenta iekšējais diametrs: 25 – 31 mm
7. | 11 | Ārējais šūšanas gredzena diametrs: 36 – 44 mm
7. | 12 | Profila kopējais augstums (total profile hight): 15 – 18 mm
7. | 13 | Bioprotēze ar vismaz 20 gadu implantācijas pieredzi, izturības, veiktspējas un klīniskiem rezultātiem
7. | 14 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 9
9. |  | Ksenoaortālā bioprotēze ar ģeometriski adaptētu manžeti | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
9. | 1 | Aortālā 21 mm |  |  | 2
9. | 2 | Aortālā 23 mm |  |  | 20
9. | 3 | Aortālā 25 mm |  |  | 60
9. | 4 | Aortālā 27 mm |  |  | 20
9. | 5 | Aortālā 29 mm |  |  | 5
9. | 6 | Mitrālā 25 mm |  |  | 2
9. | 7 | Mitrālā 27 mm |  |  | 10
9. | 8 | Mitrālā 29 mm |  |  | 15
9. | 9 | Mitrālā 31 mm |  |  | 10
9. | 10 | Mitrālā 33 mm |  |  | 2
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 9.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | 11 | Sirds vārstuļu bioprotēzes (ksenoaortālās ar antikalcinācijas apdari un ģeometriski adaptētu manžeti fibrozam gredzenam un advansētu ievades mehānismu) supra un intra anulārai pozicionēšanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9. | 12 | Kseno bioprotēze ar vismaz 20 gadu implantācijas pieredzi un klīniskiem rezultātiem
9. | 13 | Komplektā ar sistēmu vieglai protēzes fiksācijai pirms iešūšanas
9. | 14 | Vārstules karkass nostiprināts ar iestrādātu, elastīgu stentu no acetāthomopolimēra, kurš pārklāts ar poliestera materiālu
9. | 15 | Supra anulāras pozicionēšanas iespēja
9. | 16 | Izmantota T6 (karbonātdodecilsulfatsurfaktants) antikalcifikācijas tehnoloģija
9. | 17 | Rentgenoloģiski vizualizējams protēzes gredzens un stenta sānu atveres
9. | 18 | Protēzes atveres diametrs 18,5–26 mm aortālā pozīcijā un 22,5–30 mm mitrālā pozīcijā
9. | 19 | Vārstuļa augstums 15–20 mm aortālā pozīcijā un 18–23 mm mitrālajā pozīcijā
9. | 20 | Izmēri: 21, 23, 25, 27, 29 mm – aortālie
9. | 21 | Izmēri: 25, 27, 29, 31, 33 mm – mitrālie
9. | 22 | Iespējami vismaz trīs pozicionēšanas veidi implantācijas vietā
9. | 23 | Aortas protrūzija 12–16 mm, ventrikulārā protrūzija 13,5–17,5 mm
9. | 24 | Komplektā jāpiegādā visi implantācijai nepieciešamie piederumi: turētāji ar bioprotēzes kājiņu savilcēju, rokturi un sterilizācijas konteineri
9. | 25 | Pēc Slimnīcas pieprasījuma piegādātājam ir jānodrošina nepieciešams skaits vārstuļu mērītāju

## 9B
9.B |  | Protēze mazinvazīvai mitrālā vārstuļa nomaiņai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
9B. | 1 | Protēze mazinvazīvai mitrālā vārstuļa nomaiņai |  |  | 5
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 9.B pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9B. | 2 | Transkatetrāli ievadāms bioloģiskais stenta karkasa vārstulis piemērots mitrālā vārstuļa aizvietošanai
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
9B. | 3 | Materiāls: protēzes lapiņas veidotas no dzīvnieku izcelsmes perikarda, ksenoperikarda
9B. | 4 | Protēzes karkass: nitinols, kas nodrošina mehānisko izturību un rentgenkontrastu
9B. | 5 | Karkasa forma: saspiežams stents, kas pats izplešas un nodrošina vārstuļa pozicionēšanos mitrālā vārstuļa gredzenā
9B. | 6 | Protēze ievadāma transkatetrāli, caur sirds galotni, bez nepieciešamības pieslēgt mākslīgo asinsriti, kā arī nav nepieciešams veikt pilnīgu vai parciālu sternotomiju
9B. | 7 | Protēzi operācijas laikā ir iespējams atvilkt un repozicionēt
9B. | 8 | Protēze tiek fiksēta ar polietilēna stīgu un fiksatoru pie sirds galotnes epikarda
9B. | 9 | Uz iepakojuma ir sasilšanas un pārkaršanas indikators
9B. | 10 | Nepieciešami protēzes izmēri: standarta profila protēze (SP) - 8 izmēri (no 33 līdz 41), zema profila protēzes (SP)- 5 izmēri (no 29 līdz 37)

## 27
27. |  | Vienreizlietojamie piederumi ECMO terapijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
27. | 1 | ECMO oksigenatora komplekts terapijai līdz 30 dienām plūsmai līdz 7 l/min |  |  | 10
27. | 2 | ECMO oksigenatora komplekts terapijai līdz 30 dienām plūsmai līdz 5 l/min |  |  | 10
27. | 3 | Venozā 19 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm |  |  | 1
27. | 4 | Venozā 21 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm |  |  | 1
27. | 5 | Venozā 23 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm |  |  | 1
27. | 6 | Venozā 25 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm |  |  | 1
27. | 7 | Venozā 21 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm |  |  | 1
27. | 8 | Venozā 23 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm |  |  | 1
27. | 9 | Venozā 25 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm |  |  | 1
27. | 10 | Venozā 29 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm |  |  | 1
27. | 11 | Arteriālā 15 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
27. | 12 | Arteriālā 17 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
27. | 13 | Arteriālā 19 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
27. | 14 | Arteriālā 21 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
27. | 15 | Arteriālā 23 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm |  |  | 1
27. | 16 | Arteriālā 15 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 1
27. | 17 | Arteriālā 17 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 1
27. | 18 | Arteriālā 19 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 1
27. | 19 | Arteriālā 21 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 1
27. | 20 | Arteriālā 23 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm |  |  | 1
27. | 21 | Venozās kanulas ievades komplekts |  |  | 10
27. | 22 | Arteriālās kanulas ievades komplekts |  |  | 10
27. | 23 | Mobilās transportēšanas soma Nr.1 - vienas ECMO terapijas iekārtas transportēšanai |  |  | 1
27. | 24 | Mobilās transportēšanas soma Nr.2 - divu ECMO oksigenatora komplektu transportēšanai |  |  | 1
27. | 25 | Mobilās transportēšanas soma Nr.3- kanulām ar ievades komplektu transportēšanai |  |  | 1
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 27.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
27. | 26 | Visi piedāvātie piederumi ir pilnībā savietojami ar Slimnīcas ekspluatācijā esošo ECMO sistēmu Maquet Cardiohelp
27. | 27 | ECMO oksigenatora komplekts terapijai līdz 30 dienām plūsmai līdz 7 l/min :
27. | 27.1 | Plūsma robežās ne šaurāk kā no 0.5 līdz 7 l/min
27. | 27.2 | Gāzu apmaiņas membrānas virsmas kopējais laukums 1.8±0.01 m2
27. | 27.3 | Siltumapmaiņas membrānas virsmas kopējais laukums 0.4±0.01 m2
27. | 27.4 | Oksigenatora uzpildes tilpums 270±5 ml
27. | 27.5 | Oksigenatora ar uzpildes caurulēm (2x2.3±0.1m) uzpildes tilpums 600±5 ml
27. | 27.6 | Pārklājuma tips komplekta iekšējām virsmām, kas ir saskarē ar asinīm ir heparenizēts albumīns vai līdzvērtīgs
27. | 27.7 | Oksigenatorā integrētie sensori, vismaz: 3 asinsspiediena sensori (ve-nozais, arteriālais, iekšējais), arteriālās temperatūras sensors
27. | 27.8 | Komplektā integrēta venozās līnijas parametru noteikšanas šūna SvO2, Hb, Hct, temperatūras noteikšanai
27. | 28 | ECMO oksigenatora komplekts terapijai līdz 30 dienām plūsmai līdz 5 l/min :
27. | 28.1 | Plūsma robežās ne šaurāk kā no 0.5 līdz 5 l/min
27. | 28.2 | Gāzu apmaiņas membrānas virsmas kopējais laukums 1.3±0.01 m2
27. | 28.3 | Siltumapmaiņas membrānas virsmas kopējais laukums 0.3±0.01 m2
27. | 28.4 | Oksigenatora uzpildes tilpums 240±5 ml
27. | 28.5 | Oksigenatora ar uzpildes caurulēm (2x2.3±0.1m) uzpildes tilpums 570±5 ml
27. | 28.6 | Pārklājuma tips komplekta iekšējām virsmām, kas ir saskarē ar asinīm ir heparenizēts albumīns vai līdzvērtīgs
27. | 28.7 | Oksigenatorā integrētie sensori, vismaz: 3 asinsspiediena sensori (ve-nozais, arteriālais, iekšējais), arteriālās temperatūras sensors
27. | 28.8 | Komplektā integrēta venozās līnijas parametru noteikšanas šūna SvO2, Hb, Hct, temperatūras noteikšanai
27. | 29 | Venozās kanulas perifērai kanulācijai ar heparenizēta albumīna vai analogu pārklājumu. Kanulas ir bez LuerLock vai jebkādiem citiem savienojumiem. Ar 3/8'' cauruļu konektoru, izmēri:
27. | 29.1 | 19 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm
27. | 29.2 | 21 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm
27. | 29.3 | 23 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm
27. | 29.4 | 25 Fr. kanula ar ievades garumu 38±1 cm
27. | 29.5 | 21 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm
27. | 29.6 | 23 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm
27. | 29.7 | 25 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm
27. | 29.8 | 29 Fr. kanula ar ievades garumu 55±1 cm
27. | 30 | Arteriālās kanulas perifērai kanulācijai ar heparenizēta albumīna vai analogu pārklājumu. Kanulas ar LuerLock savienojumu. Ar 3/8'' cauruļu konektoru. Izmēri:
27. | 30.1 | 15 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
27. | 30.2 | 17 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
27. | 30.3 | 19 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
27. | 30.4 | 21 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
27. | 30.5 | 23 Fr. kanula ar ievades garumu 15±1 cm
27. | 30.6 | 15 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
27. | 30.7 | 17 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
27. | 30.8 | 19 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
27. | 30.9 | 21 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
27. | 30.10 | 23 Fr. kanula ar ievades garumu 23±1 cm
27. | 31 | Venozās kanulas ievades komplekts:
27. | 31.1 | Komplektācijā: 18G punkcijas adata, vismaz četru dilatatoru (10/12-12/14-14/16-16/18Fr.) komplekts, 150±1cm vadstīga, vadstīgas ievadītājs, skalpelis, 20±1ml šļirce
27. | 32 | Arteriālās kanulas ievades komplekts:
27. | 32.1 | Komplektācijā: 18G punkcijas adata, vismaz četru dilatatoru (10/12-12/14-14/16-16/18Fr.) komplekts, 100±1cm vadstīga, vadstīgas ievadītājs, skalpelis, 20±1ml šļirce
27. | 33 | Mobilās transportēšanas somu komplekts:
27. | 33.1 | Komplektācijā trīs transportēšanas somas: Soma nr.1 - vienas ECMO terapijas iekārtas transportēšanai ; Soma nr. 2 - divu ECMO oksigenatora komplektu transportēšanai; Soma nr.3 - kanulām ar ievades komplektu transportēšanai

## 36
36. |  | Lokans perikarda sūknis ar metāla spirāles galu | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
36. | 1 | Izmērs: 20 F ar 1/4" konektoru |  |  | 550
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 36.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
36. | 2 | Lokans perikarda sūknis ar metāla spirāles galu
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
36. | 3 | Lokans perikarda sūknis ar metāla spirāles galu - ar metālisku nerūsējošā tērauda spirāles galu ievietošanai perikarda dobumā

## 40
40. |  | Plakanās venozās kaniles hemisternotomijām | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
40. | 1 | 36/46 Fr |  |  | 40
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 40.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
40. | 2 | Plakanās venozās kaniles hemisternotomijām
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
40. | 3 | MAR venozā kanile paredzēta atriokavālai ievadei
40. | 4 | Armēta
40. | 5 | Kaniles ekstrakardiālā daļa ovālveidīga, modulējama, paredzēta lietošanai mazo griezienu ķirurģijā, lai nesašaurinātu ķirurga darba telpu
40. | 6 | Izmēri: 36/46 Fr

## 44
44. |  | MAR femorālās artērijas kaniles | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
44. | 1 | Arteriālā kanile #1 |  |  | 70
44. | 2 | Arteriālā kanile #2 |  |  | 20
|  | KOPĒJĀ CENA par 44.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
44. | 3 | MAR augšstilba artērijas kaniles
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
44. | 4 | Arteriālā kanile #1: unikāli konusveida difūzās plūsmas uzgaļi, izturīgi pret saliekšanos. 3-D uzgalis ir izstrādāts ar trim integrētām atverēm, lai izkliedētu asins plūsmu. 22 Fr (7.3 mm). Funkcijas: dziļuma marķieris, hemostātiskais vāciņš, obturators, rentgena vizualizējams šuvju gredzens.
44. | 5 | Arteriālā kanile #2: Dilatora tipa introdjūsers ar 0.038 (0.0965 mm) vadītājstīgu. Iegarena, viengabalaina. 22 Fr (7.3 mm). Funkcijas: hemostātiskais vāciņš, dziļuma marķējums, rentgena vizualizējams šuvju gredzens.

## 48
48. |  | Asiņu retransfūzijas vienreizlietojams komplekts I | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
48. | 1 | Asiņu retransfūzijas sistēmas komplekts, savietojams ar Autolog un Autolog IQ iekārtu |  |  | 750
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 48.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Veicamās funkcijas: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
48. | 2 | Asiņu retransfūzijas sistēma, operācijas laikā atskalotu eritrocītu iegūšanai savienojama ar "Autolog" aparatūru
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
48. | 3 | Asiņu retransfūzijas sistēma, operācijas laikā atskalotu eritrocītu iegūšanai savienojama ar "Autolog" aparatūru
48. | 4 | Komplekts paredzēts lietošanai tikai ar “Autolog Cell saver” un "Autolog IQ" iekārtu
48 | 5 | Piegādātājs nodod bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā ar precēm saistītu komplietošanas 2 (divas) iekārtas, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību. Iekārta var būt mazlietota.
48 | 6 | Pretendents apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 689. noteikumiem par Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību. Veicot visas nepieciešamās darbības nododot iekārtu ekspluatācijā, tajā skaitā funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes.
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri* /Atsauce uz informatīvo materiālu**
48. | 7 | atsūkšanas – antikoagulācijas līnija | 1
48. | 8 | šķidrumu savākšanas maiss | 1
48. | 9 | skalojamā sistēma ar centrifūgu (135 ml) un atskaloto šķidrumu maiss (10 l) | 1
48. | 10 | asins savācējmaiss (4000 ml) | 1

## 60
60. |  | Operāciju veļas komplekts koronārai šuntēšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
60. | 1 | Operāciju veļas komplekts koronārai šuntēšanai |  |  | 1500
|  | KOPĒJĀ CENA par 60.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
60. | 2 | Materiāls: trīs kārtu polipropilēns
60. | 3 | Materiāls nesatur lateksu un DEHP (dietilheksilftalātus)
60. | 4 | Testēts pēc EN 13795:2011 standartiem
60. | 5 | Produktam ir CE marķējums atbilstoši medicīnas preču direktīvai 93/42/EEC
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri**/ Atsauce uz informatīvo materiālu**
60. | 6 | Ķirurģiskie halāti, garums 135 cm (+/-5 cm), L izmērs , bez lateksa. | 1
60. | 7 | Ķirurģiskie halāti, garums 150 cm (+/-5 cm), XL izmērs , bez lateksa. | 3
60. | 8 | T-veida operācijas palags (veidots no SMS auduma ar Control Plus SMF polipropilēna): izmēri vismaz 190x265x365 cm ar incīzijas laukumu, tajā integrēts anestēzijas palags un rokas balsta autiņi, incīzijas laukums ir izklāts ar incīzijas plēvi 40x50 cm (+/-3 cm), vieta ap operācijas lauku papildus izklāta ar uzsūcošu materiālu, instrumentu atrašanās vieta izpolsterēta ar Control Plus SMF polipropilēna, 6 sūkņu/diatermijas somas 28x30 cm (+/-2 cm) un 1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna. Pārklāja augšdaļā ir iestrādātas atveres cauruļu/vadu fiksācijai. | 1
60. | 9 | Operāciju līplenta 10 x 55 cm (+/-2cm) (bez lateksa), kas paredzēta drenu un/vai koagulalora vadu nostiprināšanai un MAR līniju fiksācijai. | 4
60. | 10 | Mayo galda pārklājs 80x145 cm (+/-3 cm) no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošu materiālu, absorbcijas lauks 65/85cm. | 2
60. | 11 | Adhezīvie autiņi 75x75 cm (+/-5 cm) no uzsūcoša materiāla ar lipīgu malu. | 3
60. | 12 | Sūkņa caurules (bez lateksa) no caurspīdīga polivinillilorīda, garums 3 m, diametrs 7mm. Sūkņa caurules abos galos ir elastīgi savienojuma konektori. | 1
60. | 13 | Sūkņa uzgalis Yancauer tipa. | 1
60. | 14 | Instrumentu galda pārklājs vismaz 190x200 cm no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcoša materiāla slāni. | 1
60. | 15 | Starpenes palags vismaz 185x240 cm | 1
60. | 16 | Ortopēdiskās zeķes ar fiksējumu potītes rajonā zeķes nostirprināšanai | 2
60. | 17 | Palags (zem pacienta) 120 (+/-10 cm) x 190 cm (+/-10 cm) ar šķidrumu uzsūcošu slāni | 1
60. | 18 | Abrazīvs tīrīšanas spilventiņš Instrumentu tīrīšanai (t.sk. elektrokoagulatoru), 5cm x 5cm | 1
60. | 19 | Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem - adatu/skalpeļu u.c. uzskaitei, ar iestrādātu atveru skalpeļa asmeņu drošai noņemšanai. Paredzēta 40 priekšmetu ievietošanai. Izmēri 90*115mm (+/-5mm). Kastītes iekšpusē ir magnetiska virsma un švammīte ar adatu uzskaites lodziņiem, 10 lodziņi katrā rindā. Kastītes sānos ir iestrādāts drošības mehanisms, kas izslēdz to nejaušo (patvaļīgu) atvēršanos pēc operācijas beigām. Pēc drošibas mehanisma aizvēršanas kastīti aizlīmē ar šim nolūkam paredzēto lentu, kas atrodas iekšā piestiprināta pie vāka. Kastīte ir fiksējama pie galda virsmas ar speciālu līpošu lentu. | 1
60. | 20 | Šļirce 50-60ml ml ar balonu šļirces galā | 1
60. | 21 | Galda pārklājs vismaz 110x190 cm no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošā materiāla slāni | 1
60. | 22 | Ķirurģiskie roku dvieļi vismaz 20x25cm, celulozes | 3
60. | 23 | Kokvilnas operāciju dvieļi 55x35cm (+/- 10 cm) | 2

## 61
61. |  | Operāciju veļas komplekts sirds vārstuļu protezēšanai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
61. | 1 | Operāciju veļas komplekts sirds vārstuļu protezēšanai |  |  | 900
|  | KOPĒJĀ CENA par 61.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
61. | 2 | Materiāls: trīs kārtu polipropilēns
61. | 3 | Produktam ir CE marķējums atbilstoši medicīnas preču direktīvai 93/42/EEC
61. | 4 | Testēts pēc EN 13795:2011 standartiem
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri** / Atsauce uz informatīvo materiālu**
61. | 5 | Ķirurģiskie halāti, garums 135 cm (+/-5 cm), L izmērs , bez lateksa. | 1
61. | 6 | Ķirurģiskie halāti, garums 150 cm (+/-5 cm), XL izmērs , bez lateksa. | 3
61. | 7 | T-veida kardiovaskulārais pārklājs 195/265x360cm (+/-5 cm)ar incīzijas lauku, tajā integrēti anestēzijas pārklājs un rokas balsta autiņi, incīzijas lauks izklāts ar incīzijas plēvi 40x50cm, vieta ap operācijas lauku papildus izklāta ar uzsūcošu materiālu (Control Plus SMF (polipropilēns)), 6 sūkņu/diatermijas somas 28x30cm ar1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna. Pārklāja aukšdaļā iestrādātas atveres cauruļu/vadu fiksācijai. | 1
61. | 8 | OP līplentas (nesatur lateksu), izmērs 10x55 cm (+/-3 cm). | 4
61. | 9 | Mayo galda pārklājs 80x145 cm (+/-5 cm) no polietilēna, kas papildus izklāts ar uzsūcošu materiālu. | 1
61. | 10 | Adhezīvie autiņi vismaz 90x90 cm no uzsūcoša materiāla ar lipīgu malu. | 5
61. | 11 | Sūkņa caurules (bez lateksa) no caurspīdīga polivinillilorīda, garums 3 m, diametrs 7mm. Sūkņa caurules abos galos ir elastīgi savienojuma konektori. | 1
61. | 12 | Sūkņa uzgalis Yankauer tipa, liekts, 34F | 1
61. | 13 | Abrazīvs tīrīšanas spilventiņš Instrumentu tīrīšanai (t.sk. elektrokoagulatoru), 5cm x 5cm | 1
61. | 14 | Instrumentu galda pārklājs vismaz 195x230 cm, papildus izklāts ar uzsūcoša materiāla slāni | 1
61. | 15 | Salocītas ķirurģiskas salvetes 10 x 10 cm , neausta materiāla, 4 kārtas | 4
61. | 16 | Sabiezināts instrumentu galda pārklājs vismaz 195x115cm, kas papildus izklāts ar īpaši uzsūcoša materiāla slāni | 1
61. | 17 | Kokvilnas dvielis 63 cm (+/-5 cm) x 40 cm (+/-5 cm) | 2
61. | 18 | Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem - adatu/skalpeļu u.c. uzskaitei, ar iestrādātu atveru skalpeļa asmeņu drošai noņemšanai. Paredzēta 40 priekšmetu ievietošanai. Izmēri 90*115mm (+/-5mm). Kastītes iekšpusē ir magnetiska virsma un;svammīte ar adatu uzskaites lodziņiem, 10lodziņi katrā rindā. Kastītes sānos ir iestrādāts drošības mehanisms, kas izslēdz to nejaušo (patvaļīgu) atvēršanos pēc operācijas beigām. Pēc drošibas mehanisma aizvēršanas kastīti aizlīmē ar šim nolūkam paredzēto lentu, kas atrodas iekšā piestiprināta pie vāka. Kastīte ir fiksējama pie galda virsmas ar speciālu līpošu lentu. | 1
61. | 19 | Ķirurģiskie roku dvieļi 30x40 cm (+/-5cm), celulozes | 4
61. | 20 | Šuvju aizsardzības Mosquito instrumentu uzgaļi ar dažādu krāsu atverēm, 5 rindas | 1
61. | 21 | Šļirce 50-60 ml ar balonu šļirces galā | 1
61. | 22 | Skalpeļa turētājs | 1
61. | 23 | Sūkņu/diatermijas somas vismaz 28x30 cm ar 1 kabatu, no caurspīdīga polietilēna (var būt iestrādāts T veida pārklājā) | 2

## 62
62. |  | Operāciju pakas kardioķirurģijai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
62.1. |  | Operāciju paka koronārajai šuntēšanai
|  | Modelis: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
62.1. | 1 | Operāciju paka koronārajai šuntēšanai |  |  | 100
|  | KOPĒJĀ CENA par 62.1.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri** / Atsauce uz informatīvo materiālu**
62.1. | 2 | Kopējā prasība pakai: 1. Pakai un visiem pakā esošajiem komponentiem jābūt reģistrētiem ES un jābūt CE marķējumam. 2.Pakas komponenti ir sapakoti slāņos, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, kur 1. slānis - Pakas apakšā, visa paka ir sterili iepakota sabiezinātā instrumentu galda pārklājā. 3.Pakas komponentu sarakstam ir jābūt latviešu valodā un redzamai pakas virspusē, pirms paka tiek atvērta. 4.Viegli noņemamas uzlīmes (vismaz 2gab.) ar informāciju par sērijas, artikula numuru, derīguma termiņu un svītru kodu. 5.Pretendentam ir jānodrošina personāla apmācība par pakas lietošanu.
62.1. | 3 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, gaisu caurlaidīgs, šķidrumu atgrūdošs, neausta polipropilēna šķiedras, plecu ieloces, ergonomisks, antistatisks, regulējama kakla aizdare, mugurpusē pārklājas, platas un mīkstas trikotāžas aproces, izmērs L , garums 135 cm (+/-5 cm) | 1
62.1. | 4 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, gaisu caurlaidīgs, šķidrumu atgrūdošs, neausta polipropilēna šķiedras, plecu ieloces, ergonomisks, antistatisks, regulējama kakla aizdare, mugurpusē pārklājas, platas un mīkstas trikotāžas aproces, izmērs XL , garums 150 cm (+/-5 cm) | 3
62.1. | 5 | T veida operāciju pārklājs (izmēri skat. attēlā - A, B,C) ar izgriezumu, ar integrētu anestēzijas pārklāju, izgriezums klāts ar incīzijas plēvi 30x35 (+/-5 cm) cm, ap operāciju lauku absorbējošs un šķidrumu necaurlaidīgs papildslānis 50x140 cm, 4 caurspīdīgas sūkņu/diatermijas somas vismaz 33x30 cm (+/-5cm) no caurspīdīga polietilēna, papildus 2 gab. sūkņa somas, 2 sūkņu trubu turētāji, kas paredzēti drenu un/vai koagulatoru nostiprināšanai. NotaBene: galvēno izmēru (A,B,C) pieļaujamas novirzes ir sekojošās - A izmēram 270cm-310cm, B izmēram 330cm-365cm, C izmēram 195cm-210cm | 1
62.1. | 6 | OP līplentas, izmērs 10x50 cm (+/-5 cm) | 4
62.1. | 7 | Stiprināts Mayo instrumentu galda pārklājs 80x143 cm (+/-3 cm), absorbcijas lauks 65x85 cm, uzsūcošs | 2
62.1. | 8 | Pašlīpošs OP pārklājs vismaz 75x90 cm, 3 kārtas | 3
62.1. | 9 | Sūkņa truba PVH, caurspīdīgs polivinillilorīds, garums 3 m, iekšējais diametrs 21 Ch. Trubas galos elastīgi savienojuma konektori FF | 1
62.1. | 10 | Sūkņa uzgalis Yankauer tipa kanile, 22-24 Ch, garums 26 cm (+/- 1 cm) | 1
62.1. | 11 | Stiprināts instrumentu galda pārklājs vismaz 190x200 cm | 1
62.1. | 12 | Pašlīpošs pārklājs 190x250 cm (+/-10 cm), ar šķēlumu 20x100 cm (+/-2 cm) ar pašlipošam malam | 1
62.1. | 13 | Pēdu pārklāji ar fiksējumu potītes rajonā | 2
62.1. | 14 | Instrumentu tīrītājs 5x5 cm ar pašlīpošu virsmu | 1
62.1. | 15 | Sabiezināts instrumentu galda pārklājs vismaz 140x190 cm, absorcijas lauks 75x190cm | 1
62.1. | 16 | Roku dvielis no celulozes vismaz 18x25 cm | 3
62.1. | 17 | Marles dvielis 63 cm (+/-5 cm) x 40 cm (+/-5 cm) zils vai zaļš ar Rtg diedziņu | 3
62.1. | 18 | Skalpeļa turētājs | 1
62.1. | 19 | Šuvju Mosquito (smalku diegu) paliktnis ar dažādu krāsu atverēm, 5 rindas | 1
62.1. | 20 | Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem - adatu/skalpeļu u.c. uzskaitei, 40 iedaļas, iekšpusē magnēts ar adatu uzskaites lodziņiem, ar papildu izņemamu un pielīmējamu pie galda virsmas adatu uzskaites bloku, kastītes sānos drošības atslēga, lai izslēgtu tās atvēršanu pēc operācijas, kastīte fiksējama pie galda virsmas | 1
62.1. | 22 | Šļirce 50-60 ml ar balonu šļirces galā | 1
62.2. |  | Operāciju paka sirds varstuļu protezēšanai
|  | Modelis: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (atsauce uz EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
62.2. | 1 | Operāciju paka sirds varstuļu protezēšanai |  |  | 50
|  | KOPĒJĀ CENA par 62.2.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Komplektācija: | Daudzums komplektā: |  | Pretendenta piedāvātie parametri** / Atsauce uz informatīvo materiālu**
62.2. | 2 | Kopējā prasība pakai: 1. Pakai un visiem pakā esošajiem komponentiem jābūt reģistrētiem ES un jābūt CE marķējumam. 2.Pakas komponenti ir sapakoti slāņos, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, kur 1. slānis - Pakas apakšā, visa paka ir sterili iepakota sabiezinātā instrumentu galda pārklājā. 3.Pakas komponentu sarakstam ir jābūt latviešu valodā un redzamai pakas virspusē, pirms paka tiek atvērta. 4.Viegli noņemamas uzlīmes (vismaz 2gab.) ar informāciju par sērijas, artikula numuru, derīguma termiņu un svītru kodu. 5.Pretendentam ir jānodrošina personāla apmācība par pakas lietošanu.
62.2. | 3 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, gaisu caurlaidīgs, šķidrumu atgrūdošs, neausta polipropilēna šķiedras, plecu ieloces, ergonomisks, antistatisks, regulējama kakla aizdare, mugurpusē pārklājas, platas un mīkstas trikotāžas aproces, izmērs L, garums 135 cm (+/-5 cm) | 1
62.2. | 4 | Standarta aizsardzības ķirurģiskais halāts, gaisu caurlaidīgs, šķidrumu atgrūdošs, neausta polipropilēna šķiedras, plecu ieloces, ergonomisks, antistatisks, regulējama kakla aizdare, mugurpusē pārklājas, platas un mīkstas trikotāžas aproces, izmērs XL , garums 150 cm (+/-5 cm) | 3
62.2. | 5 | T veida operāciju pārklājs (izmēri skat. attēlā - A, B,C) ar izgriezumu, ar integrētu anestēzijas pārklāju, izgriezums klāts ar incīzijas plēvi 35x45 cm (+/-5 cm), ap operāciju lauku absorbējošs un šķidrumu necaurlaidīgs papildslānis 50x140 cm, 4 caurspīdīgas sūkņu/diatermijas somas 33x30 cm (+/-5cm) no caurspīdīga polietilēna, papildus 2 gab. sūkņa somas, 3 trubu turētāji, kas paredzēti drenu un/vai koagulatoru nostiprināšanai ar velcro, pašlīpoši. NotaBene: galvēno izmēru (A,B,C) pieļaujamas novirzes ir sekojošās - A izmēram 270cm-310cm, B izmēram 330cm-365cm, C izmēram 195cm-210cm | 1
62.2. | 6 | OP līplentas, izmērs 10x53 cm (+/-3 cm) | 4
62.2. | 7 | Stiprināts Mayo instrumentu galda pārklājs 80x145 cm (+/-5 cm) absorbcijas lauks 65x85 cm, uzsūcošs | 1
62.2. | 8 | Pašlīpošs OP pārklājs vismaz 75x90 cm, 3 kārtas | 5
62.2. | 9 | Sūkņa truba PVH, caurspīdīgs polivinillilorīds, garums 3 m, iekšējais diametrs 21 Ch. Trubas galos elastīgi savienojuma konektori FF | 1
62.2. | 10 | Sūkņa uzgalis Yankauer tipa, 22-24 Ch, garums 26 cm (+/- 1 cm) | 1
62.2. | 11 | Instrumentu tīrītājs 5x5 cm ar pašlīpošu virsmu | 1
62.2. | 12 | Stiprināts instrumentu galda pārklājs vismaz 190x210 cm | 1
62.2. | 13 | Neausta materiāla salvetes 10x10 cm, 40 g, 4 kārtas, baltas | 4
62.2. | 14 | Sabiezināts instrumentu galda pārklājs vismaz 140x190 cm, absorcijas lauks 75x190cm | 1
62.2. | 15 | Marles dvielis 63 cm (+/-5 cm) x 40 cm (+/-5 cm) zils vai zaļš | 3
62.2. | 16 | Kaste ar magnētisku pārklāju asiem priekšmetiem - adatu/skalpeļu u.c. uzskaitei, 40 iedaļas, iekšpusē magnēts ar adatu uzskaites lodziņiem, ar papildu izņemamu un pielīmējamu pie galda virsmas adatu uzskaites bloku, kastītes sānos drošības atslēga, lai izslēgtu tās atvēršanu pēc operācijas, kastīte fiksējama pie galda virsmas | 1
62.2. | 17 | Roku dvielis no celulozes vismaz 18x25 cm | 4
62.2. | 18 | Šuvju Mosquito (smalku diegu) paliktnis ar dažādu krāsu atverēm, 5 rindas | 1
62.2. | 19 | Šļirce 50-60 ml ar balonu šļirces galā | 1
62.2. | 20 | Skalpeļa turētājs | 1
|  | KOPĒJĀ CENA 62.1. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ CENA 62.2. pozīcijai bez PVN, EUR: | 0
|  | KOPĒJĀ VĒRTĒJAMĀ CENA bez PVN, EUR par 62.pozīciju | 0

## 71
71. |  | PTFE sintētiskie ielāpi dažāda izmēra I | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
71. | 1 | Izmērs: 152mm*7.5mm*1.6m |  |  | 30
71. | 2 | Izmērs: 152mm*12.7mm*1.6mm |  |  | 40
71. | 3 | Izmērs: 15mm*10mm*1.6mm (tiek ražots pēc pieprasījuma) |  |  | 290
71. | 4 | Izmērs: 19mm*9mm*1.6mm (tiek ražots pēc pieprasījuma) |  |  | 60
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 71.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
71. | 5 | Sintētiskie ielāpi sirds, lielo asinsvadu, anastamožu un protēžu defektu slēgšanai un nostiprināšanai
71. | 6 | Materiāls: PTFE (politetrafluoretilēns)
71. | 7 | Nepieciešamības gādījumā ražotājs ir spējīgs izgatavot ielāpu ar speciālu izmēru pēc individuālā pasūtījuma
71. | 8 | Ir pieejami dažādu izmēru ielāpi

## 76
76. |  | Koronāro artēriju intralumenālie šunti | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
76. | 1 | Koronāro artēriju intralumenālie šunti |  |  | 90
|  | KOPĒJĀ CENA par 76.pozīciju bez PVN, EUR: |  |  |  | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
76. | 2 | Nodrošina miokarda apasiņošanu zonā, kuru apasiņo šuntējamais asinsvads
76. | 3 | Lokans, ar noapaļotiem galiem, ar fiksācijas diegu, kuras galā polimetāna plāksnīte ar šunta izmēra datiem.
76. | 4 | Izmēri: no 1 mm līdz 3,0 mm Ø, kas mainās ik pa 0,25 mm

## 77
77. |  | Koronāro asinsvadu sekcijas mikroasmenis | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
77. | 1 | Koronāro asinsvadu sekcijas mikroasmenis |  |  | 1400
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 77.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
77. | 2 | Pieejami asmeņa garumi ir 3 mm
77. | 3 | Leņķis 15°
77. | 4 | Iestiprināms metāla turētājrokturī

## 79
79. |  | Plastikāta sirds izcēlējtīkliņš | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Modifikācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
79. | 1 | Plastikāta sirds izcēlējtīkliņš |  |  | 900
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 79.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
79. | 2 | Sterils, vienreizlietojams
79. | 3 | Nesatur lateksu
79. | 4 | Plāna plastikāta materiāls
79. | 5 | Ar gofrētiem tīkla caurumiem 1.8 * 1.8 cm
79. | 6 | Ar divām atsaitēm tīkla fiksācijai, to garums vismaz 18 cm

## 86
86. |  | Perfūzijas adapters | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Komplektācija: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
86. | 1 | Perfūzijas adapters ar stoplock un 3-ceļu krānu ar Luer savienojumu |  |  | 180
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 86.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri** |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
86. | 2 | Perfūzijas adapters ar stoplock un 3-ceļu krānu ar Luer savienojumiem
86. | 3 | Savienojams ar perfūzijas adapteri 1/4" (Medtronic ref.10007 vai analogs)
86. | 4 | Atsauces Nr. DLP Perfusion/Venting adapter (Medtronic ref. 13002 vai analogs)