## 1.daļa
2. pielikums ID Nr. PSKUS 2025/___
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums
Negatīvā spiediena brūču terapijas piederumu iegāde
(identifikācijas Nr. PSKUS 2025/___)
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2 |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas dienas;
3 |  | Vienreiz lietojamām un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir 12(divpadsmit) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, ref kodu un ražotāju atbilstošos parametrus;
5 |  | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
8 |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras iepirkuma daļas apjomu;
9 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā.
10 |  | Nepieciešamības gadījumā, pretendents nodrošina piederumu paraugus piedāvājuma izvērtēšanai.
11 |  | Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu norādīto katras preču vienības apjomu;
12 |  | Izmēru pielaide ±10%, ja nav norādīts citādi.
13 |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
14 |  | Pusēm vienojoties Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.
1. |  | Negatīvā spiediena brūču terapijas iekārtas piederumi intensīvās terapijas profila pacientu āstniecībai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (saskaņā ar EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | PU tipa pārsējs S izmērs 100±10mm x 80 ±10mm x30±5mm |  |  | 160
1. | 2 | PU tipa pārsējs M izmērs 180±20mm x 130±10mm x30±5mm |  |  | 260
1. | 3 | PU tipa pārsējs L izmērs 250±20mm x150±10mm x 30±5mm |  |  | 300
1. | 4 | PU tipa pārsējs XL izmērs 400±100mm x 550±150mm x 25mm ±10mm; komplektā vismaz 2 līmējoši pārklāji |  |  | 10
1. | 5 | PU tipa pārsējs ar sudraba daļiņām, S izmērs 125±25mm x 100±20mm x 30±5mm |  |  | 10
1. | 6 | PU tipa pārsējs ar sudraba daļiņām, M izmērs 180±25mm x 110±20mm x 30±5mm |  |  | 10
1. | 7 | PU tipa pārsējs ar sudraba daļiņām, L izmērs 250±25mm x 150±20mm x30±5mm |  |  | 10
1. | 8 | PVA (polivinilspirta) hidrofīls pārsējs (sūklis) balts 80±10mm x100±10mm x 20±10mm |  |  | 50
1. | 9 | PVA (polivinilspirta) hidrofīls pārsējs (sūklis) balts 175±25mm x 110±10mm x 20±10mm |  |  | 100
1. | 10 | Abdominālais pārsējs 420±20mm x 300±15mm x 20±10mm PU pārsējs |  |  | 20
1. | 11 | Tverne izdalījumu savākšanai ar atsūkšanas cauruli un filtriem maza izmēra, tilpums vismaz 275±25ml |  |  | 200
1. | 12 | Tverne izdalījumu savākšanai ar atsūkšanas cauruli un filtriem liela, tilpums vismaz 775±25 ml |  |  | 500
1. | 13 | Līmējošs, caurspīdīgs pārklājs 220±30mm x 300±50mm |  |  | 40
1. | 14 | Līmējošs, caurspīdīgs pārklājs 350±50mm x 500±100mm |  |  | 15
1. | 15 | Atsūkšanas uzgalis ar cauruli |  |  | 100
1. | 16 | Atsūkšanas uzgaļa Y-savienotājs |  |  | 90
1. | 17 | Hidrogela strēmele |  |  | 10
1. | 18 | Melnais putu bloks 250±20mm x 375±25 mm x 18±2mm |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 1.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 19 | Prasības vakuuma brūču terapijas iekārtu nodošanai bezatlīdzības lietošanā:
1. | 19.1 | Piegādātājs nodod bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā ar precēm saistītu komplietošanas iekārtu (vismaz 5), ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
1. | 19.2 | Pretendets apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 461. Medicīnisko ierīču noteikumi. Veicot visas nepieciešamās darbības nododot iekārtu ekspluatācijā, tajā skaitā funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes.
1. | 19.3 | Iekārtu piegādes termiņš ne vairāk kā 4 nedēļas, no pasūtīšanas brīža.
1. | 19.4 | Iekārta tiek nodota ar tās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo komplektāciju
1. | 19.5 | Līguma darbības beigās iekārtas var tikt nodotas Pasūtītāja īpašumā bez papildus samaksas.
1. | 20 | Prasības vakuuma brūču terapijas ierīcei:
1. | 20.1 | Veicamās funkcijas: Terapijas nodrošināšana eksudējošām brūcēm, dobām brūcēm un akūtām brūcēm.
1. | 20.2 | Atsūkšanas maksimālais plūsmas ātrums ne mazāk kā 8 l/min
1. | 20.3 | Regulējams negatīvs spiediens diapazonā ne šaurāk kā no -25 mmHg līdz -200 mmHg
1. | 20.4 | Spiediena regulācijas solis ne lielāks par 5 mmHg
1. | 20.5 | Sistēma nodrošina vismaz divas terapiju izvēles iespējas: Nepārtrauktā vakuumterapija, pulsējošā vakuumterapija
1. | 20.6 | Pulsējošās terapijas sistēmai ir jābūt iespējai iestatīt minimālo un maksimālo spiedienu vērtības
1. | 20.7 | Displejs atspoguļo uzstādītas vērtības:
1. | 20.7.1 | Brūces hermatiskuma indikators
1. | 20.7.2 | Brūces spiediena kontrole
1. | 20.8 | Skaņu un vizuālo brīdinājumu/trauksmes, pacienta drošības un precīza negatīvā spiediena piegādes nodrošināšanai:
1. | 20.8.1 | par pilnu atsūkšanas rezervuāru, pārtraucot terapiju
1. | 20.8.2 | par nepievienotu savienojumu/atvērtu sistēmu, pārtraucot terapiju;
1. | 20.8.3 | par nosūces bloķēšanu/sistēmas nosprostošanos, pārtraucot terapiju;
1. | 20.8.4 | par neaktīvu terapiju/hermētisma zudumu;
1. | 20.8.5 | par zemu baterijas uzlādes līmeni
1. | 20.8.6 | par sistēmas kļūdu;
1. | 20.9 | Akumulatora darbība vismaz 24 stundas
1. | 20.10 | Maksimālais trokšņa līmenis darbības laikā ne vairāk kā 38 dB
1. | 20.11 | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
1. | 20.11.1 | Vakuuma ierīce brūču aprūpei
1. | 20.11.2 | Pārvietošanas soma
1. | 20.11.3 | Koferis ierīčes uzglabāšanai
1. | 21 | Prasības negatīvā spiediena brūču terapijas piederumiem:
1. | 21.1 | PU tipa pārsējs (komplektā pārsējs, līmējošs pārklājs, atsūkšanas uzgalis ar cauruli):
1. | 21.1.1 | S izmērs 100±10mm x 80 ±10mm x30±5mm
1. | 21.1.2 | M izmērs 180±20mm x 130±10mm x30±5mm
1. | 21.1.3 | L izmērs 250±20mm x150±10mm x 30±5mm
1. | 21.1.4 | XL izmērs 400±100mm x 550±150mm x 25mm ±10mm; komplektā vismaz 2 līmējoši pārklāji
1. | 21.2 | PU tipa pārsējs ar sudraba daļiņām (komplektā pārsējs, līmējošs pārklājs, atsūkšanas uzgalis ar cauruli):
1. | 21.2.1 | S izmērs 125±25mm x 100±20mm x 30±5mm
1. | 21.2.2 | M izmērs 180±25mm x 110±20mm x 30±5mm
1. | 21.2.3 | L izmērs 250±25mm x 150±20mm x30±5mm
1. | 21.3 | PVA (polivinilspirta) hidrofīls pārsējs, komplektā - pārsējs, līmējošs pārklājs, atsūkšanas uzgalis ar cauruli:
1. | 21.3.1 | sūklis balts 80±10mm x100±10mm x 20±10mm
1. | 21.3.2 | sūklis balts 175±25mm x 110±10mm x 20±10mm
1. | 21.4 | Abdominālais pārsējs 420±20mm x 300±15mm x 20±10mm PU pārsējs (komplektā pārsējs, vismaz 2 līmējošie pārklāji, specializētais abdominālais pārklājs, savienojošā caurule)
1. | 21.5 | Tverne izdalījumu savākšanai ar atsūkšanas cauruli un filtriem . Tvertnē- kanniņā iestrādāts aktīvais komponents eksudāta sarecēšanai (pārveidošanai gelā), bakteriālais un olgekļa filtrs:
1. | 21.5.1 | maza izmēra, tilpums vismaz 275±25ml
1. | 21.5.2 | liela izmēra, tilpums vismaz 775±25 ml
1. | 21.6 | Papildus materiāli:
1. | 21.6.1 | Līmējošs, caurspīdīgs pārklājs 220±30mm x 300±50mm
1. | 21.6.2 | Līmējošs, caurspīdīgs pārklājs 350±50mm x 500±100mm
1. | 21.6.3 | Atsūkšanas uzgalis ar cauruli
1. | 21.6.4 | Atsūkšanas uzgaļaY-savienotājs
1. | 21.6.5 | Hidrogela strēmele
| 21.6.6 | Melnais putu bloks 250±20mm x 375±25 mm x 18±2mm
1. | 21.7 | Visi piedāvātie piederumi savietojami ar patapinājumā nododamo ierīci

## 2.daļa
2. pielikums ID Nr. PSKUS 2025/___
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums
Negatīvā spiediena brūču terapijas piederumu iegāde
(identifikācijas Nr. PSKUS 2025/___)
Vispārīgās prasības:
1 |  | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un ierīces nodošanu ekspluatācijā;
2 |  | Piegāde 2 nedēļu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas dienas;
3 |  | Vienreiz lietojamām un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš (nosaka Pretendents) ir 12(divpadsmit) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš (nosaka Pretendents) ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 24 mēneši;
4 |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, ref kodu un ražotāju atbilstošos parametrus;
5 |  | **Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6 |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7 |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces);
8 |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras iepirkuma daļas apjomu;
9 |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā.
10 |  | Nepieciešamības gadījumā, pretendents nodrošina piederumu paraugus piedāvājuma izvērtēšanai.
11 |  | Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu norādīto katras preču vienības apjomu;
12 |  | Izmēru pielaide ±10%, ja nav norādīts citādi.
13 |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
14 |  | Pusēm vienojoties Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.
2. |  | Portatīvas negatīvā spiediena brūču terapijas iekārtas piederumi vispārēja profila pacientu ārstniecībai | Pretendenta (ierakstiet uzņēmuma nosaukumu) piedāvājums
|  | Pozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase (saskaņā ar EK atbilstības deklarāciju)*** | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
2. | 1 | Putu pārsēja komplekts ar mīkstu atsūkšanas cauruli, komplektā vismaz: PU tipa pārsējs, S izmērs 125±25mm x 100±20mm x 30±5mm, caurspīdīga plēve, mīksta atsūkšanas caurule ar uzgali |  |  | 70
2. | 2 | Putu pārsēja komplekts ar mīkstu atsūkšanas cauruli, komplektā vismaz: PU tipa pārsējs, M izmērs 180±25mm x 110±20mm x 30±5mm |  |  | 150
2. | 3 | Putu pārsēja komplekts ar mīkstu atsūkšanas cauruli, komplektā vismaz: PU tipa pārsējs, L izmērs 250±25mm x 150±20mm x30±5mm |  |  | 80
2. | 4 | Putu pārsēja komplekts ar mīkstu atsūkšanas cauruli, komplektā vismaz: PU tipa pārsējs XL izmērs 400±100mm x 550±150mm x 25mm ±10mm, vismaz 2 līmējoši pārklāji, mīksta atsūkšanas caurule ar uzgali |  |  | 10
2. | 5 | Putu pārsēja komplekts ar mīkstu atsūkšanas cauruli, komplektā vismaz: Abdominālais PU pārsējs 420±20mm x 300±15mm x 20±10mm, vismaz 2 līmējoši pārklāji, orgānu aizsargājoša plēve, mīksta atsūkšanas caurule ar uzgali |  |  | 10
2. | 6 | Tverne izdalījumu savākšanai ar atsūkšanas cauruli un filtriem maza izmēra, tilpums vismaz 275±25ml |  |  | 10
2. | 7 | Tverne izdalījumu savākšanai ar atsūkšanas cauruli un filtriem liela izmēra, tilpums vismaz 775±25 ml |  |  | 150
2. | 8 | Vēdera dobuma pārsiešanas plēve 600±60mm x 440±60mm |  |  | 160
2. | 9 | Līmējošs, caurspīdīgs pārklājs 250±50mm x 350±50mm |  |  | 10
2. | 10 | Atsūkšanas uzgalis ar cauruli |  |  | 20
2. | 11 | Atsūkšanas uzgaļa Y-savienotājs |  |  | 50
2. | 12 | Hidrogela pārsējs (strēmele) |  |  | 40
2. | 13 | Sietiņveida nanokristāliskā sudraba pārsējs 10±1cm x 10±1cm |  |  | 10
2. | 14 | Sietiņveida nanokristāliskā sudraba pārsējs 10±1cm x 20±2cm |  |  | 10
2. | 15 | Sietiņveida nanokristāliskā sudraba pārsējs 20±2cm x 20±2cm |  |  | 10
2. | 16 | Sietiņveida nanokristāliskā sudraba pārsējs 20±2cm x 40±4cm |  |  | 10
2. | 17 | Sietiņveida nanokristāliskā sudraba pārsējs 40±4cm x 40±4cm |  |  | 10
2. | 18 | Pelēkais putu bloks 100±20mm x 125±25 mm |  |  | 10
2. | 19 | Baltais putu bloks 100±20mm x 150±20mm x 9±1 mm |  |  | 10
[5 empty] | KOPĒJĀ CENA par 2.daļu bez PVN, EUR: | 0
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
2. | 20 | Prasības vakuuma brūču terapijas iekārtu nodošanai bezatlīdzības lietošanā:
2. | 20.1 | Piegādātājs nodod bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā ar precēm saistītu komplietošanas iekārtu (vismaz 7), ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
2. | 20.2 | Pretendets apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 461. Medicīnisko ierīču noteikumi. Veicot visas nepieciešamās darbības nododot iekārtu ekspluatācijā, tajā skaitā funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes.
2. | 20.3 | Iekārtu piegādes termiņš ne vairāk kā 4 nedēļas, no pasūtīšanas brīža.
2. | 20.4 | Iekārta tiek nodota ar tās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo komplektāciju
2. | 20.5 | Līguma darbības beigās iekārtas var tikt nodotas Pasūtītāja īpašumā bez papildus samaksas.
2. | 21 | Prasības vakuuma brūču terapijas ierīcei:
2. | 21.1 | Veicamās funkcijas: Terapijas nodrošināšana eksudējošām brūcēm, dobām brūcēm un akūtām brūcēm.
2. | 21.2 | Atsūkšanas maksimālais plūsmas ātrums ne mazāk kā 8 l/min
2. | 21.3 | Regulējams negatīvs spiediens diapazonā ne šaurāk kā no -25 mmHg līdz -200 mmHg
2. | 21.4 | Spiediena regulācijas solis ne lielāks par 10 mmHg
2. | 21.5 | Sistēma nodrošina vismaz divas terapiju izvēles iespējas: Nepārtrauktā vakuumterapija, pulsējošā vakuumterapija
2. | 21.6 | Pulsējošās terapijas sistēmai ir jābūt iespējai iestatīt minimālo un maksimālo spiedienu vērtības
2. | 21.7 | Displejs atspoguļo uzstādītas vērtības:
2. | 21.7.1 | Plūsmas mērītājs
2. | 21.7.2 | Brūces spiediena kontrole
2. | 21.8 | Skaņu un vizuālo brīdinājumu/trauksmes, pacienta drošības un precīza negatīvā spiediena piegādes nodrošināšanai:
2. | 21.8.1 | par pilnu atsūkšanas rezervuāru
2. | 21.8.2 | par pārāk augstu/augstu/zemu vakuumu;
2. | 21.8.3 | par nosūces bloķēšanu/sistēmas nosprostošanos;
2. | 21.8.4 | par neaktīvu terapiju;
2. | 21.8.5 | par zemu baterijas uzlādes līmeni
2. | 21.8.6 | par sistēmas kļūdu;
2. | 21.9 | Akumulatora darbība ne mazāk kā 16 stundas
2. | 21.10 | Maksimālais trokšņa līmenis darbības laikā ne vairāk kā 44 dB
2. | 21.11 | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar katru iekārtu):
2. | 21.11.1 | Vakuuma ierīce brūču aprūpei
2. | 21.11.2 | Pārvietošanas soma
2. | 21.11.3 | Koferis ierīces uzglabāšanai
2. | 22 | Prasības negatīvā spiediena brūču terapijas piederumiem:
2. | 22.1 | PU tipa pārsēja komplekts (komplektā pārsējs, līmējošs pārklājs, atsūkšanas uzgalis ar mīkstu cauruli):
2. | 22.1.1 | S izmērs 125±25mm x 100±20mm x 30±5mm
2. | 22.1.2 | M izmērs 180±25mm x 110±20mm x 30±5mm
2. | 22.1.3 | L izmērs 250±25mm x 150±20mm x30±5mm
2. | 22.1.4 | XL izmērs 400±100mm x 550±150mm x 25mm ±10mm; komplektā vismaz 2 līmējoši pārklāji
2. | 22.3 | Putu pārsēja komplekts ar mīkstu atsūkšanas cauruli, komplektā vismaz: Abdominālais PU pārsējs 420±20mm x 300±15mm x 20±10mm, vismaz 2 līmējoši pārklāji, orgānu aizsargājoša plēve, mīksta atsūkšanas caurule ar uzgali
2. | 22.4 | Tverne izdalījumu savākšanai ar atsūkšanas cauruli un filtriem . Tvertnē- kanniņā iestrādāts aktīvais komponents eksudāta sarecēšanai (pārveidošanai gelā), bakteriālais un oglekļa vai ekvivalents filtrs:
2. | 22.4.1 | maza izmēra, tilpums vismaz 275±25ml
2. | 22.4.2 | liela izmēra, tilpums vismaz 775±25 ml
2. | 22.5 | Papildus materiāli:
2. | 22.5.1 | Vēdera dobuma pārsiešanas plēve 600±60mm x 440±60mm
2. | 22.5.2 | Līmējošs, caurspīdīgs pārklājs 250±50mm x 350±50mm
2. | 22.5.3 | Mīkstais atsūkšanas uzgalis ar cauruli
2. | 22.5.4 | Atsūkšanas uzgaļa Y-savienotājs
2. | 22.5.5 | Abpusējs hidrogela pārsējs (strēmele)
2. | 22.5.6 | Sietiņveida nanokristāliskā sudraba pārsējs, izmēri:
2. | 22.5.6.1 | 10±1cm x 10±1cm
2. | 22.5.6.2 | 10±1cm x 20±2cm
2. | 22.5.6.3 | 20±2cm x 20±2cm
2. | 22.5.6.4 | 20±2cm x 40±4cm
2. | 22.5.6.5 | 40±4cm x 40±4cm
2. | 22.5.7 | Pelēkais putu bloks 100±20mm x 125±25 mm
2. | 22.5.8 | Baltais putu bloks 100±20mm x 150±20mm x 9±1 mm
2. | 22.6 | Visi piedāvātie piederumi savietojami ar patapinājumā nododamo ierīci