APSPRIEDES NOTEIKUMI

ATKLĀTAM KONKURSAM

“Okulokoherentās tomogrāfijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/19

SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā atklātā konkursa “Okulokoherentās tomogrāfijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/19, nolikumā iekļaujamo informāciju.

- Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus dokumentācijas pilnveidei.

- Iepirkuma priekšmets: Okulokoherentās tomogrāfijas iekārtas iegāde

2.2. CPV kods: 33122000-1 (oftalmoloģijas iekārtas)

2.4. Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks: 2025.gada jūlijs.

2.5. Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

3.  Apspriedes norise:

3.1. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkumu procedūras pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Ieinteresētajiem piegādātājiem līdz apspriedes norises laika beigām ir iespēja iepazīties ar tehniskās specifikācijas prasībām.

3.2. Iepirkuma komisija paziņojumu par organizēto apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēma.

3.3. Apspriedes norises laiks: Konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā.

4. Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība:

4.1. Ieinteresētais piegādātājs priekšlikumus iesniedz Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā. Pievienojot komentārus apspriedes ar piegādātājiem publikācijai Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement /2522 .

4.2. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai.

5. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:

5.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc 3.3. punktā norādītā termiņa beigām, izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, sagatavojot apspriedes ar piegādātājiem ziņojumu.

5.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējamu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, priekšlikumi tiek iekļauti apspriedes ziņojumā. Pasūtītājs izsniedz apspriedes ziņojumu, neatklājot datus par apspriedes dalībniekiem, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem piegādātājiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!

| Pielikumā: | - Plānotās kvalifikācijas prasības uz 3 lapām; - Tehniskā specifikācija uz 4 lapām. |
| --- | --- |

- pielikums

atklāta konkursa “Okulokoherentās tomogrāfijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/19, apspriedes noteikumiem

PLĀNOTĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija  atklāta konkursa “Okulokoherentās tomogrāfijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/19, nolikumā plāno šādas kvalifikācijas prasības:

| Nr.p.k. | ATLASES PRASĪBĀM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI | PRASĪBAS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |  |
| 1.1. | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. | Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē vai līdzvērtīgas iestādes Eiropas Savienības valstī, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, tā normatīvajos aktos noteikto reģistrāciju. |
| 1.2. | a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments. b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks. c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas. | Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. |
| 1.3. | Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto Preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. | Ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā. Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt un veikt piedāvātās preces servisu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa nodrošināšanai. |
| 2. | Tehniskās un profesionālās spējas |  |
| 2.1. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). | Pretendenta kvalifikācijas veidlapa atbilstoši nolikuma 4.pielikumam, pievienojot sertifikātu kopiju |
| 2.2. | Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu). | Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, sniedzamā pakalpojuma vērtība no kopējās līguma vērtības (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |
| 2.3. | Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir realizēts vismaz 1 (viens) līdzvērtīgs līgums | Pretendenta kvalifikācijas veidlapa (nolikuma 4.pielikums) Vismaz 1 (viena) atsauksme, kurā tiek iekļauta pieprasītā informācija par pretendenta piedāvājumā norādīto pieredzi, kas atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. Ja pretendentam objektīvi nav iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi, kas satur visu prasīto informāciju, tas var iesniegt citu dokumentāciju, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. dokumenti vai arī pievienot piedāvājumam saiti uz iepirkuma līguma publikāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja iepirkums ir bijis reģistrēts EIS. Pretendents drīkst neiesniegt šajā punktā norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis SIA “Limbažu slimnīca” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse. |
| 3. | Piedāvājuma atbilstības vispārējās prasības |  |
| 3.1. | Pilnvara (orģināls vai kopija), ja attiecas | Piedāvājumā iekļautos dokumentus, kurus izdevis pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja piedāvājumu ir iesniegusi piegādātāju apvienība; persona, uz kuras iespējām balstās pretendents), ir parakstījusi tā pilnvarota persona sava pilnvarojuma robežās. |

Papildus iepirkuma dokumentācijā tiks paredzēti visi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

- pielikums

atklāta konkursa ““Okulokoherentās tomogrāfijas iekārtas iegāde SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/19, apspriedes noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

- Pretendents nodrošina minētās iekārtas piegādi, uzstādīšanu un lietotāja apmācību par piegādes veikšanu informējot vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.

- Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā.

- Pretendents spēj nodrošināt piedāvāto ierīču piegādi un apkopi.

- Pretendenta rīcībā ir vismaz viens piedāvāto ierīču servisa apkopes speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju (apliecinājums/sertifikāts/apliecība vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātajam ierīču apkopes speciālistam veikto apmācību darbam ar oftalmoloģijas ierīcēm) un pieredzi.

- Piedāvātajām ierīcēm tiek nodrošināts CE marķējums un tās atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2017/745 prasībām.

- Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

- Piedāvājot ekvivalentu materiālu, iekārtu vai programmatūru, pretendentam iesniegtajam piedāvājumam jāpievieno salīdzinājums, kas apliecina ekvivalentās īpašības.

- Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.

- Pretendentam jānodrošina precēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija pēc preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- Dotajiem preču parametriem ir pieļaujamas izmēru un rādītāju amplitūdas līdz 5% apmērā (amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 5% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām).

- Visas izmaiņas pirms pasūtījuma izpildes saskaņojamas ar pasūtītāju.

- Visām precēm jābūt jaunām, nelietotām, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un standartos noteiktajām prasībām.

| 1 | Okulokoherentās tomogrāfijas iekārta | Ražotājs: Modelis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimālās prasības | Piedāvājums (atbilst/neatbilst) | Norādīt atsauci uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp, kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām) |
| 1. | Veids un operēšana: |  |  |
| 1.1. | Swept source ( SS) OCT ar fundus kameru, operē ar džoistiku caur iebūvētu ekrānu, dati tiek pārvadīti uz PC un vizualizēti uz LCD monitora |  |  |
| 2. | Attēli: |  |  |
| 2.1. | OCT |  |  |
| 2.2. | Krāsu fundus foto, stereofotogrāfija, tīklenes panorāmas attēlu veidošana |  |  |
| 2.3. | Bezsarkani ( Red-free) fundus attēli |  |  |
| 2.4. | En Face OCT attēli |  |  |
| 2.5. | OCT Angiogrāfijas attēli |  |  |
| 2.6. | Priekšējo daļu OCT attēli izmantojot speciālu uzliekamu papildlēcu |  |  |
|  | Viļņu garums izmeklēšanai: |  |  |
| 3.1. | vismaz 1,050nm |  |  |
| 4. | Ātrums: |  |  |
| 4.1. | Vismaz 100kHz |  |  |
| 5. | Skanēšanas līnijas: |  |  |
| 5.1. | Ir neredzamas |  |  |
| 6. | Navigācija: |  |  |
| 6.1. | Automātiska fokusācija un fotogrāfēšana pie fundus foto |  |  |
| 6.2. | Auto fokusācija un auto vadība ( par tuvu, tālu) pie OCT uzņemšanas |  |  |
| 7. | Multimodāla apskate: |  |  |
| 7.1. | Vienlaicigi uz ekrāna iespējams lokalizēt B skana, en Face attēla, OCT angio attēla vietu uz fundus attēla |  |  |
| 8. | Improtēšanas funkcija: |  |  |
| 8.1. | Iespēja krāsu, bezsarkanus fundus attēlus importēt uz OCT attēla |  |  |
| 9. | Dzīvais fundus attēls: |  |  |
| 9.1. | Ir pieejams vienlaicīgi ar skenēšanu |  |  |
| 10. | Tīklenes audu segmentācija, biezuma mērīšana, kalipera funkcija: |  |  |
| 10.1. | Automātiski segmentētas vismaz 7 robezšķirtnes |  |  |
| 10.2. | Vismaz 5 slāņu biezuma kartes |  |  |
| 10.3. | Pieejama kalipera funkcija biezuma mērīšanai vajadzīgajā vietā |  |  |
| 11. | Penetrācija: |  |  |
| 11.1. | Skans ietver bez tīklenes arī stikla ķermeņa un dzīslenes vizualizāciju |  |  |
| 12. | Horioidea biezuma karte: |  |  |
| 12.1. | Ir pieejama precīza chorioidea karte |  |  |
| 13. | Vitreos vizualizācija |  |  |
| 13.1. | Tiek nodrošināta ar Dinamisku fokusu un vitreous vizualizācijas programmām |  |  |
| 14. | Analīze strukturālo izmaiņu korelācijai ar redzes laukiem: |  |  |
| 14.1. | Pieejams glaukomas ziņojums, kurā apvienotas tīklenes biezuma, RNFL, GCL un diska mērījumu korelācija ar prognozējamām izmaiņām redzes laukā |  |  |
| 15. | Follow un funkcija: |  |  |
| 15.1. | Pieejama, nodrošina atkārtoti tās pašas vietas uzņemšanu un analīzi |  |  |
| 16. | Uz fundus attēla norādītās vietas skenēšanas funkcija: |  |  |
| 16.1. | Uz fundus attēla atzīmē vēlamo skana vietu un pozīciju un šajā vietā tiek automātiski uzņemts B skans |  |  |
| 17. | Kustību korekcijas un kompenācijas funkcija: |  |  |
| 17.1. | Koriģē Z virziena kustības un seko acīm un koriģē X virziena kustības |  |  |
| 18. | Atkārtotas skenēšanas funkcija: |  |  |
| 18.1. | Ja kustību dēl kāds apgabals nav ticis skenēts, automātiski ieslēdzas reskenēšanas funkcija |  |  |
| 18.2. | Komplektācijā OCT skans bez foto |  |  |
| 19. | Pieejamās analīzes iespējas: |  |  |
| 19.1. | Mākulas analīzes: |  |  |
| 19.1.1. | 3D mākulas analīze- biezuma karte un salīdzinašana ar normatīvo datu bāzi |  |  |
| 19.1.2. | Radiālais skans - 12 skani vienā vietā |  |  |
| 19.1.3. | Līnijas skans ar max 50 overlapping attēliem |  |  |
| 19.1.4. | 5 līniju krusta skans |  |  |
| 19.2. | Glaukomas un mākulas attēli un analīze: |  |  |
| 19.2.1. | Kombinētais skans 3D 12mmX9mm plats un 5 līniju krusts /radiāls vienlaicīgi nodrošina biezuma karti un skaidru 3D attēlu |  |  |
| 19.2.2. | 12mmx 9mm 3D platais skans nodrošina makulas analīzi, biezumu RNFL, GCL+IPL, RNFL+GCL+IPL. Visus datus analizē salīdzinot ar novirzi no normas |  |  |
| 19.3. | Glaukomas analīze: |  |  |
| 19.3.1. | 3D diska analīze - diska topogrāfija, RNFL biezums un normatīvās datu bāzes salīdzinājums. |  |  |
| 19.3.2. | 3D mākulas glaukomas analīze- ar vertikālo skanu mākularajā apvidū ganglionu šūnu kompleksa ( GCC) analīze, normatīvās datu bāzes pie RNFL, GCC un tīklenes biezuma |  |  |
| 19.3.3. | mākulas analīžu salīdzinajums līdz 8 rezultātiem abām acīm |  |  |
| 20. | Fundus foto izmeklējumu prasības: |  |  |
| 20.1. | Fotogrāfiju tips – krāsu, bezsarkans |  |  |
| 20.2. | Attēla leņķis 45 grādi, ar digitālo zoom 30 grādi |  |  |
| 20.3. | Zīlītes diametrs – normāli no 4mm, pie mazās zīlītes moduļa no 3,3mm |  |  |
| 21. | Specifikācija pie fundus tomogrammas izmeklējumiem: |  |  |
| 21.1. | Skenēšanas apjoms horizontāli vismaz no 3 līdz 12mm, vertikāli vismaz no 3 līdz 12 mm |  |  |
| 21.2. | Skenēšanas raksts – 3D skans lineārs (līnija, krusts, radiāls) |  |  |
| 21.3. | Zīlītes diametrs sākot no 2,5 mm un vairāk |  |  |
| 21.4. | Skanēšanas ātrums – vismaz 100000 A skani sekundē |  |  |
| 21.5. | Laterālā izšķirtspēja vismaz 20 mikroni |  |  |
| 21.6. | Dziļuma izšķirtspēja – Optiska vismaz 8 mikroni, digitāla vismaz 2,6 mikroni |  |  |
| 22. | Fiksācija: |  |  |
| 22.1. | Iekšējās fiksācijas mērķis-Punkts, Matrices tipa EL, iespēja mainīt novietojumu |  |  |
| 22.2. | Perifēra fiksācija |  |  |
| 22.3. | Ārējā fiksācija |  |  |
| 23. | Priekšējo acs daļu foto tehniskās specifikācijas: |  |  |
| 23.1. | Fotogrāfiju tips - IR |  |  |
| 23.2. | Darba distance 17 mm (+/-5%) |  |  |
| 24. | Priekšējo acs daļu tomogrāfijas tehniskās specifikācijas: |  |  |
| 24.1. | Skanēšanas apjoms – Horizontāli vismaz 3-66mm, vertikāli vismaz 3-16mm. |  |  |
| 24.2. | Skanu veidi – 3D skans, Lineārs skans (līnija, radiāls) |  |  |
| 24.3. | Skanēšanas ātrums – vismaz 100000 A skani sekundē |  |  |
| 24.4. | Fiksācija – iekšējās fiksācijas mērķis; Ārējā fiksācija |  |  |
| 25. | OCT angio programma: |  |  |
| 25.1. | Iespējamie skana protokoli vismaz 5 - 3x3mm, 4,5x4,5mm, 6x6mm, 9x9mm, 12x12mm |  |  |
| 25.2. | Iespējamā skana novietojums – mākula/centrs/disks |  |  |
| 25.3. | Attēlošana - asinsvadu plūsmas blīvumu attēlo ar dažādām krāsām un atbilstošiem mērījumiem |  |  |
| 26. | Elektriskais galdiņš ar ratiņkrēsla pieejamību: |  |  |
| 26.1. | Izmēri - 600mmx940mm (+/-5%) |  |  |
| 26.2. | Elektriska uz augšu kustība - 710mm- 1010mm (+/-5%) |  |  |
| 26.3. | Uz augšu/ leju slēdža novietojums – vēlams galda priekšpusē, operētājam viegli aizsniedzams |  |  |
| 26.4. | Svars uz galda virsmas – līdz 80kg (+/-5%) |  |  |
| 26.5. | Integrēti kabeļi |  |  |
| 26.6. | Nodrošināts ar drošības stop slēdzi |  |  |
| 26.7. | Nodrošināta pieejamība ar ratiņkrēslu |  |  |
| 27. | PC un programmatūra |  |  |
| 27.1. | Vismaz 2Gbyte Graphic board |  |  |
| 27.2. | Vismaz 16 GB DDR3 memory |  |  |
| 27.3. | Intel CPU i7 vai ekvivalents |  |  |
| 27.4. | Vismaz 2x on board Gbit LAN |  |  |
| 27.5. | SSD for Operating system |  |  |
| 27.6. | Vismaz 2x 1Tb S-ATA HD for data (RAID) |  |  |
| 27.7. | USB 3.0 and Firewire |  |  |
| 27.8. | DVD recorder |  |  |
| 27.9. | Vismaz Windows 10 64bits |  |  |
| 27.10. | LCD monitors ne mazāks par 27 collām |  |  |
| 27.11. | Imagenet 6 programmatūra datu analīzei vai ekvivalents |  |  |
| 28. | Okulokoherentās tomogrāfijas iekārtas kopējais elektroenerģijas patēriņš kWh 1(vienas) stundas laikā, lietojot ar maksimālo jaudu. |  |  |