## Kopsavilkums
TIRGUS PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTU APKOPOJUMS
2025.gada 8. septembrī
1. Līguma atbildīgā persona:
MIDUD vadītāja vietniece iekārtu iegādes jomā: | Lāsma Baltace
2. Iepirkuma priekšmets, tā apraksts: | Spēka instrumentu iegāde un tehniskā apkalpošana
3. Saņemtie piedāvājumi (pievienojami protokolam):
Pretendenta nosaukums: | Syntrade Oy | SIA EIRO MED
Vērtējamā cena EUR bez PVN: | Nav iesniegts | Nav iesniegts
Paredzamā līgumcena EUR bez PVN visā līguma darbības laikā | 100000
Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt) | Jā
Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām | Jā, skatīt 1., 2., 3., 4. pozīciju | -
Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā | Daļēji, skatīt pie pozīcijām | -

## Saturs
Plānotajam iepirkumam „Spēka instrumentu iegāde un tehniskā apkalpošana”
Nr. | Nosaukums | Skaits*** | Vērtējamā summa (A), maksimālais punktu skaits | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados) (B), maksimālais punktu skaits | Preces/ iekārtas elektroenerģijas patēriņš (C), maksimālais punktu skaits | Kopā | Komentāri
1. | Spēka instruments I | 1 | 96 | 2 | 2 | 100 | Izmainītas B un C vērtības, lai kopā veidotu 100 punktus.
2. | Spēka instruments II | 1 | 96 | 2 | 2 | 100 | Izmainītas B un C vērtības, lai kopā veidotu 100 punktus.
3. | Zāģis sagitālais, oscilējošais | 1 | 96 | 2 | 2 | 100 | Izmainītas B un C vērtības, lai kopā veidotu 100 punktus.
4. | Dermatoms | 1 | 96 | 2 | 2 | 100 | Izmainītas B un C vērtības, lai kopā veidotu 100 punktus.
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 15.augustā.

## 1.pozīcija
Plānotajam iepirkumam „Spēka instrumentu iegāde un tehniskā apkalpošana”
1.pozīcija - Spēka instruments I |  |  | Ražōtājs, preces kods | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | KOMENTĀRI
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs |  | SYNTRADE | EIROMED
1. | Nosaukums: Spēka instruments, elektriski darbināms | 1
Veicamās funkcijas:
1.1. | Urbšana un saģitālā zāģēšana traumatoloģijā/ortopedijā maziem kauliem |  |  |  | Traumadrive kat. 2.lpp.
Tehniskās prasības un komplektācija:
1.2. | Spēka instruments (rokturis) | 1
1.2.1. | Roktura svars ne lielāks kā 650 g |  |  | Kopā ar bateriju 750 ( baterija atsevišķi 248g) | Traumadrive specifikācija
1.2.2. | Maksimālā jauda vismaz 120 W |  |  | Lūdzu svītrot, jo instrumentam jaudas nav. Jaudu nodrošina baterija. | Traumadrive specifikācija | Punkts netiks svītrots, bet gan izteikts citā formulējumā.
1.2.3. | Ierīce ir aprīkota ar divām mēlītēm un pozīciju slēdzi, kas ļauj pārslēgties rotācijai turp, atpakaļ un oscilēšanas režīmā |  |  |  | Atbilst
1.2.4. | Ierīce aprīkota ar ātras savienošanas mehānismu patronu/adapteru nomaiņai |  |  |  | Atbilst
1.3. | Akumulators, aseptisks Li Ion | 2
1.3.1. | Uzlādes indikators |  |  |  | Atbilst
1.3.2. | Spriegums vismaz 10 V |  |  | Lūdzu labot - baterjas jaudu mēra kapacitātē - Ah un Wh | AB-703 Traumadrive kat. 5.lpp. | Punkts tiks svītrots.
1.3.3. | Svars kopā ar baterijas māju ne lielāks kā 350 g |  |  | 284 | MBU-470 AB-703 Traumadrive kat. 2.,5.lpp.
1.4. | Baterijas māja un ieliktnis, ja attiecināms | 2 |  |  | Atbilst
1.5. | Vāciņš bateriju apmaiņai, ja attiecināms | 2 |  |  | Atbilst
1.6. | Saģitālā zāģa uzgalis maziem kauliem, rotējams par 360° ar fiksāciju ik pēc 45° | 1 |  |  | Atbilst 8 poz.
1.6.1. | Griešanās ātrums vismaz līdz 18 000 cikli/min |  |  | Griešanās ātrums vismaz līdz 17 000 cikli/min | S86; S88 0-22000 cikli/min | Tiks mainīts. Griešanās ātrums vismaz līdz 17 000 cikli/min
1.7. | Urbja uzgalis | 1
1.7.1. | Trīsžokļu ar atslēgu |  |  |  | Traumadrive kat. 3.lpp.
1.8. | Urbim diametrā vismaz līdz 7 mm |  |  | Lūdzu labot numerāciju uz 1.7.2., joprasība attiecas uz 1.7.punktā prasīto instrumentu. | Traumadrive kat. 3.lpp. | Tiks mainīts.
1.8.1. | Griešanās ātrums vismaz līdz 1 250 apgr/min |  |  | Lūdzu labot numerāciju uz 1.7.3., joprasība attiecas uz 1.7.punktā prasīto instrumentu. | Traumadrive kat. 3.lpp. | Tiks mainīts.
1.8.2. | Stieples uzgaļi | 1
1.8.3. | Ātras savienošanas ar vienu stiprinājumu izmēra diapazonā ne šaurākā par no 0,7 mm līdz 3,0 mm |  |  | Lūdzu labot uz : izmēra diapazonā ne šaurākā par no 0,6 mm līdz 3,2 mm. Slimnīcā tiek lietota mazākā kiršnera stieple 0,6 mm diametrā un lielākā, kas lietojama ar 1.9.2. punktā minēto A.O. Synthes rīmēšanas instrumentiem ir 3,2 mm. | Traumadrive kat. 3.lpp. | Tiks mainīts. Ātras savienošanas ar vienu stiprinājumu izmēra diapazonā vismaz no 0,6 mm līdz 3,2 mm. (var pievienot divus uzgaļus, lai nosegtu prasīto diapazonu)
1.9. | Ievietošanas ātrums vismaz līdz 900 apgr./min |  |  | Lūdzu labot numerāciju, jo prasība attiecas uz 1.8.2. punktā minēto instrumentu. | Traumadrive kat. 3.lpp. | Tiks mainīts.
1.9.1. | Rīmēšanas uzgalis | 1 |  | Lūdzu koriģēt numerāciju. | Traumadrive kat. 3.lpp. | Tiks mainīts.
1.9.2. | Saderīgs ar A.O. Synthes rīmēšanas instrumentiem |  |  |  | Traumadrive kat.3.lpp. | Tiks mainīts.
1.10. | Griešanās ātrums vismaz līdz 300 apgr/min |  |  |  | Traumadrive kat. 3.lpp. | Tiks mainīts.
1.10.1. | Konteineris, siets sterilizācijai ar vāku un nepieciešamiem turētājiem | 1
1.10.2. | Atbilstoši ISO standarta 11607 1. un 2. daļas prasībām atbilstošā sterilizācijas un uzglabāšanas konteinerā ievietojama spēka instrumenta, patronu/adapteru sterilizēšanas sistēma, baterijas māja |  |  |  | Traumadrive kat.7.lpp.
1.11. | Akumulatoru lādētājs | 1
1.11.1. | Eiropas standarta elektrības dakša, vismaz 4-vietīgais |  |  |  | Traumadrive kat. 4.lpp.
1.12. | Sagitālā uzgaļa zāģa asmens (garums x platums x biezums), norādītie izmēri ir vēlami, pretendentam jāpiedāvā pēc iespējas tuvākus izmērus norādītajiem. Jāpiedāvā vismaz 4 dažādus izmērus zāģa patronam, saderīgus ar piedāvāto adapteri/patronu. Papildus esošajiem norādīt arī citas opcijas, pievienojot rindiņas.
1.12.1. | 20 x 4 x 0,3 mm | 5 |  |  | Stericut katalogs 132.lpp.
1.12.2. | 30 x 5 x 0,4 mm | 5 |  |  | Stericut katalogs 132.lpp.
1.12.3. | 40 x 6 x 0,5 mm | 5 |  |  | Stericut katalogs 132.lpp.
1.12.4. | 50 x 7 x 0,6 mm | 5 |  |  | Stericut katalogs 132.lpp.
1.13. | Urbis (diametrs x garums), norādītie izmēri ir vēlami, pretendentam jāpiedāvā pēc iespējas tuvākus izmērus norādītajiem. Jāpiedāvā vismaz 5 dažādus izmērus, saderīgus ar piedāvāto adapteri/patronu. Papildus esošajiem norādīt arī citas opcijas, pievienojot rindiņas.
1.13.1. | ø 1,5 x 110/50 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
1.13.2. | ø 2,0 x 125/100 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
1.13.3. | ø 2,5 x 125/100 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
1.13.4. | ø 3,5 x 195/160 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
1.13.5. | ø 4,5 x 195/160 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
1.14. | Citi piederumi / rezerves daļas, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  |  | Iekārtu remonts tiek realizēts rūpnīcā un uz remonta laiku tiek nodrošināta līdzvētīga maiņas iekārta
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Vērtība | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais paredzamais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais akumulatora darbības laiks darba režīmā (stundās)
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 96 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 3
C | Akumulatora darbības laiks darba režīmā | 3
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Akumulatora darbības laiks) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C Akumulatora darbības laiks) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 15.augustā.

## 2.pozīcija
Plānotajam iepirkumam „Spēka instrumentu iegāde un tehniskā apkalpošana”.
2.pozīcija - Spēka instruments II |  |  | Ražotājs, preces kods | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | KOMENTĀRI
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs |  | SYNTRADE | EIROMED
2. | Nosaukums: Spēka instruments, elektriski darbināms | 1
Veicamās funkcijas:
2.1. | Urbšana un saģitālā zāģēšana traumatoloģijā lieliem kauliem |  |  |  | Orthodrive Lite katalogs 4 lpp.
Tehniskās prasības un komplektācija:
2.2. | Spēka instruments (rokturis) | 1
2.2.1. | Roktura svars ne lielāks kā 750 g |  |  |  | Atbilst 748 g Orthodrive Lite spec.
2.2.2. | Jauda vismaz 150 W |  |  | Lūdzu svītrot, jo instrumentam jaudas nav. Jaudu nodrošina baterija. | Atbilst 255 W ar AB-704 bateriju Orthodrive Lite spec. | Punkts netiks svītrots, bet gan izteikts citā formulējumā.
2.2.3. | Ierīce ir aprīkota ar divām mēlītēm un pozīciju slēdzi, kas ļauj pārslēgties rotācijai turp, atpakaļ un oscilēšanas režīmā |  |  |  | Orthodrive Lite katalogs 4 lpp.
2.2.4. | Ierīce aprīkota ar ātras savienošanas mehānismu patronu/adapteru nomaiņai |  |  |  | Atbilst
2.3. | Akumulators, aseptisks Li Ion | 2
2.3.1. | Uzlādes indikators |  |  |  | Orthodrive Lite katalogs 8 lpp.
2.3.2. | Spriegums vismaz 14 V |  |  | Lūdzu labot - baterjas jaudu mēra kapacitātē - Ah un Wh | Atbilst 14.6 V ar AB-704 bateriju Orthodrive Lite katalogs 8 lpp. | Punkts tiks svītrots.
2.3.3. | Svars kopā ar baterijas māju ne lielāks kā 320 g |  |  |  | AB-703 311 g; AB-704 388 g
2.4. | Baterijas māja un ieliktnis, ja attiecināms | 2 |  |  | Bateijas māja (8 lpp.)
2.5. | Vāciņš bateriju apmaiņai, ja attiecināms | 2 |  |  | Sterils vairogs (8 lpp.)
2.6. | Saģitālā zāģa uzgalis lieliem kauliem | 1
2.6.1. | Griešanās ātrums vismaz līdz 13 000 cikli/min |  |  |  | Atbilsts 0-13500 cikli/min KQ-707; S89 asmeņiem
2.7. | Urbja uzgalis | 1
2.7.1. | Trīsžokļu tipa ar atslēgu |  |  |  | Atbilst
2.7.2. | Urbim diametrā vismaz līdz 7 mm |  |  |  | 0,5-7,4 mm
2.7.3. | Griešanās ātrums vismaz līdz 1 300 apgr/min |  |  |  | 0-1350 apgr./min
2.8. | Stieples uzgalis | 1
2.8.1. | Ātras savienošanas ar vienu stiprinājumu izmēra diapazonā ne šaurākā par no 0,6 mm līdz 3,0 mm |  |  | Lūdzu labot uz : izmēra diapazonā ne šaurākā par no 0,6 mm līdz 3,2 mm. Slimnīcā tiek lietota mazākā kiršnera stieple 0,6 mm diametrā un lielākā, kas lietojama ar 2.9.1. punktā minēto A.O. Synthes rīmēšanas instrumentiem ir 3,2 mm. | 17700 WQ-707 0,8-4,0mm 18240 WQ-708 0,6-2,0 mm | Tiks mainīts. Ātras savienošanas ar vienu stiprinājumu izmēra diapazonā vismaz no 0,6 mm līdz 3,2 mm. (var pievienot divus uzgaļus, lai nosegtu prasīto diapazonu)
2.8.2. | Ievietošanas ātrums vismaz līdz 1 300 apgr./min |  |  |  | 0-1350 apgr./min
2.9. | Rīmēšanas uzgalis | 1 |  |  | Orthodrive Lite katalogs 4 lpp.
2.9.1. | Saderīgs ar A.O. Synthes rīmēšanas instrumentiem |  |  |  | 17620 RQ-708
2.9.2. | Griešanās ātrums vismaz līdz 300 apgr/min |  |  |  | 0-330 apgr./min
2.10. | Konteiners/Siets sterilizācijai ar vāku un nepieciešamiem turētājiem | 1
2.10.1. | Atbilstoši ISO standarta 11607 1. un 2. daļas prasībām atbilstošā sterilizācijas un uzglabāšanas konteinerā ievietojama spēka instrumenta, patronu/adapteru sterilizēšanas sistēma, baterijas māja |  |  |  | Orthodrive Lite katalogs 10 lpp.
2.11. | Akumulatoru lādētājs | 1
2.11.1. | Eiropas standarta elektrības dakša, vismaz 4-vietīgais |  |  |  | Orthodrive Lite katalogs 6 lpp.
2.12. | Sagitālā uzgaļa zāģa asmens (garums x platums x biezums), norādītie izmēri ir vēlami, pretendentam jāpiedāvā pēc iespējas tuvākus izmērus norādītajiem. Jāpiedāvā vismaz 4 dažādus izmērus, saderīgus ar piedāvāto adapteri/patronu. Papildus esošajiem norādīt arī citas opcijas, pievienojot rindiņas
2.12.1. | 30 x 6 x 0,4 mm | 5 |  |  | Stericut katalogs
2.12.2. | 40 x 7 x 0,5 mm | 5 |  |  | Stericut katalogs
2.12.3. | 50 x 9 x 0,6 mm | 5 |  |  | Stericut katalogs
2.12.4. | 65 x 13 x 0,7 mm | 5 |  |  | Stericut katalogs
2.13. | Urbis (diametrs x garums), norādītie izmēri ir vēlami, pretendentam jāpiedāvā pēc iespējas tuvākus izmērus norādītajiem. Jāpiedāvā vismaz 4 dažādus izmērus, saderīgus ar piedāvāto adapteri/patronu. Papildus esošajiem norādīt arī citas opcijas, pievienojot rindiņas
2.13.1. | ø 1,5 x 70 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
2.13.2. | ø 2,0 x 90 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
2.13.3. | ø 2,5 x 100 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
2.13.4. | ø 3,5 x 180 mm | 5 |  |  | Bur katalogs
2.14. | Citi piederumi / rezerves daļas, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  |  | Iekārtu remonts tiek realizēts rūpnīcā un uz remonta laiku tiek nodrošināta līdzvētīga maiņas iekārta
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Vērtība | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais paredzamais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais akumulatora darbības laiks darba režīmā (stundās)
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 96 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 3
C | Akumulatora darbības laiks darba režīmā | 3
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Akumulatora darbības laiks) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C Akumulatora darbības laiks) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 15.augustā.

## 3.pozīcija
Plānotajam iepirkumam „Spēka instrumentu iegāde un tehniskā apkalpošana”.
3.pozīcija - Zāģis sagitālais, oscilējošais |  |  | Ražotājs, preces kods | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | KOMENTĀRI
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs |  | SYNTRADE | EIROMED
3. | Nosaukums: Zāģis sagitālais, oscilējošais ar akumulatoru darbināms | 1
Veicamās funkcijas:
3.1. | Saģitālā zāģēšana traumatoloģijā/ortopedijā lieliem kauliem |  |  |  | Orthodrive katalogs 5 lpp.
Tehniskās prasības un komplektācija:
3.2. | Spēka instruments (rokturis), paredzēts tikai sagitālai zāģēšanai | 1
3.2.1. | Roktura svars ne lielāks kā 1400 g |  |  |  | Atbilst 997 g Orthodrive specifikācija
3.2.2. | Jauda vismaz 150 W |  |  | Lūdzu svītrot, jo instrumentam jaudas nav. Jaudu nodrošina baterija. | Atbilst 287 W Orthodrive specifikācija | Punkts netiks svītrots, bet gan izteikts citā formulējumā.
3.2.3. | Rokturis ir aprīkots ar vienu mēlīti un pozīciju slēdzi. |  |  |  | Orthodrive katalogs5 lpp.
3.2.4. | Griešanās ātrums vismaz līdz 13 000 cikli/min |  |  |  | Atbilst 0-13500 cikli/min Orthodrive katalogs 5 lpp.
3.3. | Akumulators, aseptisks Li Ion | 2
3.3.1. | Uzlādes indikators |  |  |  | Orthodrive katalogs 8 lpp.
3.3.2. | Spriegums vismaz 14 V |  |  | Lūdzu labot - baterjas jaudu mēra kapacitātē - Ah un Wh. | Atbilst 14.6 V ar AB-704 bateriju | Punkts tiks svītrots.
3.3.3. | Svars kopā ar baterijas māju ne lielāks kā 400 g |  |  |  | AB-703 311 g; AB-704 388 g
3.4. | Baterijas māja un ieliktnis, ja attiecināms | 2 |  |  | Bateijas māja AH-704; AH-703
3.5. | Vāciņš bateriju apmaiņai, ja attiecināms | 2 |  |  | Sterils vairos AS-703; AS-704
3.6. | Konteiners, siets sterilizācijai ar vāku un nepieciešamiem turētājiem | 1
3.6.1. | Atbilstoši ISO standarta 11607 1. un 2. daļas prasībām atbilstošā sterilizācijas un uzglabāšanas konteinerā ievietojama spēka instrumenta, patronu/adapteru sterilizēšanas sistēma, baterijas māja |  |  |  | Orthodrive katalogs 11 lpp.
3.7. | Akumulatoru lādētājs
3.7.1. | Eiropas standarta elektrības dakša, vismaz 4-vietīgais |  |  |  | 16230 BC-700 Orthodrive katalogs 8 lpp.
3.8. | Sagitālā uzgaļa zāģa asmens (garums x platums x biezums), norādītie izmēri ir vēlami, pretendentam jāpiedāvā pēc iespējas tuvākus izmērus norādītajiem. Jāpiedāvā vismaz 5 dažādus izmērus, saderīgus ar piedāvāto adapteri/patronu | 5
3.8.1. | 90 x 19 x 0,9 mm | 5 |  |  | Stricut katalogs pielikumā
3.8.2. | 75 x 12 x 0,7 mm | 5 |  |  | Stricut katalogs pielikumā
3.8.3. | 60 x 19 x 0,8 mm | 5 |  |  | Stricut katalogs pielikumā
3.8.4. | 60 x 10 x 0,5 mm | 1 |  |  | Stricut katalogs pielikumā
3.8.5. | Izliekts 75 x 15 x 0,8 mm | 1 |  |  | Stricut katalogs pielikumā
3.9. | Citi piederumi / rezerves daļas, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Vērtība | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais paredzamais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais akumulatora darbības laiks darba režīmā (stundās)
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 96 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 3
C | Akumulatora darbības laiks darba režīmā | 3
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Akumulatora darbības laiks) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C Akumulatora darbības laiks) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 15.augustā.

## 4.pozīcija
Plānotajam iepirkumam „Spēka instrumentu iegāde un tehniskā apkalpošana”.
4.pozīcija - Dermatoms |  |  | Ražotājs, preces kods | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | KOMENTĀRI
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.***
Piemērs | Piemērs | Piemērs |  | SYNTRADE
4. | Nosaukums: Dermatoms | 1
Veicamās funkcijas:
4.1. | Čūlu apstrādes un ādas transplantācijas ierīce
Tehniskās prasības un komplektācija:
4.2. | Dermatoms
4.2.1. | Iekārtas svars nepārsniedz 1,9 kg
4.2.2. | Jauda ne mazāk kā 250 W
4.2.3. | Griešanas ātrums no 0 līdz 6500 apgriezieni/minūtē
4.2.4. | Griešanas platums no 25 līdz 75 mm ar soli ne lielāku kā 8 mm |  |  | Lūdzu veikt korekcijas griešanas platumā : griešanas platums mazākais iespējamais 25 mm, līdz lielākais iespējamais ne mazāks kā 75 mm. | Netiks mainīts. Ir nepieciešama smalka soļa maiņas iespēja, ņemot vērā pacientu plašo profilu.
4.2.5. | Ādas griešanas dziļums no 0,1 līdz 1,1 mm ar soli ne lielāku kā 0,1 mm |  |  | Lūdzu veikt korekcijas ādas griešanas dziļumā : griešanas dziļums ne mazāks kā 0,1 mm un ne lielāks kā 1,1 mm. | Netiks mainīts. Ir nepieciešama smalka soļa maiņas iespēja, ņemot vērā pacientu plašo profilu.
4.2.6. | Darbojas no akumulatora, vēlams Li-ion |  |  | Lūdzu veikt pielaides, piedāvājot alternatīvus darbības avotus - strāva vai saspiests gaiss. | Netiks mainīts. Ar bateriju darbināms dermatoms ir vieglāk manevrējams, nodrošina brīvāku kustību operācijas laikā un samazina atkarību no pneimatiskās sistēmas. Tas uzlabo ķirurga darba ergonomiku un drošību, kā arī atvieglo lietošanu sarežģītākās klīniskās situācijās.
4.2.7. | Transplantāta smalcinātājs:
4.2.7.1. | Saderīgs ar vienreizlietojami ādas nesējiem, vismaz 1:1,5, 1:3, 1:6
4.3. | Lādēšanas stacija | 1
4.4. | Akumulators | 2
4.5. | Vāks, ja attiecināms | 1
4.6. | Sterila uzlika | 2
4.7. | Sterilizācijas konteineris un grozs ar nepieciešamo komplektāciju ērtai un drošai dermatoma un piederumu izvietošanai | 1
4.8. | Vienreizlietojami dermatoma asmeņi | 20
4.9. | Vienreizlietojami ādas nesēji 1:1,5 | 5 |  | Lūdzu pārformulēt pozīciju, jo ādas nesēji ir nepieciešami ādas perforācijas ierīcei, kas šajā iepirkuma pozīcijā nav pieprasīta. | Ādas nesēji nepieciešami 4.2.7. pozīcijā prasītajam transplantāta smalcinātājam. Tiks mainīta numerācija un formatējums, lai prasītā komplektācija būtu saprotamāka.
4.10. | Vienreizlietojami ādas nesēji 1:3 | 5
4.11. | Vienreizlietojami ādas nesēji 1:6 | 5
4.12. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  | Vērtība | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais paredzamais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais akumulatora darbības laiks darba režīmā (stundās)
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 96 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 3
C | Akumulatora darbības laiks darba režīmā | 3
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Akumulatora darbības laiks) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C Akumulatora darbības laiks) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 15.augustā.

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem visām iekārtām
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits *** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Spēka instruments I | 1 | [9 empty] | 0 | 0
2. daļa | Spēka instruments II | 1 | [9 empty] | 0 | 0
3. daļa | Zāģis sagitālais, oscilējošais | 1 | [9 empty] | 0 | 0
4. daļa | Dermatoms | 1 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 15.augustā.