"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“Operāciju bloka medicīnas iekārtu iegāde 2. daļa. Mini ķirurģiskā c-loka rentgena iekārta”, 
identifikācijas Nr. BKUS 2025/109_TP 
ZIŅOJUMS

  Rīga, 2025.gada 13.oktobrī
	Pasūtītāja nosaukums:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2025/109_TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Tirgus priekšizpēte atklātam konkursam

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Operāciju bloka medicīnas iekārtu iegāde 2. daļa. Mini ķirurģiskā c-loka rentgena iekārta.



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	L. Baltace



	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Ir



	Pretendenta (-u),  komentāri:

	Priekšlikumi un komentāri par tehnisko specifikāciju: 
	Pretendenta nosaukums:
	Pretendents Nr.1

	Vērtējamā cena EUR bez PVN:
	-

	Paredzamā līgumcena EUR bez PVN visā līguma darbības laikā
	100 000

	Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt)
	Nav informācija

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus)
	1.3.5. Mini ķirurģiskā c-loka iekārtām izšķirtspēja parasti ir mazāka. Izšķirtspēja 5 lp/mm ir industrijas standarts c-lokiem, kuriem ir mazs pikseļa izmērs detektoram. Lūgums veikt izmaiņas šādā redakcijā : "Detektora izšķirtspēja ne mazāk kā 5 Lp/mm"
1.6.8. Distances mērījumi un teksta pievienošana uz attēla netiek izmantota operāciju laikā. Vairumā gadījumu tas tiek darīts analizējot attēlu, ko dara pēc operācijas, kas netiek darīts pie iekārtas. Lūgums iekļaut šo kā ne obligātu prasību.

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)
	1.3.5. Prasība tika izteikta jaunā redakcijā "Izšķirtspēja ne mazāk kā 5 Lp/mm"
1.6.8. Prasība tika izteikta jaunā redakcijā "Attēlu apstrādes, pēcapstrādes un vēlami anotācijas rīki (vismaz distances un leņķa mērīšana,  iespēja pievienot tekstu uz attēla, iespēja mainīt spilgtumu un kontrastu manuāli, iespēja palielināt attēlu utt)".







	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā iepirkuma dokumentācijas prasības ir atbilstošas.
2. Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai.
3. Izsludināt iepirkumu kā Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu – atklāts konkurss.




Ziņojumu sagatavoja:
Līga Markeviča
liga.markevica@bkus.lv 
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