## 1.daļa
1. pielikums Atklāta konkursa nolikumam “Tīklu, fiksācijas instrumentu un hemostatikas materiālu piegāde dažādu veidu operācijām" Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/75
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. daļa "Tīkli, fiksācijas instrumenti un materiāli"
Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu.
Preču paraugi (Konkursa xx. sadaļā noteikti nosacījumi) Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Pretendenta, kurš neiesniedz pieprasītos paraugus noteiktajā termiņā (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža), piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiek noraidīts un turpmākā vērtēšanā nepiedalās. Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst 2. pielikuma prasībām, nepalielinot Preču "Vienības cena EUR bez PVN", iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no vispārīgās vienošanās kopējās summas visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Pretendents neveic izmaiņas (nedzēš / nepievieno rindas, kolonnas, šūnas, u. tml.). Pozīcijas, kuras netiek piedāvātas, atstāj tukšas (neaizpildītas).
"Vienības cenas EUR bez PVN" jānorāda ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Uzmanību pretendentiem! Pozīcijām/apakšpozīcijām, atzīmētām ar *, iepirkuma līgums tiks slēgts uz konsignācijas principa pamata.
Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Prasības | Preces ražotājs, modelis, detalizēta specifikācija | Ražotāja izdotas brošūras, informācijas lapas vai specifikācijas datu lapas nosaukums ar precīzi atzīmētām atbilstībām (norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai) | Preces kods | Vienības cena EUR bez PVN (ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata) | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
1. daļa "Tīkli, fiksācijas instrumenti un materiāli"
1. pozīcija | Tīkli un fiksācijas instrumenti
1.1.* | Divslāņu pretsaauguma implants, Izmēri (+/- 1cm): |  | Tīklam jāsastāv no 2 slāņiem. Pirmajam slānim jābūt veidotam no viendzīslas poliestera, ar trīsdimensiju pinuma struktūru; otrajam slānim - pretsaaugumu plēves, kas veidota no kolagēna un glicerola vai analoga; plēvei jāuzsūcas ne ilgāk kā 2-3 nedēļu laikā. Tīklam jābūt caurspīdīgam, uz tīkla jābūt marķējumam, kas norada pusi, kuru fiksē pie vēdersienas, kā arī tīkla centru. Tīklus, kas paredzēti laparaskopiskām operācijām, jābūt iespējamam piegriezt vajadzīgajā formā. Tīklam saskarsmē ar šķīdrumu jākļūst lipīgam ("clinging" efekts), tas atvieglo tīkla fiksāciju pie vēdersienas. Tīkla biezumam jābūt ne vairāk kā 0.7mm. Makroporozitātei jābūt >2,2 mm.
1.1.1.* | Ø 9 cm | gab.
1.1.2.* | Ø 12 cm | gab.
1.1.3.* | Ø 15 cm | gab.
1.1.4. | 15 x 10cm | gab.
1.1.5.* | 20 x 15cm | gab.
1.1.6.* | 25 x 20 cm | gab.
1.1.7.* | 30 x 20 cm | gab.
1.1.8. | 37 x 28cm | gab.
1.1.9. | 15 x 10 cm ar volānu atvērtam operācijām | gab.
1.1.10.* | 20 x 15 cm ar volānu atvērtam operācijām | gab.
1.1.11.* | 25 x 20 cm ar volānu atvērtam operācijām | gab.
1.1.12. | 30 x 20 cm ar volānu atvērtam operācijām | gab.
1.2. | Vieglsvara polipropilēna tīkliņi, Izmēri (+/- 1cm): |  | Tīklam jābūt veidotam no polipropilēna monofilamenta vai ekvivalenta materiāla. Tīkla blīvumam jābūt ne lielākam par 46 g/m2. Poru izmēram jābūt ≥ 2,0 x 2,4 mm. Jābūt iespējamam tīklu piegriezt nepieciešamajā izmērā. Tīklam jābūt caurspīdīgam, lai to būtu vieglāk pozicionēt un fiksēt. Jābūt iespējama tīklu lietot gan konvencionālām, gan laparaskopiskām operācijām.
1.2.1. | 11 x 6 cm | gab.
1.2.2. | 11 x 6 cm ar atslēgas cauruma izgriezumu | gab.
1.2.3. | 15 x 8 cm | gab.
1.2.4. | 15 x 8 cm ar atslēgas cauruma izgriezumu | gab.
1.2.5. | 15 x 10 cm | gab.
1.2.6. | 15 x 15cm | gab.
1.2.7. | 20 x 20 cm | gab.
1.2.8. | 30 x 30 cm | gab.
1.2.9. | 45 x 30 cm | gab.
1.3. | Neuzsūcošais daudzšķiedru trūču plastikas tīkls, Izmēri (+/- 1cm): |  | Tīklam jābūt veidotam no poliestera vai ekvivalenta materiāla, struktūrai jābūt trīsdimensionālai. Makroporozitātei jābūt > 1,5mm, mikroporozitētei jābūt >10µm, blīvumam jābūt ne lielākam kā 50 g/m2.
1.3.1. | 13 x 9cm | gab.
1.3.2. | 13 x 9cm ar iegriezumu | gab.
1.3.3. | 15 x 10cm | gab.
1.3.4. | 15 x 15cm | gab.
1.3.5. | 20 x 20cm | gab.
1.3.6. | 30 x 30cm | gab.
1.4. | Neuzsūcošais 3D anatomisks cirkšņa trūču plastikas tīkls, Izmēri (+/- 1cm): |  | Tīklam jābūt veidotam no polipropilēna vai ekvivalenta materiāla, struktūrai jābūt trīsdimensionālai, anatomiskai, bez fiksācijas nepieciešamības. Makroporozitātei jbt ne mazāk kā 1mm; blīvumam ne mazāk kā 90g/m2; ar mediālās daļas marķieri. Jābūt ar iebūvētu atmiņu-formas saglabšānai, jāatbilst dabiskai cirkšņa anatomijai; augšējā mala stingra, apakšējā mīksta, ar izliektu atloku.
1.4.1. | 13x9 cm (labā un kreisā puse)
1.4.2. | 15x10 cm (labā un kreisā puse)
1.4.3. | 16x12 cm (labā un kreisā puse)
1.5. | Neuzsūcošs daudzšķiedru trūču plasktikas tīkls |  | Veidots no poliestera ar 2D struktūru. Tīklam jābūt vieglsvara, makroporozam. Makroporozitāte > 1,5mm. Blīvums ne lielāks par 50 g/m2. Tīklam jābūt hidrofilam. Tīkls paredzēts arī laparaskopiskām operācijām
1.5.1. | 13 x 9 cm | gab.
1.5.2. | 15 x 10 cm | gab.
1.5.3. | 15 x 15 cm | gab.
1.5.4. | 20 x 20 cm | gab.
1.5.5. | 30 x 30 cm | gab.
1.6.* | Pretsaaugumu implants nabas trūču plastikai |  | Atvērtām trūces operācijām. Ar diviem materiāliem/slāņiem: parietālā pusē - viegla lielporu poliestera monofilaments, viscerālā pusē - kolagēna plēve, kas nepielīp pie zarnām un neveido saaugumus. Kolagēna plēve absorbējas 12 mēnešu laikā. Atmiņas gredzens un satveres siksnas atvieglo tīkla pozicionēšanu. Atmiņas gredzens veidots no materiāla, kas uzsūcas 12 mēnešu laikā.
1.6.1. | Ø 4,6 cm | gab.
1.6.2 | Ø 6,6 cm | gab.
1.6.3.* | Ø 8,6 cm | gab.
tīkls hiatālam trūcēm, anatomiski modificēts āpkārt barības vada pozicionēšanai
1.6.4.* | 8x8 cm | gab.
1.6.5 | 9x8 cm | gab.
1.7.* | Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments, Spirāļu daudzums: |  | IInstrumentam jāsatur 30 titāna spirāles tīkla fiksācijai. Spirālēm jābūt izbīdāmām, uzspiežot uz roktura. Spirālēm jābūt izskrūvējamām ar instrumenta stobru, lai pārpozicionētu. Stobra garumam jābūt ne mazākam kā 35 cm. Instrumentam jābūt izmantojamam ar 5 mm troakāru.
1.7.1.* | 30 spirāles | gab.
1.8.* | Endoskopiskais trūču tīkla fiksācijas instruments, Skrūvju daudzums: |  | Instrumentam jāsatur uzsūcošas skrūvītes, kas veidotas no poliglikolaktīda skābes vai analoga. Skrūvīšu uzsūkšanās laikam jābūt apmēram 12 mēneši. Skrūvīšu garums - 4,1 mm, pamatnes garums - 5,1 mm. Skrūvītēm jābūt izbīdāmām, uzspiežot uz roktura. Skrūvītēm jābūt izskrūvējamām ar instrumenta stobru, lai pārpozicionētu. Stobra garumam jābūt ne mazākam kā 35 cm. Instrumentam jābūt izmantojamam ar 5 mm troakāru.
1.8.1.* | ar 15 skrūvītēm | gab.
1.8.2.* | ar 30 skrūvītēm | gab.
1.9. | Klipators konvencionālām operācijām |  | Instrumentam jābūt sterilam, jāsatur 20 vai 30 titāna klipus. Klipatoram jābūt ar speciālu mehānismu ("ratchet" mehānisms), kuru ar speciālas pogas palīdzību iespējams iestādīt gan ieslēgtā, gan izslēgtā pozīcijā. Mehānisms paredzēts, lai varētu izveidot gan pilnībā aizvērtus klipus, gan daļēji aizvērtus klipus. Instrumenta stobra lodziņā jāparādās dzeltenam indikatoram, ja atlikuši 5 vai mazāk klipi.
1.9.1. | ar 20 M izmēra klipiem | gab. | Instrumenta garumam jābūt 25 cm (±1 cm)
1.9.2. | ar 30 M izmēra klipiem | gab. | Instrumenta garumam jābūt 29 cm (±1 cm)
1.10. | Klipators laparaskopiskām operācijām |  | Instrumentam jābūt sterilam, jāsatur 15 L izmēra klipi. Stobra garumam jābūt 33 ±1 cm. Instrumenta žokliem jābūt izliektiem vismaz 15⁰.
1.10.1. | ar 15 L izmēra klipiem | gab.
1.10.2. | ar 16 ML izmēra klipiem |  | Instrumentam jābūt sterilam, jāsatur 16 ML izmēra klipi. Stobra garumam jābūt 33 ±1 cm, instrumenta diametrs 5mm
1.11. | Ķirurģiskā atraumatiskā troakāra veida adata | gab. | Instrumentam jābūt sterilam, ar iekšējo āķi un atsperi fascijas aizvēršanai.
1.12.* | Dabīgais kolagēna implants Izmēri: |  | Sterils acelulārs ar HMDI šķērssavienojumu pastiprināts dabīgais kolagēna implants.
1.12.1. | 3 x 3 cm; | gab.
1.12.2.* | 5 x 5 cm; | gab.
1.12.3.* | 5 x 10 cm. | gab.
1.13. | Endoskopiskais retraktors laparoskopiskām operācijām | gab. | Instrumentam jābūt sterilam, 10mm diametrā, ar 5 pirkstu artikulāciju, instrumenta garums 32cm
1.14. | Pašfiksējošs polipropilēna trūču plastikas tīkls ar uzsūcošiem āķiem. Izmēri: (+/- 1 cm) |  | Blīvums āķiem ne vairāk kā 90g/m2; pēc āķu uzsūkšanas ne vairāk 50g/m2. Blīvums tīklam ne lielāks kā 50 g/m2, porozitāte ne mazāka par 1,5mm.
1.14.1 | 15x9 cm
1.14.2 | 15x15 cm
1.14.3 | 20x15 cm
1.15. | Pašfiksējošs poliestera trūču plastikas tīkls ar uzsūcošiem āķiem. Izmērs (+/-1cm) |  | Blīvums ar āķiem ne vairāk 90g/m2; pēc āķīšu uzsūkšanas ne vairāk 50g/m2.
1.15.1 | 15x9cm
1.15.2 | 15x15cm
1.15.3 | 20x15cm
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 1. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
2. pozīcija | Trūču plastikas tīkliņi un fiksācijas instrumenti |  | Kopīgās prasības tīkliņiem: minimāla audu reakcija – maksimāli inerts svešķermenis, viegls, plāns; monofilamenta un pinuma struktūra samazina iespēju izplatīties bakteriālai infekcijai; atraumatisks – mīkstas ielāpa malas griezuma vietā; piedāvājumā jāietilpst lielacu, vieglsvara daļēji uzsūcošajiem tīkliņiem
2.1. | Neuzsūcošais vienšķiedras trūču plastikas tīkls. Izmēri: |  | veidots no polipropilēna vai analoga. iespējams modelēt (piegriezt) visos virzienos – neirst pateicoties pinuma strūktūrai; poru izmers 1mm, tīkliņa svars: 76g/m2, porainība 53%
2.1.1. | 11 x 6cm | gab.
2.1.2. | 12 x 10cm | gab.
2.1.3. | 15 x 7.5cm | gab.
2.1.4. | 15 x 10cm | gab.
2.1.5. | 15 x 15cm | gab.
2.1.6. | 30 x 30cm | gab.
2.2. | Neuzsūcošais vienšķiedras, vieglsvara trūču plastikas tīkls, Izmēri: | gab. | veidots no polipropilēna, poru izmērs vertikāli 3.5mm, horizontāli 2.5 mm, tīkliņa svars 44g/m2, porainība 67%. Labākai vizualizācijai pievienota krāsota polipropilēna šķiedra. iespējams modelēt (piegriezt) visos virzienos – neirst pateicoties pinuma strūktūrai;
2.2.1. | 2.5 cm x 10 cm
2.2.2. | 6.4cm x 11.4 cm
2.2.3. | 7.6 cm x 15 cm
2.2.4. | 15 cm x 15cm
2.2.5. | 25cm x 25cm
2.2.6. | 30.5cm x 35.6cm
2.2.7. | 50cm x50cm
2.3. | Daļēji uzsūcošais vienšķiedru kombinēts vieglsvara trūču plastikas tīkls Izmēri: |  | veidots no poliglekaprona 25 vienpavediena šķiedrām un polipropilēna vienpavediena šķiedrām.Labākai vizualizācijai pievienota krāsota polipropilēna šķiedra. Ir lielas sešstūra formas poras labākai tīkla fiksācijai.Iespējams modelēt (piegriezt) visos virzienos – neirst pateicoties pinuma strūktūrai; poru izmērs 2.8 mm, tīkliņa svars pirms absorbcijas 71.1 g/m2, pēc absorbcijas 39.1g/m2.
2.3.1. | 11 x 6cm | gab.
2.3.2. | 15 x 7.6cm | gab.
2.3.3. | 15 x 30cm | gab.
2.3.4. | 15 x 15cm | gab.
2.3.5. | 30 x 30cm | gab.
2.4. | Daļēji uzsūcošais vienšķiedru vieglsvara pretsaauguma implants trūču plastikai. Izmēri: |  | veidots no polipropilēna, polidiaksanona un audus atdalošo oksidētas reģenerētas celulozes slāni vai analoga.
2.4.1. | Maza izmēra nabas trūcēm 4.3 cm | gab.
2.4.2. | Vidēja izmēra nabas trūcēm 6.4 cm | gab.
2.5. | Trūču tīkliņu fiksējošās ierīces, Izmēri: |  | Lietojamas caur 5mm troakāru, katrai skavai divas fiksācijas vietas ar āķi, minimāla virsma uz tīkla, pielietojams fiksācijai dažādos leņķos, skavas uzsūcas 12 mēnešu laikā. Indikators uz instrumenta augšejās daļas, kas norāda, ka ierīcē ir atlikušas 5 skavas. Kad visas skavas ir izlietotas, skavotāja rokturi nobloķējas aizvērtā pozīcijā.
2.5.1. | Laparoskopiskām operācijām, 25 skavas | gab.
2.5.2. | Laparoskopiskām operācijām, 12 skavas | gab.
2.6. | Polidiaksanona skavotājs trūču fiksācijai konvencionālām operācijām Izmēri:
2.6.1. | Katrā instrumentā 20 uzsūcošās skavas. Katrai skavai divas fiksācijas vietas ar āķi, mi nimāla virsma uz tīkla, pielietojams fiksācijai ne tikai 90 grādu leņķī. Skavas uzsūcas 12 mēnešu laikā.Instrumenta stobrs liekts labākai piekļuvei | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.daļa 2.1.-2.6. apakšpozīcijām tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
2.7. | Daļēji uzsūcošais daudzšķiedru kombinēts vieglsvara trūču plastikas tīkls. Izmēri: |  | Makroporo, daļēji absorbējošs. Poru izmērs 3-4 mm. Veidots no poliglaktīna un polipropilēna.
2.7.1. | 11 x 6cm | gab.
2.7.2. | 12 x 10cm | gab.
2.7.3. | 15 x 10cm | gab.
2.7.4. | 15 x 15cm | gab.
2.8. | Uzsūcošais daudzšķiedru trūču plastikas tīkls, Izmēri: |  | veidots no poliglaktīna, pārklāts ar glikoillaktīdu un kalcija stearātu.
2.8.1. | 26 x 30 liesai | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļa 2.7.- 2.8. apakšpozīcijām tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
3. pozīcija | Ovali Bruku tīkliņi un instrumenti
3.1. | ovāli bruku tīkliņi ar vienu apgrieztu taisnu malu, tajā iegriezuma līnija ar atslēgas caurumu |  | Vieglsvara lielporu adīts monofilamenta polipropilēna, caurspīdīgs, ar vienādu elastību garumā un platumā, apgriežot malas neirst. Svars nedrīkst pārsniegt 60g/m², ar zilu svītrojumu vieglākai pozicionēšanai
3.1.1. | ovāls 6 x 14cm | gab.
3.2. | ovāli bruku tīkliņi ar vienu apgrieztu taisnu malu, tajā iegriezuma līnija ar atslēgas caurumu |  | Vieglsvara lielporu adīts monofilamenta polipropilēna,caurspīdīgs, ar vienādu elastību garumā un platumā, apgriežot malas neirst. Svars nedrīkst pārsniegt 36g/m², vēlams ar zilu svītrojumu vieglākai pozicionēšanai.
3.2.1. | ovāls 6 x 14cm. | gab.
3.3 | vienreizejais konvencionālās ķirurģijas instruments skavu noņemšanai | gab. | pielietojams ķirurģisko skavu parocīgai noņemšanai
3.4. | mazais ādas skavotājs |  | Sterils mazais ādas skavotājs brūču slēgšanai ar skavu skaita indikatoru- 15; 25; 35 skavu atzīme. Skavas ar titāna pārklājumu.
3.4.1. | 3,6mm x 6,9mm | gab.
3.5. | bruku tīkliņi ar zilām vadlīnijām |  | Polipropilēna bruku tīkliņi ar zilām vadlīnijām, labākai pārredzamībai, modelēšanai un vieglākai pozicionēšanai. TAPP un TEP operācijām
3.5.1. | ļoti mīksts un viegls: 36g/m², poru izmērs 1mm | gab. | ļoti mīksts un viegls: 36g/m², poru izmērs 1mm, biezums 0,39mm
3.5.1.1. | 5 x 10cm | gab.
3.5.1.2. | 10 x 15cm | gab.
3.5.1.3. | 20 x 20cm | gab.
3.5.2. | stiprs, ar ļoti lielām porām: 48g/m², poru izmērs 2,8 x 3.6mm |  | stiprs, ar ļoti lielām porām: 48g/m², poru izmērs 3,22,8 x 3,6mm
3.5.2.2. | 20 x 30cm | gab.
3.5.2.3. | 30 x 30cm | gab.
3.5.3. | mīksts, stiprs un viegls: 60g/m², poru izmērs 1,5mm |  | mīksts, stiprs un viegls: 60g/m², poru izmērs 1,5mm, biezums 0,55mm
3.5.3.3. | 20 x 30cm | gab.
3.5.3.4. | 30 x 30cm | gab.
3.6. | Ovāli piegriezti 3D anatomiski 2 konfigurāciju veidu polipropilēna tīkliņi. |  | Ovāli piegriezti 3D anatomiski 2 konfigurāciju veidu polipropilēna tīkliņi. 55 +/-7g/m² svars; poru izmērs 1,53 x 1,3mm; biezums 0,471mm.
3.6.1. | 9 x 13; 10 x 13cm | gab.
3.6.2. | 11 x14; 11 x 15cm | gab.
3.6.3. | 12 x 15; 12 x 16cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 3. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
4. pozīcija | Trūces tīkliņi
4.1. | Cirkšņa trūces tīkliņš |  | Neuzsūcošs, vieglsvara, 3D formas ķirurģiskais tīkliņš izgatavots no caurspīdīgiem un ziliem, monopavedieniem (monofilamenta) polipropilēna medicīniskiem diegiem izmantojot adīšanas tehniku. Paredzēts ķirurģiskai cirkšņa trūces ārstēšanai. Pieejams 4 variantos: - labā puse, S/M izmērs - labā puse, L izmērs - kreisā puse, S/M izmērs - kreisā puse, L izmērs Ir marķieris, kas atvieglo tīkliņa implantēšanu. Marķieris ir veidots no zila monofilamenta polipropilēna diega. Produkta sastāvs: 100% polipropilēns; Diegs 0.16mm (185dtex) caurspīdīgs un zils diegs 0.08mm – 0.1mm (46dtex-72dtex).
4.1.1. | 14.5 x 14.5 cm (labā un kreisā puse) | gab.
4.1.2. | 15.5 x 15.0 cm (labā un kreisā puse) | gab.
4.2.* | Tīkliņš dažādu trūču ķirurģiskai ārstēšanai |  | Neuzsūcošs, vieglsvara, ķirurģiskais tīkliņš izgatavots no caurspīdīgiem un ziliem monofilmenta polipropilēna medicīniskiem diegiem adīšanas tehnoloģijā. Paredzēts dažādu trūču ķirurģiskai ārstēšanai. Pieejami trīs variantos: L-Pore – tīkliņš ar ļoti lielām porām ( virsma virs 6 mm2 ), porainība 80%, tīkliņa pamatsvars 25±5g/m² M-Pore – tīkliņš ar lielām porām ( virsma virs 4 mm2 ), porainība 75%, tīkliņa pamatsvars 37±5g/m² S-Pore – tīkliņš ar mazām porām ( virsma virs 1.3 mm2 ), porainība 70%, tīkliņa pamatsvars 35±5g/m² Produkts nesatur nekādas alogēnas vai dzīvnieku izcelsmes vielas. Variantiem L-Pore un S-Pore ir zilās krāsas līnija, kas atvieglo redzamību operācijas laikā. Produkta sastāvs: 100% polipropilēns; Caurspīdīgs un zils diegs; L-Pore – caurspīdīgs un zils diegs 0.1mm (72dtex), cm);; M-Pore – caurspīdīgs diegs 0.1mm (72dtex); S-Pore – caurspīdīgs un zils diegs 0.08mm (46dtex).
4.2.1. | 10x15cm (S-Pore) | gab.
4.2.2. | 10x15cm (S-Pore ar zilās krāsas līniju) | gab.
4.2.3. | 10x15cm (M-Pore) | gab.
4.2.4. | 15x15cm (L-Pore) | gab.
4.2.5. | 15x15cm (L-Pore ar zilās krāsas līniju) | gab.
4.2.6. | 20x30cm (L-Pore) | gab.
4.2.7. | 30x30cm (L-Pore) | gab.
4.3. | Ultraviegls trūces tīkliņš |  | Neuzsūcošs, ļoti viegls, vieglsvara, ķirurģiskais tīkliņš izgatavots no caurspīdīgiem un ziliem monofilmenta polipropilēna medicīniskiem diegiem adīšanas tehnoloģijā. Paredzēts dažādu trūču ķirurģiskai ārstēšanai. Produkts nesatur nekādas alogēnas vai dzīvnieku izcelsmes vielas. Produkta svars 15.0 ± 5g/m²; tīkliņa biezums 0.23.0 ± 0.05mm; pavediena biezums 0.055mm, poru diametrs ok.1.5 mm; porainība 76%.
4.3.1. | 5x6cm | gab.
4.3.2. | 5x10cm | gab.
4.3.3. | 6x11cm | gab.
4.3.4. | 6.5x12.5cm | gab.
4.3.5. | 8x8cm | gab.
4.3.6. | 8x13cm | gab.
4.3.7. | 10x10cm | gab.
4.3.8. | 10x16cm | gab.
4.3.9. | 12.5x20cm | gab.
4.3.10. | 15x20cm | gab.
4.3.11. | 15x15cm | gab.
4.3.12. | 20x20cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 4. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
5 | Trūces tīkliņi
5.1. | Cirkšņa trūces tīkliņš |  | Viegla lielporu polipropilēna monofilamenta trūces siets. Anatomiski veidots lapraskopiskai plastikai, 3D struktūra, mala stingra ar mediālās daļas marķieri, iebūvētā atmiņa saglabā formu, izliekts, lēcveida, atbilst dabīgai cirkšņa anatomijai. Bez fiksācijas nepieciešamības. Iespējamā izmēra novirze ± 0.02 cm.
5.1.1. | 7,9 x 13,4 cm (labā un kreisā puse) | gab.
5.1.2. | 10,3 x 15,7 cm (labā un kreisā puse) | gab.
5.1.3. | 12,2 x 17,0 cm (labā un kreisā pusi) | gab.
5.2. | Nabas un baltās līnijas trūces tīkliņš |  | Tīkls ir daļēji pašuzsūcošs, atvērtām nabas trūces operācijām. Tīkls sastāv no polipropilēna monofilamenta. Sepra tehnoloģija - hidrogēla barjera nodrošina intraabdominālu ievietošanu. Hidrogēls pilnībā uzsūcas 30 dienu laikā. Monofilamenta un pinuma struktūra samazina iespēju izplatīties bakteriālai infekcijai. Atmiņas tehnoloģija - tīkliņa iekšpusē ir atmiņas gredzens, kas pie ievietošanas atjaunojas un „ieguļas plakanā veidā”, saglabājot formu. Ir satveres siksna.Tīkliņu ir viegli iztaisnot ar pirkstu vai instrumentu, ir kabata. Iespējamā izmēra novirze ± 0.02 cm.
5.2.1. | 4,3 x 4,3 cm | gab.
5.2.2. | 6,4 x 6,4 cm | gab.
5.2.3. | 8.0 x 8,0 cm | gab.
5.3. | Pēcoperrācijas trūces tīkliņš |  | Daļēji pašuzsūcošs, intraabdomināls tīkliņš laparoskopiskām pēcoperācijas trūcēm. Tīkls veidots no viegla lielporu polipropilēna monofilamenta un hidrogēla barjeras (Sepra tehnoloģija). Hidrogēls pilnībā uzsūcas 30 dienu laikā. Monofilamenta un pinuma struktūra samazina iespēju izplatīties bakteriālai infekcijai. Ar iespēju griezt un pozicionēt uz iekšējiem orgāniem. Iespējamā izmēra novirze ± 0.02 cm.
5.3.1. | Elipse 10.2 x 15.2cm | gab.
5.3.2. | Oval 15.2 x 25.4cm | gab.
5.3.3. | Ellipse 17.8 x 22.9cm | gab.
5.3.4. | Ellipse 20.3 x 25.4cm | gab.
5.3.5. | Ellipse 25.4 x 33cm | gab.
5.3.6. | Rectangle 30.5 x 35.6cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 5. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
6. pozīcija | Endoskopiskie instrumenti, 5mm | gab. | Atraumātiskā satvēršana endoskopisko operāciju laikā. Materiāls: Plastmasas rokturis, ar gumijas ieliktņiem. Rokturi ar noņēmamiem pretslīdes gumijas ieliktņiem, diametrs 5mm, garums 330mm, instrumenta stobrs rotē ap savu asi 360 grādos Instrumentu tips: Zarnu atraumātiskais satvērējs, Atraumātiski žokļi ar poliestera tīkla pārklātiem silikona ieliktņiem.
7. pozīcija | Vienreizlietojamie optiskie trokāri
7.1. | Balona fiksācijas trokāri |  | Endoskopisko instrumentu izmantošana. Vienreizlietojamie materiāli, bez lateksa. Kanīle ar 3 daļu vārstuļu sistēmu: 1) piltuvveida spārnu virzoša daļa, 2) piltuvveida pieguļošais vārstulis no stiepoša materiāla, 3) pīlknābja vārstulis. Caurspīdīga obturatora gals ir spirālveida ar padziļinājumiem, audu pretestības samazināšanai. Obturatora rotējošais ieliktnis saglabā pastavīgi vertikāli-orientētu attēlu operācijas laikā. Kanīles fiksācijai: uzpūšamais balons, fiksācijai dobumā, un bīdamo ārējo bezlateksa disku, kas ļauj pielāgot trokāru jebkuram dobuma sienas biezumām. Vienreizlietojami, sterilie.
7.1.1 | 5mm x 100mm | gab.
7.1.2 | 11mm x 100mm | gab.
7.1.3 | 12mm x 100mm | gab.
7.1.4 | 12mm x 150mm | gab.
7.1.5 | 15mm x 150mm | gab.
7.2. | Trokāru ar rievotu kanīli |  | Endoskopisko instrumentu izmantošana.Vienreizlietojamie materiāli, bez lateksa. Kanīle ar atvienojamu augšējo daļu ar 3 daļu vārstuļu sistēmu: 1) piltuvveida spārnu virzoša daļa, 2) piltuvveida pieguļošais vārstulis no stiepoša materiāla, 3) pīlknābja vārstulis. Caurspīdīga obturatora gals ir spirālveida ar padziļinājumiem, audu pretestības samazināšanai. Obturatora rotējošais ieliktnis saglabā pastavīgi vertikāli-orientētu attēlu operācijas laikā. Vienreizlietojami, sterilie.
7.2.1 | 5mm x 100mm | gab.
7.2.2 | 5mm x 150mm | gab.
7.2.3 | 8mm x 100mm | gab.
7.2.4 | 12mm x 100mm | gab.
7.2.5 | 12mm x 150mm | gab.
7.2.6 | 15mm x 100mm | gab.
7.2.7 | 15mm x 150mm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 7.1.-7.2. apakšpozīcijām tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
7.3. | Fascijas aizvēršanas sistēma all in one solution |  | Sastāv no 12 mm troakāra, universālās kaniles, ievadītājkatetra un diega ievadītājinstrumenta. Ievadītājkatetra distālā melna līnija nodrošina vienmērīgu diega uzlikšanu . Kaniles proksimāla melna līnija pareizai sistēmas pozicionēšanai. Kaniles logs un vadītājs efektīvai fascijas slēgšanai. Kaniles garums 100 mm. Diega ievadītājinstrumenta gals un graspers diega ievietošnai subkutāni.
7.3.1. | Fascijas aizvēršanas sistēma ar optisko troakāru | gab.
7.3.2. | Fascijas aizvēršanas sistēma ar asmens troakāru | gab.
7.3.3. | Fascijas aizvēršanas sistēmas diega ievadītājinstruments | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 7.3. apakšpozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
8. pozīcija | Pašfiksējoša retraktoru sistēma |  | Proktoloģiskas un ģinekoloģiskas operācijas. Plastmasas retraktors, silikona un metāla materiālu āķi. Sastāv no retraktora gredzena un elastīgiem atvilcēja āķiem, sterilā iepakojumā. Komplektā viens retraktors pēc izvēles, 8 elastīgie āķīši
8.1. | Astotnieka formas retraktors, liela apļa diametrs 17cm, maza apļa diametrs 12cm | gab.
8.2. | Apaļas formas retraktors, diametrs 14.5cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 8. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
9. pozīcija | Laparoskopisks skalošanas un irigācijas instruments |  | Instrumenta diametrs 5 mm
9.1. | ar 8 laterāliem atvērumiem distāli, garums 33 cm+/- 1cm. | gab.
9.2. | ar 8 laterāliem atvērumiem distāli, garums 45 cm+/- 1cm | gab.
9.3. | Skalošanas un irigācijas kanula, garums 45 cm+/-1 cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 9. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
10. pozīcija | Pašfiksējošais poliestera tikls |  | Pašfiksējošais ar atraumatiskiem saķeres izcilņiem abās tīkla virsmās Katra izmēra tīkls ar universālu pielietošanu labā un kreisā pusē 3D ovālas formas anatomiskais tīkls cirkšņu trūcēm Poliuretāna piedeva atmiņu formu saglabāšanai Svars ne vairāk kā 126 g/m2 Poru izmērs ne mazāk kā 1,48 x 1,32 mm
10.1. | 9 cm x 13 cm , universāla pielietošana labā un kreisā pusē | gab.
10.2. | 11 cm x 14 cm, universāla pielietošana labā un kreisā pusē | gab.
10.3. | 12 cm x 15 cm, universāla pielietošana labā un kreisā pusē | gab.
10.4. | 12 cm x 16 cm, universāla pielietošana labā un kreisā pusē | gab.
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 10. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
11. pozīcija | Fibrīna līme |  | Šķīdumi sīlanta pagatavošanai, 4ml. Sastāv no cilvēka fibrinogēna (80 mg/ml) un cilvēka trombīna (500 SV/ml). Nesatur aprotinīnu. Paredzēts, lai uzlabotu hemostāzi un kā papildu līdzeklis šuvju nostiprināšanai asinsvadu ķirurģijā. Produkts pieejams kā vienreizējas lietošanas komplekts, kurā ir divas pilnšļirces ar gumijas aizbāžņiem, katrā no tām ir sterils sasaldēts šķīdums. Šļirces ir novietotas šļirces turētājā. Zāļu komplektā ir viens dubultais aplikators ar diviem papildu bezgaisa aerosola uzgaļiem uzklāšanai uzsmidzinot vai pilinot, nemainot aplikatoru. Produkta uzglabāšana sasaldētā veidā ≤-18°C līdz 2 gadiem, atkausētā veidā no 2oC līdz 8oC 7 dienas vai 24h istabas to līdz 25 grādiem.. Atkausēšana 370C ūdens peldē 5 -10 min, vai līdz 70 min istabas temperatūrā (20°C-25°C) . Atkausēta produkta lietošanas t0 amplitūta ir no 20C līdz 370C. Pēc uzklāšanas šķīdumi ir dzidri, kas ļauj pārredzēt apstrādāto virsmu. Produkts uzsūcas 10-14 dienu laikā.
11.1. | 35 cm nelokāms bezgaisa izsmidzināšanas laparoskopiskais aplikators | gab.
11.2. | 45 cm elastīgs bezgaisa izsmidzināšanas laparoskopiskais aplikators | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 11. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
12. pozīcija | Ķirurģiskā sintētiskā līme ar laparaskopisko tīklu fiksācijas ierīci
12.1. | Līme |  | Sastāvs: n-Butyl-2 cianoakrilāts + Methacryloxy-sulfolane. Antimikrobiālā darbība, bloķē bakt.ēriju augšanu vidēji 7 dienas .Netraucē fizioloģisko audu atjaunošanu. Bez polimerizācijas gaisa klātbūtnē, polimerizācija tikai mitrā vidē ar temperatūru ne augstāku par 45°C .Polimerizācija sākas pēc 1,5 sekundēm un turpinas ne ilgāk par 90 sekundēm. Fiksācijas izturība ne mazāka kā 9N/cm².
12.2. | Iepakojumi:
12.2.1. | 0,5 ml | gab.
12.2.2. | 1,0 ml | gab.
12.3. | Artikulējošais laparoskopiskais instruments tīkliņu fiksācijai ar līmi |  | Sterilā, lateksa nesaturošā un vienreiz lietojamā ierīce: • Rokturis ar marķieri, kas rāda izmantoto pilienu daudzumu, un sprūdu, kas nodrošina precīzu pilienu ievadīšanu. • 5 mm stingrs stobrs ar artikulējamo galu ar uzgali, kas paredzēts nelīpošam un aizsērēšanas izturīgam . • Ielādes kārtridžs.
12.3.1. | Instruments ar kapacitāti 30 pilieniem | gab.
12.3.2. | Instruments ar kapacitāti 60 pilieniem | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1. daļas 12. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.

## 2.daļa
1. pielikums Atklāta konkursa nolikumam “Tīklu, fiksācijas instrumentu un hemostatikas materiālu piegāde dažādu veidu operācijām" Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/75
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
2. daļa "Hemostāzes līdzekļi"
Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu.
Preču paraugi (Konkursa xx. sadaļā noteikti nosacījumi) Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Pretendenta, kurš neiesniedz pieprasītos paraugus noteiktajā termiņā (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža), piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiek noraidīts un turpmākā vērtēšanā nepiedalās. Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst 2. pielikuma prasībām, nepalielinot Preču "Vienības cena EUR bez PVN", iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no vispārīgās vienošanās kopējās summas visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Pretendents neveic izmaiņas (nedzēš / nepievieno rindas, kolonnas, šūnas, u. tml.). Pozīcijas, kuras netiek piedāvātas, atstāj tukšas (neaizpildītas).
"Vienības cenas EUR bez PVN" jānorāda ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Uzmanību pretendentiem! Pozīcijām/apakšpozīcijām, atzīmētām ar *, iepirkuma līgums tiks slēgts uz konsignācijas principa pamata.
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Prasības | Preces ražotājs, modelis, detalizēta specifikācija | Ražotāja izdotas brošūras, informācijas lapas vai specifikācijas datu lapas nosaukums ar precīzi atzīmētām atbilstībām (norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai) | Preces kods | Vienības cena EUR bez PVN (ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata) | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
2. daļa "Hemostāzes līdzekļi"
1. pozīcija | Hemostātiskie materiāli no želatīna |  | Kopīgās prasības hemostāzes līdzekļiem: Darbības spektrs – kapilārās, venozās, mazās arteriālas asiņošanas apturēšana; Pielietojamība – visas ķirurģijas jomas; Ātra hemostāze; Minimāla audu reakcija; Optimāla uzsūkšanās; Jāietilpst visu veidu hemostāzes līdzekļiem
1.1. | Želatīna hemostatiķi |  | hemostāzes ātrums 5 - 8 min laikā, uzsūkšanās laiks 4 nedēļas
1.1.1. | 20 x 7 x 0,05 cm | gab.
1.1.2. | 7 x 5 x 1cm | gab.
1.1.3. | 7 x 5 x 0,1cm | gab.
1.2. | anālais 8 x 3cm | gab.
1.3. | pulverveida 1 g | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2. daļas 1. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
2. pozīcija | Oksidētas reģenerētas celulozes hemostatiskais materiāls |  | iegūts 100% no tīras celulozes, kas reģenerācijas procesā ir pārvērsts viskozē, nesatur smagos metālus vai citus ķīmiskus piemaisījumus (smagie metāli zem 0,2 ppm, karboksilgrupas robežās 18-21%, mitruma daudzums iepakojumā atlikums zem 3%), mikroskopiski identisks šķiedru biezums, vienmērīga šķiedru oksidācija, uzsūcas līdz 2 nedēļām. Piesūcoties ar šķidrumu nesarullējas un ir pārpozicionējams. Baktericīds,in vitro pierādīts, pH līmenis zem 4, efektīvs pret MRSA, MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa. Pievienot klīnisko pētījumu par konkrēta produkta zīmola baktericīdo efektu un datu lapu ar datiem par smago metālu saturēšanu, karboksilgrupu daudzumu, mitruma daudzumu iepakojumā un produkta izšķīšanas rādītājiem fosfāta buferšķīdumā pēc 24 stundām. Hemostāzes efekts sasniedzams lietojot produktu vienā kārtā.
2.1. | marles veida, izmēri: |  | Uzglabāšanas periods ne mazāk kā 5 gadi
2.1.1. | 1,25 x 5cm | gab.
2.1.2. | 5 x 7,5cm | gab.
2.1.3. | 10 x 20cm | gab.
2.1.4. | 5 x 35cm | gab.
2.2. | auduma, cauršujams, izmēri: |  | Uzglabāšanas periods ne mazāk kā 5 gadi
2.2.1. | 15 x 22cm | gab.
2.2.2. | 5 x 7,5cm | gab.
2.2.3. | 2,5 x 2,5cm | gab.
2.2.4. | 10 x 7,5cm | gab.
2.3. | šķiedrveida, izmēri: |  | sadalāms 7 slāņos veida. Uzglabāšanas periods ne mazāk kā 3 gadi.
2.3.1. | 2,5 x 5cm | gab.
2.3.2. | 5,1 x 10,2cm | gab.
2.3.3. | 10,2 x 10,2 cm | gab.
2.4. | filca veida, izmēri: |  | cauršujams, nelīpošs,pārpozicionējams. Uzglabāšanas periods ne mazāk kā 2 gadi.
2.4.1. | 2,5 x 5cm | gab.
2.4.2. | 5,1 x 10,2cm | gab.
2.4.3. | 10,2 x 10,2 cm | gab.
2.5. | pulverveida, izmēri | gab. | Aktīvās vielas daudzums vienā ierīcē: 3g. Gatavs tūlītējai lietošanai.palīdz kontrolēt kapilāru, venozo un mazo artēriju asiņošanu, nodrošina efektīvu hemostāzi uz plaši asiņojošām virsmām. Baktericīds, pH līmenis zem 4, efektīvs pret MRSA, MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa. Saskaroties ar asinīm, tas uzbriest brūnganā želejveida masā, nodrošinot virsmu trombocītu adhēzijai un agregācijai, kas veicina trombu veidošanos, nenoskalojas. Ierīcē ir bloķēšanas mehānisms, kas ļauj izvairīties no produkta zaudēšanas, kad ierīce nav “aktivizēta”. Garantē vismaz 15 aktivizācijas reizes. Elastīgs uzgalis.Uzsūkšanās laiks: 7-14 dienas. Derīguma termiņš: 18 mēneši. Lietojams konvenciālās un laparaskopiskās operācijās. Laparaskopiskias uzgalis sastāv no 2 komponentiem, cietā uzgaļa 37cm un 42 cm elastīgā uzgaļa. Cietais uzgalis ļauj produktu izmantot ar vienu roku. Elastīgais uzgalis ļauj piegādāt produktu vajadzīgajā virzienā.
2.5.1. | pulverveida, 3g | gab.
2.5.2. | laparaskopiskais uzgalis | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2. daļas 2. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
3. pozīcija | Dažādi hemostātiskie materiāli
3.1. | Hemostātiskā cūkas želatīna plūstošā matrice. Darbības ilgums līdz 8h. |  | Paredzēta hemostātiskiem nolūkiem, pielietojot to asiņojošām virsmām. Komplektā papildpiederumi, ieskaitot sterilu tukšu šļirci, vītņveida (luera) adapteri un šķidruma pārliešanas trauku, sausu trombīnu, sajaucot tilpums līdz 11 ml, uzglabājams istabas temperatūrā, sajaucams bez adatu pielietošanas.
3.1.1. | Plūstošā matrica 8-11ml, hemostāzes ātrums 5-8 min laikā, uzsūkšanās laiks 4 nedēļas | gab.
3.1.2. | Plūstošā matrica ar trombīnu 11ml. Hemostāzes ātrums 5 - 8 min laikā, uzsūkšanās laiks 4 nedēļas | gab.
3.1.3. | Laparaskopiskais uzgalis | gab.
3.2. | Bioķirurģiskais adhezīvs |  | Sastāv no 2-oktilcianoakrilāta, adhezīvas molekulā vismaz 8 oglekļa atomi; Šķidrā veidā, šķidrumam ir augsta viskozitāte; Šķidrums veido plānu, elastīgu un izturīgu plēvi, kas 2 minūšu laikā iegūst stiprību, ekvivalentu 4-0 diegu stiprība; Adhezīvam ir antimikrobiāla un pretinflamatora darbība, tas ir efektīvs pret Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa un Enterococcus faecium un būtiski samazina ķirurģisko brūču infekcijas biežumu; Samazina hospitalizācijas laiku, nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi; iespējams glabāt noliktavā vismaz divus gadus bez atdzesēšanas; Adhezīvs ir ūdensnoturīgs, neizraisa akūto eksotermisko reakciju, nav nepieciešama noņemšana, nav vajadzīga bandāža un pārsēji. Nepieciešams uzklāt vienā kārtā.
3.2.1. | 0.7 ml | gab.
3.2.2. | 0,36 ml | gab.
3.2.3. | 3,8ml ±0,1 ml ar 22cm tīkliņu | gab.
3.2.4. | 3,8ml ±0,1 ml ar 60cm tīkliņu | gab.
3.3. | Augstas viskozitātes kaulu cements ar antibiotiku. |  | uz polimetilmetakrilāta bāzes; rentgenkontrastains - satur kontrasta vielu - cirkonija dioksīdu; sterilizācijas metode - etilēna oksīds; iepakojumā - 20g; gentamicīna sulfāta saturs katrā 20g iepakojumā ne mazāk kā 0,5g; laiks no maisīšanas (mixing) fāzes beigām līdz darbības (working) fāzes beigām nav mazāks par 7 min.30 sek. pie 230C (bez iepriekšējas atdzesēšanas) rentgenkontrastains - satur kontrasta vielu - cirkonija dioksīdu;
3.3.1. | iepakojumā 20g | gab.
3.3.2. | iepakojumā 40g | gab.
3.4. | Sterils kaulu vasks |  | sastāv no bišu vaska, parafīna un isopropila palmitāta
3.4.1. | 2,5 gr | gab.
3.5. | Pretsaaugumu materiāls |  | Uzsūcošs pretsaaugumu oksidētās reģenerētas celulozes materiāls, neveicina baktēriju augšanu, veido aizsargslāni kritiskajā 5-7 dienu ilgajā peritoneālās dzīšanas laikā, iespējams saritināt, salocīt pēc nepieciešamības, uzsūcas līdz 4 nedēļām,
3.5.1. | izmērs: 7,6 cm x 10,2 cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2. daļas 3. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
4. pozīcija | Hemostatiskie materiāli
4.1. | Sterils kaulu vasks |  | ātrai mehāniskai hemostāzei, bišu vasks un vazelīns; plastisks sildot plaukstās
4.1.1. | 2,7gr | gab. | Iesniegt ražotāja apstiprinājumu par svaru 2,7gr
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2. daļas 4. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus.
5. pozīcija | Hemostātiskie līdzekļi
5.1. | Hemostātiskais līdzeklis no oksidētas celulozes un reaktīva polietilēnglikola (PEG) hidrogēla, Izmēri: |  | Hemostātiskais līdzeklim jābūt paredzētam arī lielām asiņošanām un pie samazinātas koagulācijas. Tas nedrīkst saturēt nekādus cilvēka vai dzīvnieka komponentus. Hemostatiķim jāsastāv no oksidētas celulozes un reaktīva polietilēnglikola (PEG) hidrogēla. Hemostātisko līdzekli pirms uzlikšanas uz asiņošanas nav jāslapina, hemostātiķis jātur uz brūces ne ilgāk kā 30 sekundes; hemostāzei jāiestājas ne ilgāk kā 1 minūtes laikā. Visiem pieejamajiem izmēriem jābūt lietojamiem arī laparaskopiski - ievadot caur trokāru. Hemostātiskajam līdzeklim jāabsorbējas ne ilgāk kā 30 dienu laikā.
5.1.1. | 2 cm x 4 cm | gab.
5.1.2. | 5 cm x 10 cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2. daļas 5. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
6. pozīcija | Polisaharīdu bāzes hemostatiskai līdzeklis |  | Līdzeklis paredzēts lietošanai kā papildus hemostats kapilārās, venozās, mazās arteriālas asiņošanas kontrolei; Gatavs lietošanai bez papildu sagatavošanas; Uzklājot uz asiņojošās vietas, pulveris veido želejveida masu; Adhēzijas prevencijas funkcijas - līdzekli var uzklāt sausā, pastas vai želejas veida stāvoklī, iepriekš to sajaucot ar fizioloģisko šķīdumu; Hemostāzes nodrošināšana ne ilgāk kā 3 minūtēs, produkta pilnīga noārdīšanās ne ilgāk kā 5 dienās; Veido mehānisku barjēru un darbojas neatkarīgi no pacienta koagulācijas stāvokļa; Sastāva pamatā bioloģiski saderīgas, ultra-hidrofīlas cietes daļiņas; Nesatur dzīvnieku vai cilvēku izcelsmes sastāvdaļas; Pielietojams vispārējā, krūškurvja, kardiovaskulārajā, ginekoloģiskajā, otolaringoloģiskājā, orālajā, sejas un žokļa, plastiskajā, uroloģiskajā, resnās un taisnās zarnas, neiroķirurģijā; Pieejams ergonomiskā, kompresīvā plēšas tipa pudelē ar aplikatoru; Ar CE marķējumu; Vienreizlietojams; Sterils; Nav pirogēns; Tiek piegādāts sterilā iepakojumā dubultā barjerā; Savienojams ar 14cm aplikatoriem un laparoskopiskajiem aplikatoriem 38cm
6.1. | Pulverveida, 1 g | gab.
6.2. | Pulverveida, 3 g | gab.
6.3. | Pulverveida, 5 g | gab.
6.4. | Aplikators, 14 cm | gab.
6.5. | Laparoskopiskais aplikators, 38 cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2. daļas 6. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
7. pozīcija | Hemostātiskais līdzeklis problemātiskas asiņošanas apturēšanai | gab. | Sterils uz želatīna bāzes veidots hemostatiskais plāksteris, kas iestrādāts ar aktivētu POx polimēru tehnoloģiju, kas efektīvi aptur asiņošanu neatkarīgi no antikoagulācijas vai pacienta koagulopātijām. (Cūku želatīns (1 ± 0,2 grami uz vienību) šķiedras bāzes želatīna nesējs (40,0–65,0 mas.%), kas piesūcināts ar NHS-POx / NU-POx granulātu (35,0–60,0 masas%). Zilā krāsa (0,01–0,02 masas%) )) Indicēts lietošanai iekšējo orgānu operāciju laikā (izņemot kardiovaskulāros un neiroloģiskos) kā papildinājums hemostāzei minimālas, vieglas un vidēji smagas asiņošanas vietās, ja asiņošanas kontrole ar standarta ķirurģiskām metodēm (piemēram, šuvēm, saitēm vai kauteri) ir neefektīva vai nepraktiska. Darbojas no abām pusēm, tas pielīp un paliek vietā, hemostāze 30 sekundēs. Paredzēts maksimālai manipulācijai, ar to var pildīt, velmēt, izvilkt, salocīt, apgriezt, ievietot caur trokāru, produkts zila krāsa – viegli vizualizēt Viegli lietojams atklātā ķirurģijā un MIS Var lietot uzreiz no iepakojuma. Nekādas atkausēšanas, maisīšanas vai mitrināšanas nav nepieciešamas. Uzglabā istabas temperatūrā (5-250C) Uzsūcas 4-6 nedēļu laikā Izmērs 10x5 cm
8. pozīcija | Paraugu izņemšanas maisi |  | Paredzēti paraugu izņemšanai. Maisam jāsastāv no elastīga plastikāta materiāla (caurspīdīgas materiāls, nesatur lateksu), kurš ir uzbīdīts uz atmiņas formas stieples, kas atvieglo atvēršanu pēc ievietošanas ķermeņa dobumā un maisa uzturēšanu pilnībā atvērtā stāvoklī. Maisam jāatrodas plastmasas atvēršanas caurulē, bet nav jābūt tam pastāvīgi piestiprinātam, lai tas neaizsegtu trokāru un varētu to izmantot pēc maisa izvilkšanas. Atmiņas stieņa (memory wire) mehānisms - metala vai plastmasas loks ar "atmiņu", kas automātiski atveras pēc ievietošanas ķermeņa dobumā. Drošs saskarsmē ar mīkstajiem audiem. Lokans gredzens vai atsperveida rāmis - dažkārt iešūts tieši maisa atvērumā. Noapaļotas un gludas malas: rāmis (vai atmiņas stieple) tiek pārklāts ar mīkstu plastmasas vai silikona slāni. Malas ir noapaļotas, bez asiem stūriem (tas novērš iespēju saskrāpēt vai iegriezt iekšējos argānus vai audus. U-formas dizains (pamatne apaļa vai ovala) - vienmērīgāk sadala gaisa spiedienu maisiņa apakšā, atvieglojot izņemšanu.
8.1. | 200 ml | gab.
8.2. | 400 ml | gab.
8.3. | 800 ml | gab.
8.4. | 1200 ml | gab.
8.5. | 1500 ml | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2. daļas 8. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.

## 3.daļa
1. pielikums Atklāta konkursa nolikumam “Tīklu, fiksācijas instrumentu un hemostatikas materiālu piegāde dažādu veidu operācijām" Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/75
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
3.daļa "Urīnpūšļa kakliņu fiksējošā endoprotēze"
Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu.
Preču paraugi (Konkursa xx. sadaļā noteikti nosacījumi) Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Pretendenta, kurš neiesniedz pieprasītos paraugus noteiktajā termiņā (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža), piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiek noraidīts un turpmākā vērtēšanā nepiedalās. Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst 2. pielikuma prasībām, nepalielinot Preču "Vienības cena EUR bez PVN", iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no vispārīgās vienošanās kopējās summas visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Pretendents neveic izmaiņas (nedzēš / nepievieno rindas, kolonnas, šūnas, u. tml.). Pozīcijas, kuras netiek piedāvātas, atstāj tukšas (neaizpildītas).
"Vienības cenas EUR bez PVN" jānorāda ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Uzmanību pretendentiem! Pozīcijām/apakšpozīcijām, atzīmētām ar *, iepirkuma līgums tiks slēgts uz konsignācijas principa pamata.
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Prasības | Preces ražotājs, modelis, detalizēta specifikācija | Ražotāja izdotas brošūras, informācijas lapas vai specifikācijas datu lapas nosaukums ar precīzi atzīmētām atbilstībām (norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai) | Preces kods | Vienības cena EUR bez PVN (ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata) | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
3.daļa "Urīnpūšļa kakliņu fiksējošā endoprotēze"
1. pozīcija | Urīnpūšļa kakliņu fiksējošas endoprotēze. |  | Darbojas pēc no iekšpuses-uz-ārpusi tehnikas principa, polipropilēna lenta, izmēri apmēram 1.1cmx45cm, obturatora komplektā ir divi trokāri, ar caurspīdīgo plēvi pārklāta polipropilēna lenta.
1.1. | obturatora tipa, obturatora komplektā ir metāla palīgierīce, lai nodrošinātu pareizu troakāru virzību, metāla palīgierīce piemērota arī adipozu pacientu operēšanai | gab.
1.2. | klasiskā retrosimfizārā | gab.
1.3. | klasiskā retrosimfizārā ar vienu vadītāju 3 mm diametrā. | gab.
1.4. | obturatora tipa ar 12 cm samazināto lentes daļu un vidusdaļas marķeri, obturatora komplektā ir metāla palīgierīce, lai nodrošinātu pareizu troakāru virzību, metāla palīgierīce piemērota arī adipozu pacientu operēšanai, poru izmērs 1379 mikrometri | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3. daļas 1. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
2. pozīcija | Urīnpūšļa kakliņu fiksējošas endoprotēze, sterila attīrītoa kolagēna matrica
2.1. | Endoprotēzes. |  | Polipropilēna lentes svars 45g/m2, poru izmērs 1.5mmx1.5mm.
2.1.1. | Urīnpūšļa kakliņu fiksējošas endoprotēzes. | gab. | Darbojas pēc no iekšpuses-uz-ārpusi tehnikas principa. Polipropilēna lenta ar izmēriem 1.1 ±1 cm x 45 ± 1cm. Obturatora komplektā ir metāla palīgierīce, lai nodrošinātu pareizu troakāru virzību, metāla palīgierīce piemērota arī adipozu pacientu operēšanai.
2.1.2. | Zirnekļveida tīkls | gab. | vesikovaģinālai pozicionēšanai cistocele ārstēšanai, 6x6.5 ±1 cm, ar obturatoru
2.1.3. | Y-veida tīkls | gab. | rektovaģinālai pozicionēšanai rektoceles ārstēšanai, 5x14 ± 1cm
2.2. | Sterila attīrīta kolagēna matrica |  | Kolagēna matrica no cūkas dermas, dabīgi šķērsaistīta. Bez ķīmisko aģentu pievienošanas. Implants apstrādāts liofilizācijas procesā. Sterils produkts ir sausā veidā. Derīguma termiņš 5 gadi no ražošanas brīža.
2.2.1. | Taisnstūra formas, biezums 1.4mm. Izmēri:
2.2.1.1. | 8cm x 8cm | gab.
2.2.1.2. | 10cm x 10cm | gab.
2.2.1.3. | 10cm x 15cm | gab.
2.2.1.4. | 15cm x 20cm | gab.
2.2.1.5. | 18cm x 25cm | gab.
2.2.1.6. | 20cm x 30cm | gab.
2.2.1.7. | 30cm x 30cm | gab.
2.2.1.9. | 30cm x 40cm | gab.
2.2.2. | Taisnstūra formas, biezums 0.9mm. Izmēri:
2.2.2.1. | 8cm x 8cm | gab.
2.2.2.2. | 10cm x 10cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 2. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
3. pozīcija | Urīnpūšļa kakliņu fiksējoša endoprotēzes
3.1. | Urīnpūšļa kakliņu fiksējoša endoprotēze TVT | gab. | PVDF materiāla lenta. Izmērs: 50x1 cm. Zaļas atraumatiskas malas kas nodrošina lentas stabilitāti un nostiepjot neveido āķus. Pie slodzes 16N/cm lentas pagarinājums ir ne lielāks kā 9%. Kvadrātveida poru struktūra, kas ierobežo lentas stiepšanos.
3.2. | Urīnpūšļa kakliņu fiksējoša endoprotēze TOT | gab. | PVDF materiāla lenta. Izmērs: 50x1 cm. Zaļas atraumatiskas malas kas nodrošina pret lentas stabilitāti un nostiepjot neveido āķus. Pie slodzes 16N/cm lentas pagarinājums ir ne lielāks kā 9%.
3.3. | Daudzreizlietojams āķis | gab. | TVT lentas ievadīšanai, atkārtoti sterilizējams.
3.4. | Urīnpūšļa kakliņu fiksējoša endoprotēze vīriešiem | gab. | PVDF materiāla lenta. Izmērs: 50x1 cm, Ar centrālu paplašinājumu 4x3 cm. Zaļas atraumatiskas malas kas nodrošina lentas stabilitāti un nostiepjot neveido āķus. Pie slodzes 16N/cm lentas pagarinājums ir ne lielāks kā 9%. Kvadrātveida poru struktūra, kas ierobežo lentas stiepšanos.
3.5. | Daudzreizlietojami āķi Helix tipa | gab. | TOT lentas ievadīšanai, atkārtoti sterilizējami, ar 3 veidu diametriem: 5, 6 un 7 cm. Komplektā ietilpst 2 āķi.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3. daļas 3. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
4. pozīcija | Implanti iegurņa pamatnes defektu ārstēšanai ginekoloģiskām operācijām
4.1. | Implanti iegurņa orgānu prolapses novēršanai |  | PVDF materiāla ginekoloģiskais implants dzemdes prolapses koriģēšanai. Sakrokolpopeksijas operācijām laparoskopiski vai atvērtā veidā. Lentveida implants
4.1.1. | 4x23 cm | gab.
4.1.2. | 2/4x23 cm | gab.
4.2. | Implanti iegurņa orgānu prolapses novēršanai pēc histerektomijas |  | PVDF materiāla ginekoloģiskais implants maksts sienu prolapses koriģēšanai. Sakrokolpopeksijas operācijām laparoskopiski vai atvērtā veidā. Y veida implants
4.2.1. | 2x16 cm | gab.
4.2.2. | 3x23 cm | gab.
4.2.3. | 5x27 cm | gab.
4.3. | Modificēts implants bilaterālai sakrokolpopeksijai |  | PVDF materiāla ginekoloģiskais implants . Bilaterālai sakrokolpopeksijas operācijai laparoskopiski vai atvērtā veidā. Ar iestrādātiem dzēlzs oksīda diegiem implanta vizualizēšanai MRI pēc operācijas. Implantam ir divas kājas, lai dodrošinātu bilaterālu fiksāciju un nodrošinātu maksts fiksāciju anatomiski pareizā pozīcijā.
4.3.1. | 3x4 cm | gab.
4.3.2. | 2x3 cm | gab.
4.4. | Modificēts implants bilaterālai pektopeksijai |  | PVDF materiāla ginekoloģiskais implants . Bilaterālai pektopeksijai operācijai laparoskopiski vai atvērtā veidā. Implantu fiksē abpusēji pie Illio-pectineal ligamenta. Nodrošina stabilu fiksāciju.
4.4.1. | 3x15 cm | gab.
4.4.2. | 3x18 cm | gab.
4.4.3. | 17x15 cm | gab.
4.5. | Tīkliņu fiksācijas līmes ierīce | gab. | Laparoskopiskām un atvērta tipa trūču plastikas operācijām. Līme nodrošina atraumatisku tīkliņa fiksāciju. Novērš risku caurdurt nervus vai asinsvadus. Viens piliens iztur 4 N lielu bīdes spēku. Līme iestrādāta pistolē un komplektā ir viss nepieciešamais, lai veiktu darbu. Katrā ierīcē ir līme priekš 33-35 fiksācijas punktiem. Var fiksēt arī peritoniumu. Līme sacietē mazā kā 10 sekundēs. Var fiksēt dažādos leņķos, līme netek. Ierīces gals nesalīp ar līmi.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3. daļas 4. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
5. pozīcija | Implanti iegurņa pamatnes defektu ārstēšanai ginekoloģiskām operācijām
5.1. | Tekstila implants cistocēles ārstēšanai |  | Bez sasprieguma tekstila implanti no PP/PGACL materiāla. Ar 4 kājām, kas nodrošina implanta novietošanu. Atraumatiskas maliņas nodrošina lentas stabilitāti un nostiepjot neveido āķus. Kvadrātveida poru struktūra.
5.1.1. | 10 x 5 cm | gab.
5.2. | Tekstila implants rektocēles ārstēšanai |  | Bez sasprieguma tekstila implanti no PP/PGACL materiāla. Ar 2 kājām, kas nodrošina implanta novietošanu. Atraumatiskas maliņas nodrošina lentas stabilitāti un nostiepjot neveido āķus. Kvadrātveida poru struktūra.
5.2.1. | 9x7,5 cm | gab.
5.2.2. | 10x5,5 cm
5.3. | Daudzreizlietojams āķis Tekstila implantu ievietošanai | gab. | Āķis no medicīniskā tērauda, ar atveri implanta ievietošanai
5.4. | Implanti iegurņa orgānu prolapses novēršanai |  | PP/PGACL materiāla ginekoloģiskais implants dzemdes prolapses koriģēšanai. Sakrokolpopeksijas operācijām laparoskopiski vai atvērtā veidā. Lentveida implants
5.4.1. | 2 x 15 cm | gab.
5.4.2. | 2 x 18 cm | gab.
5.4.3. | 2 x 19 cm | gab.
5.5. | Implanti iegurņa orgānu prolapses novēršanai pēc histerektomijas |  | PP/PGACL materiāla ginekoloģiskais implants maksts sienu prolapses koriģēšanai. Sakrokolpopeksijas operācijām laparoskopiski vai atvērtā veidā. Y veida implants
5.5.1. | 2 x 18 cm | gab.
5.5.2. | 3.5 x 28 cm | gab.
5.5.3. | 4.5 x 26 cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3. daļas 5. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
6. pozīcija | Laparoskopiskais implants | gab. | Implants, kas izgatavots no neabsorbējamiem monofilamenta polipropilēna (PP) dubulto pavedienu struktūra. Implanta izmērs 0,3 x 90 cm ar vienu apaļu, durošu 1/2 loka 27 mm 300 sērijas nerūsējošā tērauda adatu. Implanta poru izmērs 2x1,5 mm. Tīkliņš redzams MRA skenēšanā. Izmanto operācijās: sakropeksijām, sakrokolpopeksijām, sakrohisteropeksijām, pektopeksijām.
7. pozīcija | Daudzreizlietojams ievadinstruments implanta ievietošanai | gab. | Instrumenta garums 10 cm, platums 5.5 cm. Izgatavots no nerūsējošā tērauda. Instrumenta darba gals ir spiralveida ar aci un iegriezumu.
8. pozīcija | Implanti difragmas, pēcoprācijas un cirkšņa trūcēm |  | Implants pilnībā uzsūcās Sepra tehnoloģija nodrošina ātru audu inkorporāciju. Implants apvieno sintētiskā tīkla izturību kopā ar bioloģiskā transplantāta pārveidošanās spējām. Implants sastāv no monofilamenta pinuma, kas ticis austs, izmantojot bioloģiski iegūtu, pilnībā rezorbējošu poli-4-hidroksibutirāta (P4HB) materiālu un ar hidrolīzes palīdzību paredzami uzsūcas, nodrošinot mehānisko izturību visā sākotnējā ārstēšanās periodā, pakāpeniski 12-18 mēnešu laikā sadalās, uzsūcās un nodrošina vaskulāro audu integrāciju un inkorporāciju ar izteikti nobriedušu kolagēnu 52 nedēļās. Monofilamenta upinuma struktūra samazina iespēju izplatīties bakteriālai infekcijai.
8.1. | Apaļš 7.6 cm | gab.
8.2. | Taisnstūra 10 x 15 cm | gab.
8.3. | Taisnstūra 15 x 20 cm | gab.
8.4. | Taisnstūra 20 x 25 cm | gab.
8.5. | Taisnstūra 25 x 30 cm | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3. daļas 8. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
9.pozīcija | Bioloģiskais implants |  | Indicēts mīkstiem audiem. Complex Abdominal ķirurģijā, parastomālā trūce, stomas aizvēršana, hiatālā trūce, rektopeksija. Materiāls: Kolagēna matrica no cūkas dermas. Dabīgi šķērsaistīta. Bez ķīmisko aģentu pievienošanas. Implants apstrādāts liofilizācijas procesā. Sterils produkts ir sausā veidā. Derīguma termiņš 5 gadi no ražošanas brīža.
9.1. | Izmēri ar biezumu 1.4 mm
9.1.1. | 8cm x 8cm | gab.
9.1.2. | 10cm x 10cm | gab.
9.1.3. | 10cm x 15cm | gab.
9.1.4. | 15cm x 20cm | gab.
9.1.5. | 18cm x 25cm | gab.
9.1.6. | 20cm x 30cm | gab.
9.1.7. | 30cm x 30cm | gab.
9.1.8. | 20cm x 50cm | gab.
9.1.9. | 30cm x 40cm | gab.
9.2. | Izmēri ar biezumu 0.9 mm
9.2.1. | 8cm x 8cm | gab.
9.2.2. | 10cm x 10cm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3. daļas 9. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.

## 4.daļa
1. pielikums Atklāta konkursa nolikumam “Tīklu, fiksācijas instrumentu un hemostatikas materiālu piegāde dažādu veidu operācijām" Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/75
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
4. daļa "Titāna ligatūru skaviņas"
Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu.
Preču paraugi (Konkursa xx. sadaļā noteikti nosacījumi) Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Pretendenta, kurš neiesniedz pieprasītos paraugus noteiktajā termiņā (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža), piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiek noraidīts un turpmākā vērtēšanā nepiedalās. Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst 2. pielikuma prasībām, nepalielinot Preču "Vienības cena EUR bez PVN", iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no vispārīgās vienošanās kopējās summas visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Pretendents neveic izmaiņas (nedzēš / nepievieno rindas, kolonnas, šūnas, u. tml.). Pozīcijas, kuras netiek piedāvātas, atstāj tukšas (neaizpildītas).
"Vienības cenas EUR bez PVN" jānorāda ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Uzmanību pretendentiem! Pozīcijām/apakšpozīcijām, atzīmētām ar *, iepirkuma līgums tiks slēgts uz konsignācijas principa pamata.
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Prasības | Preces ražotājs, modelis, detalizēta specifikācija | Ražotāja izdotas brošūras, informācijas lapas vai specifikācijas datu lapas nosaukums ar precīzi atzīmētām atbilstībām (norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai) | Preces kods | Vienības cena EUR bez PVN (ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata) | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
4. daļa "Titāna ligatūru skaviņas"
1. pozīcija | Titāna ligatūru skaviņas
1.1. | izmērs M/L( vidēji lielas) 8.1 x 7.9 mm, | gab. | vienā iepakojumā 20 kasetes ar 6 skaviņām kasetē, savietojamas ar Aeculapa klipatoru
1.2. | izmērs M/L( vidēji lielas) 8.1 x 7.9 mm, | gab. | iepakojumā 12 sterilas kasetes ar 8 skaviņām katrā, no kurām pēdējā, krāsas kodēta, savietojamas ar Aesculap multifunkcionālo klipētāju
1.3. | izmērs L (lielās) 11.0 x 10.7mm, | gab. | vienā iepakojumā 20 kasetes ar 6 skaviņām kasetē, savietojamas ar Aesculapa klipatoru
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 4. daļas 1. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus.
2. pozīcija | Endoskopiskie klipatori, kas paredzēti polimēra klipiem un polimēra klipi
2.1 | Klipatori: |  | Klipatoriem jabūt pieejamiem 3 veidiem: ar taisnu, 20° un 45° darba galu. 360° rotācija. Ar skalošanas portu , kas nodrošina iespēja izskalot klipatoru pirms sterilizācijas. Materiāls: nerusējošais tērauds. Klipatora krāsai jāsaskan ar atbilstošo izmēru klipu iepakojumu krāsu.
2.1.1. | M un ML izmēri, 5 mm diametrs | gab.
2.1.2. | L un XL izmēri, 10 mm diametrs | gab.
2.2. | Neuzsūcošie polimēra klipi |  | Veidoti no neuzsūcoša polimēra materiāla. Atraumatiski klipi ar aizvēršanas iespēju. Nepieciešami 4 izmēri: M, ML, L un XL, kas paredzēti struktūru līdz 16 mm diametrā liģēšanai. Klipu kārtridžu krāsai jāsaskan ar atbilstošā klipatora krāsu. Klipus iespējams noņemt ar tam paredzētu klipu noņēmēju. Jābūt kārtridžiem ar 6 klipiem.
2.2.1. | Ar 6 klipiem vienā kārtridžā | gab.
2.2. | Polimēra klipu noņēmējs | gab. | Paredzēts, lai nepieciešamības gadījumā atvērtu un noņemtu polimēra klipu no audu struktūrām. Nepieiciešamie izmēri M, ML, L un XL.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 4. daļas 2. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus pozīcijas veidojošos komponentus.
3. pozīcija | Endoskopiskie klipatori, kas paredzēti polimēra klipiem un polimēra klipi
3.1 | Klipatori: |  | Klipatoriem jabūt pieejamiem 3 veidiem: ar taisnu, 20° un 45° darba galu. 360° rotācija. Ar skalošanas portu , kas nodrošina iespēja izskalot klipatoru pirms sterilizācijas. Materiāls: nerusējošais tērauds. Klipatora krāsai jāsaskan ar atbilstošo izmēru klipu iepakojumu krāsu.
3.1.1. | M un ML izmēri, 5 mm diametrs | gab.
3.1.2. | L un XL izmēri, 10 mm diametrs | gab.
3.1.3. | L un XL universālais kliaptors, kurš nepieciešams, lai operācijas laikā pie dažādām audu struktūrām nebūtu jāmaina klipators. Saderīgs gan ar L, gan XL klipiem | gab.
3.2. | Klipi: |  | Veidoti no neuzsūcoša polimēra materiāla. Atraumatiski klipi ar aizvēršanas iespēju. Nepieciešami 4 izmēri: M, ML, L un XL, kas paredzēti struktūru līdz 16 mm diametrā liģēšanai. Klipu kārtridžu krāsai jāsaskan ar atbilstošā klipatora krāsu. Klipus iespējams noņemt ar tam paredzētu klipu noņēmēju. Jābūt kārtridžiem ar 4 un 6 klipiem.
3.2.1. | Neuzsūcošie polimēra klipi, Ar 6 klipiem vienā kārtridžā | gab.
3.2.2. | Neuzsūcošie polimēra klipi, Ar 4 klipiem vienā kārtridžā | gab.
(!) Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 4. daļas 3. pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus pozīcijas veidojošos komponentus.
4. pozīcija | LigaSure instruments ar integrētu āķi monopolārās disekcijas veikšanai. Savietojams ar klīnikā esošo Valleylab FT10 elektroķirurģisko iekārtu. | gab. | Bipolārās tehnoloģijas instruments laparoskopisko manipulāciju veikšanai ar integrētu nazi un papildus monopolārās funkcijas veikšanai - āķis. Instrumenta garums 37 cm,diametrs 5mm, darba gala rotācijas leņķis 315° darba gali liekti, atraumatiski, Meryland tipa ar integrētu nazi- aukstai griešanai( ''cold cutting'') un audu disekcijas nodrošināšanai. Instrumenta darba galā integrēts monopolārās koagulācijas āķis audu dalīšanai un koagulācijai. Instrumenta darba rokturis aprīkots ar pieciem slēdžiem funkcionālo darbību nodrošināšanai: viena bipolārās koagulācijas, otra integrētā naža aktivizēšanai, trešā monopolārā āķa izvadīšanai, ceturtā monopolārās koagulācijas āķa aktivizēšanai un poga instrumenta darba gala rotācijas nodrošināšanai.