## 1.pielikums
1.pielikums Apspriedei ar piegādātājiem “Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/78/Apspriede
PRETENDENTA NOSAUKUMS, Reģ. Nr. ____________________________
IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS / TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Kvalifikācijas prasības
Pretendentam jāiesniedz: - piedāvātās Preces CE sertifikāta un atbilstības deklarācijas kopija vai piedāvātās Preces ražotāja izsniegts apliecinājums, ka preces atbilst ES normatīvo aktu prasībām; - apliecinājums no ražotāja vai no ražotāja autorizēta dīlera, ka pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvājumā minēto Ierīci, nodrošināt tās servisu un remontu Latvijas Republikas teritorijā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai.
Kvalifikācijas prasības ir: ☐ izpildāmas un pietiekamas, lai iesniegtu piedāvājumu iepirkumā; ☐ pilnveidojamas*
*Ja atzīmējāt, ka kvalifikācijas prasības ir pilnveidojamas, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra vai nepietiekoša.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Preces nosaukums un tehniskie dati* | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
1 | Ceļu locītavas endoprotēzes
1.1. | Femorālais komponents:
1.1.1. | Kobalta hroma sakausējums, kā arī ar antialerģisko pārklājumu (krāsu kodēts)
1.1.2. | Labā un kreisā vērsuma
1.1.3. | Cementējams vai bezcementa
1.1.4. | Izmēri - no 1-7 palielinoties izmēram proprcionāli palielinās visos izmēros
1.1.5. | Pieejama CR krustveida saites saudzējošā versija un PS - mugurējās stabilizācijas versija
1.1.6. | Pieejamas arī femura sašaurinātās versijas
1.2. | Tibiālais komponents:
1.2.1. | Kobalta hroma sakausējums, kā arī ar antialerģisko pārklājumu (krāsu kodēts)
1.2.2. | Izmēri - no 1-5, izmērim no 1-4 pieejama arī '' +'' versiju
1.2.3. | CR krustveida saites saudzējošā versija, cementējama un bezcementa
1.2.4. | CR krustveida saites saudzējošā MIOS (mazinvazīvā) versija, cementējama un bezcementa
1.2.5. | Tibiālais komponents ar augmentācijas iespējām (cementējams)
1.2.6. | Rotējošais tībijas plato RP, cementējams un bezcementa
1.3. | Pagarinājuma kājas tibiālajam komponentam:
1.3.1. | Kobalta hroma sakausējums, kā arī ar antialerģisko pārklājumu (krāsu kodēts)
1.3.2. | Tibiālā komponenta kājas noslēdzošā tapa, Ø12 un 14mm
1.3.3. | Pagarinājuma kāja S (īsā), 52mm, Ø12 un 14mm
1.3.4. | Pagarinājuma kāja L (garā), 92mm, Ø12 un 14mm
1.4. | Ieliktņi
1.4.1. | Ieliktnis CR krustveida saites saudzējošā, DD (dziļā trauka jeb ar padziļinātu kondīļa bedri) versija, polietelēna, izmēri no 1-5, pieejama arī "+" versija 1-4 izmēram, biezums no 10-20mm
1.4.2. | Ieliktnis CR krustveida saites saudzējošā versija, polietelēna, izmēri no 1-5, pieejama arī "+" versija 1-4 izmēram, biezums no 10-16mm
1.4.3. | Ieliktnis UC (ultra congruent) ieliktnis izmantojams gan CR, gan PS gadijumā, polietelēns, izmēri no 1-5, pieejama arī "+" versija 1-4 izmēram, biezums no 10-20mm
1.4.4. | RP rotējošās platformas ieliktnis, polietelēns, izmēri no 1-5, pieejama arī "+" versija 1-4 izmēram, biezums no 10-16mm
1.4.5. | Ieliktnis PS mugurējās stabilizācijas versija, polietelēna, izmēri no 1-5, pieejama arī "+" versija 1-4 izmēram, biezums no 10-20mm
1.4.6. | Ieliktnis UC, krustveida saite saudzējošā un vienlaikus mugurējās stabilizācijas versija. Polietelēns. Izmēri no 1-5. Biezumi no 10-20mm.
2 | Gūžas endoprotēzes
2.1. | Bezcementa gūžas endoprotēzes
Pirmais variants
2.1.1. | Endoprotēzes kājiņa:
2.1.1.1. | Taisna, dubultkonusa veida un noapaļota taisnstūra forma šķērsgriezumā, maksimāli kaula kanāla formai atbilstoša, nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti, proksimālas fiksācijas dizaina - bezcementa. Titāna sakausējuma. Stabili fiksējas augšstilba kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm.Pieejami 19 dažāda izmēra femorālie komponenti , solis ik pa 1mm, palielinoties izmēram tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos. Pieejamas paaugstināta "ofseta" kājiņas iespējas visiem izmēriem. Pārklāta ar plazmoporu proksimālajā daļā. Kakliņa konuss 12/14, kolodiafizārais leņķis 135 grādi. Pieejamas revīzijas displastiskas un paaugstinātas ofseta kājiņas visiem izmēriem.
2.1.2. | Endoprotēzes galviņa:
2.1.2.1. | Sastāv no biokeramikas. Kakliņa konuss 12/14 , kakliņa garumi pieejami 4 izmēros, ārējais diametrs Ø32mm
2.1.3. | Acetabulārais komponents:
2.1.3.1. | Sastāv no titāna sakausējuma pārklāts ar plsamoporu, hemisfēriska forma, iespējams fiksēt ar 1-3 skrūvēm, izveidojot atbilstoša izmēra bedrītes formu ar frēzēm. Pieejami izmēri no 40mm- 68mm solis ik pa 2mm.
2.1.4. | Endoprotēzes acetabulārais ieliktnis:
2.1.4.1. | Materiāls - augstmolekulārs polietelēns.Izmēri atbilstoši acetabulārajam komponentam, iekšējais diametrs Ø32mm.
2.2. | Bezcementa gūžas endoprotēzes:
Otrais variants
2.2.1. | Endoprotēzes kājiņa:
2.2.1.1. | Taisna, dubultkonusa veida un noapaļota taisnstūra forma šķērsgriezumā, maksimāli kaula kanāla formai atbilstoša, nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti, proksimālas fiksācijas dizaina - bezcementa. Titāna sakausējuma. Stabili fiksējas augšstilba kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm.Pieejami 19 dažāda izmēra femorālie komponenti , solis ik pa 1mm, palielinoties izmēram tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos. Pieejamas paaugstināta "ofseta" kājiņas iespējas visiem izmēriem. Pārklāta ar plazmoporu proksimālajā daļā. Kakliņa konuss 12/14, kolodiafizārais leņķis 135 grādi. Pieejamas revīzijas displastiskas un paaugstinātas ofseta kājiņas visiem izmēriem.
2.2.2. | Endoprotēzes galviņa:
2.2.2.1. | Sastāv no Isocer keramikas. Kakliņa konuss 12/14 , kakliņa garumi pieejami 4 izmēros, ārējais diametrs Ø32mm
2.2.3. | Acetabulārais komponents:
2.2.3.1. | Titāna sakausējums, pārklāts ar Plasmapore. Bezcementa. Sfērisks. Fiksācija kaulos, „iepresējot” implantu pēc kaula apstrādes ar speciālu instrumentu palīdzību. Virsma rievota ar rūtīm. Plasmapore pārklājums nodrošina optimālu kaula pieaugšanu. Jābūt pieejamiem variantiem ar dažādu skrūvju caurumu skaitu - bez skrūvju caurumiem, ar 3 skrūvju caurumiem un ar 7 skrūvju caurumiem. Pieejami vismaz 13 ārējā diametra izmēri no 48 līdz 70 (ieskaitot) ar 2mm soli katra veida komponentei. Iekšējais diametrs 32 mm.
2.2.3.2. | Acetabulārā komponenta skrūve / diametrs 6.5mm/ garumi no 16mm - 68mm ar 4mm soli
2.2.4. | Endoprotēzes acetabulārais ieliktnis:
2.2.4.1. | Materiāls -lielmolekulārs polietelēns.Izmēri atbilstoši acetabulārajam komponentam, iekšējais diametrs Ø32mm.
2.3. | Bezcementa gūžas endoprotēzes:
Trešais variants
2.3.1. | Endoprotēzes kājiņa:
2.3.1.1. | Taisna, dubultkonusa veida un noapaļota taisnstūra forma šķērsgriezumā, maksimāli kaula kanāla formai atbilstoša, nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti, proksimālas fiksācijas dizaina - bezcementa. Titāna sakausējuma. Stabili fiksējas augšstilba kanālā bez kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm.Pieejami 19 dažāda izmēra femorālie komponenti , solis ik pa 1mm, palielinoties izmēram tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos. Pieejamas paaugstināta "ofseta" kājiņas iespējas visiem izmēriem. Pārklāta ar plazmoporu proksimālajā daļā. Kakliņa konuss 12/14, kolodiafizārais leņķis 135 grādi. Pieejamas revīzijas displastiskas un paaugstinātas ofseta kājiņas visiem izmēriem.
2.3.2. | Endoprotēzes galviņa:
2.3.2.1. | Sastāv no Isocer keramikas. Kakliņa konuss 12/14 , kakliņa garumi pieejami 4 izmēros, ārējais diametrs Ø32mm
2.3.3. | Acetabulārais komponents:
2.3.3.1. | Titāna sakausējums, pārklāts ar Plasmapore. Bezcementa. Sfērisks. Fiksācija kaulos, „iepresējot” implantu pēc kaula apstrādes ar speciālu instrumentu palīdzību. Virsma rievota ar rūtīm. Plasmapore pārklājums nodrošina optimālu kaula pieaugšanu. Jābūt pieejamiem variantiem ar dažādu skrūvju caurumu skaitu - bez skrūvju caurumiem, ar 3 skrūvju caurumiem un ar 7 skrūvju caurumiem. Pieejami vismaz 13 ārējā diametra izmēri no 48 līdz 70 (ieskaitot) ar 2mm soli katra veida komponentei. Iekšējais diametrs 32 mm.
2.3.3.2. | Acetabulārā komponenta skrūve / diametrs 6.5mm/ garumi no 16mm - 68mm ar 4mm soli
2.3.4. | Endoprotēzes acetabulārais ieliktnis:
2.3.4.1. | Augstmolekulārs, īpaši ciets polietelēns ar E vitamīnu. Pieejami vismaz 5 ieliktņi izmērā no 48 mm līdz 70 mm ar iekšējo diametru 32mm. Jābūt pieejamai versijai ar lūpiņu un asimetriskajai versijai.
2.4. | Cementējamas gūžas endoprotēzes ar centralizētāju:
2.4.1. | Cementējamā endoprotēzes kājiņa:
2.4.1.1. | Taisna, dubultkonusa veida un noapaļota taisnstūra forma šķērsgriezumā, maksimāli kaula kanāla formai atbilstoša, nodrošina primāro, sekundāro un rotācijas stabilitāti, proksimālas fiksācijas dizaina. Kobalta hroma sakausējuma. Stabili fiksējas augšstilba kanālā ar kaulu cementa palīdzības, izveidojot atbilstoša izmēra formu ar rīvēm.Pieejami 19 dažāda izmēra femorālie komponenti , solis ik pa 1mm, palielinoties izmēram tas pakāpeniski proporcionāli palielinās visos virzienos. Pieejamas paaugstināta "ofseta" kājiņas iespējas visiem izmēriem. Kakliņa konuss 12/14, kolodiafizārais leņķis 135 grādi. Pieejamas revīzijas paaugstinātas ofseta kājiņas visiem izmēriem.
2.4.2. | Cementējamās endoprotēzes centralizētājs:
2.4.2.1. | Centralizētājs
2.4.3. | Endoprotēzes galviņa:
2.4.3.1. | Kobalta hroma sakausējums, kakliņa konuss 12/14, kakliņa garumi pieejami 5 izmēros, ārējais diametrs Ø28mm un Ø32mm.
2.4.4. | Acetabulārais komponents:
2.4.4.1. | Augstmolekulārs polietelēns. Fiksējas iegurnī ar kaulu cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra bedrītes formu ar frēzēm. Pieejami izmēri no 42mm, 46mm līdz 64mm, 58mm. Virsma rievota ar rentgena kontrastainu riņķi.
2.4.5. | Acetabulārais komponents lielmolekulāra polietelēna / pilna profila:
2.4.5.1. | Pilna profila forma. Materiāls -lielmolekulārs polietilēns.Fiksējas iegurnī ar kaulu cementa palīdzību, izveidojot atbilstoša izmēra bedrītes formu ar frēzēm. Sfēriskās virsmas reljefs ar rentgena kontrastainu riņķi, rievotā virsma nodrošina stabilu saķeri ar kaulu cementu. Izmēri no 48 - 62 mm (ieskaitot) diametrā ar 2 mm soli, standarta profilam, izmēri no 48- 62mm (ieskaitot) diametrā ar soli 2mm , ar "snap" efektu. Iekšējais diametrs 32 mm.
2.4.6. | Rekonstrukcijas riņķis:
2.4.6.1. | Rekonstrukcijas riņķis acetabulum defektu slēgšanai gūžas revizijas endoprotezēšanas operācijām. Forma un fiksācija: Acetabulum defektu piesegšanai gūžas revīzijas operācijās, fiksējas kaulā ar skrūvēm. Sastāv no trīs atlokiem un pašas acetabulārās daļas, labās un kreisās puses konfigurācijas. Atloki paredzēti skrūvju fiksācijai (3, 3, 2 - atveres kājās un 5 atveres sieta korpusā). Apakšējais atloks paredzēts iesišanai sēžas kaulā, acetabulāra daļa ar vairākām atverēm cementa un vai skrūvju fiksācijai polietilēna acetabulārajai komponentei, atlokus iespējams modulēt attiecībā pret acetabulāro daļu dažādos leņķos, matēta virsma labākai saķerei ar kaula cementu. 3 izmēri (labais, kreisais acetabuls, kopā 6 ar ārējiem diametriem Ø52, Ø58, Ø64mm.
3 | Infrasarkano staru pasīvie marķieri
3.1. | Vienreizlietojamie infrasarkano staru pasīvie marķieri FS618SU vai ekvivalents, paredzēti lietošanai tikai ar piedāvāto kinemātisko navigācijas sistēmu - iepakojumā 12 gab.
4 | Papildus prasības: | Atbilstība (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
4.1. | Pretendentam jāpiedāvā kinemātisko navigācijas sistēmu, kuru var lietot gūžas un ceļa endoprotezēšanā, gūžas un ceļa revīzijas operācijās, ceļa krustenisko saišu operācijās, kā arī tībijas osteotomijas operācijās, un kas būs savienojama ar piedāvatām endoprotēzēm (kinemātiskā navigācijas sistēma OrthoPilot vai ekvivalents).
4.2. | Kinemātiskā navigācijas sistēma ar nepieciešamajiem instrumentu komplektiem, tiek nodota Pasūtītājam patapinājumā pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu patapinājuma līgumu (__. pielikums).
4.3. | Remonta laikā Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar līdzvērtīgo navigācijas sistēmu un instrumentu komplektiem.
4.4. | Visas saistītās instalācijas izmaksas sedz pretendents.
4.5. | Apkalpošanas reakcija laiks - ne ilgāk kā 48 stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža no elektroniskā paziņojuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža.
4.6. | Piegādātājam uz vietas jānodrošina personāla (5 personas) apmācība darbam ar Ierīci (ierīces lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veikto apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam.
4.7. | Lietošanas instrukcija latviešu valoda (1 izdruka un 1 CD/USB eksemplārs)
4.8. | CE marķējums navigācijas sistēmai un precēm.
4.9. | Preces tiks piegādātas uz konsignācijas principa.
Kinemātiskā navigācijas sistēma
1 | Nosaukums
2 | Ražotājs
3 | Izlaides gads
Lietošanā nodotais instrumentu saraksts
Nr.p.k. | Instrumentu nosaukums | Ražotājs Daudzums
1
…
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.