## Sheet1
TIRGUS PRIEKŠIZPĒTES REZULTĀTU APKOPOJUMS
2025.gada 2. decembris
1. Līguma atbildīgā persona:
MIDUD vadītāja vietniece iekārtu iegādes jomā: | Lāsma Baltace
2. Iepirkuma priekšmets, tā apraksts: | LOR medicīnas iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana 1. daļa
3. Saņemtie piedāvājumi (pievienojami protokolam):
Pretendenta nosaukums: | Pretendents Nr.1
Vērtējamā cena EUR bez PVN: | Nav informācija
Paredzamā līgumcena EUR bez PVN visā līguma darbības laikā | 280000
Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt) | Nav informācija
Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām | Jā, skatīt 1., 2., 3. pozīciju
Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) | Jā, skatīt 1., 2., 3. pozīciju

## 1
Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums plānotajam iepirkumam "LOR medicīnas iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana 1.daļa", id. Nr. BKUS 2025/126_TP
1. pozīcija - Videonistagmogrāfijas iekārta ar slēgtu kabīni |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | BKUS komentārs
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs |  |  | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1. | Nosaukums: Videonistagmogrāfijas iekārta ar slēgtu kabīni | 1
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Iekārta nodrošina pilnvērtīgu videonistagmogrāfijas izmeklējumu bērniem un pieaugušajiem plašā frekvenču diapazonā |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.1.2. | Ar iekārtu ir iespējams diagnosticēt pilna diapazona VNG (videonistagmogrāfiju), kas nodrošina izmeklējumus līdzsvara centriem, vestibulārās sistēmas un centrālo vestibulārā aparāta ceļu funkcionalitātei, iekārta piemārtot plašam vestibulārā novērtējuma vajadzību klāstam |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.1.3. | Ar iekārtu var veikt šādus testus: vestibulo-okulārā refleksa (VOR) nomākšanas tests, Spontāns nistagms, Dikss Holpiks tests, Sakādes tests, Sakkadometrija, Sinusoidālā harmoniskā paātrinājuma (SHA) tests, bitermāla kaloriskais tests, optokinētiskais tests un citi |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
Tehniskās prasības:
1.2. | Pacienta krēsls:
1.2.1 | Visaptverošs pacienta krēsls ar drošibas jostām, kas var nodrošināt paātrinājuma regulāciju, leņķisku pozīciju fiksēšana, sinusoidālais harmoniskais paātrinājums, ar iebūvētu lāzera fiksācijas mehānismu |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.2.2 | Krēsla maksimālais rotācijas ātrums vismaz 350 °/s |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.2.3 | Krēsla maksimālais paātrinājums vismaz 200 °/s² |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.2.4 | Sinusoidāla harmoniskā paātrinājuma (SHA) noteikšana vismaz no 0,01 līdz 1,28 Hz |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.2.5 | Soļu ātruma pārbaude ar maksimālo ātrumu vismaz 350 °/s |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.2.6 | VOR nomākšanas pārbaude vismaz no 0,01 līdz 1,28 Hz ar iebūvētu lāzera fiksācijas mērķi. |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.2.7 | Aprīkots ar tālvadības pulti un aprīkots ar elektrisko bloķēšanas mehānisma (ELM) slēdzi |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.2.8. | Krēsla svars ne vairāk kā 180 kg |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.2.9. | Maksimālais pacienta svars vismaz 150 kg |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3. | Slēgta izmeklējumu kabīne:
1.3.1 | Kabīne piemērota izmeklējumiem ar piedāvāto krēslu |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.2 | Kabīnes diametrs 200 ± 10 cm |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.3 | Kabīnes durvju platums aptuveni 95 ± 5 cm |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.4 | Kabīnes korpusa svars ne vairāk kā 300 kg |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.5 | Avārijas apturēšanas poga |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.6 | Kabīnē iebūvēta kamera, lai novērotu izmeklējuma gaitu |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.7 | Kabīnē iebūvēta ventilācijas sistēma |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.8 | Kabīnē iebūvēts apgaismojums |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.9 | Kabīnē iespējams pilnībā aptumšota vide |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.10 | Kabīnē iebūvētā lāzera specifikācijas: |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.10.1 | Klase: 2 |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.10.2 | Viļņa garums: 670 nm |  | Lūdzam jūs paplašināt šo parametru, iekļaujot arī citus viļņu garumus, kas ir tuvu norādītajam un neietekmē sistēmas darbību - 670 nm ± 10 nm | Prasība tiek precizēta "Viļņa garums: 670 ± 10 nm"
1.3.10.3 | Stara novirze 0,35 mrad |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.10.4 | Impulsa modelis: nav pulsējošs, nepārtraukti ieslēgts |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.10.5 | Maksimālā jauda: 1 mW |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.11. | Barošana no tīkla: 220-240 V, 50-60 Hz, |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.3.12. | Nepieciešamā jauda līdz 1100 W |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.4 | Vēlams pediatriskā papildaprīkojuma komplekts: |  | Jāpievieno finanšu piedāvājumam! Iegādāsies atsevišķi | Prasība tiek svītrota no tehniskās specifikācijas
1.4.1 | Saderīgs ar piedāvāto pacienta krēslu un sistēmu |  | Lūdzu, izslēdziet šo parametru - tas ir vēlams, taču tas ierobežo vairākus piegādātājus.
1.4.2 | Automašīnas sēdekļa adapteris ar drošības siksnām bērnu (vismaz no 1 gada vecuma) pārbaudei |  | Lūdzu, izslēdziet šo parametru - tas ir vēlams, taču tas ierobežo vairākus piegādātājus.
1.4.3. | Pediatriska priekšējā VNG kamera |  | Lūdzu, izslēdziet šo parametru - tas ir vēlams, taču tas ierobežo vairākus piegādātājus.
1.4.4. | Pediatriska novērošanas kamera |  | Lūdzu, izslēdziet šo parametru - tas ir vēlams, taču tas ierobežo vairākus piegādātājus.
1.5 | Mobila darba stacija ar nepieciešamajām programmatūrām:
1.5.1 | Visas nepieciešamās programmatūras |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.2 | Monitora ekrāns pa diognāli ne mazāk kā 23", vēlams skārienjūtīgs monitors |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.2.1. | Minimālā displeja izšķirtspēja 1366x768 (ieteicama augstāka izšķirtspēja) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.3. | Dators: |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.3.1. | Pieejama vismaz viena PCI Express karte (tikai FireWire® sistēmām) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.3.2. | Nepieciešamas vismaz 4 x USB 2.0 vai 3.0 pieslēgvietas |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.3.4. | Intel i5 vai i7 procesors ar 2,5 GHz vai labāku (ne vecāks par 5. paaudzi) vismaz 4 kodoli (4 pavedieni) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.3.5. | Vismaz 8 GB RAM vai vairāk |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.3.6. | Cietais disks vismaz 250 GB |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.3.7. | Klaviatūra, pele un citi nepieciešamie aksesuāri |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.4. | Darba stacija ar regulējamu augstumu: |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.4.1. | Darba virsma |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.4.2. | Uzglabāšanas nodalījums |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.4.3. | Klaviatūras plaukts ar peles plāksni |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.4.4. | Datora turētājs, ja nepieciešams |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.4.5. | Liels un mazs aksesuāru grozs |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.5.4.6. | Pagarinātājs ar ES kontaktligzdu un rozetēm |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.6. | Augšpusē montējamas VNG brilles
1.6.1. | Binokulāras video acu izsekošanas brilles |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.6.2. | Noņemams acu pārsegs ierakstīšanai ar redzes iespējošanu vai redzes aizliegšanu |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.6.3. | USB 2.0 vai 3.0, vai cits risinājums briļļu saslēgšanai ar datoru |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.6.4. | Uzņemšanas izšķirtspēja ne mazāka kā 320 × 240 pikseļi pie 100 kadriem sekundē |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.6.5. | Video izšķirtspēja ne mazāk kā 640 x 240 pikseļi pie 25 kadriem sekundē |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.6.6. | Acu kustības izšķirtspēja ne lielāka kā 0,35° |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.6.8. | Briļļu svars ar neaizsegtu skatu un bez kabeļiem ne vairāk kā 350 g |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.6.9. | Infrasarkanais apgaismojums, lai sekotu acs zīlītes kustībām, pacientam neredzot |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.7. | Sānu stiprinājuma VNG brilles
1.7.1. | Monokulāras/binokulāras video acu izsekošanas brilles |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.7.2. | Noņemams acu pārsegs ierakstīšanai ar redzes iespējošanu vai redzes aizliegšanu |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.7.3. | USB 2.0 vai 3.0, vai cits risinājums briļļu saslēgšanai ar datoru |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.7.4. | Uzņemšanas izšķirtspēja ne mazāka kā 640 x 480 pikseļi pie 100 kadriem sekundē |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.7.5. | Video izšķirtspēja ne mazāk kā 640 x 240 pikseļi pie 25 kadriem sekundē |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.7.6. | Acu kustības izšķirtspēja ne lielāka kā 0,25° |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.7.7. | Monokulāro briļļu svars ar neaizsegtu skatu un bez kabeļiem ne vairāk kā 250 g |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.7.8. | Binokulāro briļļu svars ar neaizsegtu skatu un bez kabeļiem ne vairāk kā 310 g |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.8. | Priekšpusē montējamas VNG brilles
1.8.1. | Monokulāras video acu izsekošanas brilles |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.8.2. | Grozāms acu portāla pārsegs ierakstīšanai ar redzamību vai bez redzamības |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.8.3. | USB 2.0 vai 3.0, vai cits risinājums briļļu saslēgšanai ar datoru |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.8.4. | Uzņemšanas izšķirtspēja ne mazāka kā 640 x 480 pikseļi pie 50 kadriem sekundē |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.8.5. | Video izšķirtspēja ne mazāk kā 640 x 480 pikseļi pie 25 kadriem sekundē |  | Lai uzlabotu konkurenci, lūdzam paplašināt iespējas attiecībā uz video izšķirtspēju - ne mazāk kā 320 × 240 pikseļi ar 25 kadriem sekundē. | Prasība tiek precizēta "Video izšķirtspēja ne mazāk kā 320 × 240 pikseļi ar 25 kadriem sekundē"
1.8.6. | Acu kustības izšķirtspēja ne lielāka kā 0,25° |  | Lai uzlabotu konkurenci, lūdzam paplašināt piedāvātās iespējas attiecībā uz acu kustības izšķirtspēju - ne lielāku par 0,25° ± 0,7° | Prasība tiek precizēta "Acu kustības izšķirtspēja ne lielāka kā 0,25° ± 0,7°"
1.8.7. | Infrasarkanais apgaismojums, lai sekotu acs zīlītes kustībām, pacientam neredzot |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9. | Brilles ar Inerciālās mērīšanas vienības (IMU) sensoru un kameru
1.9.1 | Monokulāras video acu izsekošanas brilles ar IMU sensoru |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9.2 | Kamera var izsekot jebkurai acij |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9.3 | Elastīgs rāmis ar ciešu piegulumu un tīrāmām silikona kontakta virsmām, piemērots gan bērnu, gan pieaugušo sejām |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9.4 | IMU žiroskops ar vismaz 6 brīvības pakāpēm |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9.5 | USB 2.0 vai 3.0, vai cits risinājums briļļu saslēgšanai ar datoru |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9.6 | Uzņemšanas izšķirtspēja ne mazāka kā 376 x 120 pikseļi pie 220 kadriem sekundē |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9.7 | Video izšķirtspēja ne mazāk kā 188 x 120 pikseļi pie 25 kadriem sekundē |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9.8 | Svars ne lielāks kā 75 g (brillēm un kameri kopā) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.9.9 | Parauga frekvence: 220 Hz |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.10. | Gaisa irigators
1.11.1 | Izejas gaisa plūsmas ātrums vismaz no 8 līdz 12 litriem minūtē (fiksēts plūsmas ātrums) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.2 | Izejas gaisa temperatūra dzesēšanai vismaz no 20°C līdz 30°C un sildīšana vismaz no 40°C līdz 50°C ar soli ne lielāku kā 1°C |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.3 | Precizitāte ne lielāka kā ± 0,5°C |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.4 | Stabilitāte ne lielāka kā ± 0,5°C, ± 0,5 litri/min |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.5 | Temperatūras sasniegšanas laiks ne ilgāk kā 3 minūtes |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.6 | Ūdens tvertnes tilpums ne mazāks kā 220 cm³ |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.7 | Otoskopa spekuli pieejami vismaz divos izmēros ne lielkāki kā 2,75 mm un 4,25 mm (vienreizējai lietošanai) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.10 | Gaisa šļūtenes garums ne mazāks kā 3 m |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.11 | Svars ne leilāks kā 8,5 kg |  | Lūdzu, precizējiet šo parametru, iespējams, ir drukas kļūda "leilāks" vardā. Iesakām formulējumu, svars ne mazāk kā 8 kilogrami un ne vairāk kā 8,5 | Prasība tiek precizēta "Svars ne lielāks kā 8,5 kg"
1.11.12 | Spriegums: 50–60 Hz |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.11.13 | Barošana no tīkla: 220-240 V, 50-60 Hz, |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
1.12.1. | Iekārtu iespējams savienot ar slimnīcas informācijas sistēmu (SIS) (HL7 interfeiss):
1.12.2. | Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences un lietojumprogrammu saskarnes apraksti (API - application programming interface), lai varētu tikt nodrošināta integrācija ar pasūtītāja SIS sistēmu. |  | Jā, aprīkojumu var pieslēgt jūsu slimnīcas informācijas sistēmai, ja tā ir savietojama ar mūsu piedāvāto informācijas sistēmu. Dokumenti ir pievienoti vēstulei. Ja nepieciešams, mēs varam organizēt tiešsaistes tikšanos starp jums un ražotāja speciālistiem, lai apspriestu savietojamību. | Prasība netiek mainīta, Pasūtītājam ir svarīgi, lai iekārta irsavietojama ar SIS, tādējādi samazinot personāla manuālo darbu un nodrošinot izsekojamu un precīzu informāciju, kā arī tirgū ir vairāki pretendenti, kas var nodrošināt minēto prasību.
1.12.3. | Sistēmai jānodrošina Worklist funkcija, izvēloties izmeklējumus pēc modalitātes, pacienta datiem, nosūtītāja, datuma. Worklist jānodrošina funkcija HL7 datu iesūtīšana.
1.12.4. | Automātiska ārsta slēdziena eksportēšana uz SIS (PDF vai līdzvērtīgā formātā)
1.12.5. | HL7 integrācijai tiek nodrošināta testa vide
1.12.6. | Automātiska slēdziena eksportēšana strukturētā formā XML, JSON vai līdzvērtīgā
1.12.7. | Tiek ndrošināta pilna integrācijas dokumentācija, API, interfeisu (datu struktūru) apraksti
1.12.8. | Tiek nodrošināts interfeisu funkcionalitātes (funkciju) apraksts
1.12.9. | HL7 integrācijai tiek nodrošināti darbspējīgi HL7 testa paraugi, ar kuriem var iesūtīt demogrāfijas datus un cits datus, ko iesūtīt sistēmā
1.12.10. | Vēlama iespēja automātiski iegūt datus par katras iekārtas darbības noslodzi (piemēram, veikto izmeklējumu skaitu ar konkrēto iekārtu), iespējami pielāgoti risinājumi
1.13. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.13.1. | Briļļu spilventiņi putaplasta, vienreizlietojami | 120
1.13.2. | Otoskopa spekuli ne lielkāki kā 2,75 mm, vienreizlietojami | 24
1.13.3. | Otoskopa spekuli ne lielāki kā 4,25 mm, vienreizlietojami | 24
1.13.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) | 2
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W) | 2
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa (iekārtas iegāde, pederumi un uzturēšana) | 96
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 2
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 2
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 3.novembrī

## 2
Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums plānotajam iepirkumam "LOR medicīnas iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana 1.daļa", id. Nr. BKUS 2025/126_TP
2. pozīcija - Aprīkojums vestibulārai rehabilitācijai |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | BKUS komentārs
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs |  |  | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
2 | Nosaukums: Aprīkojums vestibulārai rehabilitācijai | 1
2.1. | Veicamās funkcijas:
2.1.1. | Pilnībā integrēta virtuālās realitātes (VR) vide ar interaktīviem līdzsvara treniņiem, spēlēm vestibulārai rehabilitācijai bērniem un pieaugušajiem, izmantojot dažādus funkcionālos līdzsvara novērtējumus, piemēram, sensorās mijiedarbības līdzsvara klīniskais tests (CTSIB), stabilitātes robežas (LoS), vienpusēja stāja un svara sadalījums |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
Tehniskās prasības:
2.2. | VR integrēta vide: |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.2.1. | Pilnībā integrēta VR vide ar interaktīviem līdzsvara treniņiem un spēlēm rehabilitācijai. |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.2.2. | Programmatūra aptver rehabilitācijas programmas virtuālajā realitātē un ir saderīga arī ar videoprojektoru vai televizoru, nodrošinot alternatīvu attēlošanas režīmu bez VR austiņām |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.2.3. | Intuitīva pacientu pārvaldības saskarne ar protokolu definēšanu, reāllaika novērošanu un rezultātu drukāšanu |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3. | Statiskās posturogrāfijas spēka plāksnes: |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.1. | 2 neatkarīgas spēka plāksnes |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.2. | Ne mazāk kā 4 slodzes šunas katrā plāksnē |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.3. | Jūtība ne lielāka kā 20 g |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.4. | Spiediena centra koordinātas precizitāte ne lielāka kā ± 0,55 mm |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.5. | Frekvence ne mazāka kā 75 Hz |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.6. | Plates svars ne lielāks kā 40 kg |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.7. | Maksimālais pacienta svars ne mazāks kā 180 kg |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.8. | Testēšanas funkcijas vismaz: |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.8.1. | Svara sadalījums (labā/kreisā un priekšējā/aizmugurējā puse) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.8.2. | Spiediena centra koordinātas (CoP) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.8.3. | Stabilitātes robežas (LoS) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.8.4. | Sensorās mijiedarbības līdzsvara klīniskais tests (CTSIB) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.9. | Rehabilitācijas moduļi, tai skaitā, spēles bērniem |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.10. | Personalizēta treniņu pielāgošana |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.11. | Progresa analīze |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.3.12. | USB vai cits risinājums sistēmas saslēgšanai |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.4. | Augstas izšķirtspējas VR austiņas:
2.4.1. | HTC Vive Pro vai labākas |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.4.2. | Ne mazāk kā 6 brīvības pakāpes (DOF) kustību izsekošanai telpā |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.4.3. | Izšķirtspēja ne mazāka kā 2880 × 1600 pikseļi |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.4.4. | Redzes lauks ne mazāk kā 110° |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.4.5. | Svars ne lielāks kā 600 g |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.4.6. | USB vai cits risinājums sistēmas saslēgšanai |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.4.7. | Pie VR asutiņām piestiprināms roku kustību izsekošanas sensors |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.5. | Bezvadu roku kontrolieri, kas ļauj pacientam mijiedarboties ar VR vidi
2.6. | Ar sistēmu saderīgs dators:
2.6.1. | Procesors i7-9700 vai jaudīgāks |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.6.2. | Grafikas procesors Nvidia GTX 2060 vai jaudīgāks |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.6.3. | Operētājsistēma Windows 10 vai jaunāka |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.6.4. | Video kartes RAM atmiņa nemazāk kā 6 GB |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.6.5. | Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 16 GB |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.6.6. | Atmiņa ne mazāk kā 512 GB |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.6.7. | Klaviatūra un pele, ja nepieciešams |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.7. | Ar sistēmu saderīgs skārienjūtīgs monitors
2.7.1. | Monitora ekrāns pa diognāli ne mazāk kā 23" |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.7.2. | Izšķirtspēja ne mazāka kā 1920 × 1080 pikseļi |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.8. | Mobils sistēmas statīvs
2.8.1. | Aksesuāri un grozi piederumu stiprināšanai |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.8.2. | 4 vai vāriāku portu USB centrmezgla |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.8.3. | USB centramezgls ar nemazāk kā 4 portiem |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
2.9. | Vēlams iekārtu iespējams savienot ar slimnīcas informācijas sistēmu (SIS) (HL7 interfeiss):
2.9.1. | Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences un lietojumprogrammu saskarnes apraksti (API - application programming interface), lai varētu tikt nodrošināta integrācija ar pasūtītāja SIS sistēmu. |  | Mēs lūdzam izslēgt šo parametru, jo tas nav obligāts šāda veida sistēmai un ierobežo konkurenci starp piedāvājumiem. | Prasība tiek svītrota no tehniskās specifikācijas
2.9.2. | Sistēmai jānodrošina Worklist funkcija, izvēloties izmeklējumus pēc modalitātes, pacienta datiem, nosūtītāja, datuma. Worklist jānodrošina funkcija HL7 datu iesūtīšana.
2.9.3. | Automātiska ārsta slēdziena eksportēšana uz SIS (PDF vai līdzvērtīgā formātā)
2.9.4. | HL7 integrācijai tiek nodrošināta testa vide
2.9.5. | Automātiska slēdziena eksportēšana strukturētā formā XML, JSON vai līdzvērtīgā
2.9.6. | Tiek ndrošināta pilna integrācijas dokumentācija, API, interfeisu (datu struktūru) apraksti
2.9.7. | Tiek nodrošināts interfeisu funkcionalitātes (funkciju) apraksts
2.9.8. | HL7 integrācijai tiek nodrošināti darbspējīgi HL7 testa paraugi, ar kuriem var iesūtīt demogrāfijas datus un cits datus, ko iesūtīt sistēmā
2.9.9. | Vēlama iespēja automātiski iegūt datus par katras iekārtas darbības noslodzi (piemēram, veikto izmeklējumu skaitu ar konkrēto iekārtu), iespējami pielāgoti risinājumi
2.10. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
2.10.1. | VR maska, vienreizlietojama, ja nepieciešama | 120
2.10.2. | Xbox One bezvadu kontrolieris | 1
2.10.3. | Otrs ekrāns ar izšķirtspēju ne mazāku kā 1920 × 1080 pikseļi | 1
2.10.4. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) | 2
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W) | 2
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa (iekārtas iegāde, piederumi un uzturēšana) | 96
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 2
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 2
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 3.novembrī

## 3
Tehniskā specifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums plānotajam iepirkumam "LOR medicīnas iekārtu iegāde un tehniskā apkalpošana 1.daļa", id. Nr. BKUS 2025/126_TP
3. pozīcija - Daudzfunkcionāla diagnostikas iekārta objektīviem dzirdes un vestibulāriem izmeklējumiem |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.) | BKUS komentārs
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.*
Piemērs |  |  | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
3 | Nosaukums: Daudzfunkcionāla diagnostikas iekārta objektīviem dzirdes un vestibulāriem izmeklējumiem | 1 | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.1. | Veicamās funkcijas:
3.1.1. | Iekārta paredzēta objektīvai dzirdes un vestibulārās funkcijas novērtēšanai bērniem un pieaugušajiem, mērot skaņas izraisītos potenciālus smadzeņu stumbrā un līdzsvara orgānu radītos elektriskos potenciālus. |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
Tehniskās prasības:
3.2. | Iekārtai:
3.2.1. | Neatkarīgi mērījumu kanāli ne mazāk kā 2 |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.2.2. | Datu apstrāde reāllaikā ar artefaktu filtrēšanu un trokšņu līmeņa aprēķinu |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.2.3. | Automātiska kalibrācija |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.2.4. | Automātiska austiņu/devēju atpazīšana |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.2.5. | Automātiska rezultātu analīze un atskaišu ģenerēšana |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.2.6. | Iekārta nodrošina multifunkcionalitāti un reāllaika apstrādi (vienlaicīgu datu ierakstīšana un apstrāde ar mērķi samazināt izmeklējuma laiku) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.2.7. | Maskēšana ar balto troksni |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.2.8. | USB vai cits risinājums sistēmas saslēgšanai ar datoru |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.3. | Mērījumu veidi:
3.3.1. | Smadzeņu stumbra dzirdes potenciālu tests (ABR) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.3.2. | Daudzfrekvenču dzirdes sliekšņa noteikšana ar amplitūdas/modulācijas ASSR metodi |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.3.2.1. | Vienlaicīga vairāku frekvenču testēšama ne mazāk kā 4 frekvences katrā ausī |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.3.3. | Elektrokohleogrāfija (ECochG) |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.3.4. | VEMP, tai skaitā, cVEMP un oVEMP |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.3.5. | Kortikālie dzirdes izsauktie potenciāli |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.3.6. | DPOAE |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.3.7. | TEOAE |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.4. | Ievietojamās austiņas
3.5. | Kaulu vadības austiņas
3.6. | Austiņas
3.7. | ECochG elektrodi
3.8. | EMG sensori
3.9. | Ar sistēmu saderīgs dators:
3.9.1. | Procesors i7 vai jaudīgāks |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.9.2. | Operētājsistēma Windows 10 vai jaunāka |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.9.2. | Video kartes RAM atmiņa nemazāk kā 8 GB |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.9.3. | Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 16 GB |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.9.4. | Atmiņa ne mazāk kā 512 GB |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.9.5. | Klaviatūra un pele, ja nepieciešams |  | Jā, šis parametrs ir pieņemams.
3.10. | Ar sistēmu saderīgs monitors, veālms skārienjūtīgs
3.11. | Mobils sistēmas statīvs
3.12. | Iekārtu iespējams savienot ar slimnīcas informācijas sistēmu (SIS) (HL7 interfeiss):
3.12.1. | Piedāvājumā jāiekļauj visas nepieciešamās licences un lietojumprogrammu saskarnes apraksti (API - application programming interface), lai varētu tikt nodrošināta integrācija ar pasūtītāja SIS sistēmu. |  | Mēs lūdzam izslēgt šo parametru, jo tas nav obligāts šāda veida sistēmai un ierobežo konkurenci starp piedāvājumiem. | Prasība netiek mainīta, Pasūtītājam ir svarīgi, lai iekārta irsavietojama ar SIS, tādējādi samazinot personāla manuālo darbu un nodrošinot izsekojamu un precīzu informāciju, kā arī tirgū ir vairāki pretendenti, kas var nodrošināt minēto prasību.
3.12.2. | Sistēmai jānodrošina Worklist funkcija, izvēloties izmeklējumus pēc modalitātes, pacienta datiem, nosūtītāja, datuma. Worklist jānodrošina funkcija HL7 datu iesūtīšana.
3.12.3. | Automātiska ārsta slēdziena eksportēšana uz SIS (PDF vai līdzvērtīgā formātā)
3.12.4. | HL7 integrācijai tiek nodrošināta testa vide
3.12.5. | Automātiska slēdziena eksportēšana strukturētā formā XML, JSON vai līdzvērtīgā
3.12.6. | Tiek ndrošināta pilna integrācijas dokumentācija, API, interfeisu (datu struktūru) apraksti
3.12.7. | Tiek nodrošināts interfeisu funkcionalitātes (funkciju) apraksts
3.12.8. | HL7 integrācijai tiek nodrošināti darbspējīgi HL7 testa paraugi, ar kuriem var iesūtīt demogrāfijas datus un cits datus, ko iesūtīt sistēmā
3.12.9. | Vēlama iespēja automātiski iegūt datus par katras iekārtas darbības noslodzi (piemēram, veikto izmeklējumu skaitu ar konkrēto iekārtu), iespējami pielāgoti risinājumi
3.13. | Kalibrācijas komplekts, ja nepieciešams
3.14. | Citas iekārtas funkcionalitātei nepieciešamās sastāvdaļas
3.15. | Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildus norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
3.15.1. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai ierīcei, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindiņā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija |  |  | Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu vai ražotāja apliecinājumu
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums (gados) | 2
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš darba režīmā (voltampēros (VA) vai vatos (W) | 2
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Vērtējamā summa (iekārtas iegāde, piederumi un uzturēšana) | 96
B | Preces paredzamais lietošanas ilgums | 2
C | Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā. Ja netiek norādīta informācija, vai tā ir nepilnīga aplama, tad tiek piešķirti 0 punkti | 2
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 0 punkti. Ja tiek norādīts elektroenerģijas patēriņa diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota augstākā vērtība. 2) Nākamās vērtības A (Vērtējamā summa) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits. 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits. Ja piedāvājumā nav norādīta informācija par preces lietošanas ilgumu tiek pieņemts, ka lietošanas ilgums ir noteiktais garantijas laiks. Ja tiek norādīts paredzamā lietošanas ilguma diapazons, punktu piešķiršanai tiek izmantota zemākā vērtība. 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces paredzamais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits.
Tehniskā specifikācija aktualizēta: 2025.gada 3.novembrī