[bookmark: _Hlk156982692][bookmark: _Hlk120801220]Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 
Informācijas kopsavilkums par apspriedi ar piegādātājiem
atklātā konkursā “Ķirurģiskā šujammateriāla piegāde SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vajadzībām”
identifikācijas Nr. JRS 2026/07/AP

Jēkabpils, Jēkabpils novads                                                                                        16.02.2026.

	Pasūtītāja nosaukums un adrese:

	[bookmark: _Hlk95814851][bookmark: _Hlk95814865]Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas numurs 50003356621, adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs).

	

	Pasūtītāja kontaktpersona:

	Vineta Višteine, tālruņa numurs: +371 65237855, elektroniskā pasta adrese: iepirkumi@jrslimnica.lv

	

	Plānotais iepirkuma priekšmets:

	 SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ķirurģiskā šujammateriāla piegāde, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
1.1. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 33141121-4 (Ķirurģiskās šūšanas materiāli).

	

	Līgums izpildes termiņš un vieta:

	Līguma izpildes laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar līgumā ietvertajiem nosacījumiem.
Iepirkuma līguma izpildes vieta: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV -5201.

	

	Datums, kad paziņojums un dokumenti par apspriedi ar piegādātājiem publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:

	30.01.2026. 

	

	Datums, kad dokumenti par apspriedi ar piegādātājiem publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē:

	30.01.2026.

	

	Apspriedes tiesiskais pamatojums:

	Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrā daļa, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

	

	Piegādātāju komentāru/priekšlikumu iesniegšanas termiņš:

	Apspriede paredzēta rakstiskā formā – piegādātājiem jautājumus, komentārus vai ieteikumus par plānotā iepirkuma dokumentāciju sūtīt elektroniski uz Pasūtītāja e-pastu: iepirkumi@jrslimnica.lv vai iesniedzot Elektroniskā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 2026. gada 16. februāra plkst. 10:00. 
Piegādātājiem, iesūtot apspriedei informāciju, jāizvērtē vai tā ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, ko attiecīgi jānorāda.

	

	Apspriedes dalībnieki, kuri iesnieguši komentārus/priekšlikumus:

	SIA “DENTIKS”
Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle

	

	Apspriedes dalībnieku komentāri/priekšlikumi:

	Sniegti komentāri par tehniskās specifikācijas precizēšanu. 
Jautājumi: 1. Vairākās pozīcijās izmantots apzīmējums “universāla adata”. Medicīnisko šuvju adatu klasifikācijā šāds termins nav standartizēts, tāpēc nav skaidrs, kāds konkrēts adatas tips ar to domāts (piemēram, duroša vai griezoša). Lūdzam precizēt šo apzīmējumu vai aizstāt to ar konkrētu adatas tipu vai funkcionālu aprakstu, lai nodrošinātu viennozīmīgu prasību interpretāciju.
2. Obligāto prasību 3.1. punktā noteikts, ka uzsūcošajiem diegiem jābūt uz plastmasas spolītes ar vārstu adatas satveres vietā. Vēlamies norādīt, ka tirgū pieejami klīniski līdzvērtīgi produkti gan uz plastmasas spolītēm, gan kartona turētājiem, un uztīšanas materiāls pats par sevi neietekmē produkta funkcionalitāti vai sterilitāti. Ierosinām prasību formulēt funkcionāli, piemēram: “Diegam jābūt uztītam uz turētāja (plastmasas spolīte ar vārstu adatas satveres vietā vai kartona turētājs), kas nodrošina drošu adatas fiksāciju un sterila iepakojuma drošu atvēršanu.”

	

	Pasūtītāja galvenie secinājumi un vērtējums par apspriedes laikā saņemtajiem piegādātāju komentāriem/priekšlikumiem:

	Pirms iepirkuma izsludināšanas Pasūtītājs izvērtēs vai precizēt tehnisko specifikāciju.
Atbildes: 1. Universālā adata - šāds apzīmējums mediķiem un ķirurģiskā šujamā materiāla ražotājiem ikdienas praksē tiek lietots jau gadu desmitiem, un apzīmē ne duroši, ne griezošu adatu, bet duroša tipa ,apaļa ķermeņa adatu ar īsu griezošu galu.
Šādi adatas parametri nodrošina īpašības, kas ir pa vidam starp durošu un griezošu adatu-adata ir apaļa, bet asāka, taču ne tik asa, netik traumatiska kā griezošā. Lieto tur, kur ir cietāki, blīvāki audi; vai tad, kad ir zināms- būs vairākkārtēja audu penetrācija.
Ražotājiem šīs grupas adatas tiek izdalītas atsevišķi un apzīmētas kā: 
tapercut needle;CC needle;taper needle with cutting point.
2. Uzsūcošjiem diegiem ir jābūt uz plastmasas vai kartona spolītes. Adatai ir jābūt nostiprinātāi, pārredzamai, viegli satveramai, neatverot sterilo diega pārklājuma daļu. Diegs viegli padodas, to velkot no iepakojuma, turot adatu ar adatturi.

	

	Informācija par iespējamo konkurenci iepirkumā:

	Ķirurģiskā šujammateriāla piegādi tirgū piedāvā vairāki piegādātāji.




Sagatavoja:
V. Višteine
iepirkumi@jrslimnica.lv	 
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