## 1.pielikums
1.pielikums Atklāta konkursa nolikumam “Mehānisko ķirurģisko šuvēju, instrumentu un palīgmateriālu piegāde" Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2026/11/Apspriede
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (pēdējais aktualizācijas datums: 11.02.2026.)
Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu.
Preču paraugi (Konkursa xx. sadaļā noteikti nosacījumi) Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Pretendenta, kurš neiesniedz pieprasītos paraugus noteiktajā termiņā (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža), piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiek noraidīts un turpmākā vērtēšanā nepiedalās. Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst xx. pielikuma prasībām, nepalielinot Preču "Vienības cena EUR bez PVN", iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no vispārīgās vienošanās kopējās summas visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Pretendents neveic izmaiņas (nedzēš / nepievieno rindas, kolonnas, šūnas, u. tml.). Pozīcijas, kuras netiek piedāvātas, atstāj tukšas (neaizpildītas).
"Vienības cenas EUR bez PVN" jānorāda ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Uzmanību pretendentiem! Pozīcijām/apakšpozīcijām, atzīmētām ar *, pretendents var iesniegt piedāvājumu, ja piedāvā visu pozīciju punktus veidojošos komponentus.
| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Preces ražotājs, modelis, detalizēta specifikācija | Ražotāja izdotas brošūras, informācijas lapas vai specifikācijas datu lapas nosaukums ar precīzi atzīmētām atbilstībām (norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai) | Preces kods | Vienības cena EUR bez PVN (ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata) | Apspriedes dalībnieka sniegtie komentāri vai priekšlikumi
1. daļa - Ķirurģiskās iekārtas instrumenti, palīgmateriāli, savietojamie ar ultraskaņas ķirurģisko iekārtu "ETHICON GEN11 Harmonic"
| 1* | Ultraskaņas koagulācijas šķēres ar rokas vadības iespēju, savietojams ar ultraskaņas ķirurģisko iekārtu "ETHICON GEN11 Harmonic"
| 1.1. | Diametrs 5 mm, stobra garums 23cm, aktīvā spaile liekta, spaiļu atvērums 10mm, audiem pielāgotā tehnoloģija, koagulē asinsvadus līdz 5mm | gab.
| 1.2. | Diametrs 5 mm, stobra garums 36cm, aktīvā spaile liekta, spaiļu atvērums 10mm, audiem pielāgotā tehnoloģija, koagulē asinsvadus līdz 5mm | gab.
| 1.3. | Stobra diametrs 5mm un garums 23cm, aktīvā spaile liekta un pārklāta ar teflonu, spaiļu atvērums 10mm, instrumentā iestrādāta advancētās hemostāzes poga, kas nodrošina asinsvadu slēgšanu līdz 7 mm, aktīvā spaile 15mm, instrumentā iestrādāta audiem pielāgotā tehnoloģija. Instrumenta stobrs ir 360 grādu artikulējošs ap savu asi. | gab.
| 1.4. | Stobra diametrs 5 mm un garums 36cm, aktīvā spaile liekta un pārklāta ar teflonu, spaiļu atvērums 10mm, instrumentā iestrādāta advancētās hemostāzes poga, kas nodrošina asinsvadu slēgšanu līdz 7 mm, aktīvā spaile 15mm, instrumentā iestrādāta audiem pielāgotā tehnoloģija. Instrumenta stobrs ir 360 grādu artikulējošs ap savu asi. | gab.
| 1.5. | Stobra diametrs 5mm, stobra garums 20 cm, aktīvā spaile liekta un pagarināta (18mm), uzlabota spaiļu ģeometriskā forma, pārklātas ar teflonu; advancētās hemostāzes poga, kas nodrošina asinsvadu slēgšanu līdz 7mm, instrumentā integrēts pievads, instrumentā iestrādāta audiem pielāgotā tehnoloģija | gab.
| 1.6. | Stobra diametrs 5mm, stobra garums 36 cm, aktīvā spaile liekta un pagarināta (18mm), uzlabota spaiļu ģeometriskā forma, pārkātas ar teflonu; advancētās hemostāzes poga, kas nodrošina asinsvadu slēgšanu līdz 7mm, instrumentā integrēts pievads, instrumentā iestrādāta audiem pielāgotā tehnoloģija | gab.
| 1.7. | Stobra garums 9 cm, aktīvā spaile 16mm, liekta un pārklāta ar teflonu, spaiļu distālais atvērums 23,4mm, instrumentā iestrādāta audiem pielāgotā tehnoloģija | gab.
| 1.8. | Stobra garums 17 cm, aktīvā spaile 16mm, liekta un pārklāta ar teflonu, instrumentā iestrādāta audiem pielāgotā tehnoloģija | gab.
| 1.9. | Ultraskaņas disekcijas āķis, asmenis; iespēja regulēt roktura garumu 4-9cm robežās. | gab.
| 1.10. | Rokturis ar pievadu, kas savietojams ar ultraskaņas koagulācijas ģeneratoru „GEN11” un instrumentiem. Rokturī iestrādāts pjezoelektriskais materiāls, kas elektrisko enerģiju pārvērš mehāniskajā kustībā | gab.
| 1.11. | Vienreizlietojami advancētās bipolārās enerģijas instrumenti ENSEAL savietojami ar slimnīcā esošo GEN 11 ģeneratoru audu koagulācijai un transekcijai. Koagulē asinsvadus un limfvadus līdz un iekļaujot 7 mm. Instrumenta kāts rotē 360° ap savu asi, nodrošinot labu piekļuvi operējamajai vietai. Atsevišķa koagulācijas un griešanas poga. Instrumenta aizvēršana neaktivizējot koagulācijas pogu. Izliektas, konsuveida spailes labākai disekcijai. Silikona pārklājums spailēs. Audiem pielāgotā tehnoloģija optimālas enerģijas nodrošināšanai instrumenta spailēs, lai samazinātu laterālo termālo izplatību audos.Droša hemostāze - nodrošina vismaz 1055 mmHg spiedienu uz koagulācijas vietu.
| 1.11.1. | instrumenta diametrs 5mm, instrumenta garums 25cm, Spaiļu garums 24mm, griešanas līnija 21,8 mm, spaiļu atvērums 13,4 mm | gab.
| 1.11.2. | instrumenta diametrs 5mm, instrumenta garums 37cm, Spaiļu garums 24mm, griešanas līnija 21,8 mm, spaiļu atvērums 13,4 mm | gab.
| 1.11.3. | instrumenta diametrs 5mm, instrumenta garums 25cm, Spaiļu garums20,4mm, griešanas līnija 18mm, spaiļu atvērums 13,6 mm. Taisnas spailes | gab.
| 1.11.4. | instrumenta diametrs 5mm, instrumenta garums 37cm, Spaiļu garums 20,4 mm, griešanas līnija 18 mm, spaiļu atvērums 13,6 mm. Taisanas spailes | gab.
| 1.11.5. | instrumenta diametrs 5mm, instrumenta garums 45cm, Spaiļu garums 24mm, griešanas līnija 21,8 mm, spaiļu atvērums 13,4 mm | gab.
| 1.11.6. | instrumenta diametrs 5mm, spaiļu atvērums 16mm, spaiļu garums 20mm, instrumenta garums 35cm, instrumenta strobrs artikulējošs | gab.
| 1.11.7. | instrumenta diametrs 13mm, Instrumenta garums 20cm, spaiļu garums 40 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 1.daļas 1.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 1.daļas 1.pozīciju
2. daļa – Mehāniskie ķirurģiskie šuvēji
| 2.1.* | Mehāniskie vienreizlietojamie lineārie griezējšuvēji un to kasetes
| 2.1.1. | Konvencionālais griezējšuvējs, skavas un nazi izvirzošā svira darbināma no vienas puses, var pārlādēt kasetes, 100 mm. Instrumentā iestrādāta audu saturēšanas poga, kas novērš audu izslīdēšanu. Nazis iestrādāts instrumentā. Šuvējs garantē kvalitatīvu audu pārdali līdz 8 darbības reizēm. Sterilā iepakojumā šuvējs un viena kasete. Intermediate locking position - instrumenta pusatvērta pozīcija, ērtākai audu pozicionēšanai instrumentā. | gab.
| 2.1.2. | Kasetes konvencionālajam griezējšuvējam, audu saturēšanas poga kasetes galā, skavu stieple no titāna sakausējuma ar apaļa formas profilu, 100mm | gab.
| 2.1.3. | Vienreizlietojams mehāniskais lineārais griezējšuvējs iepakojumā bez kasetes, nazi izvirzošā svira darbināmana no abām pusēm, gumijas rokturis, instrumentā iestrādāta audu saturēšanas poga, kas novērš audu izslīdēšanu; maināmas magazīnas ar 6 titāna sakausējuma skavu rindām. 3D skavu tehnoloģija. Iespēja manuāli izvēlēties aizvērtas skavas augstumu (instrumenta atvērtā un pusatvērtā pozīcijā): 1.5 mm (zila), 1.8 mm (dzeltena), 2.0 mm (zaļa); skavu stieple ar apaļa formas profilu, atvērtas skavas augstums 4,3mm , materiāls - titāna sakausējums (3%Al&2,5%V), nazis (izgatavots no 400.sērijas nerūsējoša tērauda) iestrādāts kasetē.Intermediate locking position - instrumenta pusatvērta pozīcija, ērtākai audu pozicionēšanai instrumentā. Sterilā iepakojumā šuvējs bez kasetes. Izmēri:
| 2.1.3.1. | 55mm; | gab.
| 2.1.3.2. | 75mm. | gab.
| 2.1.4. | Rezerves magazīnas vienreizlietojamam mehāniskajam lieneārajam griezējšuvejam ar 3D skavu tehnoloģiju; 6 skavu rindām, iespēju manuāli izvēlēties aizvērtas skavas augstumu: 1.5 mm (zila), 1.8 mm (dzeltena), 2.0 mm (zaļa); skavu stieple ar apaļa formas profilu, materiāls - titāna sakausējums. Šuves garums: 61 mm, 81 mm. Izmēri:
| 2.1.4.1. | 55mm | gab.
| 2.1.4.2. | 75mm. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.1.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.1.pozīciju
| 2.2.* | Mehāniskie vienreizlietojamie ķirurģiskie griezējšuvēji un to kasetes
| 2.2.1. | ar ielādeto kaseti; aktivizācijas svira darbojas no abām pusēm; neslīdoši gumojoti rokturi; poga, instrumenta automātiskai atvēršanai; jauns nazis katrā magazīnā; taisnstūra profila skavas un piltuvveida iedziļinājumi laktā pareizai B formas skavu veidošanai; automātiski žokļi, ar iestrādātu spraugas kontroli. Izmēri:
| 2.2.1.1. | 60 mm ar ielādētu kaseti (vismaz 64 skavas), gatavs lietošanai, 2.5 mm skavas | gab.
| 2.2.1.2. | 60 mm ar ielādētu kaseti (vismaz 64 skavas), gatavs lietošanai, 3.8 mm skavas | gab.
| 2.2.1.3. | 60 mm ar ielādētu kaseti (vismaz 64 skavas), gatavs lietošanai, 4.8 mm skavas | gab.
| 2.2.1.4. | 80 mm ar ielādētu kaseti (vismaz 84 skavas), gatavs lietošanai, 3.8 mm skavas | gab.
| 2.2.1.5. | 80 mm ar ielādētu kaseti (vismaz 84 skavas), gatavs lietošanai, 4.8 mm skavas | gab.
| 2.2.1.6. | 100 mm ar ielādētu kaseti (vismaz 104 skavas), gatavs lietošanai, 3.8 mm skavas | gab.
| 2.2.1.7. | 100 mm ar ielādētu kaseti (vismaz 104 skavas), gatavs lietošanai, 4.8 mm skavas | gab.
| 2.2.2. | Rezerves magazīnas vienreizlietojamām mehāniskām ķirurģiskām griezēj šuvējām, katrā magazīnā jauns nazis. Izmēri:
| 2.2.2.1. | 60 mm (vismaz 64 skavas), 2.5 mm skavas | gab.
| 2.2.2.2. | 60 mm (vismaz 64 skavas), 3.8 mm skavas | gab.
| 2.2.2.3. | 60 mm (vismaz 64 skavas), 4.8 mm skavas | gab.
| 2.2.2.4. | 80 mm (vismaz 84 skavas), 3.8 mm skavas | gab.
| 2.2.2.5. | 80 mm (vismaz 84 skavas), 4.8 mm skavas | gab.
| 2.2.2.6. | 100 mm (vismaz 104 skavas), 3.8 mm skavas | gab.
| 2.2.2.7. | 100 mm (vismaz 104 skavas), 4.8 mm skavas | gab.
| 2.2.3. | ar ielādēto kaseti; aktivizācijas svira darbojas no abām pusēm; neslīdoši gumojoti rokturi; poga, instrumenta automātiskai atvēršanai; jauns nazis katrā magazīnā. Trīs skavu rindas abpus griezumam.
| 2.2.3.1. | 60 mm ar ielādētu kaseti, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām: 3mm; 3,5mm; 4mm. | gab.
| 2.2.3.2. | 60 mm ar ielādētu kaseti, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām: 4mm; 4,5mm; 5mm. | gab.
| 2.2.3.3. | 80 mm ar ielādētu kaseti, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām: 3mm; 3,5mm; 4mm. | gab.
| 2.2.3.4. | 80 mm ar ielādētu kaseti, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām: 4mm; 4,5mm; 5mm. | gab.
| 2.2.4. | Rezerves magazīnas vienreizlietojamām mehāniskām ķirurģiskām griezēj šuvējām ar trīs skavu rindām, katrā magazīnā jauns nazis. Izmēri:
| 2.2.4.1. | 60 mm, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām: 3mm; 3,5mm; 4mm. | gab.
| 2.2.4.2. | 60 mm, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām: 4mm; 4,5mm; 5mm. | gab.
| 2.2.4.3. | 80 mm, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām: 3mm; 3,5mm; 4mm. | gab.
| 2.2.4.4. | 80 mm, skavu rindas sastāv no trīs progresīva augstuma skavām: 4mm; 4,5mm; 5mm. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.2.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.2.pozīciju
| 2.3.* | Mehāniskie vienreizlietojamie lokveida griezējšuvēji
| 2.3.1. | Vienreizlietojamais mehāniskais lokveida griezējšuvējs ar pārlādējamām magazīnām, 4 3D titāna sakausējuma skavu rindām, sterils. Vienas rokas instruments, divi atsevišķi rokturi instrumenta aizvēršanai un audu nošūšanai. Griešanas līnija 40mm, skavu līnija 51 mm. Skavu rinda ap audu saturēšanas stieni, lai novērstu asiņošanu. Instrumenta spaiļu lokveida izliekums maksimālai pieejai iegurņa dziļumā.Skavu materiāls - titāna sakausējums (3%Al&2,5%V), apaļa profila skavu stieple. Iepakojumā ar magazīnu:
| 2.3.1.1. | 1,5mm | gab.
| 2.3.1.2. | 2,0mm | gab.
| 2.3.2. | Magazīnas vienreizlietojamam lokveida griezējšuvējam, griešanas līnijas garums 40 mm, skavu līnijas garums 51 mm. 3D tehnoloģijas skavas, kas izgatavotas no titāna sakausējuma ar GST tehnoloģiju optimālas hemostāzes nodrošināšanai. Izmēri:
| 2.3.2.1. | 1,5mm | gab.
| 2.3.2.2. | 2,0mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.3.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.3.pozīciju
| 2.4.* | Liektais cirkulārais griezējšuvējs
| 2.4.1. | apļveida anastamozes veidošanai, liekot cirkulāro divu rindu titāna sakausējuma skavu šuvi; stobra garums ne vairāk 18 cm, gumijas instrumenta rokturis, noņemamā galviņa pēc instrumenta atvēršanas neatlokās, tādejādi novēršot audu stiepšanu; vienas rokas instruments; audu biezumam pielāgojams aizvērtas skavas augstums 1,5 mm - 2,2 mm, atvērtas skavas augstums 5,2 mm. 2D tehnoloģijas skavas Izmēri:
| 2.4.1.1. | 21mm, 16 skavas. Lūmens 12.4mm; | gab.
| 2.4.1.2. | 25mm, 20 skavas. Lūmens 16.4mm | gab.
| 2.4.1.3. | 29mm, 24 skavas. . Lūmens 20.4mm | gab.
| 2.4.1.4. | 33mm, 28 skavas. Lūmens 24.4mm | gab.
| 2.4.2. | darbināms ar batereju un 3D titāna sakausējuma skavām ar GST tehnoloģiju optimālas anastamozes izveidošanai, nodrošinot vienlaikus optimālu anstamozes pietiekamību un apasiņošanu. Galviņa pēc instrumenta atvēršanas neatlokās. Audu biezumamam pielāgojamas skavas augstums 1,5 mm- 2,2 mm, atvērtas skavas augstums 5,2 mm. Instrumenta lūmena izmēri:
| 2.4.2.1. | 23mm, 20 skavas; 2 skavu rindas | gab.
| 2.4.2.2. | 25mm, 22 skavas,2 skavu rindas | gab.
| 2.4.2.3. | 29mm, 26 skavas, 2 skavu rindas | gab.
| 2.4.2.4. | 31mm, 30 skavas,2 skavu rindas | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.4.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.4.pozīciju
| 2.5.* | Cirkulārais liektais šuvējs, sterils
Divi garuma varianti – 22 cm un 35 cm; taisnstūrveida profila skavu stieples; atliecoša pēc šūšanas galva ar atvērumiem liekā šķidruma un audu evakuācijai; galviņa ir plakanā, ar minimālo apjomu, speciālo vietu tabakmaka šuves sasiešanai un ar plastmasu pārklātu vietu turēšanai; marķējumi instrumenta augšdaļā, kas norada šuvēja un stieples izmēru; atvēršanas/aizvēršanas rokturim ir gumijota virsma; instrumenta galviņai ērtākai un drošākai turēšanai ir daļēji plastmasas pārklājums; attālums no griezuma līnijas līdz šuvei (anastomotic lip) ne mazāks kā 1.9 mm drošākai anastomozei. Izmēri:
| 2.5.1. | Ø21 (vismaz 18 skavas) | gab.
| 2.5.2. | Ø25 (vismaz 22 skavas) | gab.
| 2.5.3. | Ø28 (vismaz 26 skavas) | gab.
| 2.5.4. | Ø28 - ar 3 progresējoša augstuma skavu rindām (3,0mm; 3,5mm;4,0mm) | gab.
| 2.5.5. | Ø28 - ar 3 progresējoša augstuma skavu rindām, ļoti bieziem audiem (4,0mm; 4,5mm;5,0mm) | gab.
| 2.5.6. | Ø31 (vismaz 30 skavas) | gab.
| 2.5.7. | Ø31 - ar 3 progresējoša augstuma skavu rindām (3,0mm; 3,5mm;4,0mm) | gab.
| 2.5.8. | Ø31 - ar 3 progresējoša augstuma skavu rindām, ļoti bieziem audiem (4,0mm; 4,5mm;5,0mm) | gab.
| 2.5.9. | Ø33 (vismaz 32 skavas) | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.5.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.5.pozīciju
| 2.6.* | Cirkulārais hemoroidālais šuvējs (LONGO operācijām)
ar noņemamu vai fiksētu galvu; caurspīdīgs ports ar fiksācijas austiņām; caurspīdīgs anoskops ar audu atbalstošu tiltu, marķieriem tabakmaka šuves pozicionēšanai; slaids garš dilatators; galviņas apjoms ne mazāk kā 19 cm3; galvas stobrā 3 caurumi diega fiksācijai, dažādu audu apjoma izgriešanai. Izmēri:
| 2.6.1. | Ø33, skavas 3.5-4.2 mm | gab.
| 2.6.2. | Ø33, skavas 4.3-5.00 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.6.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.6.pozīciju
| 2.7.* | Vienreizlietojams mehāniskais automātiskais lineārais šuvējs
| 2.7.1. | normāliem un bieziem audiem, maināmas kasetes, vienas rokas instruments, automātiski uzstādāms ierobežojošais stienis, divi atsevišķi aizvēršanas un nosušanās rokturi. Izmēri:
| 2.7.1.1. | 30mm; | gab.
| 2.7.1.2. | 60mm. | gab.
| 2.7.2. | Mehānisko automātisko lineāro šuvēju magazīnas ar divām skavu rindām normālo un biezo audu nošūšanai, apaļa formas profila skavu stieple, griešanas vadotne, skavu materiāls - titāna sakausējums. Izmēri:
| 2.7.2.1. | 30mm - 1,5; 2,0 mm; | gab.
| 2.7.2.2. | 60mm - 1,5; 2,0 mm. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.7.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.7.pozīciju
| 2.8.* | Vienreizlietojams mehāniskais automātiskais lineārais šuvējs
| 2.8.1. | Paredzēts normāliem un bieziem audiem, maināmas kasetes, ar vienu instrumentu var nošūt vismaz 8 pielādējamas kasetes. Vienas rokas instruments, automātiski uzstādāms ierobežojošais stienis, divi rokturi - aizvēršanai un nošūšanai, atlaišanas poga. Izmēri:
| 2.8.1.1. | 30 mm | gab.
| 2.8.1.2. | 60 mm | gab.
| 2.8.2. | Mehānisko automātisko lineāro šuvēju magazīnas ar divām skavu rindām normālo un biezo audu nošūšanai, apaļas formas profila skavu stieple, griešanas vadotne, skavu materiāls - titāna sakausējums. Skavu augstums pirms nošūšanas attiecīgi 3,8 mm un 4,5 mm. Izmēri:
| 2.8.2.1. | 30 mm - 1,5; 2,0 mm | gab.
| 2.8.2.2. | 60 mm - 1,5; 2,0 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.8.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.8.pozīciju
| 2.9.* | Konvencionāls lineārais šuvējs
| 2.9.1. | Vienreizlietojams šuvējs: neslīdoša virsma; ar divpakāpju aizvēršanas iespēju; dažāda biezuma audu šūšanai; kasetes ar taisnstūrveida profila skavu stiepli; piltuvveida iedziļinājumi laktā pareizai B formas skavu veidošanai; 2,5 mm, 3,5 mm un 4,8 mm kasetes ir savstarpēji maināmas; automātisks/manuāls audu ierobežotājs; ar vienas sviras rokturi aizvēršanai/nošūšanai; ātra atvēršanas poga.
| 2.9.1.1. | 30 - 2,5 mm, vaskulāras, ar 3 dubultām skavu rindām (vismaz 23 skaviņas); | gab.
| 2.9.1.2. | 30 - 3,5 mm, 30 - 4,8 mm (vismaz 11 skaviņas); | gab.
| 2.9.1.3. | 45 - 3,5 mm, 45 - 4,8 mm (vismaz 15 skaviņas); | gab.
| 2.9.1.4. | 60 - 3,5 mm, 60 - 4, 8 mm (vismaz 21 skaviņas); | gab.
| 2.9.1.5. | 90 - 3,5 mm, 90 - 4,8 mm (vismaz 33 skaviņas). | gab.
| 2.9.2. | Rezerves magazīnas:
| 2.9.2.1. | 30 - 2,5 mm, vaskulāras, ar 3 dubultām skavu rindām (vismaz 23 skaviņas); | gab.
| 2.9.2.2. | 30 - 3,5 mm, 30 - 4,8 mm (vismaz 11 skaviņas); | gab.
| 2.9.2.3. | 45 - 3,5 mm, 45 - 4,8 mm (vismaz 15 skaviņas); | gab.
| 2.9.2.4. | 60 - 3,5 mm, 60 - 4,8 mm (vismaz 21 skaviņas); | gab.
| 2.9.2.5. | 90 - 3,5 mm, 90 - 4,8 mm (vismaz 33 skaviņas); | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.9.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.9.pozīciju
| 2.10.* | Universālais endoskopiskais šuvējs
| 2.10.1. | Universālais endoskopiskais šuvējs savienojams ar dažāda garuma un skavu augstuma artikulējošām un taisnām kasetēm; integrēta drošības sistēma, kas neļauj otrreiz nošūt kaseti; 12 mm gaismu neatstarojošs instrumenta stobrs; iebūvētas kasetes artikulācijas iespējas: uz katru pusi pieci soļi līdz 45° leņķim; rokturim neslīdīgs gumijas ieliktnis; ielādēšanas fiksators instrumenta pamatā. | gab.
| 2.10.2. | Taisnās kasetes endoskopiskajam šuvējam ar maināmu nazi:
| 2.10.2.1. | 30mm-2.5mm | gab.
| 2.10.2.2. | 30mm-3.5mm | gab.
| 2.10.2.3. | 45mm-2.5mm | gab.
| 2.10.2.4. | 45mm-3.5mm | gab.
| 2.10.2.5. | 60mm-3.5mm | gab.
| 2.10.2.6. | 60mm-4.8mm | gab.
| 2.10.3. | Artikulējošās kasetes endoskopiskajam šuvējam ar maināmu nazi:
| 2.10.3.1. | 30mm-2.5mm | gab.
| 2.10.3.2. | 30mm-3.5mm | gab.
| 2.10.3.3. | 45mm-2.5mm | gab.
| 2.10.3.4. | 45mm-3.5mm | gab.
| 2.10.3.5. | 60mm-3.5mm | gab.
| 2.10.3.6. | 60mm-4.8mm | gab.
| 2.10.4. | Kasetes ar trīs rindu progresējoša izmēra skavām ar jaunu nazi katrā kasetē; drošības prasība: četru skavu nobeigums pēc grieziena gala
| 2.10.4.1. | 30mm, vaskulāriem/vidējiem audiem (skavas no iekšas uz ārpusi 2.0, 2.5, 3.0mm) | gab.
| 2.10.4.2. | 30mm, vaskulāriem/vidējiem audiem ar liekto galu (skavas no iekšas uz ārpusi 2.0, 2.5, 3.0mm) | gab.
| 2.10.4.3. | 30mm, vidējiem/bieziem audiem (skavas no iekšas uz ārpusi 3.0, 3.5, 4.0mm) | gab.
| 2.10.4.4 | 45mm, vaskulāriem/vidējiem audiem (skavas no iekšas uz ārpusi 2.0, 2.5, 3.0mm) | gab.
| 2.10.4.5. | 45mm, vaskulāriem/vidējiem audiem ar liekto galu (skavas no iekšas uz ārpusi 2.0, 2.5, 3.0mm) | gab.
| 2.10.4.6. | 45mm, vidējiem/bieziem audiem (skavas no iekšas uz ārpusi 3.0, 3.5, 4.0mm) | gab.
| 2.10.4.7. | 60mm, vidējiem/bieziem audiem (skavas no iekšas uz ārpusi 3.0, 3.5, 4.0mm) | gab.
| 2.10.4.8. | 60mm, vidējiem/bieziem audiem ar liekto galu (skavas no iekšas uz ārpusi 3.0, 3.5, 4.0mm) | gab.
| 2.10.5. | 8mm šaura diametra kasetes grūti pieejamiem audiem ar divām skavu rindām abpus griezuma, ar liekto galu:
| 2.10.5.1. | 30mm- 2,0mm | gab.
| 2.10.5.2. | 30mm - 2,5mm | gab.
| 2.10.5.3. | 45mm - 2,5mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.10.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.10.pozīciju
| 2.11.* | Endoskopiskais vienreizlietojamais artikulējošais griezējšuvējs ar artikulāciju;
| 2.11.1. | Endoskopiskais vienreizlietojamais, vienas rokas artikulējošais 60 mm griezējšuvējs; stobra garums 340/440mm; ar trīspakāpju nošūšanas iespēju, iespējams nošūt 1/3, 2/3 kasetes un manuāli atgriezt nazi sākotnējā pozīcijā. sterils, ar pārlādējamām magazīnām. Nazis iestrādāts šuvējā. Instruments ar integrēto drošības sistēmu, divpakāpju aizvēršanas iespēja un trīspakāpju nošūšanas iespēja. Slēgts instrumenta spaiļu kanāls kvalitatīvai un precīzai šuves līnijas nodrošināšanai. Divpakāpju audu kompresija. Instruments rotē 360° grādos , tā artikulācija 15°, 30° un 45° leņķī. Magazīnas 60 mm vaskulariem, normāliem un bieziem audiem, kas atbilst 12mm troakāram. | gab.
| 2.11.2. | Magazīnas endoskopiskajam artikulējošajam 60 mm griezējšuvējam ar apaļa profila skavu stiepli, skavu materiāls titāna sakausējums, kurām abās pusēs ir 3 skavu rindas; atbilst 12mm troakāram, griešanas līnija ir 57 mm. Aizvērtas skavas augstumi: 1,0 mm (audu biezums: 1.0–2.0mm) , 1,5 mm (audu biezums 1.5–2.5mm), 1,8 mm (audu biezums 1.8–3.0mm), 2,0 mm (audu biezums 2.0–3.3mm), 2,3 mm(audu biezums 2.3–4.0mm). GST tehnoloģija, kasete ar reljefainu virsmu, kas mazina audu izslīdēšanu no instrumenta spailēm. Vienas skavas kājiņa liekta labākai audu satveršanai. | gab.
| 2.11.3. | Endoskopiskais vienreizlietojamais, vienas rokas artikulējošais 45mm griezējšuvējs ar artikulāciju; stobra garums 340/440mm; sterils, ar pārlādējamām magazīnām. Šuvējs ar trīspakāpju nošūšanas iespēju, iespējams nošūt 1/3, 2/3 kasetes un manuāli atgriezt nazi sākotnējā pozīcijā. Nazis iestrādāts šuvējā. Instruments rotē 360° grādos , tā artikulācija 15°, 30° un 45° leņķī. Instruments ar integrēto drošības sistēmu, divpakāpju aizvēršanas iespēja un trīspakāpju nošūšanas iespēja. Slēgts instrumenta spaiļu kanāls kvalitatīvai un precīzai šuves līnijas nodrošināšanai. Divpakāpju audu kompresija. Magazīnas 45mm vaskulariem, normāliem un bieziem audiem, kas atbilst 12mm troakāram. | gab.
| 2.11.4. | Magazīnas endoskopiskajam artikulējošajam 45 mm griezējšuvējam ar apaļa profila skavu stiepli, skavu materiāls titāna sakausējums, kurām abās pusēs ir 3 skavu rindas; atbilst 12mm troakāram, griešanas līnija ir 41 mm. Aizvērtas skavas augstumi: 1,0 mm (audu biezums: 1.0–2.0mm) , 1,5 mm (audu biezums 1.5–2.5mm), 1,8 mm (audu biezums 1.8–3.0mm), 2,0 mm (audu biezums 2.0–3.3mm), 2,3 mm(audu biezums 2.3–4.0mm). GST tehnoloģija, kasete ar reljefainu virsmu, kas mazina audu izslīdēšanu no instrumenta spailēm. Vienas skavas kājiņa liekta labākai audu satveršanai. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.11.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.11.pozīciju
| 2.12.* | Endoskopiskais vienreizlietojamais artikulējošais 45mm griezējšuvējs ar artikulāciju uz šuvēja
| 2.12.1. | Vienreizlietojams, sterils, ar pārlādējamām kasetēm, Stobra garums 340 mm. Nazis iestrādāts šuvējā, divi atsevišķi rokturi instrumenta aizvēršanai un nošūšanai. Artikulācija uz šuvēja. Kasetes vaskulāriem, normāliem, kas atbilst 10/12mm troakāram. Instruments rotē 360° grādos, tā artikulācija 45° leņķī. Instrumentā iestrādāts spaiļu bloķēšanas drošības mehānisms, kas neļauj nošūt bez kasetes. Slēgts instrumenta spaiļu kanāls kvalitatīvai un precīzai šuves līnijas nodrošināšanai. Divpakāpju audu kompresija. Sterilā iepakojumā bez kasetes. | gab.
| 2.12.2. | Rezerves kasetes endoskopiskajam artikulējošajam 45mm griezējšuvējam
| 2.12.2.1. | Paredzets endoskopiskajam artikulējošajam 45mm griezējšuvējam ar apaļa profila skavu stiepli. Materiāls - titāna sakausējums. Izmēri: 1,0 mm; 1,5 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.12.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.12.pozīciju
| 2.13.* | Endoksopiskais, vienreizlietojamais, automātiskais griezējšuvējs
| 2.13.1. | griezējšuvējs audu vienlaicīgai pārdalīšanai un skavošanai ar artikulāciju un stobra rotāciju. Instruments rotē 360 grādos ap savu asi, iespējama instrumenta artikulācija vismaz 45 grādos Instruments darbināms ar litija batereju, kuras darbības laiks 12h. 2 pakāpju drošības sistēma naza atvirzīšanai sākuma pozīcijā, lai atvērtu instrumentu. Slēgts instrumenta spaiļu kanāls kvalitatīvai un precīzai šuves līnijas nodrošināšanai. Divpakāpju audu kompresija. Pieejams izmēros 45 mm, 60 mm un 35mm asinsvadu griezējšuvējs. Izmēri:
| 2.13.1.1. | 45 mm, griešanas līnija 42 mm, skavu līnija 45 mm. Stobra garumi: 280mm, 340mm,440 mm. | gab.
| 2.13.1.2. | 60 mm, griešanas līnija 57 mm, skavu līnija 60 mm. Stobra garumi: 280mm, 340mm,440 mm. | gab.
| 2.13.1.3. | 35 mm, griešanas garums 30mm, skavu līnija 35 mm. Stobra garums 320 mm. Instruments gals liekts labākas vizualizācijas nodrošināšanai. Stobrs rotē 360 grādos, instruments artikulējams 50 grādos uz abām pusēm.Arttikulācijas uz šuvēja. Stobra diametrs 9mm un spaiļu platums 7mm. | gab.
| 2.13.2. | Rezerves kasetes endoskopiskajam, automātiskajam 45mm un 60mm griezējšuvējam ar GST tehnoloģiju, kas nodrošina optimālu šuves līniju un hemostāzi. Izmēri:
| 2.13.2.1. | vaskulāriem/plāniem audiem, atvērtas skavas augstums 2.6 mm, aizvērta skavas augstums 1,0mm.Audu biezums 1.0–2.0mm. Skavu materiāls - titāna sakausējums. 6 skavu rindas. GST tehnoloģija, kasete ar reljefainu virsmu, kas mazina audu izslīdēšanu no instrumenta spailēm. Vienas skavas kājiņa liekta labākai audu satveršanai. | gab.
| 2.13.2.2. | vidējiem audiem, atvērtas skavas augstums 3.6 mm, aizvērta skavas augstums 1,5 mm. Audu biezums 1.5–2.5mm. Skavu materiāls - titāna sakausējums 6 skavu rindas | gab.
| 2.13.2.3. | vidējiem,bieziem audiem, atvērtas skavas augstums 3.8 mm, aizvērta skavas augstums 1,8 mm. Audu biezums 1.8–3.0mm. Skavu materiāls - titāna sakausējums. 6 skavu rindas, GST tehnoloģija, kasete ar reljefainu virsmu, kas mazina audu izslīdēšanu no instrumenta spailēm. Vienas skavas kājiņa liekta labākai audu satveršanai. | gab.
| 2.13.2.4. | bieziem audiem, atvērtas skavas augstums 4,1 mm, aizvērta skavas augstums 2,0 mm.Audu biezums 2.0–3.3mm. Skavu materiāls - titāna sakausējums. 6 skavu rindas. GST tehnoloģija, kasete ar reljefainu virsmu, kas mazina audu izslīdēšanu no instrumenta spailēm. Vienas skavas kājiņa liekta labākai audu satveršanai. | gab.
| 2.13.2.5. | ļoti bieziem audiem, atvērtas skavas augstums 4,2 mm, aizvērta skavas augstums 2,3 mm. Audu biezums 2.3–4.0mm. Skavu materiāls - titāna sakausējums. 6 skavu rindas. GST tehnoloģija, kasete ar reljefainu virsmu, kas mazina audu izslīdēšanu no instrumenta spailēm. Vienas skavas kājiņa liekta labākai audu satveršanai. | gab.
| 2.13.2.6. | Rezerves kasete endoskopiskajam, automātiskajam 35mm griezējšuvējam. 4 skavu rindas, aizvērtas skavas augstums 1.0mm, atvērtas skavas augstums 2,5 mm. Audu biezums 1.0-2.0mm Skavu materiāls - titāna sakausējums. GST tehnoloģija, kasete ar reljefainu virsmu, kas mazina audu izslīdēšanu no instrumenta spailēm. Vienas skavas kājiņa liekta labākai audu satveršanai. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 2.daļas 2.13.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 2.daļas 2.13.pozīciju
3.daļa - Dažādi instrumenti un palīgmateriāli
| 3.1. | Pistoles veida ādas skavotājs.
Skavu skaits vienā instrumentā: 35. Skavas stieples biezums: 0,53mm, 0,58mm. Izmērs:
| 3.1.1. | 5,7 mm fiksēta galva; | gab.
| 3.1.2. | 6,9 mm fiksēta galva; | gab.
| 3.1.3. | skavu izņēmējs. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.1.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.1.pozīciju
| 3.2. | Ādas skavotājs. Ar 35 skavām, ar skavu skaita indikatoru - 15, 25, 30 skavu atzīme.
| 3.2.1. | Skavu izmērs: 6,5 mm x 4,1 mm; | gab.
| 3.2.2. | Skavu izmērs: 4,8 mm x3,4 mm; | gab.
| 3.2.3. | skavu izņēmējs. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.2.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.2.pozīciju
| 3.3. | Mazais ādas skavotājs. Sterils mazais ādas skavotājs brūču slēgšanai ar skavu skaita indikatoru- 15; 25; 35 skavu atzīme.
| 3.3.1. | 3,6mm x 6,9mm | gab.
Kopā par 3.daļas 3.3.pozīciju
| 3.4. | Vienreizlietojama, nerūsējuša tērauda insuflācijas adata
|  | Vienreizlietojama, nerūsējuša tērauda inflācijas adata ar stileti un sarkanu indikatoru, kas norāda, vai stilete ir atbīdīta. x Adatai ir ar atsperi noslogot, neasas stiletes drošības mehānisms, kurš pilda Veress adatai līdzīgu funkciju. Adatas kanulāatrodas un no adatas gala izvirzās ar atsperi noslogota, neasa stilete. Stilete tiek ievilkta, kad adatu spiež caur vēdera audiem un tiek automātiski izvirzīta uz priekšu, kad iekļūst peritonejā. Garums: 120mm un 150mm. | gab.
Kopā par 3.daļas 3.4.pozīciju
| 3.5.* | Troakāri, sterili
Bezasmens troakārs, ar caurspīdīgu kanulu un piramīdveida galu audu traumas samazināšanai; Kanulai ir rievota virsma troakāra labākai stabilizācijai audos; Caurspīdīgais gals, ja tiek lietots kopā ar kameru, kas dod vizualizācijas iespēju ievadīšanas laikā; Obturatoram ir zems profils, kas sastāv no 2 daļām; slūžveida vārstulis dod iespēju izvilkt zaudējot pēc iespējas mazāk CO2, lodveida vārstulis ļauj strādāt ar dažāda diametra instrumentiem, nezaudējot gāzi dobumā; Obturatoram ir uz sānu vērsts vārsts, ar kuru iespējams desuflēt, insuflēt un apstādināt CO2. Izmēri:
| 3.5.1. | 5 mm | gab.
| 3.5.2. | 12 mm | gab.
| 3.5.3. | 15 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.5.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.5.pozīciju
| 3.6.* | Optiskais troakārs ar caurspīdīgu kanulu. Delfīna tipa troakāra gals audu traumas samazināšanai; kanulas virsma ir caurspīdīga un rievota labākai stabilizācijai audos. Troakāra gals ir caurspīdīgs, lai ievadīšanas laikā, troakāru lietojot kopā ar kameru, nodrošinātu vizualizācijas iespēju. Obturators ar zemu profilu, kas sastāv no 2 daļām; slūžveida vārstulis nodrošina iespēju izņemt instrumentus, nezaudējot CO2, lodveida vārstulis nodrošina iespēju strādāt ar dažāda diametra instrumentiem. Obturatoram ir iespēja desuflēt, insuflēt un apstādināt CO2 plūsmu. Garums 100mm. Izmēri:
| 3.6.1. | Troakārs 5 mm | gab.
| 3.6.2. | Troakārs 12 mm | gab.
| 3.6.3. | Troakārs 15 mm | gab.
| 3.6.4. | Kanula 5 mm | gab.
| 3.6.5. | Kanula 12 mm | gab.
| 3.6.6. | Kanula 15 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.6.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.6.pozīciju
| 3.7. | Bezasmens troakārs. Troakārs ar necaurspīdīgu, rievotu kanulu, kas nodrošina troakāra stabilizāciju audos; austiņas troakāra fiksācijai ar diegu. Troakāra gals ar divām, izbīdāmām plasmasas lāpstiņām, kas atvieglo troakāra ievadīšanu. Pēc troakāra ievadīšanas, plastmasas lāpstiņas nosedzas. Obturators ar zemu profilu, kas sastāv no 2 daļām; slūžveida vārstulis nodrošina iespēju izņemt instrumentus, nezaudējot CO2, lodveida vārstulis nodrošina iespēju strādāt ar dažāda diametra instrumentiem. Obturatoram ir iespēja desuflēt, insuflēt un apstādināt CO2 plūsmu. Garums 100mm.Izmēri:
| 3.7.1. | 5 mm | gab.
Kopā par 3.daļas 3.7.pozīciju
| 3.8.* | Brūču retraktori
| 3.8.1. | Brūču retraktori /protektori Pa spirāli saritināta piedurkne, 2 riņķi galos, viens gals paredzēts ievietošanai dobumā, otrs gals paredzēts fiksācijas kontrolei ārpus dobuma. Ar elastīgu ārējo riņķi.
| 3.8.1.1. | 1cm - 3cm, retraktoram ir izņemšanas cilpa ar plastmasas turētāju | gab.
| 3.8.1.2. | 2cm - 4cm | gab.
| 3.8.1.3. | 2.5cm - 6cm | gab.
| 3.8.1.4. | 5cm - 9cm | gab.
| 3.8.1.5. | 9cm - 14cm | gab.
| 3.8.1.6. | 14cm - 17cm | gab.
| 3.8.2. | Brūču retraktori /protektori Pa spirāli saritināta piedurkne, 2 riņķi galos, viens gals paredzēts ievietošanai dobumā, otrs gals paredzēts fiksācijas kontrolei ārpus dobuma. Ar cietu ārējo riņķi.
| 3.8.2.1. | 2.5cm - 6cm | gab.
| 3.8.2.2. | 5cm - 9cm | gab.
| 3.8.2.3. | 9cm - 14cm | gab.
| 3.8.2.4. | 14cm - 17cm | gab.
| 3.8.2.5. | 17cm - 25cm | gab.
| 3.8.3. | Brūču retraktors ar bezlateksa vālu, ar caurumu 5-12mm trokāram. Sistēma komplektā ar 12mm bezasmens trokāru | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.8.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.8.pozīciju
| 3.9.* | Brūču mīkstie retraktori. Pa spirāli saritināta piedurkne, 2 riņķi galos, viens gals - ciets ievietošanai dobumā, otrs gals - mīksts fiksācijas kontrolei ārpus dobumā. Izmēri:
| 3.9.1. | S izmērs -2,5-6,0 cm, | gab.
| 3.9.2. | M izmērs - 5,0-9,0 cm, | gab.
| 3.9.3. | L izmērs - 9,0-14,0 cm, | gab.
| 3.9.4. | L izmērs - 9,0-14,0 cm ar papildus rigidu retrakcijas gredzenu. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.9.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.9.pozīciju
| 3.10. | Endoskopiskā cilpa ar piegādes sistēmu
| 3.10.1. | 0 USP, garums 52 cm, cilpas krāsa violeta labākai vizualizācijai, no uzsūcoša pīta sintētiska poliglaktīna ar polikaprolaktāna glikolīda un kalcija stearāta laktilāta pārklājumu vai analoga materiāla ar atlieku stiprību no sākotnējās: 2. nedēļā - 80%, 3. nedēļā - 30%. | gab.
Kopā par 3.daļas 3.10.pozīciju
| 3.11. | Cilpa bez adatas, 45cm
| 3.11.1. | poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta vai analogs vidēju šuves noturības laiku, pīts, absorbcijas laiks 56-70 dienas, atlieku starpība no sākotnējās: 2.nedēļā - 75%; 3.nedēļā - 50%; 4.nedēļā – 25% | gab.
Kopā par 3.daļas 3.11.pozīciju
| 3.12.* | Endoskopijas maisiņi ar piegādes sistēmu.
| 3.12.1. | Ar apaļu atbalstu no ne vairāk kā 4 mm platas metāla plāksnītes, instrumenta stobra garums 30+/- 10 cm, diametrs ne vairāk par 10mm, ietilpība ne mazāka kā 190 ml | gab.
| 3.12.2. | Ar apaļu atbalstu no ne vairāk kā 6 mm platas metāla plāksnītes, instrumenta stobra garums 30+/- 10 cm, diametrs ne vairāk par 15mm, ietilpība ne mazāka kā 1500 ml | gab.
| 3.12.3. | Endoskopiskais maiss, kas veidots no neplīstoša neilona vai analoga, izteiktai maisa izturībai, īpaši grūti izņemamu paraugu izņemšanai. Stobra diametrs 10mm. Maisa ietilpība vismaz 275ml. Maisam jātveras automātiski, kolīdz tas tiek ievietots vēdera dobumā. | gab.
| 3.12.4. | Endoskopiskais maiss, kas veidots no neplīstoša neilona vai analoga, izteiktai maisa izturībai, īpaši grūti izņemamu paraugu izņemšanai. Stobra diametrs 12mm. Maisa ietilpība vismaz 1200ml. Maisam jātveras automātiski, kolīdz tas tiek ievietots vēdera dobumā. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.12.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.12.pozīciju
| 3.13. | Poliuretāna endoskopiskais maiss. Poliuretāna endoskopiskais maiss ar neatdalošu rokturi no maisa un ar apaļu metāla lokanu atbalstu un savelkošu pavedienu, kas atvieglo parauga izņemšanu. Izmērs:
| 3.13.1. | Ietilpība 200-225 ml, izmērs 152 mm x 102 mm +/- 5mm | gab.
Kopā par 3.daļas 3.13.pozīciju
| 3.14.* | Sterils poliuretāna maisiņš. Maisiņam jābūt ar cilindrisku piegādes sistēmu, kas atvieglo maisa ievietošanu caur 10 mm, 11 mm un 12 mm troakāru. Maisiņam jābūt veidotam no poliuretāna.
| 3.14.1. | Maisa izmērs vismaz 7,6 x 15,3 cm, | gab.
| 3.14.2. | Maisa izmērs vismaz 12,7 x 20,3 cm. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.14.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.14.pozīciju
| 3.15.* | Klipatori konvencionālām operācijām
| 3.15.1. | Klipatoram jābūt ar 30 vidēja (M) izmēra skaviņām, roktura garums vismaz 30 ± 2 cm. Atvērta klipa platumam jābūt vismaz 4,6 mm, augstumam jābūt vismaz 6 mm. Klipatora žokļiem jābūt liektiem vismaz 15⁰ leņķī. Instrumenta koprusam jābūt daļēji caurspīdīgam, lai varētu noteikt, ka atlikuši 5 klipi. Klipatora koprusā jābūt ieslēdzamam/izslēdzamam mehānismam, kas ļauj izveidot daļēji aizvērtus klipus. | gab.
| 3.15.2. | Klipatoram jābūt ar 20 vidēja (M) izmēra klipiem, roktura garums vismaz 25 ± 2 cm. Atvērta klipa platumam jābūt vismaz 4,6 mm, augstumam jābūt vismaz 6 mm. Klipatora žokļiem jābūt liektiem vismaz 15⁰ leņķī. Instrumenta koprusam jābūt daļēji caurspīdīgam, lai varētu noteikt, ka atlikuši 5 klipi. Klipatora koprusā jābūt ieslēdzamam/izslēdzamam mehānismam, kas ļauj izveidot daļēji aizvērtus klipus. | gab.
| 3.15.3. | Klipatoram jābūt ar 15 liela (L) izmēra klipiem, roktura garums vismaz 33 ± 2 cm. Atvērta klipa platumam jābūt vismaz 6,6 mm, augstumam jābūt vismaz 11 mm. Klipatora žokļiem jābūt liektiem vismaz 15⁰ leņķī. Instrumenta koprusam jābūt daļēji caurspīdīgam, lai varētu noteikt, ka atlikuši 5 klipi. Klipatora koprusā jābūt ieslēdzamam/izslēdzamam mehānismam, kas ļauj izveidot daļēji aizvērtus klipus. | gab.
| 3.15.4. | Klipatoram jābūt ar 20 maza (S) izmēra klipiem, roktura garums vismaz 23 ± 2 cm. Atvērta klipa platumam jābūt vismaz 2,25 mm, augstumam jābūt vismaz 3,7 mm. Klipatora žokļiem jābūt ar matētu virsmu, lai labāk varētu vizualizēt klipus, kas ielādēti žokļos. Instrumenta koprusam jābūt caurspīdīgam, lai varētu noteikt, cik klipi atlikuši. Klipatora koprusā jābūt ieslēdzamam/izslēdzamam mehānismam, kas ļauj izveidot daļēji aizvērtus klipus. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.15.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.15.pozīciju
| 3.16. * | Automātiskie klipu aplikatori. Automātiskais klipu aplikators ar klipiem konvencionalajām operācijām. Vienreizlietojams, aplikatorā 20 klipi, kuri automātiski ielādējas spailēs pēc katras instrumenta aktivizēšanas. Daļēji caurspīdīgs korpuss, kas ļauj noteikt atlikušo klipu skaitu aplikatorā. Klipu krāsa zila, labākai vizualizācijai operācijas laikā. Izmēri:
| 3.16.1. | instrumenta garums 23,8 cm, stobra garums 9,5cm, mazie klipi - 3,8mm (+/- 5 mm) | gab.
| 3.16.2. | instrumenta garums 23,8 cm, stobra garums 15cm, vidēji klipi - 6,0mm (+/- 5 mm) | gab.
| 3.16.3. | instrumenta garums 29,2 cm, stobra garums 15cm, vidēji klipi - 6,0mm (+/- 5 mm) | gab.
| 3.16.4. | instrumenta garums 33,7 cm, stobra garums 19,5cm, lielie klipi - 10,8mm (+/- 5 mm) | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.16.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.16.pozīciju
| 3.17. | Ķirurģiskais marķēšanas zīmulis, nenomazgājas ar dezinfekcijas šķīdumu, sterils. | gab.
Kopā par 3.daļas 3.17.pozīciju
| 3.18. | Ķiruģiskā atraumatiskā trokāra veida adata; sterila, ar iekšējo āķi un atsperi fascijas - trokāra vietas slēgšanai | gab.
Kopā par 3.daļas 3.18.pozīciju
| 3.19.* | Endoskopiskās grieznes. Grieznes aprīkotas ar ergonomisku rokturi, ir pieejamas ar/bez sprūdratas nodrošinājumu. Aprīkotas ar ērtas piekļuves rotējošo pogu. Precīzas un asas, lai nodrošinātu ērtu griešanu. Vienreizlietojamas, ar izolāciju lielākai drošībai, rotējamas 360 grādu leņķī, sterilizētas izmantojot etilēnoksīdu. Diametrs 5+/-0,5mm, garums: 330 +/-20mm.
| 3.19.1 | Metzenbaum tipa grieznes - liektas | gab.
| 3.19.2 | Metzenbaum tipa grieznes - taisnas | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.19.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.19.pozīciju
| 3.20.* | Pistoles veida ādas skavotājs ar 35 skavām līdz 25cm brūces slēgšanai, ar fiksētu galvu, 5mm platu, pārredzamu. Ar skavu skaita indikatoru: 15;25;35 skavām.
| 3.20.1. | Nerūsējošā tērauda skavas 316L sērijas, ar teflona pārklājumu, 0,58mm biezas, 6,9mm x 4,2mm | gab.
| 3.20.2. | Nerūsējošā tērauda skavas 317L sērijas; 0,6mm biezas, 7,2mm x 4,9mm | gab.
| 3.20.3. | Skavu izņēmējs. | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 3.daļas 3.20.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 3.daļas 3.20.pozīciju
| 3.21. | Mazais ādas skavotājs. Sterils mazais ādas skavotājs brūču slēgšanai ar skavu skaita indikatoru- 15; 25; 35 skavu atzīme.
| 3.21.1. | 4,5 mm x 7,0mm | gab.
Kopā par 3.daļas 3.21.pozīciju
4.daļa - Komplekti
| 4.1.* | Komplekts cirkšņa trūču plastikai. komplekts cirkšņa trūcēm - labajai un kreisajai pusei
| 4.1.1. | Neuzsucošs daudzšķiedru trūču plastikas tīkls labās un kreisās puses cirkšņu trūcēm. Veidots no poliestera vai ekvivalenta; sastāv no divām daļām, kas pielāgojas cirkšņa anatomijai - no 2D struktūras,kura ir paredzēta pozicionēšanai vēdersienā, un 3D struktūras, kura ir paredzēta pozicionēšanai virs vadiem. Makroporozitāte >1,5mm, mikroporozitāte >10μm, blīvumc ne lielāks kā 50g/m2, Izmērs 15x10(+/-1 cm). | 1 gab.
| 4.1.2. | Trūču tīkla fiksācijas instruments ar 15 uzsūcošām poliglikolaktīda skābes (PGLA) spirālēm, 5mm. Stobra garums ne mazāk kā 35 cm. Spirāles tiek izbīdītas, uzspiežot uz roktura. Pēc pozicionēšanas spirāles iespējams izņemt, skrūvējot tās ar instrumenta stobru. | 1 gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 4.daļas 4.1.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 4.daļas 4.1.pozīciju
| 4.2.* | Komplekts pēcoperācijas trūču plastikai.
| 4.2.1. | Divslāņu pretsaauguma implants, sastāv no divām daļām: trīsdimensiju viendzīslas poliestera vai ekvivalenta tīkla un pretsaauguma plēves no kolagēna un glicerola vai ekvivalenta (uzsūcas 2 -3 nedēļu laikā). Ar iespēju griezt. Izmērs 20x15 (+/-1cm). | 1 gab.
| 4.2.2. | Trūču tīkla fiksācijas instruments ar 30 uzsūcošām poliglikolaktīda skābes (PGLA) spirālēm, 5mm. Stobra garums ne mazāk kā 35 cm. Spirāles tiek izbīdītas uzspiežot uz roktura. Pēc pozicionēšanas spirāles iespējams izņemt, skrūvējot tās ar instrumenta stobru. | 1 gab.
| 4.2.3. | Ķiruģiskā atraumatiskā trokāra veida adata; sterila, ar iekšējo āķi un atsperi fascijas - trokāra vietas slēgšanai | 1 gab.
| 4.2.4. | Optiskais trokārs 5-12mm, garums 100 mm, ar "delfīna tipa galu" vieglākai un drošai troakāra ievadei vēdera dobumā. | 1 gab.
| 4.2.5. | Universālā kanile, saderīga augstākminētajiem trokāriem Advancētas fiksācijas ribas, kas nodrošina stabilu fiksāciju operācijas laikā. Kanila ir caurspīdīga, labākai vizualizācijai | 2 gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 4.daļas 4.2.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 4.daļas 4.2.pozīciju
| 4.3.* | Komplekts nieru operācijām
| 4.3.1. | Optiskais trokārs 5-12mm, garums 100 mm, ar "delfīna tipa galu" vieglākai un drošai troakāra ievadei vēdera dobumā. | 1 gab.
| 4.3.2. | Universālā kanile, saderīga augstākminētajiem trokāriem Advancētas fiksācijas ribas, kas nodrošina stabilu fiksāciju operācijas laikā. Kanila ir caurspīdīga, labākai vizualizācijai | 2 gab.
| 4.3.3. | Optiskais trokārs 5mm, garums 100 mm | 1 gab.
| 4.3.4. | Endoskopiskais paraugu izņemšanas maiss; ar apaļu atbalstu no ne vairāk kā 6 mm platas metāla plāksnītes, instrumenta stobra garums 30+/- 10 cm, diametrs ne vairāk par 15mm, ietilpība ne mazāka kā 1500 ml, izmērs 135mmx220mm +/- 20 mm | 1 gab.
| 4.3.5. | Daudzfunkcionāls ķirurģiskais instruments audu liģēšanas un dalīšanas nodrošināšanai to diametrā līdz 7mm, instrumenta darba virsma klāta ar speciālu keramisku pārklājumu, kas pasargā apkārt esošos audus no termiskā apdeguma, vienlaicīgi nodrošinot drošu hemostāzi; Instrumentu aktivācija jānodrošina kā ar kājslēdzi, tā ar rokas vadību uz instrumenta darba roktura. Aktīvajai instumenta daļai jābūt liektai (Maryland tipa), instrumenta garumam jābūt 37 cm, diametram 5mm. Saderīgs un lietojams ar Pasūtītāja īpašumā esošajiem Valleylab FT un LS sērijas ģeneratoriem | 1 gab.
| 4.3.6. | Ķiruģiskā atraumatiskā trokāra veida adata; sterila, ar iekšējo āķi un atsperi fascijas - trokāra vietas slēgšanai | 1 gab.
| 4.3.7. | Universālais endoskopiskais šuvējs, savietojams ar visa izmēra (30cm,45cm un 60cm), dažādu skavu augstuma, taisnām un atrikulējošām kasetēm. 12mm stobrs. Iebūvēta kasetes artikulācijas iespēja uz katru pusi 5 soļi līdz 45° leņķim; Šuvējam neslīdīgs gumijas rokturis. Ielādēšanas fiksators instrumenta pamatā. Jauns nazis katrā ielādēšanas kasetē. | 1 gab.
| 4.3.8. | Endoskopiskā kasete 30mm asinsvadiem un plāniem audiem ar 3 progresējoša augstuma skavām. Skavu augstumi: 2mm;2,5mm;3mm. Kasetes ir artikulējošas, ar fiksētu slaidu laktu. | 1 gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 4.daļas 4.3.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 4.daļas 4.3.pozīciju
| 4.4.* | Komplekts apendektomijai
| 4.4.1. | Optiskais trokārs 5mm, garums 100 mm | 2 gab.
| 4.4.2. | Daudzfunkcionāls ķirurģiskais instruments audu liģēšanas un dalīšanas nodrošināšanai to diametrā līdz 7mm, instrumenta darba virsma klāta ar speciālu keramisku pārklājumu, kas pasargā apkārt esošos audus no termiskā apdeguma, vienlaicīgi nodrošinot drošu hemostāzi; Instrumentu aktivācija jānodrošina kā ar kājslēdzi, tā ar rokas vadību uz instrumenta darba roktura. Aktīvajai instumenta daļai jābūt liektai (Maryland tipa), instrumenta garumam jābūt 37 cm, diametram 5mm. Saderīgs un lietojams ar Pasūtītāja īpašumā esošajiem Valleylab FT un LS sērijas ģeneratoriem | 1 gab.
| 4.4.3. | Endoskopiskā cilpa ar piegādes sistēmu, no uzsūcoša pīta sintētiska poliglaktīna ar polikaprolaktāna glikolīda un kalcija stearāta laktilāta pārklājumu vai ekvivalenta materiāla, ar atlieku stiprību no sākotnējās: 2. nedēļā - 80%, 3. nedēļā - līdz 30%. 0 USP, garums 52cm. | 3 gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 4.daļas 4.4.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 4.daļas 4.4.pozīciju
| 4.5.* | Komplekts apendekotmijām. Visas komplekta sastāvdaļas iepakotas vienā kastē - katrs atsevišķi sterilā iepkaojumā.
| 4.5.1. | Endoskopiskais vienreizlietojamais artikulējošais 45mm griezējšuvējs ar artikulāciju uz šuvēja .Stobra garums 340mm, 2 pakāpju kompresija. Drošības sistēma izmantotatas kasetes otrreizējas nošūnas prevencijā. | 1gab.
| 4.5.2. | Kasete savietojama ar šuvēju. Atvērtas skavas augstums 3.5mm, aizvērtas skavas augstums 1.5mm. Skavu materiāls - titāna sakausējums | 1 gab.
| 4.5.3. | Troakārs ar iestrādātu nazi. Garums 100 mm, diametrs 12 mm. Troakāram iestrādātas rievas nodrošina stabilitāti visas operācijas laikā. Troakārā iebūvētie vārsti samazina gāzes noplūdi, mainot instrumentus. | 1 gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 4.daļas 4.5.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 4.daļas 4.5.pozīciju
5.daļa - Bipolārās koagulācijas instrumenti (!) savienojami ar slimnīcā esošajām iekārtām Valleylab LS10 un Valleylab FT10 (attiecināms uz 5.1. un 5.2. pozīciju)
Funkcijas: Bipolārās tehnoloģijas multifunkcionāli ķirurģiskie instrumenti audu liģēšanas, disekcijas un griešanas nodrošināšanai; asinsvadiem un limvadiem diametrā līdz un iekļaujot 7mm kā laparoskopisko, tā konvencionālo operāciju laikā.
Kopējās tehniskās prasības: -Instrumenta darba virsma klāta ar speciālu keramisku pārklājumu, kas pasargā laterālos audus no termiskā apdeguma,vienlaicīgi nodrošinot drošu hemostāzi. -Instrumentu darba virsma klāta ar sīku rievojumu, kas nodrošina audu neizslīdēšanu no tā. -Nano tehnoloģija pasargā audus no pielipšanas aktīvajām darba virsmām. -Instrumentu aktivācija jānodrošina kā ar kājslēdzi, tā ar rokas vadību uz instrumenta darba roktura.
| 5.1. | Instruments laparaskopisko manipulāciju veikšanai
| 5.1.1. | Bipolārās koagulācijas LigaSure instuments, ar liektu aktīvo darba virsmu. (Maryland), garums 37 cm, diametrs 5mm. (Covidien atsauces LF1937 vai analogs) | gab.
Kopā par 5.daļas 5.1.pozīciju
| 5.2.* | LigaSure instrumenti konvencionālajām operācijām
| 5.2.1. | LigaSure instruments operācijām mazajā iegurnī: uroloģijā, vispārējā ķirurģijā, ginekoloģijā. Instrumenta garums 18cm tā darba virsma liekta 14˚leņķī attiecībā pret darba rokturi. Aktīvās darba virsmas garums 36mm, griešana – 34mm. (Covidien atsauces LF4418 vai analogs ) | gab.
| 5.2.2. | LigaSure instrumenti mastectomijas un dažādu zemādas veidojumu dalīšanai. Instruments vizuāli atgādina grieznes. Tā garums 18,8 cm, darba virsma attiecībā pret darba rokturi liekta 28˚ leņķī. Aktīvās darba virsmas garums 16,5 mm griešana 14,7 mm (Covidien atsauce LF1212 vai analogs ) | gab.
| 5.2.3. | Bipolārās koagulācijas LigaSure instruments garums 23 cm, instrumenta rotācijas leņķis 350˚.Darba virsma garums 20mm, griešana 18mm. (Covidien atsauces LF1923 vai analogs) | gab.
| 5.2.4. | LigaSure instrumenti rekonstruktīvai ķirurģijai, ENT un dažādu zemādas veidojumu dalīšanai. Instruments vizuāli atgādina grieznes . Tā garums 21 cm, darba virsma attiecībā pret darba rokturi liekta 28˚ leņķī. Aktīvās darba virsmas garums 20,6 mm. (Covidien atsauce LF2019 vai analogs) | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 5.daļas 5.2.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 5.daļas 5.2.pozīciju
| 5.3. | Instruments LOR operācijām
| 5.3.1. | Īpaši piemērots tonsilektomijām. Sakausē un dala audus 3mm diametrā. Instrumenta garums 12 cm (nav iekļauts darba roktura garums), aktīvais darba gals liekts, kas nodrošina instrumenta korektu piekļuvi mērķa audiem t.i. brīvi iekļaujas mandeļu lokā. Instruments vienreizlietojams. (Covidien atsauce BZ4212 vai analogs) | gab.
Kopā par 5.daļas 5.3.pozīciju
6.daļa - Hemostatiskie līdzekļi
| 6.1.* | Audu līme NE'X Glue vai analogs. Ķirurģiskā līme veido bioloģiski saderīgu, elastīgu hidrogelu. Izmantojama kā papildinājums standarta labošanas metodēm audu noslēgšanai, savienošanai un nostiprināšanai, kā arī ķirurģisko sietu fiksēšanai un nostiprināšanai, bojātās parenhīmas labošanai un aizvēršanai. Izmantojama audu-audu un audu-sintētisko materiālu salīmēšanai. Līme pielietojama asinsvadu, sirds, krūškurvja, vispārējā, urīnceļu un dzimumorgānu, otorinolaringoloģiskājā, muguras un neiroķiruģijā. Darbojas neatkarīgi no pacienta koagulopātiskā stāvokļa. Līme sastāv no liellopu seruma albumīna un polialdehīda (tilpuma attiecība 4:1). Polimerizācija ilgst ne vairāk kā 30 sekundes, pilnīga integritāte pēc ne vairāk kā 2 minūtēm. Līme gatava lietošanai bez papildu sagatavošanas; divu cilindru šļirces flakons. Uzglabājams istabas temperatūrā, nav nepieciešama atdzesēšana, uzsildīšana vai sajaukšana. Produkts ir sterils (dubultā sterilitātes barjēras sistēma), nav pirogēns. Līme ir ar CE marķējumu, vienreizlietojama. Pieejami 3 aplikatoru uzgaļi: precīzā tipa (pinpoint) aplikators un izkliedētāja tipa aplikators 12 un 16 mm.
| 6.1.1. | Tilpums 2 ml | gab.
| 6.1.1. | Tilpums 5 ml | gab.
| 6.1.1. | Tilpums 10 ml | gab.
| 6.2.* | Polisaharīdu bāzes hemostatiskai līdzeklis. Līdzeklis paredzēts lietošanai kā papildus hemostats kapilārās, venozās, mazās arteriālas asiņošanas kontrolei. Gatavs lietošanai bez papildu sagatavošanas. Uzklājot uz asiņojošās vietas, pulveris veido želejveida masu. Adhēzijas prevencijas funkcijas - līdzekli var uzklāt sausā, pastas vai želejas veida stāvoklī, iepriekš to sajaucot ar fizioloģisko šķīdumu. Hemostāzes nodrošināšana ne ilgāk kā 3 minūtēs, produkta pilnīga noārdīšanās ne ilgāk kā 5 dienās. Veido mehānisku barjēru un darbojas neatkarīgi no pacienta koagulācijas stāvokļa. Sastāva pamatā bioloģiski saderīgas, ultra-hidrofīlas cietes daļiņas. Nesatur dzīvnieku vai cilvēku izcelsmes sastāvdaļas. Pielietojams vispārējā, krūškurvja, kardiovaskulārajā, ginekoloģiskajā, otolaringoloģiskājā, orālajā, sejas un žokļa, plastiskajā, uroloģiskajā, resnās un taisnās zarnas, neiroķirurģijā; Pieejams ergonomiskā, kompresīvā plēšas tipa pudelē ar aplikatoru. Produkts ir sterils (dubultā sterilitātes barjēras sistēma), nav pirogēns. Pulveris ir ar CE marķējumu, vienreizlietojams. Savienojams ar laparoskopiskajiem aplikatoriem 14cm un 38cm.
| 6.1.1. | Tilpums 1 g | gab.
| 6.1.1. | Tilpums 3 g | gab.
| 6.1.1. | Tilpums 5 g | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 6.daļas 6.1 un 6.2.pozīciju tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punktus veidojošos komponentus
Kopā par 6.daļas 6.1. un 6.2.pozīciju