## Vispārīgās prasības
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 02.03.2026. |  | 2. pielikums Nolikumam
ID Nr. PSKUS 2026/45
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
"Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai"
Vispārīgās prasības
1) | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) | Piegāde 7 darba dienu laikā no pasūtījuma brīža;
3) | Vienreiz lietojamam un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš ne mazāk kā 12 mēneši;
4) | Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) | *Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) | **Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) | ***Plānotais apjoms (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.

## TS_DRI II
Nolikuma 2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
"Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai II"
Nr.p.k. iepirkuma pozīcijai | Medicīnas preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Plānotais apjoms 36 mēnešiem*** | Mērv. | Ražotājs** | Preces kataloga Nr. katrai preces modifikācijai* | Pilns preces nosaukums un apraksts* | Norāde uz datu brošūras lpp.* | Cena par 1 mērvienību euro bez PVN | kopējā summa euro bez PVN (4x10 ailes reizinājums) | Glabāšanā nododamo preču skaits, par kurām tiks slēgts glabājuma līgums
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dilatācijas balonkatetri RX | 1. Dilatācijas balonkatetri 2. Balonkatetra veids – RX 3. Balona materiāls – duralyn materiāls, abrāzijas rezistents materiāls, koaksiāls katetra veids 4. Savietojams ar 0.014” stīgu 5. RBP(rated burst pressure): 14-12atm atkarībā no Ø 6. Balonu diametri 4-7mm 7. Balonu garumi: 1,5cm-4cm, 8. Balonkatetra garumi: 142 cm 9. Rentgena marķieru skaits: 2 | 50 | gab.
2 | Elektrolītiski atdalāmas spirāles distāli lokalizētu galvas smadzeņu aneirismu embolizācijai | 1. Spirāles izgatavotas no platīna/volframa sakausējuma ar augstu radiopakacitāti. 2. Spirāles atdalāmas ar bipolāru elektrolītisku atdalīšanas sistēmu bez pacienta zemējuma, nodrošinot stabilu atdalīšanu kontrolētā laikā. 3. Primārā spirāles vijuma diametri: 0.010’’ un 0.014’’, ar atsevišķi definētām produktu grupām katram primārajam diametram. 4. Spirāļu konfigurāciju klāstā obligāti jābūt: • 2D spirālēm, • 360° 3D spirālēm, • kompleksas daudzdimensiju formas spirālēm ar četrpunktu telpisko struktūru (Tetra tipa konfigurācija). 5. Stingrības klasifikācijā jābūt atsevišķi definētām kategorijām: Standard, Soft, Extra Soft un Nano, kur Nano konfigurācijām ir atšķirīga piegādes sistēma. 6. Pieejamais spirāļu diametru diapazons: 1–24 mm. Pieejamais garumu diapazons: 1–60 cm. 7. Spirāļu stūmēja garums: • 188 cm standarta konfigurācijām, • 200 cm Nano konfigurācijām. 8. Spirālēm jābūt savietojamām ar mikrokatetriem ar iekšējo diametru: • 0.0165’’, • 0.017’’, • 0.021’’. 9. Spirāļu sistēmai jābūt piemērotai lietošanai kombinācijā ar stenta asistētu embolizāciju un sarežģītu, plaša kakla aneirismu ārstēšanai. | 100 | gab. | [6 empty] | 20
3 | Intrakraniāls asins plūsmas modelēšanas implants/Plūsmas modulācijas ierīce | Intrakraniāla asins plūsmas modelēšanas ierīce. 1. Stenta konstrukcija - 64 atsevišķu nitinola stīgu pinums. 2. Uz ierīces 8 proksimālies platīna marķieri un 2 spirālveida dzīslas visā implanta garumā labai ierīces rentgenvizualizācijai. 3. Ierīces darba garums 9-30 mm, pie max. asinsvada diametra ir 2-5 mm. 4. Ierīces darba garums 12-40 mm, pie min. asinsvada diametra no 2-4.5 mm. 5. Stentam mehāniska atvienošanas funkcija. 6. Stents repozicionējams, kamēr tas nav ārpus mikrokatetra. 7. Savietojams ar mikrokatetru 0.027” ID. 8. Ierīce ar vai bez antotrombogēna hidrofilā polimēra pārklājumu. | 5 | gab. | [6 empty] | 1
4 | Intrakraniāls asins plūsmas modelēšanas implants/Plūsmas modulācijas ierīce | Artērijas sienas plūsmas modulācijas ierīce. 1. 48 nitinola stīgu pinuma stenta sistēma (DFT – platīna serde ar nitinola ārējo korpusu). 2. Materiāla stieples veido pilnībā redzamu pītu konstrukciju, lai kombinētu platīna redzamību ar īpaši elastīga nitonola deformējamību. 3. Neatkarīgi no implanta pārvietojama ievades sistēmas stīga lielākai drošībai. 4. Ierīce distālās anatomijas ārstēšanai, asinsvadiem diametrā no 1.75 līdz 3 mm. 5. Paredzēta asinsvadiem ar maksimālo diametru – 2-3 mm. 6. Ierīces darba garums maksimālajā asinsvadā - 9;12;15;18 mm. 7. Minimālais nepieciešamais asinsvada diametrs - 1.75-2 mm. 8. Ierīces darba garums minimālajā asinsvadā - 10;13;16;21;25 mm 9. Ierīces proksimālajā daļā rentgenpozitīvs marķieris, kurš precīzi norāda vietu, līdz kurai ierīci mikrokatetrā var ievilkt atpakaļ. 10. Ierīce saderīga ar mikrokatetru 0.021″. 11. Ierīce ar vai bez antotrombogēna hidrofilā polimēra pārklājumu. | 5 | gab. | [6 empty] | 1
5 | Intrakraniāla plūsmas koriģējoša ierīce aneirismu embolizācijas laikā | 1. Ierīce izgatavota no pītām 64 DFT (Drawn Filled Tubing) stīgām ar platīna serdi visā stīgas garumā, nodrošinot pilnu radioloģisku vizualizāciju bez atsevišķu marķierstīgu izmantošanas. 2. Stīgu diametrs: 0.0009”–0.0010”. 3. Ierīces konstrukcija ar nemainīgu 64 stīgu pinuma arhitektūru visos diametros, nodrošinot vienmērīgu struktūru neatkarīgi no izvēlētā izmēra. 4. Pieejamais ierīces diametru diapazons: 2.5–5.0 mm. 5. Pieejamais darba garumu diapazons: 12–40 mm. 6. Ierīce savietojama ar mikrokatetriem ar iekšējo diametru 0.027”. 7. Ievades sistēmas stūmēja garums: 185 cm. 8. Distālais stūmēja segments ar aptuveni 3 cm platīna uztīšanu radioloģiskai vizualizācijai. 9. Ierīce nodrošina atkārtotu atsaukšanu (resheathing) līdz 90% no izvēršanas pakāpes. 10. Vienota ievades sistēma visiem diametriem, bez nepieciešamības mainīt mikrokatetra iekšējo diametru atkarībā no ierīces izmēra. | 10 | gab. | [6 empty] | 2
6 | Pašizpletoši stenti „wide – neck” aneirismu ārstēšanai | 1. Stents izgatavots no nitinola, pašizpletošs, ar hibrīda šūnu arhitektūru: • distālajā daļā atvērtu šūnu dizains konformabilitātei, • proksimālajā daļā slēgtu šūnu dizains stabilitātei. 2. Stentam kopā ir 6 rentgenkontrastējami marķieri (pa 3 katrā galā), izgatavoti no platīna/irīdija sakausējuma. 3. Zems stenta saīsinājums (vidēji ap 6%). 4. Nominālais stenta diametru diapazons: 3.0–4.5 mm. 5. Pieejamais stenta garumu diapazons: 15–30 mm. 6. Ievades sistēma: • stūmēja kopējais garums – 185 cm; • distālais stūmēja profils – 0.007”; • proksimālais profils – 0.0148”; • ~2.5 mm garš rentgenkontrastējams distālais stūmēja gals. 7. Ievades sistēma ietver fluoro-saver marķieri 135 cm no distālā gala. 8. Savietojams ar mikrokatetriem ar iekšējo diametru 0.0165”–0.017”. | 100 | gab. | [6 empty] | 5
7 | Endovaskulārs PTA balona katetrs OTW 0.035 " | 1. Augstspiediena PTA balondilatācijas katetrs OTW sistēmā, savietojams ar 0.035” (0.89 mm) vadītājstīgu. 2. Balons izgatavots no non-compliant poliamīda (nylon) vai līdzvērtīga augstspiediena polimēra materiāla. 3. Nominālais pārrāvuma spiediens (Rated Burst Pressure, RBP) – līdz 24 ATM (atkarībā no balona izmēra). 4. Balona diametru diapazons: 3–12 mm. 5. Balona garumu diapazons: 20–200 mm. 6. Piegādes sistēmas (shaft) garumi: 40 cm, 75 cm, 135 cm. 7. Ieejas profils (entry profile): 0.040” (1.02 mm). 8. Balona darba virsma pārklāta ar hidrofīlu Mediglide™ pārklājumu. 9. Katra vārpsta (shaft) bez pārklājuma (uncoated) precīzai taktilajai kontrolei. 10. Rentgenkontrastējami marķieri balona distālajā un proksimālajā daļā. 11. Savietojamība ar ievadslūžām atbilstoši izmēram, t.sk.: • 7 × 200 mm balons savietojams ar 5F ievadslūžu; • 10 × 80 mm balons savietojams ar 6F ievadslūžu. | 10 | gab. | [6 empty] | 5
8 | Perifēro asinsvadu vienslāņa balonizpletoša stent-protēze ar pārklājumu | 1. Stenta materiāls kobalta un hroma sakausējums. 2. Stenta pārklājums - mikroporu ePTFE. 3. Stenta dizains-viengabala stents. 4. Piegādes sistēma – OTW(over the wire). 5. Savietojama ar ievadslūžu ne lielāku par 6F un 7F. 6. Zema profila ievades sistēma:6F : Ø 5.0mm - 8.0 mm un 7F : Ø 9.0mm - 10.0 mm. 7. Saderīga ar 0,035” diametra vadītājstīgu. 8. Šafta izmērs ne lielāks par 5Fr. 9. Balona labākai vizualizācijai Rtg marķieri no Platina/Irīdija materiāla. 10. Nominālais balona eksplozijas spiediens: 5,0-7,0mm Ø balonam ne mazāk par 9bar, 8,0-10,0mm Ø balonam -8 bar. 11. Maksimālais balona eksplozijas spiediens: no12-13bar. 12. Nepieciešamais katetra darba garums 75cm un 120cm. 13. Nepieciešamie stenta diametri 5mm;6mm;7,0mm;8,0mm;9,0mm;10mm. 14. Nepieciešamie stenta garumi: 18mm;22mm;23mm;27mm;28mm; 37mm;38mm;57mm. 15. Stenta derīguma termiņš 3 gadi. | 300 | gab.
9 | Dilatācijas balonkatetri kāju artēriju hronisku totālu oklūziju rekanalizācijai, non-compliant tipa, 0,018” sistēma OTW | 1. PTA balona dilatācijas katetrs Over-the-Wire (OTW) sistēmā, paredzēts lietošanai ar 0.018” (0.46 mm) vadītājstīgu. 2. Balona lesion entry profile ≤ 0.020” (bez tolerances). 3. Balona materiāls: Pebax™ semi-compliant materiāls. 4. Balona darba zona pārklāta ar Bioslide™ hidrofīlo pārklājumu. 5. Pieejamais balona diametru diapazons: 2.0–10.0 mm. 6. Pieejamais balona garumu diapazons: 10–220 mm, ar obligātu pieejamību vismaz šādiem garumiem: – 10 mm, 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm un 220 mm. 7. Katetra konstrukcija ar tapered tip (konisku distālo galu) uzlabotai šķērsošanai. 8. Deflācijas laiks: aptuveni 10 sekundes. 9. Obligāta izmēra kombinācija: 7 × 220 mm, kas savietojama ar 5F ievadslūžu. 10. Indikācijas: PTA perifērajā asinsvadu sistēmā (t.sk. iliac, femoral, popliteal, infra-popliteal, renal artērijas un AV fistulas), kā arī post-stent dilatācija. | 750 | gab.
10 | Perifēro asinsvadu pašizpletošs stents ar ,,PinnPull'', atvēršanas sistēmu | 1. Stenta materiāls niķeļa titāna sakausējums. 2. Stenta dizains – Bi-directional; “Pinnpull atvēršanas sistēma” 3. Nepieciešamie stenta diametri: 6mm; 7mm; 8mm; 9mm,10mm,11mm. 4. Nepieciešamie stenta garumi: 20mm;40mm; 60mm,80mm,100mm,120mm,150mm; 175mm; 200mm. 5. Labākai stenta vizualizācijai 4 tāntāla Rtg marķieri katrā stenta galā. 6. Savietojams ar 0,035'' diametra vadītājstīgu. 7. Saderīgs ar 6Fr ievadslūžām. 8. Lietojamais katetra garums- 80cm;120cm. 9. Vienas rokas atbrīvošanas sistēma. | 120 | gab.
11 | Pašizpletošs nitinola stents ekstrakraniālu miega artēriju stentēšanai | Pašizpletošs pītas (braided) konstrukcijas stents no kobalta–hroma (Elgiloy tipa) sakausējuma ar platīna serdi pilna garuma radiopakumam. 1. Slēgtu šūnu dizains, nodrošinot vienmērīgu sienas pārklājumu un stabilu aplikāciju ekstrakraniālajās miega artērijās. 2. Ievades sistēma – Monorail (rapid-exchange) tipa, savietojama ar 0.014” vadītājstīgu. 3. Ievades sistēmas ārējais diametrs atkarībā no stenta diametra: • 6 mm stentam – 5F • 8 mm un 10 mm stentiem – 5.9F. 4. Ievades sistēma aprīkota ar: • distālu rentgenkontrastējamu marķieri uz ārējā katetra, kas norāda katetra kustību stenta izvēršanas laikā; • proksimālu izvēršanas kontroles marķieri aiz Y-konektora, kas norāda neatgriezeniskās izvēršanas robežu. 5. Stenta diametri: 6 mm, 8 mm, 10 mm. 6. Stenta garumi: 30 mm, 40 mm, 50 mm. 7. Savietojamība ar ievadslūžām: • 6 mm stents – 7F; • 8 mm un 10 mm stenti – 8F. | 80 | gab.
12 | Elektroporācijas elektrodi | 1. Vienreizlietojami elektroporācijas elektrodi - mīkstajiem audiem un kauliem. 2. Elektrodi izgatavoti no nerūsējošā tērauda 3. Vismaz trīs diametra elektrodi: 15G, 17G, 21G +/- 2G 4. Komplektā ir savienošanas vads un distanceris. 5. Elektrodu garuma diapazons vismaz no 12 cm līdz 24 cm, ar aktīvās daļas garumu 20 mm (+/- 2mm) vai 30 mm (+/- 2mm) vai 40 mm (+/- 2mm). 6. Vienā sterilā iepakojumā vismaz 4-6 elektrodi. 7. Elektrodi vizualizējami ar datortomogrāfiju (CT) vai ultrasonogrāfiju. 8. Elektrodi savietojami ar Cliniporator VITAE iekārtu. | 30 | gab.
Prasības sistēmas nodošanai bezatlīdzības lietošanā:
Ražotājs, modelis:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Piegādātājs nodod bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā ar precēm saistītu koplietošanas iekārtu, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
Pretendents apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 461. Medicīnisko ierīču noteikumi. Veicot visas nepieciešamās darbības nododot iekārtu ekspluatācijā, tajā skaitā funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes. Līguma laikā veic bezmaksas tehniskās apkopes, ja ražotājs tādas paredzējis.
Iekārtu piegādes termiņš ne vairāk kā 2 nedēļas, no pasūtīšanas brīža.
Iekārta tiek nodota ar tās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo komplektāciju: iekārta ar konsoli un impulsa ģeneratoru
Pretendents nodrošina personāla apmācības darbam ar iekārtu.
Tehniskās prasības elektroporācijas sistēmai
Veicamās funkcijas: izmantojot reversīvās elektroporācijas metodi veikt audu elektroporāciju un medikamentu ievadīšanu audos. Ierīce rada augstsprieguma elektriskos impulsus, lai palielinātu šūnu membrānu caurlaidību molekulām, kas parasti nešķīst caur membrānu pasīvi vai aktīvi.
Iekārta aprīkota ar skārienjūtīgu ekrānu.
Ierīce mēra un reālā laikā parāda sprieguma un strāvas viļņus, kā arī glabā terapijas datus iekšējā arhīvā.
Impulsu ģeneratoram pieejami dažādi režīmi, piemēram Pre Set, Custom
Elektrodu atpazīšanai vismaz vienā režīmā tiek izmantota RFID identifikācija
Tiek nodrošināta ECG sinhronizācija
Visi piedāvātie piederumi savietojami ar patapinājumā nododamo ierīci
13 | DEPOT šķidro atkritumu savācējmaisa sistēma | DEPOT šķidro atkritumu savācējmaisa sistēma. 1. Materiāls polikarbonāts. 2. Sterils,vienreizlietojams. 3. Novietojams uz operāciju galda. 4. Sistēma sastāv no: savācējmaisa,kura tilpums 1400ml, sistēmas vārsta, kas ļauj šķidro atkritumu izvadīt un sterilo infūzijas šķidrumu paņemt, metāliska klipša, kas ļauj maisu piestiprināt nepieciešamajā operācijas laukā. | 400 | komplekts
14 | Kausa formas intravaskulāra ierīce, kas paredzēta intrakraniālu plata kakla bifurkāciju aneirismu embolizācijai | 1. Implants izgatavots no DFT (Drawn-Filled Tubing) stīgām, kur katra stīga sastāv no: • iekšējas platīna serdes; • ārēja niķeļa–titāna apvalka; • nodrošinot pilna garuma radiopakumu visā stīgas garumā. 2. Stīgu ārējais diametrs: • 0.0009” ierīcēm ar 128 stīgām • 0.0010” ierīcēm ar 144 stīgām. 3. Stīgu skaits ierīcē: • 128 stīgas 5 mm, 7 mm un 9 mm konfigurācijām • 144 stīgas 11 mm un 14 mm konfigurācijām 4. Implanta marķieris: • platīna–irīdija sakausējums • ārējais diametrs 0.019”–0.025” • marķiera garums 0.024” 5. Atdalīšanas mehānisms: • elektrolītiska atdalīšanas zona ar diametru ~0.008” • atdalīšanas segmenta garums ~0.0027” 6. Piegādes sistēma: • stūmēja garums 185 cm • nerūsējošā tērauda serdes stīga ar diferenciētu diametru: • distāli OD = 0.010” • proksimāli OD = 0.014” • 3.0 cm distāls platīna vijums radiopakumam • teflona ievades apvalks
Konfigurācijas:
|  | • 5 mm, 7 mm, 9 mm – saderīgi ar 0.021” ID mikrokatetriem • 11 mm, 14 mm – saderīgi ar 0.027” ID mikrokatetriem | 15 | gab.
|  | Elektrolītiskais atdalīšanas kabelis (Cabel Set) | 15 | gab.
Kopējā summa par 14.pozīciju, EUR bez PVN:
15 | Ierīce mehāniskai trombektomijai pacientiem ar akūtām išēmiskām komplikācijām | 1. Pilnas vizualizācijas stent-retriever tipa ierīce mehāniskai trombektomijai. 2. Ierīce izgatavota no nitinola pamatnes ar pilna garuma rentgenkontrastējamu pārklājumu (zeltu/platīnu), nodrošinot 100% redzamību visā ierīces garumā. 3. Tīra atvērto šūnu (open-cell) arhitektūra ar minimālu metāla pārklājumu, cilindriskas konfigurācijas trombu uztverošo segmentu. 4. Integrēts atraumatisks distālais pagarinājums drošai navigācijai pāri trombam. 5. Pieejamie izmēri: • 3 × 32 mm • 4 × 37 mm • 4 × 41 mm • 6 × 37 mm 6. Piegādes sistēma: • mainīga stingruma (tapered) stūmējs • kopējais garums 180 cm 7. Savietojamība: • 0.021” ID mikrokatetriem (3 mm un 4 mm konfigurācijas) • 0.027” ID mikrokatetriem (6 mm konfigurācija) 8. Distālā daļā integrēts mīksts, radiopakums gals precīzai pozicionēšanai. | 50 | gab. | [6 empty] | 4
16 | Krioablācijas adatas onkoloģisku veidojumu perkutānai un/vai vaļējai ķirurģiskai ablācijai (t.sk. nieru, vairogdziedzeris, prostata, plaušas, kauli) | 1. Adatai jābūt piemērotai lietošanai minimāli invazīvai krioablācijas procedūrās, spēj veidot dažādu "ledus bumbiņas" izmēru pēc nepieciešamības. 2. Krioablācijas adatai jābūt izgatavotai no metāla, jābūt pieejamam taisnā un taisnleņķā konfigurācijās. 3. Lai nodrošinātu krioablācijas procesu plaši, nepieciešams adatu garumu klāsts: 7, 15, 20, 23, 28 cm un diametru klāsts: 1.7, 2.4, 3.8mm. 4. Katrai adatai jābūt aprīkotai ar integrētu temperatūras sensoru, lai uzraudzītu zondes darbību procedūras laikā. Adatai jābūt skaidri redzamai UG un CT kontrolē. 5. Lai regulētu ablācijas zonas formu, nepieciešama īpaša poga uz katras adatas. 6. Adatai jābūt marķētai (ik pēc 1 cm), lai noteiktu pareizu ievietošanu vai mainītu ablācijas zonas dziļumu. 7. Nepieciešams savienošanas kabelis konstrukcijā. 8. Adatas konstrūkcijā jābūt savienojumam, lai nodrošinātu dažu gāžu izmantošanu krioablācijas procedūrā (argonu – saldēšānai un hēliju – dzesēšānai). 9. Troakāra uzgalim jābūt asam, viegli redzamam CT un US kontrolē. 10. Adatu derīguma termiņam no piegādes dienas jābūt ne mazāks par 12 mēnešiem. 11. Ierīcei jābūt paredzētai vienreizējai lietošanai, sterili iepakotai. 12. Nepieciešams CE marķējums | 10 | gab.
Prasības krioablācijas sistēmas nodošanai bezatlīdzības lietošanā:
Ražotājs, modelis:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Piegādātājs nodod bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā ar precēm saistītu koplietošanas iekārtu, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
Pretendents apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 461. Medicīnisko ierīču noteikumi. Veicot visas nepieciešamās darbības nododot iekārtu ekspluatācijā, tajā skaitā funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes. Līguma laikā veic bezmaksas tehniskās apkopes, ja ražotājs tādas paredzējis.
Iekārtu piegādes termiņš ne vairāk kā 2 nedēļas, no pasūtīšanas brīža.
Iekārta tiek nodota ar tās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo komplektāciju: vadības konsole, barošanas vads, argona regulators un padeves līnija, hēlija regulators un padeves līnija, skārienekrāna monitors, attālināta tastatūra, uzgriežņatslēga, filtrs
Pretendents nodrošina personāla apmācības darbam ar iekārtu.
Tehniskās prasības krioablācijas sistēmai
Veicamās funkcijas: – izmantojot krioablācijas metodi, veikt jaunveidojumu vai citu audu destrukciju, uz tiem lokāli iedarbojoties ar ekstrēmi zemu temperatūru.
Integrēts skārienjutīgs ekrāns
Regulējams ekrāna leņķis ergonomiskai lietošanai
Vienlaicīgi var pieslēgt līdz 8 kriozondēm
Vienlaicīgs pieslēgums līdz 8 temperatūras sensoriem
Reāllaika argona un hēlija spiediena uzraudzība
Atbalsta vienreizlietojamas kriozondes dažādos diametros (vismaz 1,7–3,8 mm)
Regulējamas V-Probe tipa zondes
Leņķveida zondes dažādām klīniskām indikācijām
Visi piedāvātie piederumi savietojami ar patapinājumā nododamo ierīci
17 | Mikroviļņu ablācijas adatas (antenas) onkoloģisku veidojumu perkutānai un/vai vaļējai ķirurģiskai ablācijai (t.sk. aknas, nieru, vairogdziedzeris, prostata, plaušas, kauli) | 1. Adatām jābūt savienojāmām ar mikroviļņu ģeneratoru un jānodrošina līdz 4 adatu savstarpēji neatkarīgu vienlaicīgu darbību un jābūt aprīkotām ar atvienojamu kabeli 2. VLLTM (Very Low Loss) tehnoloģija; Komplektam jānodrošina ablācijas procedūru bez papildus dzesēšanas sistēmas un aplikatora, taču vienlaicīgi pasargājot pacienta ādu no apdegumiem 3. Adatai jābūt redzamai ultraskaņas vai datortomogrāfijas kontroles laikā. 4. Ir nepieciešami 4 dažādi adatu ( antenu) izmēri, lai garantētu ablācijas procedūru: 11G(ᴓ3mm), 14G(ᴓ2.1mm) un 17G(ᴓ1.5mm) – aknas, plaušas un nieru ablācijām; 18G(ᴓ1.2mm) – prostatas un vairogdziedzera ablācijām. 5. Nepieciešami 5 adatu (antenu) garumi: 8, 10, 15, 20 un 25cm. 6. Ir jābūt pieejamam gan antenas variantam ar izvelkamu mandrēnu šķidruma ievadīšanai ablācijas zonā, gan bez tā 7. Lai nodrošinātu drošu un vienkāršu ablācijas procedūru, adatai (antenai) jābūt pāklātai ar teflonu. 8. Adatas izmēru noteikšanai ir nepieciešama krāsu kodēšāna, saskaņā ar EU ISO standartiem. 9. Katrai adatai (antenai) jābūt iepakotai kopā ar noņemamu kabeli un/vai “Luer Lock” veida konektoru sterilā, individuālā iepakojumā ar izmēru, derīguma termiņu, sērijas numuru un kodu simboliem. 10. Komplektam jābūt paredzētam perkutānai un vaļējai ķirurģiskai mikroviļņu ablācijas veikšanai mīksto audu veidojumu ārstēšanā, kā arī kaulu veidojumu ablācijas procedūru veikšanai. | 10 | gab.
Prasības mikroviļņu ablācijas sistēmas nodošanai bezatlīdzības lietošanā:
Ražotājs, modelis:
|  | Tehniskās prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Piegādātājs nodod bezatlīdzības lietošanā preču piegādes līguma darbības laikā ar precēm saistītu koplietošanas iekārtu, ar garantijas laika servisa nosacījumiem, proti apkopes un iekārtas remontu sedz piegādātājs, izņemot gadījumus, kad bojājums radies tīšas lietotāja darbības rezultātā, kas nav saskaņā ar lietošanas instrukciju un veikto apmācību.
Pretendents apliecina, ka lietošanā nododamā ierīce tiks nodota atbilstoši MK. 461. Medicīnisko ierīču noteikumi. Veicot visas nepieciešamās darbības nododot iekārtu ekspluatācijā, tajā skaitā funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes. Līguma laikā veic bezmaksas tehniskās apkopes, ja ražotājs tādas paredzējis.
Iekārtu piegādes termiņš ne vairāk kā 2 nedēļas, no pasūtīšanas brīža.
Iekārta tiek nodota ar tās funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo komplektāciju: mikrovilņu ģenerators, pārlēguma bloks, koaksiālias kabelis mikroviļņu radīšanai, barošanas padeves kabelis, datu kabelis.
Pretendents nodrošina personāla apmācības darbam ar iekārtu.
Tehniskās prasības mikroviļņu ablācijas sistēmai
Veicamās funkcijas: – izmantojot termoablācijas metodi, veikt jaunveidojumu vai citu audu destrukciju, uz tiem lokāli iedarbojoties ar augstu temperatūru.
Frekvence vismaz 2,450 MHz
Darba režīms: vairāku antenu (probe) režīms — līdz 4 antenām vienlaicīgi ar neatkarīgu jaudas kontroli.
Maksimālā jauda: līdz 120 W kopējai MW jaudai (visām antenām).
Sistēma izmanto noņemamas antenas (probes) dažādos diametros (Gauge — G) un garumos, lai pielāgotu procedūru anatomijai un mērķa zonai.
Ir pieejamas ar antenas ar leur-lock savienojumu, kas ļauj injicēt šķidrumus ablācijas zonā.
Ierīce izmanto reālā laika automātisko drošības kontroli, kas aptur MW izstarošanu, ja konstatēta nepareiza antenas darbība vai atstarotās jaudas līmeņa pārkāpums.
Atstarotā jauda katrai antenai ir redzama uz displeja, kas ļauj operatoram uzraudzīt katra aplikatora stāvokli.
Visi piedāvātie piederumi savietojami ar patapinājumā nododamo ierīci
18 | Aortas/iliaku daļas balonizpletoša postdilatējama stentprotēzes sistēma ar pārklājumu | 1. Stenta materiāls kobalta un hroma sakausējums. 2. Stenta pārklājums - mikroporu ePTFE (biezums 200µ). 3. Stenta dizains - viengabala stents. 4. Piegādes sistēma – OTW(over the wire). 5. Stents postdilatējas 12mm un 14mm līdz 20mm, 16 mm un 18 mm līdz 24mm un 20mm, 22mm un 24mm līdz 30mm . 6. Savietojama ar ievadslūžu 9F Ø12mm, 11F Ø14mm un 16mm; 14F Ø 18mm, 20mm, 22mm un 24mm. 7. Saderīga ar 0,035” diametra vadītājstīgu, šafta izmērs ne mazāks kā 2.08mm un ne lielāks kā 2.65mm. 8. Balona labākai vizualizācijai Rtg marķieri no Platina/Irīdija materiāla. 9. Nominālais balona eksplozijas spiediens: 12,0; 14,0mm Ø balonam ne mazāk par 7bar, 16,0-18,0mm Ø balonam ne mazāk par 6 bar, 20,0-22,0mm Ø balonam ne mazāk par 4 bar, 24,0mm Ø balonam ne mazāk par 5 bar. 10. Maksimālais balona eksplozijas spiediens: 12,0; 14,0mm Ø balonam ne mazāk par 10bar, 16,0mm Ø balonam ne mazāk par 9 bar, 18,0mm Ø balonam ne mazāk par 8 bar, 20,0mm, 22mm, 24mm Ø balonam ne mazāk par 6 bar. 11. Nepieciešamais katetra darba garums 75cm un 120cm. 12. Nepieciešamie stenta diametri 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. 13. Nepieciešamie stenta garumi: 19mm;27mm;29mm;37mm;38mm; 39mm;48mm;49mm, 58mm, 59mm. 14. Komplektā aplikators stenta ievietošanai. | 30 | gab. | [6 empty] | 5
19 | Pašatveroši žultsvadu stenti ar pārklājumu | 1. Pašatverošs žultsvadu metāla stents ar pītu (braided) slēgtu šūnu (closed-cell) arhitektūru, nodrošinot vienmērīgu radiālo spēku un kontrolētu izplešanos. 2. Stenta konstrukcijā integrēts rentgenkontrastējams materiāls visā stenta pinuma garumā, nodrošinot nepārtrauktu vizualizāciju fluoroskopijā (ne tikai distālu un proksimālu marķieru veidā). 3. Pieejamas divas konfigurācijas: • pilnībā pārklāts (fully covered), • daļēji pārklāts (partially covered) ar brīviem enkurošanās galiem. 4. Pārklājums – silikona bāzes biokompatibls polimērs ar mehānisku saķeri ar pīto karkasu. 5. Daļēji pārklātai versijai – minimāli 0,5 mm nepārklāti distālie un proksimālie gali enkurošanai. 6. Stenta diametri: 8 mm, 10 mm, 12 mm. 7. Stenta garumi: 20–90 mm, ar obligātu pieejamību vismaz 40 mm, 60 mm un 80 mm konfigurācijām. 8.Ievades sistēma: • Over-the-wire (OTW), • savietojama ar 0,035” vadītājstīgu, • ievadsistēmas profils ≤ 8F. 9. Ievadsistēmai jānodrošina kontrolēta, pakāpeniska stenta izvēršana ar iespēju apturēt un koriģēt pozicionējumu pirms pilnīgas atbrīvošanas. 10. Fully covered konfigurācijai – iespēja repozicionēt stentu līdz pilnīgai atbrīvošanai. 11. Pieejamie ievadsistēmas garumi: 75 cm un 135 cm. 12. Rentgenkontrastējami marķieri distālajā un proksimālajā daļā precīzai pozicionēšanai. | 80 | gab.
20 | Balonatveroši stenti supraaortālām indikācijām | 1. Stenta materiāls – nerūsējošais tērauds 2. Zema profila stenta sistēma ar vienmērīgu asinsvada sieniņas pārklājumu un augstu radiālo noturību liela diametra asinsvados 3. Nepieciešamie stenta garumi: 12; 18; 28; 38 un 58mm (+/- 2 mm) 4. Nepieciešamie stenta diametri: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 un 10,0mm 5. Stenta sistēmas katetra diametrs: 6F 6. RBP 8-12 atm 7. Piegādes sistēmas garumi: 80cm un 135cm (+/-2cm) 8. Lielākā savietojamā vadītājstīga: 0,035”un/vai 0,018” | 30 | gab.
21 | Maza diametra oklūzijas balonkatetrs īslaicīgai oklūzijai un asins plūsmas kontrolei intrakraniālos asinsvados | 1. Balona materiālam jābūt saderīgam ar asinsvadu sieniņam un asinsvadu veidojumiem, nav jāsatur lateksa un PVH materiāla struktūrā 2. Balonkatetram jābūt saderīgam ar vadītājstīgam ar diametru ≤ 0,008” 3. Nepieciešamais balona nominālais diametrs ir 2.2 mm 4. Nepieciešamais balona garums ir 9 mm, balona darba garumam jābūt 1.7-2.7mm diapazonā. 5. Raksturīgie sekojošie balona struktūras parametri: • Balona proksimālas daļas ārējais diametrs – 2.8F • Balona distālas daļas ārējais diametrs – 1.6F • Balona proksimālas daļas iekš. diametrs – 0,015" • Balona distālas daļas iekš. diametrs – 0,010" • Gala garums distāli – 2.5mm • Inflācijas atveres „dead” tilpumam jābūt ne vairāk kā 0,44cc. • Nominālam inflācijas tilpimam jābūt ne vairāk kā 0,02cc. • Distālājā gala jāsatur rentģenkontrastējošu marķieri, lai nodrošinātu balona ievietošanas pozīciju vizuāli 6. Balona struktūrā ir nepieciešams pašblīvējoša iztīrīšanas atvere, kas ļauj iziet gaisam, bet ne asinīm vai šķidrumam. 7. Balonkatetrs ir paredzēts vienreizējai lietošanai, jābūt ar CE zīmi. | 15 | gab.
22 | Balonkatetri artēriju angioplastijām OTW 0,018" | 1.Savietojami ar 0.018” vadītājstīgu 2. Divi vidus marķieri labākai vizualizācijai 200-300mm balonu garumiem 3. Nepieciešamie katetra garumi: 90, 130, 150 un 180 cm 4. Nepieciešamie balona diametri: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 un 7mm 5. Nepieciešamie balona garumi: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 un 300 mm 6. Visu izmēru baloni savietojami ar 4F un 5F Introducer sheath 7. Konusveida gals | 250 | gab.
23 | Sferiskās konfigurācijas intravaskulārais implants aneirismu/pseidoaneirismu izslēgšanai bez asins plūsmas pārtraukuma | 1. Specialā nitinola sakausējuma mikropinuma tīklveida ierīce (sferiska konstrukcija) ar platina-irīdija marķierim visualīzacijas nodrošināšanai (2 vai 3 atkarīgi no implanta modifikācijas), lai pasargātu aneirismas dobumu un nodrošinātu entotelizācijas procesu. 2. Pašizpletoša, bīdama, iespējama implanta repozicionēšana aneirismas iekšpusē, lai nodrošinātu kontrolētu pareizu ievietošanu. 3. Nepieciešamas implanta modifikācijas: • Single Layer - diametru diapazonā 3-7 mm, augstumā 2-4 mm • Dual Layer/Dual Layer Sphere - diametru diapazonā 4-11 mm, augstumā 2.6-9.6 mm 4. 2 vai 3 platina-irīdija marķieri (atkarīgi no implanta modifikācijas) distālā un proksimālā implanta daļās visualīzacijas nodrošināšanai. 5. Jābūt saderīgai tikai ar speciālu konstruētu mikrokatetru, kas ir paredzēt tikai implanta piegādei un ievietošanai. | 10 | gab.
24 | Trombektomijas aspirācijas katetrs I | 1. Aspirācijas katetrs ar iekšējo diametru (ID) 0,074” (1,88 mm). 2. Katetra distālais ārējais diametrs (OD) 2,11 mm (0,083”), saglabājot 0,074” iekšējo lūmenu. 3. Proksimālais ārējais diametrs (OD) 0,087” (2,21 mm). 4. Katetra konstrukcija: • proksimālā daļa ar divslāņu polimēra apvalku un integrētu nerūsējošā tērauda spirāli; • vidusdaļa (~23 cm) ar krusteniski pītu nerūsējošā tērauda spirāli papildu balstam; • distālā daļa ar integrētu nitinola spirāles serdi (nitinol coil flex zone), garums aptuveni 10,8 cm, ar mīkstu, noapaļotu atraumatisku galu. 5. Pilna garuma PTFE iekšējais pārklājums (hub-to-tip PTFE liner). 6. Hidrofīls pārklājums distālajos 25 cm. 7. Darba garumi: 115 cm, 125 cm un 132 cm. 8. Savietojamība ar aspirācijas sistēmu ar 0,218” aspirācijas cauruli. | [8 empty] | 3
Konfigurācijas:
|  | Iekšējais diametrs ID = 0.074in; ārējais diametrs ( proksimālajā daļā – distālajā daļā) OD = 2.21mm –2.11mm(0.087in –0.083in) | 10 | gab.
|  | Iekšējais diametrs ID = 0.0715in; ārējais diametrs ( proksimālajā daļā – distālajā daļā) OD = 2.16mm –2.08mm(0.085in –0.082in) | 100 | gab.
Kopējā summa par 24.pozīciju, EUR bez PVN:
2026.gada __.______________
_____________________________________________________________
uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums